## Hoja1
Registro | Código IDEAM: | Nombre Estación: | Fecha del Mantenimiento | Fecha del Mantenimiento Corregida | Tipo de Mantenimiento | Programa Estación: | Funcionario(s): | Comisión | Código GOES: | Canal GOES: | Hora de TX GOES: | Nivel de mira: | Fecha de inicio previsto de la OT/ Reporte de oficina | Fecha de ejecución real de la OT | Justificación de ejecución de la OT fuera de fecha programada: | Días de retraso de la OT | Número OT MAXIMO | Número OT JDE(Si aplica) | ¿Estación con monitoreo en tiempo real? | Transmisión Via: | marca, modelo y serial del equipo de comunicación | IP | máscara de Red | Gateway | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO INICIAL | Marca, modelo y Serie Shaft Encoder: | Marca, modelo y Serie Radar: | Marca, modelo y Serie Pluviómetro: | Marca, modelo y Serie Piranómetro: | Marca, modelo y Serie Sensor Temp. y HR: | Marca, modelo y Serie Anemómetro: | Marca, modelo y Serie Tanque Evaporación: | Marca, modelo y Serie Barómetro: | Marca, modelo y Serie DCP: | Marca, modelo y Serie Cargador: | Marca, modelo y Serie Transmisor: | Marca, modelo y Serie Panel Solar: | Marca, modelo y Serie Sensor 1 | Marca, modelo y Serie Sensor 2 | Marca, modelo y Serie Sensor 3 | Marca, modelo y Serie Sensor 4 | Los instrumentos se encuentran nivelados (Radar, Pluviómetro, Piranómetro, Anemómetro, Tanque de evaporación) | El tanque de evaporación se encuentra con la cantidad de agua exigida (5 cm del borde)? | Los cables de señal, alimentación, datos y RF se encuentran bién conectados (asegurar)? | El césped está bien podado? | El cable con el flotador y el contrapeso se encuentra enrielado en la polea? | La superficie de agua donde mide el radar es suave y libre de elementos que alteren la medida? | Los instrumentos están libres de algún tipo de obstrucción que sesgue las medidas? (Nidos, insectos, cuerpos extraños, ramas, hojas, suciedad en vidrio, etc.) | Existen en la caja NEMA trampas de humedad. Especialmente con estaciones de sensor barométrico. (2 bolsas de silica como minímo)? | El datalogger y transmisor están ejecutando las últimas configuraciones oficiales? | Water_Level | Precipitación | Radiación | Temperatura | Humedad Relativa | Direccion de viento | Velocidad de viento | Evapotranspiración Método ASCE | Nivel_Tanque_Evap | Presión Barométrica/Presión reducida GOES | Batt_Volt | Contador general de errores en datalogger | Batería de litio | C. error de batería de lítio | C. caídas de voltaje | C. errores de Watch Dog | C. errores de registro de datos | C. errores por salto de escaneo | C. Errores calibracion datalogger | Tempratura del datalogger | C. error en signature del programa | C. error en signature del OS | C. general de errores en TX | Código de error último mensaje | Código de error registro de error | Código de error Status TX | Tiempo promedio adquisición GPS | Error interno del TX | Medición de Pot. Directa última TX | Medición de Pot. Reflejada última TX | Voltaje del TX en transmisión | Tiempo de adquisición GPS última TX | Corrimiento del oscilador | Número de errores internos en TX | Comando que causa el error interno | Código del error reportado | Volt. Panel solar: | Volt. regulador: | Volt. batería: | Resistencia de tierra: | Actividades realizadas(Calibración, Recambio, Aforo, etc.): | Fecha de reporte falla: | Reporta: | Síntoma en Oficina: | Diagnóstico de Oficina: | Modo de Falla: | Falla Inmediata: | Falla básica: | Recursos utilizados y sobrantes (de los solicitados en E1): | Anomalías encontradas: | Observaciones finales del estado de la estación: | Marca, modelo y Serie Faro 1: | Marca, modelo y Serie Faro 2: | Marca, modelo y Serie Direccion 1: | Marca, modelo y Serie Direccion 2: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 1: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 2: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 3: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 4: | Dirección 1 | Dirección 2 | Velocidad 1 | Velocidad 2 | Velocidad 3 | Velocidad 4 | Marca, modelo y Serie Faro 3: | Fecha de auditoria
1 | 1107009 | ESTACION SANTA BARBARA IDEAM 1107009 HC | 2023-01-02 12:00 | 2023-02-01 | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9439805C | 137-131 | 0:51 |  | 1/30/2023 | 44928.5 |  | 2 | 14489126 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 00-1067 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L - S/NÂ° D403011 | campbell ch100 S/N 1418 | VAISALA_mod NÂ° V1001200 S/NÂ° 6646 | bp solar_mod SX20U_S/N C1070301-6142314- 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,20 | [25 empty] | 19,77 | 13,26 | 13,49 |  | Se chequea y verifica PVM(81-81-81), se descargan y borran datos de la DCP, se actualiza firware del transmisor. | [9 empty] | La estaciin se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 1, 2023
2 | 1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 7/13/2022 | 2022-07-13 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435C2CA | 173 | 0:28 | 0.961 | 7/19/2022 | 7/13/2022 2:30 p. m. |  | -6 | 10697115 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,96 | [9 empty] | 13,06 | [8 empty] | 27,80 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,35 | 13,09 | 13,31 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,descarga y borrado de datos de laDCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se deja la estacion en condiciones normales y operando
3 | 1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 7/13/2022 | 2022-07-13 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435C2CA | 173 | 0:28 | 0.961 | 7/19/2022 | 7/13/2022 2:33 p. m. |  | -6 | 10697115 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,96 | [9 empty] | 13,06 | [8 empty] | 27,80 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,35 | 13,09 | 13,31 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,descarga y borrado de datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se deja la estacion en condicio es normales y operando.
4 | 1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 10/25/2022 | 2022-10-25 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435C2CA | 173-131 | 0:28 | 0.93 | 10/17/2022 | 10/25/2022 |  | 8 | 12985840 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiones normales y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,93 | [9 empty] | 13,02 | 0,00 | [7 empty] | 31,80 |  |  | 0,00 | [5 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,11 | 13,06 | 13,28 |  | Se realiza mantenimiento preventivo ala estacion, se verifica funcionamiento general, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se realiza chequeo de pendiente hidraulica, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 25, 2022
5 | 1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 7/13/2022 | 2022-07-13 | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943C94EA | 103 | 0:28 | 0.82 metros | 7/19/2022 | 7/13/2022 9:48 a. m. |  | -6 | 10697104 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal estado y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,81 | 0,00 | [8 empty] | 13,63 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0 | 0 | [11 empty] | 19,76 | 13,64 | 13,63 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se descargan datos de la estacion, se chequea funcionamiento del pluviometro, se realiza limpieza al radar retirando el protector. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa.
6 | 1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 10/27/2022 | 2022-10-27 | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943C94EA | 103 | 0:28 | 1.04 | 10/17/2022 | 10/27/2022 |  | 10 | 12985836 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,05 | 0,00 | [8 empty] | 13,59 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 37,40 | 4,90 | 12,90 | 1,00 |  | 0 |  |  | 19,86 | 13,60 | 13,60 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se descargan datos de la estación, se verifica mira vs radar, se chequea Tx se verifica funcionamiento del PVM, se realiza aforo con ADCP, se realiza chequeo de pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion se deja en condiones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 27, 2022
7 | 1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 2022-12-07 12:00 | 2022-07-12 | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV-DC | Comisión Manuel-Andrés | 943970D8 | 137 | 0:51 | 1.05 metros | 7/19/2022 | 44902.5 |  | -7 | 10697087 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiones normales y operativa |  | Radar vaisala,QHR104-3,23907802 | Pluviometro,Hidrologycal services,TB3/0,01 02-365 | [5 empty] | DCP,vaisala,QML201C,272011 |  | Transmisor,vaisala,V1001200,7097 | Panel Solar,bp solar,SX420J,611104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No | Sí | Sí | Sí | 1,04 | 0,25 | [8 empty] | 13,89 | [8 empty] | 295,00 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,91 |  | 1.390,00 |  | Se realiza descarga de datos y se borran los datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con el metodo por REEL. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. Se debe analizar los aforos para definir las deviaciones debido a la seccion tan cambiante e irregular
8 | 1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 10/26/2022 | 2022-10-26 | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943970D8 | 137 | 0:51 | 1.03 | 10/17/2022 | 10/26/2022 |  | 9 | 12985826 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA_QHR104-3_23907802 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_02-365 | [5 empty] | Vaisala_QML201C_272011 |  | Vaisala_V1001200_7097 | bp solar_SX420J_I61104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,03 | 0,00 | [8 empty] | 13,59 | 0,00 | [7 empty] | 28,80 |  |  | 0,00 | [5 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 13,58 | 13,58 | 13,58 |  | Se realiza manteniento preventivo, se verifica funcionamiento general de la estacion , se verifica mira vs radar, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo con molinete, se verifica PVM Y TX. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 26, 2022
9 | 1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 8/23/2022 | 2022-08-23 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.52 |  | 8/23/2022 |  |  |  |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas coondiciones | .N/A | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [8 empty] | Bajamos datos, realizamoa aforo liquido con mira: 1.53 metros. Caudal (Q) = 17.761 m^3/segundo. | [9 empty] | HAY QUE REALIZAR MEJORAS EN ACCESO. CONSTRUCCION DE BARANDAS METALICAS Y ESCALAS EN CONCRETO,
10 | 1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO IDEAM 1111998 HC | 8/24/2022 | 2022-08-24 | Preventivo | LM_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.42 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | Enviro System-SE109-S/N 9212-052702. | N/A. | Hydrological Services-TB3/0_01- 97-902. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific-CR800-S/N 4338. | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3818. | Campbell Scientific-TX321G GOES V2 HDR TRANSMITTER-1243. | Solarex-MS10M-S/N I0110121816028. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 0 | 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 252,00 | 104,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 17,20 | 13,11 | 13,29 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos, colocamos tablon con mira en la margen derecha y realizamos aforo liquido. Mira: 0.42 metros. Caudal: 10.447 m^3/segundo.
11 | 1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO IDEAM 1111998 HC | 9/21/2022 | 2022-09-21 | Preventivo | LM_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94352138 | 173 | 0:26 | 0.554 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones. | Enviro System-SE109-S/N 9212-052702. | N/A. | Hydrological Services-TB3/0_01- 97-902. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific-CR800-S/N 4338. | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3818. | Campbell Scientific-TX321G GOES V2 HDR TRANSMITTER-1243. | Solarex-MS10M-S/N I0110121816028. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0 | 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 254,00 | 11,70 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14,57 | 13,10 | 13,23 |  | Visita de maantenimiento preventivo y aforo. Mira: 0.55 metros. Caudal: Q: 8.961 m^3/segundo. Verificamos el valor de mira con la estacion topografica. Levantamiento topografico. | [25 empty] | septiembre 21, 2022
12 | 1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 8/24/2022 | 2022-08-24 | Preventivo | RAD_PVM_V01.CR8 | QAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94352138 | 173 | 0:26 | 0.62 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | Enviro System-SE-109-S/N 9228-052702. | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific CR 800 S/N 42361. | Campbell Scientific CH 200 S/N 1874. | Campbell Scientific TX 321 G S/N 1551. | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 12,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,07 | 13,55 | 13,55 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y se coloca tablon con mira en la margen derecha. El dia 25 se cambia el valor del Shart Encoder: 0.70 por el valor de la mira instalada: 0.62 metros. Realizamos aforo. Mira: 0.63 metros. Caudal: 25.794 m^3/segundo.
13 | 1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 9/21/2022 | 2022-09-21 | Preventivo | RAD_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.55 | 9/30/2022 11:28 a. m. | 9/21/2022 | Derrumbes en la via. Orden publico | -9 |  | 12711825 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | Enviro System-SE-109-S/N 9228-052702. | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific CR 800 S/N 42361. | Campbell Scientific CH 200 S/N 1874. | Campbell Scientific TX 321 G S/N 1551. | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 12,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 3,00 | 12,10 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18,36 | 13,55 | 13,55 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos dagos, levantamiento topografico y aforo. Mira: 0.555 metros. Caudal (Q): 22.209 m^3/segundo. Se realiza ltto topografico de la seccion de aforo. | [25 empty] | septiembre 21, 2022
14 | 1503684 | ESTACION JEPIRACHI IDEAM 1503684 HC | 2022-08-10 12:00 | 2022-10-08 | Preventivo | JEPIRACHI-2-V3.CR1 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943AB2C8 | 131 | 0:57 | NA |  | 44783.5 |  |  |  |  | Sí | GPRS | RADIO GSM HAWEY SN 21500103632SK6605400YAR502CG-L |  |  |  | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y OPERANDO, se encuentra cable de pluviometrico reventado por el sulfato por lo tanto no registraba lluvia. Se corrige. | NA | NA | HYQUEST SOLUTIONS_TB3/0.01â€/P SN 18-409 | KIPP & ZONEN CMP10 SN 163005 Sensitivity 9.92 UV/W/M^2 | VAISALA MOD. HPM 155A SN P2850212 (80 MTS) |  | NA | AMMONIT MOD. AB60 SN B19-0262 | Campbell Scientific_CR1000_3232 | Campbell Scientific_CH12R_2681 | Campbell Scientific_TX 321G GOES V2 HDR TRANSMITTER_1082 | BP SOLAR SX20U SN I61104179BF1D39 (21 M) | SENSORVHUMEDAD Y TEMP. HMP 155AL SN P28440415 (12 M) | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. 25316 SN 1660 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 SN 13180288 | EQUIPOS COMUNICACION GSM: PANEL ELECTRICAL RATING MOD. 50J-B SN 002050J190316003327, REGULADOR CH12R SN 3814, MODULO ETHERNT CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. NL 121 SN 3056, RADIO HUAWEI MOD. AR502CG-L SN 21500103632SK6605400YAR502 CG-L. | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,00 | 893,11 | 4,01 | 55,60 | 116,38 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 936,24 | 12,95 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18,80 | 12,56 | 12,95 | 4,00 | SE BAJAN DATOS. | [9 empty] | Se puede evidenciar en la torre deterioronen la pintura en algunos cierres y diagonales, se recomienda rwalizar una inpeccion general a la torre para conocer el estado de la pintura en la misma. | CARMAH OL800 MOD. RED 96E SN 1470427958 (80 M) | NA | YOUNG SN 131807 (80 M) | YOUNG SN 131806 (60M) | YOUNG SN 131798 (50 M) | YOUNG SN 131795 (20 M) | NA | CONVERTIDOR YOUNG CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO LLAC4 S/N 4708 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | NA | octubre 8, 2022
15 | 2308505 | ESTACION SANTA RITA IDEAM 2308505 HC | 2022-01-09 12:00 | 2022-09-01 | Preventivo | CLM_STARITA_V20200825.CR1 | Mjgg-Afzv | Comisión Manuel-Andrés | 943FD0EE | 103 | 0:39 |  | 8/31/2022 | 44570.5 |  | 1 | 12078043 |  | Sí |  | Radio freewave serie nunero 393-9086 | 10.14.68.53 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_serie 97-947 | Keep Zone CMP 3_S/N 080486 SENSIBILIDAD 19.34 | vaisala HMP 155A2JB11A0A0A1A0A S/N P2910115-2018 | Young S/NÂ° WM 91087 | Novalynx_mod 255-100_S/N 1359 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830007 | Campbell Scientific CR1000 52298 | Campbell Scientific CH200_6116 | Campbell Scientific TX-312 1658 | SW S20P_SW S20P_11001139 y 11001129 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 80,93 | 16,46 | 100,00 | 30,80 | 0,03 |  | 242,60 | 61,50 | 12,83 | 1,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 37,00 | 4,00 | 12,90 | 1,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 3 | 16,80 | 12,60 | 12,30 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se descargan datos de la DCP, se verifican datos de la estacion, se deja en normal operacion. | [9 empty] | La estacion se deja en condiones normales y operativa.
16 | 2308517 | ESTACION EL PEÑOLIDEAM 2308517 HC | 2022-02-09 12:00 | 2022-09-02 | Preventivo | CLM_A_EL_PEÑOL_V20200908.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943FE574 | 103-131 | 0:39 |  | 8/30/2022 | 44601.5 |  | 3 | 12078054 |  | Sí | RF | Radio freewave serie numero 893-8598 | 10.14.68.57 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-333 | Keep Zone_CMP 3_080485_SENSIBILIDAD 16.85 | VAISALA_HMP155A S/N P2850206 2018 | Young_WM 91091. | Novalynx_mod 255-100_S/N 1366 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830008 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52305 | Campbell Scientific_ CH200_6119 | Campbell Scientific_ TX-320_ 057375 | ELECTRICAL RATING_50J-V_002050J180410094019 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 345,45 | 19,33 | 85,36 | 112,60 | 0,42 |  | 154,22 | 62,75 | 13,62 | 1,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 923,00 | 2 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 10,00 | 12,20 | 1,00 | [8 empty] | Se realiza mantenimiento preventivo, descarga de datos de la DCP, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa
17 | 2308523 | ESTACION PLAYAS IDEAM 2308523 HC | 2022-01-09 12:00 | 2022-09-01 | Preventivo | CLM_A_PLAYAS_V20191001.CR1 | Mjgg-Afzv | Comisión Manuel-Andrés | 943CA170 | 103 | 0:28 |  | 8/30/2022 | 44570.5 |  | 2 | 12078061 |  | Sí | RF | campbell NL 121 serie 3051 | 10.24.19.5 | 255.255.255.192 | 10.24.248.129 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-354 | Keep Zone_080484 sensibilidad 17.53 | VAISALA_HMP 155 D2AB11AOA2A1AOA_K4810049 2014 | Young_WM 91096. | Novalynx_255-100_1062 | VAISALA_PTB110 1B1AB_H4830002 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52302 | Campbell Scientific_ CH200_4200 | Campbell Scientific_ TX-312_ 1647 | BP SOALR SX420J S/N I31103269BF5A0F |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,25 | 308,84 | 25,24 | 70,89 | 79,91 | 3,43 |  | 163,44 | 54,37 | 13,46 | 2,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 37,40 | 9,00 | 13,00 | [5 empty] | 17,25 | 13,49 | 13,50 |  | Se verifica funcionamiento general de la estacion y se deja en normal operacion | [9 empty] | Estscion ok
18 | 2308709 | ESTACION RN4A RIOABAJO IDEAM 2308709 HC | 9/16/2022 | 2022-09-16 | Preventivo | LM_PVM_V20201103.CR8 | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943FB508 | 103-131 | 0:39 | 2.24 | 44812.5 | 9/16/2022 | Se retrasa la atencion de la OT por realizar visita conjunta con la visita de speedwell | 38 | 1176343 |  | Sí | RF | Radio freewave serie 983-8623 | 10.14.68.69 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Vaisala Mod. QHR 104-3 S/N 25022184 Rango 20m. | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 14-807 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_S/N 4335 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1870 | Campbell Scientific TX 312_S/N 1442 | Electrical rating_50J-V_002050J180410079119 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,24 | 0,00 | [8 empty] | 14,61 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,03 |  |  | 4,00 |  | 0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 37,00 | 7,00 | 12,40 | 1,00 |  |  |  |  | 20,47 | 14,55 | 14,52 | [11 empty] | Se realiza visita con personal de speedwell donde se verifica y ellos realizan mantenimento a los PVM tanto de ellos como el de EPM, se verifica mira vs radar, la estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 16, 2022
19 | 23087200 | ESTACION PAILANIA IDEAM 23087200 HC | 2022-12-10 12:00 | 2022-10-12 | Preventivo | RARG859.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943592B6 | 173-131 | 0:27 | 1.03 | 10/16/2022 | 44905.5 |  | -4 | 12972729 |  | No | [5 empty] | La estacion se encotro en condiones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277304 | Hidrlogical services_TB3/0.01_11-425 | [5 empty] | Vaisala_MAWS-50 part NÂ° DCP50-2_ G211012 | Campbell Scientific_CH12R_3780 | Vaisala_V1001200_7063 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410070519. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 10,34 | 0,00 | [8 empty] | 13,17 | [8 empty] | 24,90 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 17,95 | 13,17 | 13,38 |  | Se realiza manteni.iento preventivo a la estacion, se verifica mira vs radar, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo en la seccion del radar desde el puente, se verifica funcionamiento del PVM. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa | [15 empty] | octubre 12, 2022
20 | 2308724 | ESTACION RNS21 PUENTE ANGOS IDEAM 2308724 HC | 2022-01-08 12:00 | 2022-08-01 | Preventivo | RAD_PVM_v20210225.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F0686 | 103-131 | 0:37 | 0.52 metros | 44812.5 | 44569.5 |  | -8 | 11763643 |  | Sí | Ethernet | Campbell scientific,NL201,5559,MAC 00:d0:2c:02::16:1b | 10.24.248.226 | 255.255.255.240 | 10.24.248.225 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativas. |  | CAMPBELL SCIENTIFIC_ CS475_33268807 | Hydrological Services_TB3/0.01_04-679 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_1948 | Campbell Scientific_CH200_4207 | Campbell Scientifc_TX312_1460 | BP Solar_SX 420J_L31103269BF0A5E. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,52 | 0,00 | [8 empty] | 13,64 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | [5 empty] | 0,00 | 37,40 | 12,20 | 13,30 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 16,31 | 13,63 | 13,61 |  | Se realiza aforo con ADCP, se verifica mira vs radar, se chequea funcionamiento del PVM, se realiza chequeo de BM, pendiente hidraulica y perfil, se verifica TX, | [9 empty] | La estacion se deja ennormal operacion, pero no se realiza aforo en esta visita por falla en el radio de la ADCP, el dia 05-08-2022 se realiza aforo con ADCP .
21 | 2308742 | ESTACION EMBALSE PEÑOL RESP IDEAM 2308742 HC | 2022-06-09 12:00 | 2022-09-06 | Preventivo | LM_EMB_STA_RITA_II_CAP_4_20MA.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943EC162 |  | 0:36 | 1886.94 | 9/13/2022 | 44721.5 |  | -7 | 12457394 |  | Sí | RF | Radio freewave serie 8939121, NL 121 serie 3055 | 10.14.68.51 | 255.255.255.192 | 10 14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | QHR 104-1 S/NÂ° 21277299 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR 1000_80908 | Campbell Scientific_CH200_4201 | Campbell Scientific_TX321-G_1230 | SunWize_SW-S20P_01/26/11 S20P 11000726_11000773. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1.886,94 | [9 empty] | 13,58 | 150,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 | 5,00 | 12,90 | 1,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 18,30 | 13,40 | 13,20 |  | Se realiza manteniniento preventivo, se descargan datos de la DCP, se verifica nira vs radar, se realiza prueba de calidad y se decargan datos. | [9 empty] | La estacion se verifica y se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 6, 2022
22 | 2308746 | ESTACION EMBALSE PEÑOL PPAL IDEAM 2308746 HC | 2022-06-09 12:00 | 2022-09-06 | Preventivo | RAD_CR310_STA_RITA_TORRE_1_MODBUS_TX325_4_20MA.CR300 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94A04338 | 103 | 0:51 | 1887.01 | 9/13/2022 | 44721.5 |  | -7 | 12457397 |  | Sí | Ethernet | Dataloger | 10.14.8.83 | 255.255.255.248 | 10.14.8.86 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | CS475A | [6 empty] | CR310-10127 | Campbell Scientific_CH200_1879 | TX 325-30000212 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1.887,02 | [9 empty] | 13,15 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 5,00 | 13,10 |  |  |  |  | 0 |  | 13,40 | 13,40 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se chequea funcionamiento general de la estacion, se descargan datos de la DCP. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 6, 2022
23 | 2308754 | ESTACION RN31 EL BIZCOCHO IDEAM 2308754 HC | 2022-04-08 12:00 | 2022-08-04 | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943695B8 | 167 | 0:25 | 0.56 | 7/26/2022 | 44659.5 | Capacitacion de trabajo de altura en torres valledupar | 9 | 11348098 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA_QHR104-3_29028709 | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1023 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800 S/N 4339 | Campbell Scientific_CH100_S/N 1414 | Campbell Scientific TX 321-G S/N 1683 | electrical rating-20M-D31605301198559 -20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,54 | 0,00 | [8 empty] | 12,99 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 33,50 | 5,80 | 11,40 | [5 empty] | 19,81 | 13,05 | 13,18 |  | Se realiza verificacion mira vs radar, se descargan datos y se reprograma la DCP, se realizaaforo con ADCP, se verifica funconamiento de PVM. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion.
24 | 2308757 | ESTACION DESCARGA PLAYAS IDEAM 2308757 HC | 2022-09-09 12:00 | 2022-09-09 | Preventivo | LM_V_26062020.CR8 | Mjgg-Afzv | Comisión Manuel-Andrés | 943E8268 | 103-131 | 0:36 | 2.04 | 9/16/2022 | 44751.5 |  | -9 | 12524123 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal operacion |  | VAISALA Model QHR104-3 de 20 m de rango_S/N 21277305 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800 S/N 43683 | Campbell Scientific_CH100 S/N 3183 | Campbell Scientific_TX 320_S/N 057330 | SunWise-SW20P S/N 11001141 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,02 | [9 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 33,10 | 0,81 | 12,60 |  |  | 0 | 0,00 |  | 19,30 | 13,10 | 13,30 |  | Se realiza descarga de datos, se verifica mira vs radar, la estacion se deja en normal operacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 7, 2022
25 | 2308790 | ESTACION RN9B EL SILENCIO IDEAM 2308790 HC | 2022-04-08 12:00 | 2022-08-04 | Preventivo | RAD_PVM_V20210203.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94303b05c | 27 | 0:05 | 2.30 metros | 7/26/2022 | 44659.5 | Capacitacion de trabajo en altura en torres | 9 | 11348096 |  | Sí | RF | Radio freewave s/n 893-8673 NL201 s/n 5555 | IP radio 10.14.68.55 dataloger 10.14.68.54 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA S/N 23907799 | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 02-367 | [5 empty] | Campbell Scientific CR800 S/N 43685 | Campbell Scientific_CH200 S/N 4206 | Campbell Scientific_TX 312 S/N 1461 | modelo 90J S/N D21605131200439 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,35 | 0,00 | [8 empty] | 13,55 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,46 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 37,10 | 6,50 | 12,90 | [5 empty] | 19,57 | 13,55 | 13,17 |  | Se realiza verificacion de mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP. | [9 empty] | Se deja la estacion en normal operacion, se debe de programar para mejorar la latencia del sistema de comunicacion via RF.
26 | 2308790 | ESTACION RN9B EL SILENCIO IDEAM 2308790 HC | 10/19/2022 | 2022-10-19 | Preventivo | RAD_PVM_V20210203.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943035BC | 27 | 0:05 | 2.56 | 10/24/2022 | 10/19/2022 |  | -5 | 13092698 |  | Sí | RF | Radio freewave-893 8673 | 10.14.68.54 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiones normales y operativa |  | VAISALA S/N 23907799 | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 02-367 | [5 empty] | Campbell Scientific CR800 S/N 43685 | Campbell Scientific_CH200 S/N 4206 | Campbell Scientific_TX 312 S/N 1461 | modelo 90J S/N D21605131200439 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,57 | 0,00 | [8 empty] | 13,37 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 37,10 | 9,00 | 12,60 | 1,00 |  |  |  |  | 13,87 | 13,28 | 13,26 |  | Se realiza mantenimiento preventivo a la estación, se verifica la mira vs radar se realiza aforo con ADCP, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y operativa. | [15 empty] | octubre 19, 2022
27 | 2308938 | ESTACION RN-36 LAS PALMAS IDEAM 2308938 HC | 9/29/2022 | 2022-09-29 | Preventivo | LM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F56FA | 103-131 | 0:38 | 0.69 | 44630.5 | 9/29/2022 |  | -4 | 12750104 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR104_25022182 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42362 | Campbell Scientific_CH12R_3786 | Campbell Scientific_TX320_S/N 057396 | bp soalr_SX20U_C1060819-5436767 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,69 | [9 empty] | 12,89 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 33,00 | 5,00 | 11,90 | [5 empty] | 15,00 | 12,70 | 12,60 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacio | [15 empty] | septiembre 29, 2022
28 | 2308939 | ESTACION RN-37 ESPIR SANTO IDEAM 2308939 HC | 9/29/2022 | 2022-09-29 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Mjgg-Afzv | Comisión Manuel-Andrés | 943F6360 | 103-131 | 0:38 | 1.24 | 44630.5 | 9/29/2022 |  | -4 | 12750107 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277306. | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G272200 | Campbell Scientific_CH12R_3817 | VAISALA_ V1001200_7103 | BP Solar_SX20U_C1070522 6158647. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,25 | [9 empty] | 13,45 | [8 empty] | 18,20 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,25 | 13,72 | 13,44 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, descarga y borrado de datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete, se verifica funcionamiento general de la estacion | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 29, 2022
29 | 2308996 | ESTACION RN27 CARACOLI IDEAM 2308996 HC | 8/30/2022 | 2022-08-30 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-RN-27 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943557A8 | 173 | 0:27 | 0.8 | 8/29/2022 | 8/30/2022 |  | 1 | 12053838 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | N/A | Vaisala. QHR104-3. 23907797 | N/A. | N//A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10191 | Campbell Scientific. CH200. 13928 | Campbell Scientific. TX325. 300002044 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080751 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20,44 | 13,36 | 13,40 |  | Mantenimiento pre ventivo, bajamos dato y realizamos qforo liquido: 19.368 m^3/ segundo. Valor mira = 0.80 metros.
30 | 2618010 | ESTACION LA UNION IDEAM 2618010 HC | 8/18/2022 | 2022-08-18 | Correctivo | CR300_PVM_v01_TX325_CH200.CR300 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943920A4 | 137 | 0:50 | N/A | 8/16/2022 | 8/18/2022 |  | 2 | 11959832 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro sin transmiciones, pero almacenando datos de manera local. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_16-244 | [5 empty] | Campbell sci, CR300,25367 | Campbell Scientific_CH200, 12212 | Campbell sci, Tx325,300002063 | bp solar_SX320J_C1070717 5432164 de 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,57 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,50 | 13,44 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 19,35 | 13,60 | 13,55 |  |  | 6/23/2022 | Wilsin acero | No transmite | Perdida de datos | Trsnsmisor malo | No transmite | No transmite | Dcp-transmisor | Sin transmisiones | Se realizo correctivo a la estacion por estar el sistema de transmision malo, y se aprovecha para realizar una modernizacion a la estacion cambiando los equipos vaisala por campbell, se retiran VAISALA_QML 201A -D521078,VAISALA_V1001200_7058
31 | 2618599 | ESTACION GUAICO IDEAM 2618599 HC | 2022-02-08 12:00 | 2022-08-02 | Preventivo | CLM_CGUAICO_V20201103.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94387222 | 173-131 | 0:54 |  | 7/18/2022 | 44600.5 | Por capacitacion en manejo de la ADCP y viaje a valledupar trabajo en torres | 15 | 10584207 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_02-364 | KIPP ZONEN _141650 |  |  |  |  | Campbell Scientific_CR800_4336 | Campbell Scientific_CH12R_1640 | Campbell Scientific_TX312_1448 | bp Solar_SX20U_C1060819-5436726 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 621,80 | 20,76 | 67,89 | 214,70 | 0,17 |  |  | 42,11 | 13,63 | 0,00 | 3,46 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 7,00 | 12,30 | [5 empty] | 18,54 | 13,60 | 13,60 |  | Se verifica datos de funcionamiento , se chequea pluviometro, se realiza descarga de datos de la DCP. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion, no se realizan actividades de limpieza en la estacion, por lo que los compeñeros de la junta realizan esa labor periodicamente a todas las estaciones.
32 | 2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 2022-02-08 12:00 | 2022-08-02 | Preventivo | LM_v12082019 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94301DBO | 27-131 | 0:04 | 1.02 metros | 44902.5 | 44600.5 | Por capacitacion en valledupar y realizacion de trabajo en oficina | 21 | 10364100 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,99 | [9 empty] | 12,60 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 32,00 | 7,00 | 12,40 | 1,00 |  | 1 | 0,00 | 3 | 20,05 | 13,28 | 13,28 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se descargan datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa.
33 | 2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 10/13/2022 | 2022-10-13 | Preventivo | LM_v12082019BP-5.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94301DBO | 27-131 | 0:04 | 0.72 | 44844.5 | 10/13/2022 |  | 3 | 12853731 |  | No | [5 empty] | La estacion se emcontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,72 | [9 empty] | 12,58 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 32,00 | 2,00 | 12,10 | 1,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 19,90 | 13,20 | 13,38 |  | Visita realizada el 13-10-2022, se realiza mantenimento preventivo, se verifica mira vs radar, se chequea funcionamiento general de la estacion , se realiza descarga de datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP, se realizs instalacion de cables y poleas para la realizacion de aforos. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y se instala nuevamente polea y guaya para realizar oforo con ADCP. | [15 empty] | octubre 13, 2022
34 | 2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 2022-03-08 12:00 | 2022-08-03 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 1.32 metros | 7/22/2022 | 44628.5 | Realizacion de trabajo de traslado la severa | 12 | 10989439 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,31 | [9 empty] | 13,81 | [8 empty] | 17,10 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | [6 empty] | 20,45 | 13,76 | 13,21 |  | Se realiza mantenimiento preventvo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se descargan y borran datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se dejala estacion en normal operacion.
35 | 2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 10/14/2022 | 2022-10-14 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 1.05 | 10/20/2022 | 10/14/2022 |  | -6 | 13037359 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,05 | [9 empty] | 13,80 | [17 empty] | 1,00 | 0,50 | [6 empty] | 20,13 | 13,76 | 13,79 |  | Visita realizada el 14-10-2022,se realiza mantenimiento preventivo, se verifica funcionamiento general de la estacion, se verifica mira vs radar, se descargan y borran datos de DCP, se realiza aforo con ADCP, se chequea TX. | [9 empty] | La estacion se en condiones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 14, 2022
36 | 2622504 | ESTACION PIUNTI IDEAM 2622504 HC | 9/22/2022 | 2022-09-22 | Preventivo | CLM_C_PIUNTI_V2_20192904.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94E066608 | 103 | 0:23 | N/A | 9/22/2022 | 9/22/2022 |  | 0 |  | 12600565 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-367 | KIP & ZONEN. CMP-3. 141643-Sensitividad 16.79uv/w/m^2 | CLM Compacta. Vaisala. WXT520. K492005. | CLM Compacta | N/A | CLM Compacta | Campbell Scientific. CR800. 4350 | Campbell Scientific. CH12R. 3785 | Campbell Scientific. TX312. 1652 | bp Solar. SX420J. I31103199BF1050 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,00 | 618,16 | 20,50 | 80,40 | 338,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 838,90 | 13,32 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13,52 | 13,24 | 13,52 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. | [25 empty] | septiembre 22, 2022
37 | 2623596 | ESTACION MATANZAS IDEAM 2623596 HC | 2022-07-07 08:00 | 2022-07-07 | Preventivo | CLM_C_Matanzas_V4_20212601.CR1 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 94A035A8 | 103 | 0:55 | N/A | 44749.5 | 44749.5 | Atendida a tiempo | 0 | 10447476 | N/A | No | [5 empty] | Se encuentra Estación en condiciones de aseo Reciente se recomienda realizar rocería de vegetación cercana que pueda afectar los registros de los instrumentos | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 14-805 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 141646 (Sensitivity 17.88) | Climatologica compacta Vaisala mod. WXT 520 S/N K4920007 | Climatologica compacta Vaisala mod. WXT 520 S/N K4920007 | N/A | Climatologica compacta Vaisala mod. WXT 520 S/N K4920007 | Campbell Scientific-CR1000 S/N 68490 | N/A | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 1236 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 775,50 | 23,26 | 977,11 | 0,83 | 122,40 |  |  | 77,11 | 13,78 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,63 | 44.753,00 | 3.966,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 | 255,00 | 122,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13,63 | 13,78 | 13,78 |  | Se descargan datos, se realiza roceria de vegetacion cercana a la estacion, se verifica transmision, no se encuentra novedad alguna. | [9 empty] | Descope de arboles cercanos.
38 | 2623596 | ESTACION MATANZAS IDEAM 2623596 HC | 10/26/2022 | 2022-10-26 | Correctivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | Comisión Norberto | 94A035A8 | 103 | 0:51 | N/A | 10/26/2022 | 10/26/2022 | Atendida a tiempo | 0 | 13468363 | N/A | No | [5 empty] | Verificar transmision por GOES. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 14-805 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 141646 (Sensitivity 17.88) | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | Campbell Scientific-CR1000 S/N 67731 |  | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 1236 | Sun Wize Mod SW-S20P-K4 S/N 14000892 | GPS Trimble Mod 57861-20 S/N 11790514 | Antena TX Yagi Campbell 25316 S/N 1673 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 305,54 | 27,10 | 70,56 | 19,28 | 0,58 |  |  | 947,08 | 13,46 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,46 | 13,46 |  |  | 10/24/2022 | Wilson Aceros | Sin transmision | Transmisor bloqueado | Transmisor | GPS | GPS | GPS | Transmisor bloqueado por GPS malo. | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor con serial 1236, se cambia antena GPS Trimble, se descargan datos y se realiza limpieza en general, la estacion queda en normal funcionamiento. | [15 empty] | octubre 26, 2022
39 | 2623597 | CLM VALDIVIA | 2022-08-09 12:00 | 2022-09-08 | Preventivo | CLM_C_VALDIVIA_2014.CR8 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9435324E | 173 | 0:26 | NA | 44601.5 | 44782.5 |  | 6 | 12181053 |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. | NA | NA | HIDROCOLOGICAL SERVICE-TB3/0.01 S/N 11-370 | KIPP Y ZONNEN CMP3 SENSIBILIDAD 14.675S/N 080648 | N/A | NA | NA | NA | CAMPBELL SCIENTIFIC CR 800 SN 1959 | CAMPBELL S. CH 100 SN 3194 | CAMPBELL S. TX312 S/N 1073 | BP SOLAR MOD SX420J SN I61103309BF0F29 | ANTENA TX VAISALA MOD. 420-70 S/N 7A45115 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD 57861-20 SN 272120278 | CLM COMPACTA VAISALA MOD WXT 520 SN H4840028 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,51 | 1.070,00 | 30,43 | 66,81 | 49,17 | 4,73 | 0,11 | 0,00 | 80,50 | 13,23 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 | 2 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 244,00 | 226,00 | 125,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 31,00 | 20 | 19,23 | 13,40 | 13,24 | [11 empty] | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE REALUZA UN CANJILONAZO AL PVM PARA COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO | [15 empty] | septiembre 8, 2022
40 | 2623598 | ESTACION PRESA ITUANGO IDEAM 2623598 HC | 9/14/2022 | 2022-09-14 | Preventivo | CR_310_CLIM PRESA_ITUANGO_V20210728.CR300 | NORBERTO ALEXANDER AMEZQUITA ZAPATA | Comisión Norberto | 9439153E | 137 | 0:50 | N/A | 44782.5 | 9/14/2022 | Ejecutor de la OT, se encontraba con calamidad domestica en la ciudad de Medellin. | 6 | 12457409 | N/A | Sí | Ethernet | Freewave S/N 893-8682 | 10.24.252.70 |  |  | Estacion con mantenimieto preventivo, se encuentra limpia y con roceria. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 18-445 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 140730 (Sensitivity 17.79) | Climatologica Compacta Met Sens 600 S/N 19090035 | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | N/A | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | Campbell Scientific-CR310 S/N 10186 | CH200 S/N 12216 | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 2202 | CAMPBELL SCIENTIFIC MOD SP 50L S/N 0020505190316033227 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 353,60 | 26,86 | 80,80 | 199,90 | 1,08 |  |  | 155,00 | 13,08 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 0 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  | Se realiza nivelacion de piranometro, se realiza prueba de calibracion del pluviometro con valvula de 100mm, resultados: 1. TIEMPO 12:20:71, CANGILONES 82. 2. TIEMPO 12:26:98, Cangilones 83, se realiza limpieza en general de toda la estacion, se descargan datos, se veriffican conexiones. | 7/14/2022 | Wilson Aceros | No transmision | Transmisor bloqueado |  |  |  |  | Transmisor bloqueado por codigo de proteccion. | La estacion queda en funcionamiento acorde a lo establecido, limpia y con roceria a plantas cercanas para evitar interferencias, se realiza prueba de calibracion del pluviometro.
41 | 2623703 | ESTACION PUERTO VALDIVIA RESP IDEAM 2623703 HC | 2022-07-09 12:00 | 2022-09-07 | Preventivo | CR1000_RAD_TX12-V2.CR1 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94300EC6 | 27 | 0:04 | 3.52 | [6 empty] | No | [6 empty] | N/A | Campbell Mod. CS477L S/N 38203813 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR 1000. 68489 | Campbell Scieentific. CH100. 4094 | Campbell Scientific. TX 321. 1550 | ELECTRICALRATING. MOD50J-V. 00240050J2003080150 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 4,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 2 | 3 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 2,00 | 128,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20,27 | 12,96 | 13,26 |  | Mantenimiento preventivo, bajamis datos. Mira: 3.52. Radar: 3.733. | [25 empty] | septiembre 7, 2022
42 | 2623704 | ESTACION PUERTO VALDIVIA IDEAM 2623704 HC | 2022-07-09 12:00 | 2022-09-07 | Preventivo | RAD_CR3XX-2022 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943724cc | 167 | 0:28 | 3.52 | [6 empty] | Sí | GPRS | Hawuei. AR502CG-L. 21500103632SK6605312 | 172.21.164.90 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra en buenas condiciones. | N/A | Vaisala Modelo QHR104-3 Serie 23907800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR-310. 10120 | Campbell Scientific. CH-200 S/N 12204 | Campbell Scientific. TX-321. 2200 | Campbell Scientific. SP50-L. 002050J190316029527. | N/Aj | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16,14 | 13,24 | 13,20 |  | Mantenimiento preventivo, bzajamos datos y realizamos aforo liquido. Mira: metros. Caudal: Q= m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 7, 2022
43 | 2623707 | LMM-PVM SA-1 LA MARIA | 11/15/2021 | 2021-11-15 | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9435B45A | 173 | 0:28 | 0,74 | 44600.5 | 9/20/2022 | Se atendio trabajo en caudalimetro central Tasajera y traslado PVM Entrerrios | 49 | 11670797 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | QHR 104-3 Serial # 6196790 | 00-1071 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | CR800 1945 | 3801 (CH12R) | TX321 -G 1696 | c102041 2060345 marca solarex modelo sx10m |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,74 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,99 |  | 2,97 | [6 empty] | 25,00 | [8 empty] | 33,50 | 4,30 | 11,90 | [5 empty] | 17,80 | 13,10 | 13,30 |  | Se bajan datos, se hace aforo mira 0,74 caudal 2,63 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando normal
44 | 2624703 | ESTACION APAVI IDEAM 2624703 HC | 2022-08-09 12:00 | 2022-09-08 | Preventivo | CR3000_RAD_V03_TX325_CH200-Apavi | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943AF1C2 | 137 | 0:58 | 2.7 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | N/A | Vaisala. QHR 104-3. 21277312. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10131 | Campbell Scientific. CH200. 13929 | Campbell Scientific. TX325. 300002040 | Electrical Rating. 50J--V. 00240050J2003080281 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0 | 0,00 | 0 | 20,43 | 13,39 | 13,39 |  | Mantenimiento preventivo, baja mos datos. Se cambia la lectura del radar a 2.70 metros a las 10H: 00 M. Se encontro con una diferencia respecto a la mira con 11.8 centimetros mas (2.818). Realizamos aforo. Mira: 2.70 metros. Caudal: Q: 1142 m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 8, 2022
45 | 2701037 | ESTACION FABRICATO IDEAM 2701037 HC | 11/18/2021 | 2021-11-18 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94394542 | 167 | 0:50 | 72,41 | 3/22/2022 | 9/23/2022 | Incapacidad del compañero Hernando, Montaje PVM Primavera, traslado PVM Entrerrios | 185 | 8973129 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra con necesidad de pintura del soporte PVM |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | Hydrological Services TB3/0,01 00-994 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Vaisala QML201 G341003 | Campbell CH100 3187 | Vaisala V100 1200 7112 | SOLAREX SX10M C10204112060150 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,36 |  | 3,46 | [6 empty] | 21,00 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 13,00 | [5 empty] | 16,10 | 13,30 | 13,60 |  | Se bajan datos, se restea DCP, se hace prueba PVM: 81C en 11' 41", 81C en 11' 48" | [9 empty] | Ia estacion queda operativa
46 | 2701053 | ESTACION ALTO SAN ANDRES IDEAM 2701053 HC | 9/27/2022 | 2022-09-27 | Preventivo | EPRG_75b.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9439F6CC | 137 | 0:52 | 72,41 | 44776.5 | 9/27/2022 | Incapacidad del compañero Hernando, montaje PVM Primavera, traslado PVM Entrerrios | 203 | 8892393 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 00-1044 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | D521077 (vaisala) QML201L | 2680 (CH12R) | 6664 (vaisala) V1001200 | C1070522 6158843 modelo sx20u BP SOLAR |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,30 |  | 3,46 | [6 empty] | 20,50 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,80 | [5 empty] | 19,47 | 13,20 | 13,27 |  | Se bajan datos,se hace prueba PVM 80C EN 11' 48", 80C EN 11' 50",, Emplazamiento. | [9 empty] | La estacion queda operando bien
47 | 2701055 | ESTACION ARAGON IDEAM 2701055 HC | 6/16/2022 | 2022-06-16 | Preventivo | EPRG_75b.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943CB206 | 103 | 0:31 |  | 3/15/2022 | 6/16/2022 | Incapacidad compañero Hernando, montajes PVM Primavera | 93 | 8932289 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra en buen estado le falta algo de poda el día mañana se terminará |  |  | 11-366 | [5 empty] | D403095 (vaisala) QML201L | 10050 (CH200) | 6635 (Vaisala) V1001200 | Phaesun modelo Sun Peak SPR 35 serial 310287 |  |  |  |  | Sí | No | Sí | No | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,76 | [8 empty] | 13,40 | [8 empty] | 24,90 | [10 empty] | 12,95 | [5 empty] | 19,80 | 13,24 | 13,25 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, Se hace prueba PVM : 83C en 12' 20", 83C en 12' 15". | [9 empty] | Queda pendiente para el dia mañana una pequeña poda, el resto todo funcionando normal.
48 | 2701073 | ESTACION MEDINA IDEAM 2701073 HC | 6/30/2022 | 2022-06-30 | Preventivo | EPRG_75b.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 9437525C | 167 | 0:29 |  | 3/22/2022 | 6/30/2022 | Incapacida del compañero Hernando, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona. | 100 | 8973123 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra bien de poda y funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/01"/P 11-365 | [5 empty] | Vaisala Qml-201 l D403009 | Cam pbell Ch100 2119 | Vaisala V1001200 6633 | Solarex 10w 51500280 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,27 | [19 empty] | 12,80 | [5 empty] | 19,70 | 13,00 | 13,30 |  | Se bajan datos se resetea DCP, PRUEB PVM: 81C EN 12' 01", 80C EN 11' 56". | [9 empty] | La estación que ha funcionado normal
49 | 2701074 | ESTACION BELMIRA IDEAM 2701074 HC | 6/30/2022 | 2022-06-30 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos torres | Comisión Hernando-Caloma | 943E31E6 | 103 | 0:35 |  | 3/22/2022 | 6/30/2022 | Incapacida del compañero Hernando, montajes PVMPrimevera, ethernet Quebradona | 100 | 8973119 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra bien por ahí funcionando normal |  |  | 02-352 | [5 empty] | D521089 (vaisala) | CH12R 1641 | 6657 (VAISALA) | FW97D12852444 SOLAREX DE 10 VATIOS |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,20 | [19 empty] | 12,90 | [5 empty] | 17,00 | 12,80 | 12,80 |  | se hace prueba PVM: 79C en 11' 56", 80C en 11' 58"; se bajan datos, se resetea DCP | [9 empty] | La estación se ha funcionado normal
50 | 2701075 | ESTACION ENTRERRIOS IDEAM 2701075 HC | 2021-01-11 12:00 | 2021-11-01 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D1004 | 103 | 0:32 | 72,41 | 44721.5 | 44721.5 | Traslado PMV Entrerrios | 0 | 12603807 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion toca trasladarla para que cumpla con el emplazamiento |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | Hydrological Services 97-338 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Vaisala Qml201 D444255 | CH12R 1647 | Vaisala V1001200 6651 | Solarex msx10 Fe97d11852217 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,76 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,00 |  | 3,46 | [6 empty] | 25,00 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,50 | [5 empty] | 18,20 | 13,30 | 13,30 |  | Se traslada estacion para que cumpla con el e plazamiento | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
51 | 2701095 | ESTACION PRESA RIOGRANDE2 HC IDEAM 2701095 | 11/16/2021 | 2021-11-16 | Preventivo | CR1000_RG2_CAS2 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C3412 | 103 | 0:27 | 72,41 | 44776.5 | 9/21/2022 | Incapacidad del compañero Hernando, montaje PVM Primavera,traslado PVM Entrerrios | 197 | 8892397 |  | Sí | Ethernet |  | 10.14.50.167l | 255.255.254.0 | 10.14.50.254 | El PVM se encuentra limpio |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | Hidrological service 00-1075 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,98 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | encuentra PVM descalibrado, en la calbracion 89canguilones en 12 minutos, 28 septiembre se retira el PVM descalibrado, se instala el 18-410 con 80 canguilones en 12 minutos | [9 empty] | La estacion queda operando bien.
52 | 2701101 | ESTACION ALTO DE LA SIERRA IDEAM 2701101 HC | 7/29/2022 | 2022-07-29 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos torres HErnando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943767C6 | 167 | 0:29 |  | 3/22/2022 | 7/29/2022 | Incapacida de compañero Hernando, montanje PVM Primavera,mo taje ethernet Quebradona | 129 | 8973131 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado, poda y PVM | No tiene. |  | Hydrological Services 00-990 | [5 empty] | QML 201C G211041 | Ch100 2118 | V1001200 7086 | Gingly solar 051801420 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,26 | [8 empty] | 22,10 | [10 empty] | 13,00 | [5 empty] | 20,30 | 13,26 | 13,55 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, PRUEBA PVM 83C EN 12 MIN 07 SEG, 82C EN 12 MIN 03 SEG | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
53 | 2701103 | ESTACION MINA LA VIBORITA IDEAM 2701103 HC | 9/30/2022 | 2022-09-30 | Preventivo | RG_C_519.adc | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94A0D65A | 103 | 0:57 | N/A | 9/19/2022 | 9/30/2022 | Via cerrada por derrumbe porbinvierno | 11 |  | 12537409 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 11-411. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vaisala. QML201C. G272012. | Campbell Scientific. CH100. 1419 | Vaisala. V1001200. 7110. | bp solar. SX20U. C1070301-6142295. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16,84 | 13,50 | 13,48 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y prueba del pluviometro. 1 = 79T: 06M: 00S. 2 = 79T: 05M: 56S. 3 = 79T: 05M: 56S. | [9 empty] | En la proxima visita 2023. Se programara modernizacion de la estacion | [15 empty] | septiembre 30, 2022
54 | 2701107 | ESTACION GUANACAS IDEAM 2701107 HC | 2022-12-07 12:00 | 2022-07-12 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943E911E | 103 | 0:36 |  | 44564.5 | 44902.5 | Incapacida del compañero Hernando, montajes ÑPVM primavera, ethernet Quebradona | 133 | 8857244 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra bien la poda está bueno | No tiene. |  | Hydrological Services 00-1072 | [5 empty] | Vaisala Qml201c G341009 | Ch200 6107 | Vaisala V1001200 7098 | Bp solar sx10m c10402052557264 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,70 | [8 empty] | 22,40 | [10 empty] | 13,50 |  |  |  |  | 1 | 1.966,00 | 1.369,00 | 1.370,00 |  | Se bajan datos se hace prueba Pvm 82 C en 12 min 10 eg, 81C en 12 min 11 seg | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
55 | 2701118 | ESTACION LOS ATAJOS IDEAM 2701118 HC | 6/13/2022 | 2022-06-13 | Preventivo | RG C 519.adc | Carlos torres | Comisión Hernando-Caloma | 943817C4 | 167 | 0:40 |  | 3/15/2022 | 6/15/2022 | Incapacidad del compañero Hernando, Montajes PVM Primavera y ethernet Quebradona | 92 | 8 9 3 2 2 9 5 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra en uen estado |  |  | 14-803 | [5 empty] | QML201C G211037 (VAISALA)5 | 3190 (ch100) | V1001200 7082 (VAISALA) | BP SOLAR SX20U C1060819 5436740 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí | No Aplica |  | Sí | No Aplica | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 12,43 | [8 empty] | 23,50 | [10 empty] | 12,00 | 12,30 |  |  |  |  | 20,00 | 12,30 | 12,40 |  | Se hizo mantenimiento de limpieza y se bajaron datos se reseteo DCP, Calibracion PVM 82C en 12' 10", 83C en 12' 11", se cam io bateria el 09 junio. | [9 empty] | La estación queda operando bien
56 | 2701518 | ESTACION G2D EMBALSE TR PPAL IDEAM 2701518 HC | 10/20/2021 | 2021-10-20 | Preventivo | CLM_A_LMMX2_v010 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C3412 | 103 | 0:27 | 72,41 | 44721.5 | 8/25/2022 | Traslado PMV Entrerrios | -12 | 12260267 |  | Sí | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,98 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | En la revision queda pendiente cambio de medidor de nivel d tanque de evaporacion | [9 empty] | La estacion queda pendiente por cambio sensor nivel tanque evaporacion
57 | 2701518 | ESTACION G2D EMBALSE TR PPAL IDEAM 2701518 HC | 2021-09-11 12:00 | 2021-11-09 | Correctivo | CLM_A_LMX2_v01.CR1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C3412 | 103 | 0:27 | 72,41 | 9/14/2022 | 9/14/2022 | Traslado PMV Entrerrios | 0 | 12687326 |  | Sí | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Se encuentra defectuoso medidor de nivel tanque de evaporacion |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,41 | 0,25 | 368,73 | 22,11 | 77,30 | 226,10 | 0,52 |  | 126,90 | 823,36 | 12,63 |  | 3,40 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | En la revision queda pendiente cambio de medidor de nivel d tanque de evaporacion | 8/25/2022 | Carlos Torres | Nivel tanque malo | Revisar |  | Sensor | Sensor | Sensor | No da la medida | Se cambia sensor tanque de evaporacion serial 768 por el 1060 modelos 255-100 Novalinx
58 | 2701522 | ESTACION SAN PEDRORG10 LAYE IDEAM 2701522 HC | 6/21/2022 | 2022-06-21 | Preventivo | CLM_A_LMM_SanPedro.Cr1 | Carlos Torres, JuanD. Montoya | Comisión Hernando-Caloma | 943C2764 | 103 | 0:27 | 0.86m | 44598.5 | 6/21/2022 | Incapacida del compañero Hernando | 19 | 10045005, |  | No | [5 empty] | La estación CLM se encuentra bien podada y el sitio del radar sin obstaculos que afecten la medida. |  | Vega modelo PULS61390 serial 21277302 | Hidrologycal service model TB3/0_01 00-983 | Kipzonem modelo cmp3 s/n 80651 | Vaisala hmp 155 s/n h4830016 | Young s/n 91095 | Novalynx s/n 1061 | Vaisala PTB 110 s/n h4830007 | cr1000 serial 3116 | CH12R serial 1631 | tx321G serial 1907 | fw97a10834630 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,86 | 0,00 | 246,64 | 16,56 | 68,15 | 112,00 | 0,96 |  | 19,14 | 762,63 | 13,28 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 | 255,00 | 11,90 | 1,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 18,20 | 13,20 | 13,20 |  | Mtto preventivo, se hace aforo por vadeo con FlowTracker: mira 0.855 mts caudal 6.8 m3/seg, se bajan datos, se chequean seriales de equipos, voltajes y conexiones. | [9 empty] | La estación que operando normal
59 | 2701522 | ESTACION SAN PEDRORG10 LAYE IDEAM 2701522 HC | 10/31/2021 | 2021-10-31 | Preventivo | CLM_A_LMM | Carlos torres Juan David Montoya | Comisión Hernando-Caloma | 943C2764 | 103 | 0:27 | 0.73 | 44812.5 | 44690.5 | Se atendio aforos vertimiento Miraflores | 27 | 11763634 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion esta sin la medida de nivel |  | Vega modelo PULS61390 serial 21277302 | Hidrologycal service model TB3/0_01 00-983 | Kipzonem cmp3 80651 | Vaisala hmp155 h4830016 | Young 91095 | Novalyns 255100 1061 | Vaisala ptb1101b1ab h4830007 | cr1000 serial 3116 | CH12R serial 1631 | tx321G serial 1907 | fw97a10834630 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 73,00 | 0,00 | 306,10 | 18,30 | 63,50 | 170,70 | 2,23 |  | 188,30 | 765,35 | 13,25 |  | 3,49 | [15 empty] | 33,00 | 2,55 | 11,90 | [5 empty] | 17,80 | 13,27 | 13,27 |  | La estacion se encontro con la medida de nivel del rio mala, se corrige cable reventado, se hace aforo mira 0,77 mts caudal 5,734 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
60 | 2701523 | ESTACION CUCURUCHO IDEAM 2701523 HC | 11/16/2021 | 2021-11-16 | Preventivo | CLM_AV2.cr1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C4282 | 103 | 0:27 | 72,41 | 8/27/2022 | 9/21/2022 | Traslado PVM Entrerrios | 25 | 12010703 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien podada y limpia |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | TB-3/0_01 HYDROLOGICAL SERVICE Serial 11-408 | MODELO CNP3 MARCA KIPZONEN SERIAL 090998 | HMP155 SERIAL P2850207 | JOUNG 91103 | Movalinx MODELO 255-100 SERIAL 770 | MODELO PTV1101B1AB SERIAL H4830004 | Campbell CR 1000 serie 51981 | Cambell ch12R s/n 3389 | Campbell tx-312 -1660 | solarex msx10 I0011201698667 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,00 | 113,90 | 15,18 | 92,45 | 255,84 | 1,11 |  | 160,95 | 749,80 | 12,82 |  | 3,40 | [15 empty] | 37,00 | 5,00 | 12,50 | [5 empty] | 14,70 | 12,70 | 13,00 |  | Se corrige medida tanque | [9 empty] | Se encuentra medida tanque desviada,se corrige
61 | 2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 7/19/2022 | 2022-07-19 | Correctivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | Comisión Norberto | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 7/19/2022 | 7/19/2022 | Atendida a tiempo | 0 | 11678086 | N/A | Sí | RF | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Verificar transmision por GOES. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMANAH 80w S/N CS5C P650860607, ELECTRICAL RATING 20w S/N D316053011986 |  |  |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 357,40 | 24,99 | 69,15 | 343,40 | 1,10 |  |  | 11,00 | 13,18 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  |  | 7/14/2022 | Wilson Aceros | No transmision | Transmisor bloqueado |  |  |  |  | Transmisor bloqueado por codigo de proteccion. | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor, se reinicia para corregir codigos de proteccion, se revisan lineas de anclaje, se descargan datos y se realiza limpieza en general.
62 | 2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 2022-12-09 12:00 | 2022-09-12 | Preventivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | Comisión Norberto | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 44904.5 | 44904.5 | Atendida a tiempo | 0 | 12295369 | N/A | Sí | RF | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Para realizar el mantenimiento preventivo, se encuentra la estacion con escremento animal, pero en buenas condiciones. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | SN 500 APOGGE RADIACION SERIAL 1126 | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N 1865 | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMANAH 80w S/N CS5C P650860607, ELECTRICAL RATING 20w S/N D316053011986 | GPS TRIMBLE SERIE 28560074 | Antena TX, Campbell serie 1651 | Antena Omni de 900 MHz Referencia P2Q-012U-PRO de 12 dbi |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 362,10 | 22,98 | 76,70 | 255,80 | 0,94 |  |  | 13,00 | 13,47 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  | Se realiza revision de la estacion, limpieza en general se verifican cuerdas de anclaje, encontrandolas bien, se verifican conexiones y voltaje de bateria, se descargan datos, las canecas y la estructura como medio flotante no presentan novedad. | [9 empty] | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisan configuraciones, se revisan lineas de anclaje, se descargan datos y se realiza limpieza en general, se revisan las lineas de anclaje 3 en total.
63 | 2701706 | ESTACION RG7 EL BOTON IDEAM 2701706 HC | 6/17/2022 | 2022-06-17 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943C51F4 | 103 | 0:27 |  | 3/22/2022 | 6/17/2022 | Incapacidad delcompañero Hernando, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona | 87 | 8973133 | 8973133 | No | [5 empty] | Las pasiones encuentra en buen estado la poda está bien |  |  | 18-315 | [5 empty] | Vaisala QML_201 G211029 | Campbell CH12R Serial 3807 | Vaisala V1001200 serial 7079 | C1020411 2060294 Solarex 10w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,34 | [6 empty] | 17,00 |  | 17,00 | [8 empty] | 12,60 |  | 13,00 | [5 empty] | 18,20 | 13,00 | 13,20 |  | Se bajan datos se resetea DCP,Prueba PVM:84C en 12' 18"; 83C en 12' 19". | [9 empty] | Ia estacion queda normal.
64 | 2701707 | ESTACION RG6 PUENTE BELMIRA IDEAM 2701707 HC | 6/23/2022 | 2022-06-23 | Preventivo | RARG859.adc | CMT-JDM | Comisión Hernando-Caloma | 943D8566 | 103 | 0:33 | 0.65m | 44598.5 | 6/23/2022 | Incapacida medica del compañero Hernando | 21 | 10044955 |  | No | [5 empty] | Estación operando bien. |  | vaisala modelo QHR104-3 SERIAL 6170220 | 11-415 | [5 empty] | QML201 G131207 (VAISALA) | CH12R 1643 | V1001200 7053 (VAISALA) | fw 97d 11851659 MSX10 Solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,65 | [29 empty] | 12,50 | [5 empty] | 15,50 | 12,70 | 12,72 |  | Mtto preventivo, se hace aforo: mira 0,65 mts caudal 14,5 m3/seg desviacion -6.4%; No se bajan datos ni se hace visita. | [9 empty] | La estación queda operando OK.
65 | 2701707 | ESTACION RG6 PUENTE BELMIRA IDEAM 2701707 HC | 7/27/2022 | 2022-07-27 | Preventivo | RARG859.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D8566 | 103 | 0:33 | 0,76 mts | 44812.5 | 7/27/2022 | Ya se ejecutaron los MPs que tenian como inicio previsto la semana encurso | -13 | 11763645 |  | No | [5 empty] | Estacion en buen estado,poda y radar |  | vaisala modelo QHR104-3 SERIAL 6170220 | 11-415 | [5 empty] | QML201 G131207 (VAISALA) | CH12R 1643 | V1001200 7053 (VAISALA) | fw 97d 11851659 MSX10 Solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,76 | [9 empty] | 12,87 | [8 empty] | 15,10 | [16 empty] | 15,00 | 12,60 | 12,60 |  | Se bajan datos, ze resetea DCP, se hace aforo mira 0,745 mts caudal 18,69 m3/seg, prueba PVM: 82c en 12' 12", 82c en 12' 03"; sehace seccion transversal sensor,BM. | [9 empty] | La estacion que funcionando normal.
66 | 2701707 | ESTACION RG6 PUENTE BELMIRA IDEAM 2701707 HC | 2022-02-11 12:00 | 2022-11-02 | Preventivo | RARG.859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D8566 | 103 | 0:33 | 0,605 mts | 44753.5 | 44603.5 | Traslado PMV Entrerrios | -5 | 13404493 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra normal |  | vaisala modelo QHR104-3 SERIAL 6170220 | 11-415 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G131207 (VAISALA) | CH12R 1643 | V1001200 7053 (VAISALA) | fw 97d 11851659 MSX10 Solarex6 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,60 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,89 |  | 3,46 | [6 empty] | 18,20 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,45 | [5 empty] | 16,25 | 13,22 | 13,23 |  | Se bajan datos,se resetea DCP , mira 0.605 mts radar 0.64 se ajusta radar, se hace aforo mir 0.605 mts caudal 14,7 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda normal
67 | 2701709 | ESTACION RM7 PIEDRAS BLANC IDEAM 2701709 HC | 9/30/2022 | 2022-09-30 | Preventivo | RAD_V20210326.CR1X | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943184FA | 219-131 | 0:02 | 0.43 | 44630.5 | 9/30/2022 |  | -3 | 12750110 |  | Sí |  | General electric, GD MDS, 3017835 | 10.14.68.67 | 255.255.255.192 | 10.14.68.126 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR104_29028707 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000X_S/N 5946 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1877 | Cmpbell Scientific_ TX 320_ S/N 057331 | VOLSTAR_VLT 175 -M de 175w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,44 | [9 empty] | 13,14 |  | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [5 empty] | 33,00 | 24,50 | 12,40 | [5 empty] | 16,09 | 13,34 | 13,20 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa | [15 empty] | septiembre 30, 2022
68 | 2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 7/26/2022 | 2022-07-26 | Preventivo | RARG859.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943DA38A | 103 | 0:33 | 1,17 | 7/26/2022 | 7/26/2022 |  | 0 | 11348106 |  | No | [5 empty] | Estacion en buen estado de sensores y poda, y acceso |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | [5 empty] | QML201 G272188 (VAISALA) | 1635 (ch12R) | V1001200 7106 (VAISALA) | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,16 | 0,00 | [8 empty] | 13,23 | [8 empty] | 23,60 | [10 empty] | 13,00 | [9 empty] | Se bajan datos, aforo mira 1,10 mts caudal 8,75 m3/seg, seccion transversal, BM. Pendiente hidraulica | [9 empty] | La estacion queda funcionanando normal
69 | 2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 2022-01-11 12:00 | 2022-11-01 | Preventivo | EPRARG.859.adc | 103 | Comisión Hernando-Caloma | 943DA38A | 103 | 0:33 | 0.895 mts | 10/24/2022 | 44572.5 | Para dar cumplimiento visita Speedwell | 8 | 13092709 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Ia estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G272188 (VAISALA) | 1635 (ch12R) | V1001200 7106 (VAISALA) | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,90 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,19 |  | 3,46 | [6 empty] | 28,10 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,90 | [5 empty] | 18,63 | 13,22 | 13,22 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se ajusta nivel radar se encontro 2 cms por debajo del nivel de mira,Se hace aforo mira 0.895 caudal 5,06 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando normal
70 | 2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 2022-09-08 12:00 | 2022-08-09 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_v02_TX325_CH200 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 1,32 |  | 44812.5 |  |  | 11862320 |  | Sí | GPRS | HUAWEY AR502CG-L 21500103632SK6605320YAR502 | 172.21.3.154 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion todo se encuentra normal, poda , lipieza y funcionamiento sensores |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | 97-369 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | CR310 10194 | 12225 (CH 200) campbell scientific | Campbell TX325 300001621 | ELECTRICAL RATING 50W 50J-V 00240050J2003080430124 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,15 | 0,00 | [8 empty] | 13,20 |  |  | 3,00 | [5 empty] | 31,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,10 | [5 empty] | 19,55 | 13,55 | 13,55 |  | Se bajan datos, chequeo BM,aforo mira 1,07 mts caudal 31,6 m3/seg, seccion transversal sensor, pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion queda operNdo bien sin pendientes.
71 | 2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 11/17/2021 | 2021-11-17 | Correctivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 0,77 mts | 9/22/2022 | 9/22/2022 |  | 0 | 12964902 |  | Sí | GPRS | HUAWEI AR502CG-L 21500103632SK6605320YAR502 | 172.21.3.154 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | 97-369 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | Campbell cr310 10194 | Campbell ch200 12225 | Campbell TX325 300001621 | ELECTRICAL RATING 50J-V 00240050J2003080430124 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,77 | 0,00 | [8 empty] | 13,28 |  | 3,40 | [15 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,19 | [5 empty] | 19,55 | 13,50 | 13,60 |  |  | 9/20/2022 | Pesi | Subestimacion lluvia | Revisar | PVM | PVM | PVM |  | PVM | Se cambia PVM 97-369 Y SE INSTALA EL hidrological solutions 21- 680
72 | 2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 10/27/2022 | 2022-10-27 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 0.66 mts | 11/14/2022 | 10/27/2022 | Se atendera visita de speedwell en la fecha de inicio previsto | -18 | 13549537 |  | Sí | GPRS | HUAWEI AR502CG-L 215001036332SK6605320YAR502 | 172.21.3.154 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | hidrological solutions modelo TB3/0.01 21-680 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell cr310 10194 | 12225 (CH 200) campbell scientific | Campbell TX325 300001621 | Electrical Rating 50J-V 00240050j2003080430124 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,66 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,74 |  | 3,46 | 3,40 | [14 empty] | 1,25 | 0,75 | 12,92 | [5 empty] | 16,05 | 13,30 | 13,40 |  | Se bajan datos, aforo mira 0.655 mts caudal 15,6 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa
73 | 2701714 | ESTACION RG8A CANAL RG IDEAM 2701714 HC | 9/27/2022 | 2022-09-27 | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9432A518 | 103 | 31:10 | 1,70 | 44776.5 | 9/27/2022 | Incapacidad del compañero Hernando ,montaje PVM Primavera, traslado PVM Entrerrios | 203 | 8892420 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra limpia y todo dentro de lo normal |  | VEGA UHR 104-3 29028708 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | campbell cr800 serial 43687 | Ca mpbell ch12r 1652 | CAMPBELL TX312 SERIAL 1082 | bp solar sx20u c1060819 5436791 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,70 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,24 |  | 3,46 | [6 empty] | 22,50 | [8 empty] | 37,00 | 8,00 | 12,30 | [5 empty] | 19,00 | 13,20 | 13,28 |  | Se bajan datos,se hace aforo mira 1,70 mts caudal 11,9 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa
74 | 2701735 | ESTACION RMS14 YARUMITO IDEAM 2701735 HC | 9/27/2022 | 2022-09-27 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX32Z5_CH200_Yarumito | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943544DE | 173 | 0:26 | 1.7 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. | N/A | Vaisala. QHR 104-3. 23907795 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10121 | Campbell Scientific. CH200. 12211 | Campbell Scientific. TX325. 300002010 | Electrical Rating. 50J-V. 00227050J2008020031 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15,59 | 13,14 | 13,33 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y hacemos aforo. Mira: 1.70 metros. Caudal ( Q): 77.657 m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 27, 2022
75 | 2701763 | ESTACION EMBALSE QUEBRADONA IDEAM 2701763 HC | 2021-10-11 12:00 | 2021-11-10 | Preventivo | LMMX2_PVM_v02.cr1 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943D9610 | 103 | 0:33 | 45,2 | 8/30/2022 | 9/15/2022 | Visita Speedwell | 16 | 12078049 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra normal | SE-105DM 4023-082197 (enviro-systems) | Campbell CS475A 50244780 | 16-236 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | CR100 serial= 3230 | 1650 CH12R | tx321 serial= 1713 | SX420J I31104019BF09B2 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 45,20 | 63,75 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,29 |  | 3,30 | [15 empty] | 33,10 | 9,10 | 12,10 | [5 empty] | 19,10 | 12,90 | 13,00 |  | Mantenimiento speedwell prueba de 251 canguilones se verifi o valor y dio bien. | [9 empty] | La estacion queda operando normal
76 | 2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 6/22/2022 | 2022-06-22 | Preventivo | RGDQ5M.adc | CMT-JDM | Comisión Hernando-Caloma | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0.45 | 44567.5 | 6/22/2022 | Incapacida del compañero Hernando | 21 | 10046290 |  | No | [5 empty] | Estación operando ok |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,43 | [9 empty] | 13,15 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 20,25 | 13,30 | 13,63 |  | Mtto preventivo, se bajan datos, se hace aforo: mira 0,44 mts caudal 1,19 m3/seg | [9 empty] | La estación queda operando normal, sin novedad.
77 | 2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 7/28/2022 | 2022-07-28 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0,90 | 44812.5 | 7/28/2022 | Ya se ejecutaron los MPs que tenian como inicio previsto la semana en curso | -12 | 11763654 |  | No | [5 empty] | Estacion en buen estado de poda y sensores |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí |  | No |  | 0,90 | [9 empty] | 13,40 | [8 empty] | 15,70 | [16 empty] | 20,00 | 13,40 | 13,65 |  | Se bajan datoos, se resetea DCP, se hace aaforo mira 0,865mts , caudal 4,58 m3/seg; mira 0,75 mts caudal 3,59 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
78 | 2701793 | ESTACION EMBALSE RG2 PPAL IDEAM 2701793 HC | 11/16/2021 | 2021-11-16 | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR300 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943E047C | 103 | 0:34 | 70,37 | 8/30/2022 | 9/21/2022 | Traslado PVM Entrerrios | 22 | 12078052 |  | Sí | Ethernet |  | 10.24.248.195 | 245.245.245.240 | 10.24.248.193 | Todo normal |  | 013 VEGA 29028713 | Hydrological Services 14- 799 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell Cr310 10117 | Cmpbell CH200 12189 | Campbell tx321 2197 | Electrical Rating 50 J-V 002050j190316028727 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 70,37 | 0,00 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,66 |  | 3,46 | 3,40 | [14 empty] | 33,40 | 4,70 | 12,40 | [5 empty] | 19,60 | 13,60 | 13,80 |  | La estacion queda operando normal, se hizo prueba calibracion PVM SERIAL 14-799 y dio 84 canguilones en 11' 55" y 12' 01", pruebas calidad embalse. | [9 empty] | La estacion queda operando normal,.
79 | 2701797 | ESTACION EMBAL QUEBRADO RESP IDEAM 2701797 HC | 2021-10-11 12:00 | 2021-11-10 | Preventivo | CR300_TX325_RAD | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943B10CA | 137 | 0:58 | 45,20 | 8/30/2022 | 9/15/2022 | Por atender visita Speedwell | 16 | 12078057 |  | Sí | GPRS | HUAWEI AR502CG-L 21500103632SK6605374 | 172.21.203.97 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra bien |  | 013 VEGA PULS61380 23907805 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell CR310 10124 | Ca pbell CH200 12170 | Campbell TX325 300002015 | Electrical Rating 50J-V 00240050j2003080434 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 45,20 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,59 |  | 3,46 | [15 empty] | 1,25 | 0,75 | 11,64 | [5 empty] | 20,10 | 13,60 | 13,70 |  | Se bajan datos, todo bien | [9 empty] | La estacion queda operando normal
80 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 5/18/2022 | 2022-05-18 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V2_TX325_CH200-Diamante.cr300 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9431b168 | 219 | 0:02 | 1.8 | [6 empty] | Sí | RF | General Electric, GE MDS MCR, 3017429 | 10.155.115.17 | 255.255.255.0 | 10.155.115.10 | Estación en buenas condiciones. | No aplica | Campbell Scientific, CS475A, SN54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3,0.01",P-97-356. | [5 empty] | Campbell Scientific, CR310, 10183. | Campbell Scientific,CH200,12171 | Campbell Scientific, TX325, 300001562 | Electrical Rating, 50J-V, SN00240050J2003080439 | Electrical Rating, 50J-V, SN00240050J2003080445(Panel Repetidora) | General Electric, GE MDS MCR, 3017435(Mestro Diamante) | Freewave, HT-PE, SN893-8534(SLVMOCORONGO) |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,81 | 0,00 | [8 empty] | 12,96 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 28,00 | 12,00 | 13,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 19,46 | 13,39 | 13,36 |  | Descarga de datos, no se realiza aforo. | [9 empty] | Se trasladó la estación a la margen derecha del río.
81 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 7/19/2022 | 2022-07-19 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V2_TX325_CH200-Diamante.cr300 |  | Comisión William-Faustino | INF |  | 0:23 |  | 7/22/2022 | 7/19/2022 |  | -3 |  |  | No | [5 empty] | Visita estación el diamante encuentra estación funcional toda ecas de pasto |  | Vaisala Mod. QHR 104-3 S/N 29028695. | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-97-356. | [5 empty] | Campbell Scientific-CR800-Serie 1957. | Campbell Scientific-CH200-1884. | Campbell Scientific. TX 312 HDR GOES TRANSMITTER-1219. | bp Solar-SX 20U-C1070522-6158761.
82 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 9/29/2022 | 2022-09-29 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200-Diamante | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9431B160 | 219 | 0:02 | 2.39 | [6 empty] | Sí | RF | GENERAL ELECTRI. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.247 |  |  | La edtacion se encuentra en budnas condiciones. | N/A | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080445 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,76 | 13,35 | 13,32 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. Hacemos aforo. Mira: 2.3 metros. Caudal (Q): 167.994 m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 29, 2022
83 | 2701950 | ESTACION MANANTIALES IDEAM 2701950 HC | 10/20/2022 | 2022-10-20 | Correctivo | CLM_A_LMMX2_v010 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D530E | 103 | 0:32 | 72,41 | 44721.5 | 8/25/2022 | Traslado PMV Entrerrios | -12 | 12260267 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,98 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | En la revision queda pendiente cambio de medidor de nivel d tanque de evaporacion | [9 empty] | Ff
84 | 2701955 | ESTACION DESCARGA TS C/V IDEAM 2701955 HC | 2021-11-11 12:00 | 2021-11-11 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943AE2B4 | 1372 | 0:57 | 72,41 | 44782.5 | 9/16/2022 | Se trabajo en estacion traslDo PVM Entrerrios | 8 | 12295366 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 00-998 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201C SERIAL G272190 | CH200 6125 | VaisalaV1001200 7107 | Borrado 10w |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,00 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,59 |  | 3,46 | 3,40 | [14 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 16,10 | 12,15 | 12,30 |  | PRUEBA Clbracion PVM serial 00-998 : 77C , 72C, 71C en 5' 30 " pendiente cambio, todavia no se ha puesto en funcionamiento el Rittmeyer | [9 empty] | Pendiente cambio PVM. 04 Octubre cambio PVM Se instalo el 00-1061
85 | 2701976 | RG-16 PUENTE ARCO | 9/29/2022 | 2022-09-29 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943CF10C | 103 | 31:30 | 0.25 | 8/29/2022 | 9/29/2022 | Se trabajo en aforos rebose Miraflores | 31 | 12222390 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Campbell CS475A 50244785 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | VAISALA QML201 G272007 | Campbell CH12R 1623 | VAISALA V1001200 6648 | BP SOLAR SX420J 131103199BF0D8C |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | No | Sí | 0,25 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,30 |  | 3,46 | [6 empty] | 26,10 | [8 empty] | 55,75 | 1,00 | 12,60 | [5 empty] | 19,45 | 13,24 | 13,24 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, aforo 0,26 mts 0,374m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operando normal
86 | 2701978 | ESTACION MOCORONGO IDEAM 2701978 | 6/15/2022 | 2022-06-15 | Preventivo | QM_FUP1010_v01 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma |  |  |  |  | 44776.5 | 6/15/2022 | Compañero Hernando incapacitado, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona | 99 | 8892418 |  | Sí | Ethernet | Nl 121 serial 4626 | 10.14.82.113 | 255.255.255.240 | 10.14.82.126 | Secuestra estación funcionando bien se limpian cristal dice hecha pomada a los cristales que a funcionando con mejor ganancias | [8 empty] | CR1000 serial 52300 | Mean Well MDR-60-12 | [6 empty] | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | [12 empty] | 3,40 | [24 empty] | 12,00 |  |  | Se bajan datos se cambia pomada a los cristales, mejorando la ganancia. | [9 empty] | La estacion queda mejorada en ganacia de medida en caudal para las 2 medidas principal y auxiliar
87 | 2701979 | ESTACION RG-15 LA TRUCHERA IDEAM 2701979 HC | 6/24/2022 | 2022-06-24 | Preventivo | LM_v01 | CMT-JDM | Comisión Hernando-Caloma | 9430282A | 219 | 0:04 | 0.51m | 44775.5 | 6/24/2022 | Incapacida compañero Hernando, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona | 136 | 8314245 |  | No | [5 empty] | Estación operando normal. |  | campbell 475a001 38203816 | [6 empty] | CR800 SERIAL 1958 | ch-12r 3828 | TX321G 1560 | elctrical rating 20w D31509301169592 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | [40 empty] | Se realiza aforo: mira 0,51 mts, caudal 9,407 m3/seg con ADCP software RiverSurveyor Live, no se hace visita ni se bajan datos. | [9 empty] | La estación queda operando normal.
88 | 2701979 | ESTACION RG-15 LA TRUCHERA IDEAM 2701979 HC | 2021-04-11 12:00 | 2021-11-04 | Preventivo | RAD_CR3XX.CR300 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94300014 | 219 | 0:02:00 c/15 min | 0,70 | 44812.5 | 44813.5 | Se trabajo en aforos vertimiento Miraflores | 31 | 11763651 |  | Sí | GPRS | HUAWEY AR500 21500103632SK6605588 | 172.21.3.170 | 255.255.255.24o8 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra operando bien |  | campbell 475a001 38203816 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | CR310 SERIAL 10123 | ch-200 12175 | TX321G 1560 | 50J-UV 00240050J2003080071 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | No | Sí | 0,67 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,28 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,80 | 3,60 | 12,40 | [5 empty] | 20,50 | 13,59 | 13,60 |  | Se realizaaforo mira 0,68 mts caudal 12,20 m3/seg , bajan datos. | [9 empty] | La estaciion queda operando normal
89 | 2701980 | ESTACION EL TOMATE IDEAM 2701980 HC | 2022-12-09 12:00 | 2022-09-12 | Preventivo | EST_SED_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 94A0F0B6 | 103 | 0:57 | N/A | 44904.5 | 44904.5 | Se atiende a tiempo | 0 | 12595372 |  | Sí | Ethernet | Radio Freewave serial # 893-8627 | 10.24.248.25 |  |  | Se encuentra estacion sucia, con registro de datos repetitivos (la misma lectura en cada una de las variables), | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | CR6 SERIAL 9644 | CH 200 serial 1622 | TX 321 SERIAL 1547 | Electrical Rating 20w serie # 31509301169804 | OBS 501(TURBIDEZ) CAMPBELL SERIE 1551 | HYDRO WIPER (TURBIDEZ) ZEBRA TECH 2841 | RBR OPTODE (OXIGENO DISUELTO) RBR93052 | RBR CONCERTO, MARCA RBR SERIE 63073 | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,31 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | [25 empty] | Se realiza limpieza en general de la estacion flotante, se desmonta equipo de medicion para la limpieza, se revisa guaya de seguridad, la estacion no queda con lecturas de variables por lo que se desmonta nuevamente y se lleva para revision en la bodega de la 30, se revisan anclajes de la estacion no se encuentra novedad, se descargan datos. Se revisa equipo y no se pude poner nuevamente en funcionamiento, se realiza y adjunta informe. | [9 empty] | Se realiza revision del equipo, se cambian baterias internas de RBR, para realizar actualizacion del sistema y no es posible tener conexion con el equipo, se realiza y adjunta informe d la revision.
90 | 2701982 | ESTACION DESCARGA P2_SED IDEAM 2701982 HC | 7/19/2022 | 2022-07-19 | Correctivo | EST_SED_V01_20181016.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 94A026DE | 103 | 0:51 | 2.51 | 7/19/2022 | 7/19/2022 | ATENDIDA A TIEMPO | 0 | 11678141 |  | No | [5 empty] | Verificacion caida de voltage bateria. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CAMPBELL CR6 S/N 7622 | CH200 S/N 1881 | TX 321 S/N 1553 | ISOFOTON 75w S/N 07070101033, ELECTRICA RATING 20w S/N 31509301169786 | OBS501 CAMPBELL S/N 1553 | HYDRO WIPER ZEBRA TECH S/N N/A | LISST ABS SEQUOIA S/N 6075 | RBR OPTODE S/N 93049 | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [11 empty] | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [10 empty] | 19,10 | 13,38 | 13,38 |  |  | 7/15/2022 | Ing Wilson Aceros | Caida de voltaje bateria | Bateria mala |  |  |  |  | Bateria mala | Se realizan pruebas a la estacion en general, se encuentra bateria con voltaje bajo, el sensor LISST ABS sin registro de lectura(NAN), se descargan datos, se cambia bateria por una nueva, el sensor RBR continua en revision.
91 | 2701983 | ESTACION RG6A LA PINERA IDEAM 2701983 HC | 7/28/2022 | 2022-07-28 | Preventivo | CR300_RAD_v02_TX325_CH200 | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943A9424 | 137 | 0:56 | 1,86& | 44812.5 | 7/28/2022 | Ya se ejecutaron los MPs que tenian como inicio previsto la semana en curso | -12 | 11763648 |  | Sí | Ethernet | Huawei AR502CG_L 21500103632sk6605578 | 172.21.3.162 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra bien, solo pendiente derrumbe en la margen del radar |  | Vaisala 21277310 | [6 empty] | CR310 10185 | Ch200 12186 | TX325 300001556 | I31103209BF1057 bpsolar 420j |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,85 | [9 empty] | 13,33 |  | 3,20 | [6 empty] | 26,73 | [8 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,10 | [5 empty] | 20,00 | 13,67 | 13,70 |  | Se bajan datos, se hace aforo mira 1,84 mts caudal 66,80m3/seg | [9 empty] | La estacion queda normal.
92 | 2701983 | ESTACION RG6A LA PINERA IDEAM 2701983 HC | 2022-03-11 12:00 | 2022-11-03 | Preventivo | CR300_RAD_v02_TX325_CH200 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943A9424 | 137 | 0:56 | 0.88 mts | 44753.5 | 44631.5 | Traslado PMV Entrerrios | -4 | 13404493 |  | Sí | GPRS | Huawey AR500 21500103632SK6605578YAR502CG-L | 172.21.3.161 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se esta erocionando al lado dela mira |  | Vaisala 21277310 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell cr310 10185 | Campbell CH200 12186 | Campbell TX325 300001556 | ELECTRICAL RATING 50J-V 00240050j2003080441 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,88 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,23 |  | 3,40 | [6 empty] | 29,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,17 | [5 empty] | 20,80 | 13,61 | 13,62 |  | Se bajan datos, aforo mira 0,89 mts caudal : 25,127 m3/seg, mira : 0,95mts , caudal : 27,1m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando bien
93 | 2701992 | ESTACION C/V GUADALUPE 3 IDEAM 2701992 HC | 2021-09-11 12:00 | 2021-11-09 | Preventivo |  |  | Comisión Hernando-Caloma | 943CF10C |  | 0:32 |  |  | 9/14/2022 |  |  |  |  | Sí | Ethernet | [70 empty] | Se verifican que los 12 cristales | [9 empty] | Queda funcion
94 | 2701994 | ESTACION EL ZAFIRO IDEAM 2701994 HC | 2022-10-08 12:00 | 2022-08-10 | Correctivo | ZAFIRO2022 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943A0146 | 137 | 0:52 | 2.79 mts | 44720.5 | 44842.5 | Fin de Semana | 4 | 11728907 | N/A | No | [5 empty] | La estacion en terminos generales se encuentra en buen estado. se debe reparar un tramo de baranda en la parte inferior donde esta ubicada la mira. | NA | Vaisala QHR-104-3 SN : 29028695 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Marca Campbell Scientific. Modelo CR10X-2MB. Serie X 21594 | Marca Campbell Scientific. Modelo CH100. Serie 3184 | Campbell Scientific. Modelo TX 320- S/N 057347. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432107. | PANEL SOLAR 2BP SOLAR MOD. SX320J SN 10707175432107 | ANTENA TX TELONIVS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 SN 13180257 | NA | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 1,40 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13,15 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14,78 | 13,27 | 13,15 | 4,50 | [10 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. los elenentosvyvequipos en su conjunto quedan operando normalmente.
95 | 2701997 | ESTACION C/V GUADALUPE 4 IDEAM 2701997 HC | 11/17/2022 | 2022-11-17 | Preventivo | PVM_v01 | Carlo Torres | Comisión Hernando-Caloma | 94334410 |  | 0:06 |  | 44721.5 | 11/17/2022 | Se atendio visitas estaciones influencia Riogrande2 | 72 | 12260269 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL121 serial 4629 | 10.24.248.8 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Ia estacion se encuentra bien |  |  | 14-802 | [5 empty] | 52-301 (cr1000) | [15 empty] | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 12,07 |  | 3,40 | [25 empty] | 12,07 |  | Se revisa medidor de caudal, se encuentra funcionando normal, prueba PVM 83C en 13 min 23 seg, 82C en 12 min 44 seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 17, 2022
96 | 2702029 | ESTACION MONTAÑITAS IDEAM 2702029 HC | 6/16/2022 | 2022-06-16 | Preventivo | EPRG_75b.adc | CARLO torres | Comisión Hernando-Caloma | 943D75E2 | 103 | 0:33 |  | 3/15/2022 | 6/16/2022 | Incapacidad del compañero Hernando, montaje PVM Primavera | 93 | 8932297 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra en buen estado la poda está bien |  |  | 97-364 | I |  |  |  |  | D403015 (VAISALA QML201) | 1633 CH12R | Marca Vaisala V1001200 serial 6647 | FW97c 10846256 panel 10 vatios Solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 |  | 20,80 | [6 empty] | 13,38 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 15,10 | 13,30 | 134,00 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, Se hace prueba PVM: 82C en 12' 28", 83C en 12' 10" | [9 empty] | La estacion queda normal
97 | 2702703 | ESTACION TC4 LA INDIA IDEAM 2702703 HC | 8/24/2022 | 2022-08-24 | Preventivo | RARG859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94A102C8 | 103 | 0:57 | 0,58 mts | 7/26/2022 | 8/24/2022 | Se trabajo en ots zona Riogrande2, y se dio priorida a aforos rebose miraflores | 29 | 11348114 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Campbell modelo CS475a001 SERIAL 38203823 | 08-887 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G211022 (VAISALA) | 3827 (CH12R) | V1001200 7074 (VAISALA) | FW 97D11851662 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,20 |  | 3,46 | [6 empty] | 22,50 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | 12,80 | [5 empty] | 18,43 | 13,23 | 13,45 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0 57 mts caudal 9,786 m3/seg, 0,41 mts 6,71 m3/seg seccion transversal sensor, BM, Pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion queda operando normal
98 | 2702703 | ESTACION TC4 LA INDIA IDEAM 2702703 HC | 10/25/2022 | 2022-10-25 | Preventivo | RARG.859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94A102C8 | 103 | 0:57 | 0,96 mts | 10/24/2022 | 10/25/2022 | Traslado PMV Entrerrios | 1 | 13092711 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra sin novedades |  | Campbell modelo CS475a001 SERIAL 38203823 | 08-887 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G211022 (VAISALA) | 3827 (CH12R) | V1001200 7074 (VAISALA) | FW 97D11851662 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,96 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,20 |  | 3,46 | [6 empty] | 25,00 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | 12,80 | [5 empty] | 19,10 | 13,20 | 13,45 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0.95 mts caudal 19,53 m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa
99 | 2702713 | ESTACION TC2A LA HOLANDA IDEAM 2702713 HC | 8/23/2022 | 2022-08-23 | Preventivo | LM_v01.CR1 | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9435E426 | 173 | 0:28 | 1,50 | 8/31/2022 | 8/23/2022 | Por aforos de rebose embalse Miraflores | -8 | 12133176 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Se hace aforo, a solicitud de Pesi, para tener unas buenas medidas por el rebose de Miraflores |  | Vega Puls 67390 33268804 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | cr800 4340 | 3796 (CH12r) | 58566 (TX320) | C1020411 2060335 modelo sx10m SOLAREX |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,50 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,17 |  | 2,89 | [6 empty] | 32,00 | [8 empty] | 33,00 | 5,00 | 12,30 | [5 empty] | 18,00 | 13,20 | 13,20 |  | Se hace aforo en mira 1,50 caudal 10,36 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando normal
100 | 2702713 | ESTACION TC2A LA HOLANDA IDEAM 2702713 HC | 2022-10-11 12:00 | 2022-11-10 | Preventivo | LM_v01 | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9435e426 | 173 | 0:28 | 1,51 | 11/29/2022 | 44845.5 | Para arender aforos relacionados con vertimiento Miraflores | -19 | 13744452 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | Campbell 50244804 | [7 empty] | Ch12r 3796 | 58566 (TX320) | C1020411 2060335 modelo sx10m SOLAREX |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,51 | [9 empty] | 13,17 |  | 2,89 | [6 empty] | 27,43 | [8 empty] | 33,00 | 5,00 | 12,30 | [5 empty] | 17,57 | 13,20 | 13,37 |  | Se bajan datos, se revisa BM, se hace aforo mira 1,51 mts caudal 10 m3/seg , seccion transversal sensor, pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion queda opertaiva | [15 empty] | noviembre 10, 2022
101 | 2702718 | ESTACION G2B DESCARGA TR IDEAM 2702718 HC | 8/25/2022 | 2022-08-25 |  |  | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D4078 | 103 | 0:32 | 1,76 |  | 8/25/2022 |  |  |  |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra con 12 centimetros de desface en el radar |  | Campbell Scientific serial 38203820 | [6 empty] | VAISALA - G211040 QML201 | campbell scientific CH12R 1626 | VAISALA - 7085 V10012009 | SOLAREX FW97C14861005 10 VATIIOS |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,88 | [9 empty] | 13,50 | [39 empty] | Se retira radar campbell serial 38203820, y se instala el campbel css475a serial 54310273
102 | 2702986 | ESTACION TC13A PAJARITO IDEAM 2702986 HC | 2022-11-10 12:00 | 2022-10-11 | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94E0E01C | 103 | 0:25 | 0,48 mts | 10/31/2022 | 44875.5 | Se aprovecha visita de buscar sitio para traslado PVM Primavera | -20 | 13252125 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La seccion transversal se encuentra con muchas rocas que no estaban antes |  | VEGA PULS61 25022190 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell scientific CR800 4351 | 2114 (ch100) | Campbell scientific TX321G 1694 | SUNWIZE SW-S20P 11000722 |  | D 36 |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,54 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,70 |  | 3,40 | [15 empty] | 33,00 | 1,00 | 11,90 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,10 |  | Se retiran piedras con thirfol,se hace aforo mira : 0,47 mts caudal: 1,2 m3/seg | [9 empty] | Se estacion queda operativa
103 | 2702987 | ESTACION TC-9 MINA VIEJA IDEAM 2702987 HC | 7/13/2022 | 2022-07-13 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94395634 | 137 | 0:51 |  | 7/26/2022 | 7/13/2022 | Se aprobecha por correctivo de obra civil en LMM G2B Descarga troneras | -13 | 11348092 |  | No | [5 empty] | 0La estacion se encuentra en buen estado, de poda bien |  | VEGA PULS61 29028698 | [6 empty] | VAISALA - QML201 - K0736022 |  | VAISALA - QST102-3 - 0710 | BP SOLAR - SX420J- I61104169C068BD |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 120,00 |  |  | 182,00 | [6 empty] | 1.399,00 | [19 empty] | 135,00 | [7 empty] | 1.399,00 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 1,18 mts caudal 8,412 m3/s | [9 empty] | La estacion queda normal
104 | 2702987 | ESTACION TC-9 MINA VIEJA IDEAM 2702987 HC | 2022-09-11 12:00 | 2022-11-09 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94395634 | 137 | 0:51 | 1236 | 10/24/2022 | 44815.5 | Se atendieron otras estaciones de la zona, el invierno postergo este mantenimiento | 16 | 13092694 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | VEGA PULS61 29028698 | [6 empty] | VAISALA - QML201 - K0736022 |  | VAISALA - QST102-3 - 0710 | BP SOLAR - SX420J- I61104169C068BD |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | 1,24 | [9 empty] | 13,75 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,00 | [7 empty] | 13,70 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hAce aforo mira 1,23 mts caudal 8,9 m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 9, 2022
105 | 2702989 | ESTACION TC-5A LOS GUAYABOS IDEAM 2702989 | 7/13/2022 | 2022-07-13 | Preventivo | RARG859.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94E0D586 | 103 | 0:24 | 0,875 | 7/26/2022 | 7/13/2022 | Se aprbecha por correctivo de obra civil en LMM G2B Descarga Troneras | -13 | 11348100 |  | No | [5 empty] | Se encuentra bien , la poda tambien |  | MODELO VEGAPULS61380 SERIAL 29028706 | 14-801 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | QML 201 VAISALA K1676423 |  | QST102-3 VAIASALA 0709 | (C1070117 6135901) PANEL DE 20WATS MODELO SX20U |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No | Sí | 0,88 | 0,51 | [8 empty] | 13,22 | [8 empty] | 28,60 | [18 empty] | 13,22 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0,87 mts caudal 12,10 m3/seg | [9 empty] | Queda normal
106 | 2702989 | ESTACION TC-5A LOS GUAYABOS IDEAM 2702989 | 2022-09-11 12:00 | 2022-11-09 | Preventivo | RARG859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94E0D586 | 103 | 0:24 | 1,15 mts | 10/24/2022 | 44815.5 | Se arendieron otras estaciones de la zona, y el invierno postergo este mantenimiento | 16 | 13092702 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra bien. |  | MODELO VEGAPULS61380 SERIAL 29028706 | 14-801 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | QML 201 VAISALA K1676423 |  | QST102-3 VAIASALA 0709 | (C1070117 6135901) PANEL DE 20WATS MODELO SX20U |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,16 | 0,25 | [8 empty] | 14,07 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,00 | [7 empty] | 14,00 |  | Se hace aforo mira 1,17 mts caudal 24 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 9, 2022
107 | 2702990 | ESTACION TC1B DESC TENCHE TR IDEAM 2702990 H | 2021-08-11 12:00 | 2021-11-08 | Preventivo |  |  | Comisión Hernando-Caloma | INF |  | 0:22 |  |  | 9/13/2022 | [12 empty] | VEGA PULS 61 23907796 | [6 empty] | Campbell Scientific cr1000 serial 67733 |  | Campbell Scientific tx312 serial 1655 | BP SOLAR SX420 J I31103199BF107C | [53 empty] | Se bajan datos | [9 empty] | Laestacion
108 | 2702990 | ESTACION TC1B DESC TENCHE TR IDEAM 2702990 H | 10/28/2022 | 2022-10-28 |  |  |  | Comisión Hernando-Caloma | INF |  | 0:22 | [15 empty] | VEGA PULS 61 23907796 | [6 empty] | Campbell Scientific cr1000 serial 67733 |  | Campbell Scientific tx312 serial 1655 | BP SOLAR SX420 J I31103199BF107C | [63 empty] | Dd
109 | 2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 7/14/2022 | 2022-07-14 | Preventivo | LM_v01 | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943DE04E | 103 | 0:26 | 0,72 | 7/26/2022 | 7/14/2022 | Se aprobecha visita de correctivo de obra civil en LMM G2B Descarga Troneras | -12 | 11348094 |  | No | [5 empty] | Se encuentra en buen estado, poda bien, radar bien |  | Vega Puls61 serial 277311 | [6 empty] | Campbell Scientific cr800 serial 43692 |  | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No | Sí | 0,73 | [9 empty] | 13,54 |  | 3,47 | [15 empty] | 32,00 | 2,00 | 116,00 | [7 empty] | 13,46 |  | Se bajan datos,se hace aforo mira 0,73 caudal 1,977 m3/s | [9 empty] | La estacion queda bien, se hizo aforo con flowtracker mira 72 cms caudal 1,977 m3/seg
110 | 2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 2022-10-08 12:00 | 2022-08-10 | Preventivo | LM_v01 | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943BE04E | 103gv | 0:26 | 0,66 |  | 44842.5 | Visita pesi |  | 12014358 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en ue estado |  | Vega Puls61 serial 277311 | [6 empty] | Campbell Scientific cr800 serial 43692 |  | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,66 | [9 empty] | 13,31 |  | 3,40 | [6 empty] | 28,92 | [8 empty] | 32,00 | 2,00 | 12,40 | [6 empty] | 13,30 |  |  | Verificacion porparte de pesi de seccion aforo, se hace aforo en 0.66 cms caudal 1.603 m3/seg | [9 empty] | Todo queda operando bien
111 | 2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 10/26/2022 | 2022-10-26 | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943BE04E | 103 | 0:26 | 0.65 mts | 10/24/2022 | 10/26/2022 | Traslado PMV Entrerrios | 2 | 13092696 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra ien sin novedades |  | Vega Puls61 serial 277311 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell Scientific cr800 serial 43692 | 2114 (ch100) | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,65 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,96 |  | 3,47 | [15 empty] | 32,00 | 4,00 | 11,80 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,80 |  | Se bajan datos, seccion transversal sensor. | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
112 |  | Rio ituango | 2022-10-08 12:00 | 2022-08-10 |  |  |  | Comisión William-Faustino
113 | 1107010 | ESTACION EL SIRENO IDEAM 1107010 HC | 1/31/2023 | 2023-01-31 | Preventivo | RG_C_519.adc | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943C879C | 103-131 | 0:28 |  | 1/31/2023 | 1/31/2023 |  | 0 | 14489124 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1010 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50 QMC301_G211034 | Campbell Scientific_CH100_4088 | VAISALA_NÂ° V1001200_7081 | bp solar_SX20U_C1060519-5421061 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,30 | [8 empty] | 28,00 | [8 empty] | 11,00 | 0,00 | [6 empty] | 19,65 | 13,56 | 13,32 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(82-81-82) | [25 empty] | enero 31, 2023
114 | 1107012 | ESTACION PABON IDEAM 1107012 HC | 2023-02-02 12:00 | 2023-02-02 | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9439932A | 137-131 | 0:51 |  | 1/30/2023 | 44959.5 |  | 3 | 14489146 | [7 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 00-1009 | [5 empty] | VAISALA_MAWS-50_PART DCP 50-2_G211020 |  | VAISALA_V1001200_7072 | bp solar_ SX20U_C1070301-6142311- 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,74 | [8 empty] | 24,50 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,66 |  | 13,66 |  | Se realiza actualicion del firware del TX, se chequea y verifica PVM(79-79-79), se descargan y borran datos de la DCP. | [25 empty] | febrero 2, 2023
115 | 1107015 | ESTACION LA PALMERA IDEAM 1107015 HC | 1/30/2023 | 2023-01-30 | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9436C5C4 | 167-131 | 0:26 |  | 1/30/2023 | 1/30/2023 |  | 0 | 14719432 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1007 | [5 empty] | VAISALA_QML201C-003_H481028 | Campbell Scientific_CH100_2116 | VAISALA_QST 102-3_0300. | bp solar_SX20U_C1060819-5436737 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,11 | 0,00 | [7 empty] | 28,51 | [8 empty] | 1,25 | 0,75 | [6 empty] | 18,40 | 13,10 | 13,25 |  | Se realiza descarga y borrado de datos del TX, se realiza verificacion y chequeo dd PVM(82-81-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 30, 2023
116 | 1107017 | ESTACION SAN JOSE DE URRAO IDEAM 1107017 HC | 2023-02-02 12:00 | 2023-02-02 | Preventivo | EPRG_75.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9439A6B0 | 137-131 | 0:52 |  | 1/30/2023 | 44959.5 |  | 3 | 14489138 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal operacion y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1011 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403013 |  | VAISALA_V1001200_6637 | bp solAr_SX20U_C1070301-6142312- 20W |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,50 | [8 empty] | 24,70 | [16 empty] | 12,88 |  | 12,88 |  | Se realiza actualizacion del firware del TX, se verifica y chequea PVM(82-82-82),se descargan y borras datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | La estacon se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 2, 2023
117 | 1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 4/20/2023 | 2023-04-20 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435C2CA | 173-131 | 0:28 | 0.69 | 4/15/2023 | 4/20/2023 |  | 5 | 15731842 |  | No | [5 empty] | La estación se encontró en buenas condiciones y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,69 | [9 empty] | 13,11 | 0,00 | [16 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 16,32 | 13,13 | 13,36 |  | Se realiza mantenimiento preventivo aforo con ADCP, descargando datos del DCP, se realiza verificación de transmisión, se verifica mira vs radar. | [9 empty] | la estación se deja en buenas condiciones y operativa. | [15 empty] | abril 20, 2023
118 | 1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 2023-02-02 12:00 | 2023-02-02 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435C2CA | 173-131 | 0:28 | 0.65 | 1/15/2023 | 44959.5 | Realizacion de montaje en el pvm san francisco sonson | 18 | 14269825 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,63 | [9 empty] | 13,04 | [8 empty] | 25,30 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 19,13 | 13,06 | 13,28 |  | Se realiza aforo con ADCP, se verica mira vs radar, se chequea BM,pendiente y perfil. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 2, 2023
119 | 1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 4/19/2023 | 2023-04-19 | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943C94EA | 103-131 | 0:28 | 0.84 | 4/15/2023 | 4/19/2023 |  | 4 | 15731840 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiones y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí |  | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,84 | 0,00 | [8 empty] | 13,59 | 0,00 | 3,51 | [6 empty] | 28,07 | [8 empty] | 37,40 | 5,40 | 13,00 | [5 empty] | 19,89 | 13,60 | 13,60 |  | Se realiza verificacion general de la estacion, aforo con adcp, descarga de datos, se verifica mira vs radar y se chequea tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | abril 19, 2023
120 | 1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 2023-01-02 12:00 | 2023-02-01 | Preventivo | RAD_PVM_v01.cr8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943C94EA | 103-131 | 0:28 | 0.68 |  | 44928.5 |  |  | 14269813 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,68 | 0,00 | [8 empty] | 13,66 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | [5 empty] | 37,40 | 6,80 | 13,00 | [5 empty] | 20,12 | 13,63 | 13,62 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(81-80-81), verificacion de BM,pendiente y perfil, se realiza aforo con ADCP, descarga de datos de la DCP, se verifica mira vs radar. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 1, 2023
121 | 1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 4/19/2023 | 2023-04-19 | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943970D8 | 137 | 0:51 | 0.7 | 4/15/2023 | 4/19/2023 |  | 4 | 15731832 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QML201C_23907802 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_02-365 | [5 empty] | Vaisala_QML201C_272011 |  | Vaisala_V1001200_7097 | bp solar_SX420J_I61104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,70 | 0,00 | [8 empty] | 13,66 | [8 empty] | 27,50 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,65 |  | 13,64 |  | Se realiza verificacion de la estacion, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con reel. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativo | [15 empty] | abril 19, 2023
122 | 1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 1/31/2023 | 2023-01-31 | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943970D8 | 137-131 | 0:51 | 0.58 | 1/15/2023 | 1/31/2023 | Realizacion de montaje del pvm san francisco en sonson | 16 | 14269801 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISALA_23907802 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_02-365 | [5 empty] | Vaisala_QML201C_G272011 |  | Vaisala_V1001200_7097 | bp solar_SX420J_I61104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | 0,00 | [8 empty] | 13,92 | [8 empty] | 29,80 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,96 |  | 13,90 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(82-81-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 31, 2023
123 | 1111496 | ESTACION NIVEL EMBALSE CENTRAL LA VUELTA | 10/27/2022 | 2022-10-27 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_NIVEL-EMBALSE-VUELTA.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943C646E | 103 | 0:27 | 3.17 | [6 empty] | No | [5 empty] | Se instalan los equipos Campbell Scientific |  | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CS474A-L. Serie: 54310249 | Marca: HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-681 | [5 empty] | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CR310. Serie: 10125 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 12207 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002035 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,17 | 0,00 | [8 empty] | 13,05 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,15 | 53.393,00 | 14.277,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,50 |  |  |  | 0 | 0,00 |  | 20,68 | 13,63 | 13,63 |  | Instalacion de los equipos nuevos marca Campbell Scientific y se retiran los equipos Vaisala (pluviometro la Vuelta) | [9 empty] | Se deja funcionando la estacion. Pendiente comunicacion en tiempo real. | [15 empty] | octubre 27, 2022
124 | 1111496 | ESTACION NIVEL EMBALSE CENTRAL LA VUELTA | 4/20/2023 | 2023-04-20 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_NIVEL-EMBALSE-VUELTA.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943C646E | 103 | 0:27 | 1.85 | 4/27/2023 | 4/20/2023 |  | -7 | 15907907 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN 0PTIMAS CONDICIONES |  | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CS474A-L. Serie: 54310249 | Marca: HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-681 | [5 empty] | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CR310. Serie: 10125 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 12207 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002035 | ELECTRICAL RATING MODELO 50J-V S/N: 00227050J1910170363 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 25316 S/ N : 2612 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 09890299 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,58 | 0,00 | [8 empty] | 13,07 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,15 | 53.393,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 19,07 | 0,14 | 13,55 |  | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR. SE ACTUALIZA SISTEMA OPERATIVO EN LA DCP. | [9 empty] | PENDIENTE POR CAMBIAR DE POSICION LA MIRA. | [15 empty] | octubre 27, 2022
125 | 1111499 | ESTACION LA VUELTA | 10/26/2022 | 2022-10-26 | Preventivo | RG_C_519.adc | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9436B354 | 167 | 0:26 | [7 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-977 | [5 empty] | Vaisala-QML201C-S/N G211006 | Campbell Scientific-CH100-4102 | Vaisala-V1001200-S/N 7057 | bp Solar- SX20U-S/N C1070522-6158795 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,34 | [25 empty] | 19,68 | 13,49 | 13,34 |  | Desmontamos la estacion para reubicarla y adicionar un radar que mida el nivel de la captacion. Para la nueva estacion, se cambia el ID, hora de transmision, canal de transmision y la ventana de tiempo. Se actualizan todos los equipos. | [9 empty] | Bajamos datos y apagamos la estacion a las 10:30 | [15 empty] | octubre 26, 2022
126 | 1111993 | NIVEL EMBALSE CENTRAL LA HERRADURA | 2022-09-11 12:00 | 2022-11-09 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_N_E_HERRADURA | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94E00D3C | 397 | 0:10 | 5.35 | [6 empty] | No | [5 empty] | Iniciamos trabajos de montaje de la estacion para medicion de niveles de embalse. |  | Campbell Scientific- CS474A-L- 54310248. Offser: 1182. | [6 empty] | Campbell Scientific.- CR310.- 10130 | Campbell Scientific.- CH200.- 4203 | Campbell Scientific.- TX325.- 300001622 | Electrical Rating.- 50J-V.- 00240050J2003080355 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 5,33 | [9 empty] | 13,87 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,42 | 34.786,00 | 14.277,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,75 |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 20,59 | 13,62 | 13,57 |  | Terminamos trabajos y dejamos en funcionamiento la estacion | [9 empty] | Dejamos trabajando la estacion. Cota embalse: Valor de la mira + Offset Offset: 1182 msnm | [15 empty] | noviembre 9, 2022
127 | 1111993 | NIVEL EMBALSE CENTRAL LA HERRADURA | 4/20/2023 | 2023-04-20 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_N_E_HERRADURA | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94E00D3C | 397 | 0:10 | 5.35 | 4/27/2023 | 4/20/2023 |  | -7 | 15907909 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific- CS474A-L- 54310248. Offset: 1182 (cero de la mira). | [6 empty] | Campbell Scientific.- CR310.- 10130 | Campbell Scientific.- CH200.- 4203 | Campbell Scientific.- TX325.- 300001622 | Electrical Rating.- 50J-V.- 00240050J2003080355 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 25316 S/N: 2603 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 02D90122 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 5,22 | [9 empty] | 13,10 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,26 | 34.786,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 20,77 | 13,68 | 13,67 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | ESTACION OK. | [15 empty] | noviembre 9, 2022
128 | 1111994 | PH-4 Llano Grande Respaldo | 2022-10-11 12:00 | 2022-11-10 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_PH-4-RESP.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943737BA | 167 | 0:28 | 1.8 | [6 empty] | No | [5 empty] | Inicio de la estacion de respaldo |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 54310281 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR300. Serie: 25376. | Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 13931 | Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002189 | Bp Solar. Modelo: SX20U. Serie: C1070522-6158795 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,80 | [9 empty] | 13,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,22 | 58.040,00 | 40.767,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | 16,88 | 13,21 | 12,83 |  | Instalacion de equipos nuevos y puesta en funcionamiento de la estacion. | [9 empty] | La estacion queda operando y el valor de la mira queda igual en las dos estacions ( 1.80) | [15 empty] | noviembre 10, 2022
129 | 1111994 | PH-4 Llano Grande Respaldo | 2023-09-02 12:00 | 2023-02-09 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_PH-4-RESP.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943737BA | 167 | 0:28 | 1.8 | 1/27/2023 | 45171.5 | DERRUMBE EN LA VIA DE ACCESO. | 13 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 54310281 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR300. Serie: 25376. | Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 13931 | Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002189 | Bp Solar. Modelo: SX20U. Serie: C1070522-6158795 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC. MODELO 25316 S/N: 2602 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20S/N : 02D90496 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,21 | [9 empty] | 13,00 | [25 empty] | 16,88 | 13,21 | 12,83 |  | MTTO PREVENTIVO SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR. | [9 empty] | La estacion queda operando y el valor de la mira queda igual en las dos estacions 1.21 mts. | [15 empty] | noviembre 10, 2022
130 | 1111994 | PH-4 Llano Grande Respaldo | 4/19/2023 | 2023-04-19 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_PH-4-RESP.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943737BA | 167 | 0:28 | 1.45 | 4/27/2023 | 4/19/2023 | SE ADELANTA POR VISITA A OTRAS ESTACIONES EN LA ZONA. | -8 | 15907905 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 54310281 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR300. Serie: 25376. | Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 13931 | Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002189 | Bp Solar. Modelo: SX20U. Serie: C1070522-6158795 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC. MODELO 25316 S/N: 2602 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20S/N : 02D90496 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,47 | [9 empty] | 13,11 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,95 | 40.767,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 19,69 | 13,57 | 13,58 |  | MTTO PREVENTIVO SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR. | [9 empty] | La estacion queda operando y se actualiza el sistema operativo de la DCP. Bajamos datos. | [15 empty] | noviembre 10, 2022
131 | 1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 2022-10-11 12:00 | 2022-11-10 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.52 | 10/29/2022 | 44845.5 | No se tuvo acceso a la estacion por causa de varios derrumbes | 12 | 13206762 |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas coondiciones |  | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,53 | 0,00 | [8 empty] | 12,68 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 18,11 | 13,37 | 13,36 |  | Bajamos datos. Se cambian los equipos por acualizacion tecnologica. Equipos retirados: transmisor TX321. Serie: 1909. DCP CR800. Serie: 4349. Regulador CH100. Serie: 1421. | [9 empty] | Bajamos datos. Ajustamos el valor del radar para una mira: 1.80 metros.
132 | 1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 2023-09-02 12:00 | 2023-02-09 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.21 | 45079.5 | 45171.5 | DERRUMBE EN LA VIA DE ACCESO. | 3 | 14429859 |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas condiciones |  | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 | ANTENA TX VAISALA MOD.443A S/N : D43210 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20S/N: 272120671 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,21 | [9 empty] | 12,68 | [25 empty] | 18,11 | 13,37 | 13,36 |  | Bajamos datos. Se realiza aforo mira = 1.21 caudal = 9.631 m3/sg. | [9 empty] | Bajamos datos. Valor mira = 1.21 y del radar 1.23. Proxima visita instalar tablon de mira y poleas con cable para aforar desde la M.I. Ya no se utiliza taraba para pasar M.D.
133 | 1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 4/19/2023 | 2023-04-19 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.45 | 4/27/2023 | 4/19/2023 | SE ADELANTA GISITA POR VISITA A OTRAS ESTACIONES DE LA ZONA. | -8 | 15907844 |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas condiciones |  | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 | ANTENA TX VAISALA MOD.443A S/N : D43210 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20S/N: 272120671 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,48 | [9 empty] | 12,98 | 14,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 19,55 | 17.103,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 18,71 | 13,64 | 13,62 |  | Bajamos datos. Se realiza aforo mira = 1.45 mts, Caudal = 16.596 m3/sg. A ctualizamos sistema operativo a la DCP. SE INSTALA CABLE CON POLEAS PARA REALIZAR AFORO DESDE LA M.I. | [9 empty] | Se instala tablon de mira y poleas con cable para aforar desde la M.I. Ya no se utiliza taraba para pasar M.D.
134 | 1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO | 2022-03-11 12:00 | 2022-11-03 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_PH-2_CHONTADURO.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.49 | 7/14/2022 | 44662.5 |  | 113 | 10316629 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Marca: Campbel Scientific. Model: CS475A-L. Serie: 54310247 | Marca:HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-683 | [5 empty] | Campbell Scientific-CRCR300-25370 | Campbell Scientific-CH200-12198 | Campbell Scientific-TX325-300002055 | Electrical Rating-50J-V-00240050J2003080027 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,49 | 0,00 | [8 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.476 | 14.277 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,50 |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 15,81 | 13,43 | 13,41 |  | Instalacion de equipos por actualizacion tecnologica. Equipos retirados: transmisor TX321. Serie: 1243. DCP CR800. Serie: 25370. Panel Ms10M. Serie: I0110121816028. Pluviometro TB3. Serie: 97-902. Regulador CH12R. Serie: 3818. Shatf Encoder SE109. Serie: 9212-052702. | [9 empty] | Se deja trabajando la estacion con equipos nuevos. Bajamos datos | [15 empty] | noviembre 3, 2022
135 | 1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO | 2023-09-02 12:00 | 2023-02-09 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_PH-2_CHONTADURO.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.35 | 12/28/2022 | 45171.5 | PROBLEMAS ORDEN PUBLICO EN LA ZONA Y VACACIONES FUNCIONARIOS | 43 |  |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Marca: Campbel Scientific. Model: CS475A-L. Serie: 54310247 | Marca:HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-683 | [5 empty] | Campbell Scientific-CRCR300-25370 | Campbell Scientific-CH200-12198 | Campbell Scientific-TX325-300002055 | Electrical Rating-50J-V-00240050J2003080027 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. 25316 S/N : 2605 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 18210169 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,35 | 0,00 | [8 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.476 | 14.277 | [11 empty] | 18,60 | 13,30 | 13,20 |  | SE BAJAN DATOS, SECREAL7ZA AFORO LIQUIDO MIRA = 0.35 CAUDAL = 3.510 m3/sg SE CALIBRA PVM 1. 85 canj - 5.45 min 2. 85 canj - 5.41min 3. 85 canj - 5.50 min Pvm descalibrado cambio prox. Visita. | [9 empty] | PENDIENTE POR INSTALAR SISTEMA DE POLEAS Y CABLE PARA AFORAR DESDE LA M.D. TARABA SIN USO. | [15 empty] | noviembre 3, 2022
136 | 1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO | 4/20/2023 | 2023-04-20 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_PH-2_CHONTADURO.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.33 | 3/28/2023 | 4/20/2023 | PARO MINERO Y VACACIONES SEMANA SANTA | 23 | 15440261 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Marca: Campbel Scientific. Model: CS475A-L. Serie: 54310247 | Marca:HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 11-413 | [5 empty] | Campbell Scientific-CRCR300-25370 | Campbell Scientific-CH200-12198 | Campbell Scientific-TX325-300002055 | Electrical Rating-50J-V-00240050J2003080027 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. 25316 S/N : 2605 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 18210169 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,32 | 0,00 | [8 empty] | 12,87 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 58.476,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 21,21 | 13,37 | 13,36 |  | SE BAJAN DATOS, SECREALIZA AFORO LIQUIDO MIRA = 0.35 CAUDAL = 4.110 m3/sg SE REALUZA CAMBIO DE PVM SE RETIRA # 21-683 Y SE INSTALA #11-413. | [9 empty] | PENDIENTE POR INSTALAR SISTEMA DE POLEAS Y CABLE PARA AFORAR DESDE LA M.D. TARABA SIN USO. | [15 empty] | noviembre 3, 2022
137 | 1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 2023-09-02 12:00 | 2023-02-09 | Preventivo | RAD_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 |  | 12/29/2022 | 45171.5 | Derrumbes en la via. Orden publico y trabajos en la Guajira. | 42 | 14045976 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | Enviro System-SE-109-S/N 9228-052702. |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | [5 empty] | Campbell Scientific CR 800 S/N 42361. | Campbell Scientific CH 200 S/N 1874. | Campbell Scientific TX 321 G S/N 1551. | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120244 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,45 | [9 empty] | 13,49 |  | 3,55 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 18,36 | 13,55 | 13,55 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos se realiza aforo Mia 0.45 metros. Caudal (Q): 20.079 m^3/sg. Se calibra pvm. 1. 82 canj - 5.44 min 2. 82 canj - 5.44 min 3. 82 canj - 5.45 min. Pvm calibrado. | [9 empty] | ESTA PENDIENTE DE MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | septiembre 21, 2022
138 | 1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 4/20/2023 | 2023-04-20 | Preventivo | CR300_RAD_4X20MA_PVM_V02_TX325_CH200-PH-3_CHORODO.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94352138 | 173 | 0:26 | 0.45 | 3/29/2023 | 4/20/2023 | PARO MINERO Y VACACIONES DE SEMANA SANTA | 22 | 15457189 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado y operativa. |  | SIEMENS MODELO SITRANS LR100 S/N: JNB/P5120000018 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | [5 empty] | Campbell Scientific CR 300 S/N: 25376 | Campbell Scientific CH 200 S/N 13930 | Campbell Scientific TX 325 S/N: 300001947 | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120244 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,45 | 0,00 | [8 empty] | 12,89 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 | 28.967,00 | 49.485,00 |  |  | 0 | [11 empty] | 15,91 | 13,44 | 13,11 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos se realiza aforo Mia 0.45 metros. Caudal (Q): 18.153 m^3/sg. SE MODERNIZA LA ESTACION, SE UTILIZAN LOS EQUIPOS DE LA ESTACION OVEJAS, CUANDO SE PROGRAME ESTE MONTAJE SE PEDIRAN NUEVAMENTE ESTOS EQUIPOS PERO CARGADOS A LA ESTACION PH3 CHORODO. | [9 empty] | SE MODERNIZO LA ESTACION SE RETIRAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS. SHAFT ENVIRO SYSTEM MODELO SE100 # 9228_052702, TRANSMISOR TX312G # 1551, DCP CR800 # 42361 Y REGULADOR CH200 # 1874. | [15 empty] | septiembre 21, 2022
139 | 2308026 | ESTACION LA MOSCA IDEAM 2308026 HC | 2/28/2023 | 2023-02-28 | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F7016 | 103-131 | 0:38 |  | 45080.5 | 2/28/2023 |  | -6 | 15101330 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1012 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50 PART DCP 50-2_G211046 | Campbell Scientific_CH12R_3757 | VAISALA_V1001200_7089 | Bp solar sx420j serie I 31104059BF0A54 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,37 | [8 empty] | 27,40 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 20,10 | 13,57 | 13,35 |  | Se verifica y prueba PVM(81-80-81), se actualiza firware del transmisor | [25 empty] | febrero 28, 2023
140 | 2308027 | ESTACION RIONEGRO LA MACARE IDEAM 2308027 HC | 2023-03-03 12:00 | 2023-03-03 | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AGZV | Comisión Manuel-Andrés | 103-131 | 103-131 | 0:35 |  | 45080.5 | 44988.5 |  | -3 | 15101333 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-371 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403003 | Campbell Scientific_CH12R_1632 | VAISALA_ V1001200_6661 | Electrical rating 20M D31509301169502 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,23 | [8 empty] | 30,10 | [16 empty] | 20,75 | 13,17 | 13,17 |  | Se verifica y prueba PVM(80-81-81), se actualiza firware del transmisor, se descargan y borras datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones y operativa | [15 empty] | marzo 3, 2023
141 | 2308030 | ESTACION EL CARMEN IDEAM 2308030 HC | 2023-10-02 12:00 | 2023-02-10 | Preventivo | RG_C_519.adc | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94A00032 | 103 | 0:40 |  | 45080.5 | 45201.5 | Se adelanta mantenimiento por proceso de actualizacion del transmisor | -24 | 15101322 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hidrological services, TB3/0.01,00-1014 | [5 empty] | VAISALA QML201C-003,G211003 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH12R, 3791 | VAISALA V1001200,7055 |  | Ekectrical Rating,SX20U,C070301 6142310 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,57 | [8 empty] | 19,70 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 19,92 | 13,70 | 13,48 |  | Se realiza verificacion y prueba de PVM(82-82-82),se actualiza firware del Transmisor,se descargan y borran datos de la DCP,se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 10, 2023
142 | 2308035 | ESTACION SANTUARIO IDEAM 2308035 HC | 2/24/2023 | 2023-02-24 | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943EE78E | 103 | 0:37 |  | 45080.5 | 2/24/2023 | Se adelanta mantenimiento por proceso de actualizacion del firmware del Tx | -10 | 15101315 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-337 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50-2_G211016 | Campbell Scientific_CH12R_1644 | VAISALA_V100120_7067 | BP solar_SX20U_C1070301 6142308 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [9 empty] | 13,45 | [16 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 19,33 | 13,44 | 13,43 |  | Se realiza veroficacion y prueba de PVM(80-81-81), Se actualiza firware del TX, se realiza descarga y borrado de datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 24, 2023
143 | 2308037 | ESTACION GUATAPE IDEAM 2308037 HC | 2/23/2023 | 2023-02-23 | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9438D2DA | 173-131 | 0:55 |  | 45143.5 | 2/23/2023 | Se adelana mantenimiento en estaciones vaisala por actualizacion de firmware en el transmisor. | -74 | 16097538 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1022 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403088 |  | VAISALA_V1001200_6642 | bp solar_SX 20U_C1070116 6135562 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 14,00 | 0,00 | [7 empty] | 16,00 | [16 empty] | 14,03 |  | 14,00 |  | Se realiza prueba y chequeo de PVM (80-80-80), se actualiza el firware del TX | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 23, 2023
144 | 2308038 | ESTACION SAN VICENTE IDEAM 2308038 HC | 2/28/2023 | 2023-02-28 | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F8092 | 103-131 | 0:38 |  | 2/20/2023 | 2/28/2023 |  | 8 | 148490044 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_ 00-1019 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403078 | Campbell Scientific_CH12R_3804 | VAISALA_V1001200_6653 | SunWize_SW-S20P_11001137 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 12,48 | [25 empty] | 16,49 | 12,42 | 12,49 |  | Se verifica y chequea PVM(80-80-81), se actualiza firware del transmisor | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa | [15 empty] | febrero 28, 2023
145 | 2308044 | ESTACION CORRIENTES IDEAM 2308044 HC | 2/28/2023 | 2023-02-28 | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943E619A | 103 | 0:35 |  | 45143.5 | 2/28/2023 | Se adalanta mantenimiento por actualizaciin del firmware del transmisor vaisala | -69 | 16097532 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-357 | [5 empty] | VAISALA_MAWS 50_DCP50-2_ G211023 | Campbell Scientific_CH12R_1627 | VAISALA_NÂ° V1001200_7075 | Solarex_SX10M_FW97D 11851640 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,10 | [17 empty] | 10,25 | 0,25 | [6 empty] | 18,99 | 13,12 | 13,13 |  | Se verifica y chequea PVM(81-81-81),se actualiza firware del transmisor | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 28, 2023
146 | 2308046 | ESTACION LA PRADERA IDEAM 2308046 HC | 2/23/2023 | 2023-02-23 | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9436A022 | 167 | 0:26 |  | 45143.5 | 2/23/2023 | Se adelanta actividad de mantenimiento en la estacion por actualizacion del firmware del transmisor ya que el proveedor de la señal satelital informo que podian haber fallas en las transmisiones si no se actualizaban los transmisores | -74 | 16097536 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buen estado y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1053 | [5 empty] | MAWS-50_QMC301_G211045 | Campbell Scientific_CH100_1416 | VAISALA_V1001200_7088 | Electrical rating,20M,D31506291148482 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,52 | [5 empty] | 0,00 |  |  | 28,60 | [8 empty] | 10,25 | 0,25 | 12,00 | [5 empty] | 15,35 | 13,36 | 13,18 |  | Se realiza verificacion y prueba de PVM(80-81-80), se realiza cambio de panel solar de 10W por uno de 20W, se actualiza firmware del Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 23, 2023
147 | 2308050 | ESTACION SAN ROQUE IDEAM 2308050 HC | 2/22/2023 | 2023-02-22 | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9439B5C6 |  | 0:52 |  | 45051.5 | 2/22/2023 | SE ADELANTA VISITA PARA ACTUALIZAR FIRMWARE AL TX V2.8 | -72 | 16028296 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO, Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 00-978. | [5 empty] | Vaisala. QML201A. D521088. | Campbell Scientific. CH12R. 3388. | Vaisala. V1001200. 6666. | bp solar. SX20U. C1070301-6142318. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43221 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,90 | 13,00 | 13,31 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | SE BAJAN DATOS SE ACTUALIZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE BORRAN LOGSF SE CALIBRA PVM. 1. 80 CANJ - 5.56 MIN 2. 81 CANJ - 5.58 MIN 3. 79 CNAJ - 5.55 MIN. PVM CALIBRADO. PENDIENTE MODERNIZACION DE LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 22, 2023
148 | 2308053 | ESTACION CARACOLI IDEAM 2308053 HC | 2/22/2023 | 2023-02-22 | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9438C1AC |  | 0:55 |  | 2/20/2023 | 2/22/2023 |  | 2 |  |  | No | [5 empty] | EDRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-420. | [5 empty] | Vaisala-QML201L-D444253. | Campbell Scientific-CH200 S/N: 6118 | Vaisala-V1001200-6655. | bp solar-SX20U-C1070116-6135563. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43218 |  |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 16,80 | 13,50 | 13,58 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | SSE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM 1. 83 CANJ - 5.58 MIN 2. 82 CANJ - 5,56 MIN 3. 82 CANJ - 5.55 MIN. PVM OK. PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 22, 2023
149 | 2308057 | ESTACION EL PITAL IDEAM 2308057 HC | 2023-09-02 12:00 | 2023-02-09 | Preventivo | RG_C_519.adc | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9438225E | 173 | 0:53 |  | 45143.5 | 45171.5 | Se adelanta mantenimiento por actualizacion del firmware del transmisor y evitar fallas en la transmision. | -88 | 16097524 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1052 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50_PART DCP 50-2_G272158 | Campbell Scientific_CH100_2870 | VAISALA_ V1001200_7108 | bp solar_SX20U_C1060819-5436736 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,76 | [8 empty] | 28,10 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 19,16 | 13,45 | 13,35 |  | Se realiza verificacion y prueba de PVM(83-83-83), se actualiza firware del transmisor, se descargan y borram datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | febrero 9, 2023
150 | 2308071 | ESTACION BELLALINA IDEAM 2308071 HC | 2/21/2023 | 2023-02-21 | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9439C356 |  | 0:52 |  | 2/17/2023 | 2/21/2023 |  | 4 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | Hydrological services. TB3/0_01/P. S/N 00-986. | [5 empty] | Vaisala. QML201L. D444256. | Campbell Scientific. CH12R. S/N 2676. | Vaisala. V1001200. S/N 6643. | bp solar. SX20U. C1070301-6142313. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43224 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,60 | 13,30 | 13,42 |  | SE BAJAN DATOS SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8 SE CALIBRA PVM 1. 75 CANJ - 5.59 MIN 2. 75 CANJ - 5.56 MIN 3. 75 CANJ - 5.56 MIN PVM DESCALIBRADOSE RETIRA PVM S/N: 00-986 Y SE INTALA PVM S/N: 04-678 | [9 empty] | Estacion operativa. Queda pendiente la modernizacion de la estacion. | [15 empty] | febrero 21, 2023
151 | 2308077 | ESTACION GUACHARACAS IDEAM 2308077 HC | 2/21/2023 | 2023-02-21 | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943AC458 |  | 0:57 |  | 2/17/2023 | 2/21/2023 |  | 4 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-00-1049. | [5 empty] | Vaisala-QML201L-D403090. | N/A. | Vaisala-V1001200-6652. | bp solar-SX420J-I61104179C0682A. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D13228 | ANNTENA GPS VAUSALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 19,20 | 13,50 | 13,53 |  | SE VAJAN DATOS SE ACTUALUZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE BORRAN LOGSF SE CALIBRA PVM. 1. 79 CANJ - 5.58 MIN 2. 79 CANJ - 5.56 MIN 3. 79 CANJ - 5.57 MIN PVM CALIBRADO. | [9 empty] | ESTACION OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. PENDIENTE POR MODERNIZAR | [15 empty] | febrero 21, 2023
152 | 2308083 | ESTACION LA RAPIDA IDEAM 2308083 HC | 2023-08-02 12:00 | 2023-02-08 | Preventivo | EPRG_75b.adc | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943ED214 | 103 | 0:36 |  | 45143.5 | 45140.5 | Se adelanta mantenimiento por actualizacion del firmware del transmisor vaisala | -89 | 16097520 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-365 | [5 empty] | VAISALA_ QMC 301_G272009. | Campbell Scientific_CH200_1875 | VAISALA_V1001200_7096. | bp solar_SX20U_C1070430 6156947. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí |  | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,11 | [17 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 13,50 | 13,11 | 13,23 |  | Se realiza actualizacion del firware del TX, se verifica y chequea PVM (79,79,79) | [9 empty] | La estacion se deja e buenas condiciones y operativa | [15 empty] | febrero 8, 2023
153 | 2308087 | ESTACION PALMAS SAN ROQUE IDEAM 2308087 HC | 2/23/2023 | 2023-02-23 | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión Manuel-Andrés | 9439D020 |  | 0:52 |  | 2/20/2023 | 2/23/2023 |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 11-414. | [5 empty] | Vaisala. QML 201A. D521081. | N/A | Vaisala. V1001200. 6677. | bp solar. SX 20U. C1070301-6142317. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43222 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 18,50 | 13,80 | 13,91 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | SE BAJAN DATOS SE ACTUALIZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE BORRAN LOGFS SE CALIBRA PVM 1. 83 CANJ - 5.59 MIN 2. 82 CANJ - 5.56 MIN 3. 83 CANJ - 6.01 MIN PVM CALIBRADO. PENDIENTE MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 23, 2023
154 | 2308498 | ESTACION LA HELIDA IDEAM 2308498 HC | 5/17/2023 | 2023-05-17 | Preventivo | PVM_20201124.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94363540 | 173-131 | 0:29 |  | 45143.5 | 5/17/2023 | Realizacion de trabajo administrativo | 9 | 16097534 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_02-369 | [5 empty] | CAMPELL SCIENTIFIC_CR800_4337 | CAMPBELL SCIENTIFIC_CH100_2873 | CAMPBELL SCIENTIFIC_ TX 320_057346 | SUNWIZE_SW-S20P-K4_14000915 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,21 | 1,00 | 1,95 | [6 empty] | 20,80 |  |  | 112,00 | [5 empty] | 32,90 | -3,40 | 12,60 | [5 empty] | 19,03 | 13,19 | 13,40 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica funcionamiento general de la estacion, se verifica y chequea pvm(81-82-81). | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa. | [15 empty] | mayo 17, 2023
155 | 2308505 | ESTACION SANTA RITA IDEAM 2308505 HC | 2023-02-03 12:00 | 2023-03-02 | Preventivo | CLM_A_V20200825.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943FD0EE | 103 | 0:39 |  | 2/26/2023 | 44960.5 |  | 4 | 14968847 |  | Sí |  | Radio freewave | 10.14.68.52 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_serie 97-947 | Keep Zone CMP 3_S/N 080486 SENSIBILIDAD 19.34 | vaisala HMP 155A2JB11A0A0A1A0A S/N P2910115-2018 | Young S/NÂ° WM 91087 | Novalynx_mod 255-100_S/N 1359 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830007 | Campbell Scientific CR1000 52298 | Campbell Scientific CH200_6116 | Campbell Scientific TX-312 1658 | SW S20P_SW S20P_11001139 y 11001129 |  |  |  |  | Sí | No | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 490,22 | 20,46 | 84,90 | 92,59 | 1,54 |  | 247,93 | 811,25 | 13,57 | 18,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 27,50 | [8 empty] | 37,00 | 6,00 | 11,90 | [5 empty] | 18,37 | 13,53 | 13,47 |  | Se realiza verifucacion y prueba de PVM(81-81-81) | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
156 | 2308517 | ESTACION EL PEÑOLIDEAM 2308517 HC | 2023-02-03 12:00 | 2023-03-02 | Preventivo | CLM_A_EL_PENOL_V20200908.cr1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943FE574 | 103-131 | 0:39 |  | 2/26/2023 | 44960.5 |  | 4 | 14968865 |  | Sí | RF |  |  |  |  | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-333 | Keep Zone_CMP 3_080485_SENSIBILIDAD 16.85 | VAISALA_HMP155A S/N P2850206 2018 | Young_WM 91091. | Novalynx_mod 255-100_S/N 1366 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830008 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52305 | Campbell Scientific_ CH200_6119 | Campbell Scientific_ TX-320_ 057375 | ELECTRICAL RATING_50J-V_002050J180410094019 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 912,00 | 26,50 | 56,50 | 162,08 | 1,80 |  | 146,56 | 57,60 | 13,47 | 0,00 | 3,40 | [15 empty] | 33,00 | 10,00 | 12,20 | [5 empty] | 20,61 | 13,59 | 13,57 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(79-80-80), se verifica parametros de funcionamiento, se descargan datos y se verifica tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | marzo 2, 2023
157 | 2308523 | ESTACION PLAYAS IDEAM 2308523 HC | 2023-01-03 12:00 | 2023-03-01 | Preventivo | CLM_A_PLAYAS_V20191001.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943CA170 | 103-131 | 0:28 |  | 2/26/2023 | 44929.5 |  | 3 | 14968873 |  | Sí | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-354 | Keep Zone_080484 sensibilidad 17.53 | VAISALA_HMP 155 D2AB11AOA2A1AOA_K4810049 2014 | Young_WM 91096. | Novalynx_255-100_1062 | VAISALA_PTB110 1B1AB_H4830002 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52302 | Campbell Scientific_ CH200_4200 | Campbell Scientific_ TX-312_ 1647 | BP SOALR SX420J S/N I31103269BF5A0F |  |  |  |  | Sí | No | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 1.098,73 | 28,37 | 59,57 | 128,91 | 1,15 |  | 164,19 | 903,93 | 13,34 | [17 empty] | 37,40 | 8,70 | 13,10 | [5 empty] | 18,85 | 13,39 | 13,38 |  | Se realiza limpieza general a la estacion, se verifica y chequea PVM(80-81-80), se descargan datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se realiza limpieza general a la estacion, se verifica y chequea PVM(80-81-80) | [15 empty] | marzo 1, 2023
158 | 2308709 | ESTACION RN4A RIOABAJO IDEAM 2308709 HC | 2/22/2023 | 2023-02-22 | Preventivo | LMx2_PVM_V20201103.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943FB508 | 103-131 | 0:39 | 0.34 | 45048.5 | 2/22/2023 | Se retrasa la ejecucion del mantenimiento por realizar la visita en conjunto con la visita de speedwell | 17 | 14567377 |  | Sí | RF | Radio freewave - 893-8623 | Radio 10.14.68.29 dataloger 10.14.68.30 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | Vaisala Mod. QHR 104-3 S/N 25022184 Rango 20m. | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 14-807 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_S/N 4335 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1870 | Campbell Scientific TX 312_S/N 1442 | Electrical rating_50J-V_002050J180410079119 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,34 | 0,00 |  | 21,00 | [6 empty] | 13,67 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | [8 empty] | 35,00 | 11,00 | 12,00 | [5 empty] | 19,80 | 13,40 | 13,00 |  | Se realiza visita con personal de speedwell, se verifican los pvm por parte de ellos el de epm y speedwell, se realiza aforo con molinete, perfil, pendiente y bm. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion, el personal de speedwell instala conexion desde el pvm epm a un dataloger de ellos que instalaron. | [15 empty] | febrero 22, 2023
159 | 23087200 | ESTACION PAILANIA IDEAM 23087200 HC | 2023-12-04 12:00 | 2023-04-12 | Preventivo | RARG859.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943592B6 | 173 | 0:27 | 1.3 | 4/14/2023 | 45264.5 |  | -2 | 15714825 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISALA_QHR 104-3_21277304 | Hidrlogical services_TB3/0.01_11-425 | [5 empty] | Vaisala_MAWS-50 part NÂ° DCP50-2_ G211012 | Campbell Scientific_CH12R_3780 | Vaisala_V1001200_7063 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410070519. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,28 | 0,00 | [8 empty] | 13,05 | [25 empty] | 19,89 | 13,04 | 13,25 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP, se verifica funcionamiento de PVM. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | abril 12, 2023
160 | 23087200 | ESTACION PAILANIA IDEAM 23087200 HC | 1/27/2023 | 2023-01-27 | Preventivo | RARG859.adca | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943592B6 | 173-131 | 0:27 | 0.86 | 1/14/2023 | 1/27/2023 | Realizacion de montaje del pvm san francisco en sonson | 13 | 14258656 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277304 | Hidrlogical services_TB3/0.01_11-425 | [5 empty] | Vaisala_MAWS-50 part NÂ° DCP50-2_ G211012 | Campbell Scientific_CH200_4100 | Vaisala_V1001200_7063 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410070519. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,86 | 0,00 | [8 empty] | 13,10 | [8 empty] | 23,40 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 14,70 | 13,11 | 13,34 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, descarga y borrado de datos de la DCP, se actualiza firware del TX, aforo con ADCP, chequeo de BM, pendiente hidraulica y perfil, se verifica y chequea PVM(81-81-82 ), se verifica mira vs radar, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 27, 2023
161 | 2308742 | ESTACION EMBALSE PEÑOL RESP IDEAM 2308742 HC | 3/15/2023 | 2023-03-15 | Preventivo | LM_EMB_STA_RITA_II_CAP_4_20MA.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943EC162 | 103-131 | 0:36 | 1883.44 | 45263.5 | 3/15/2023 |  | 3 | 15190979 |  | Sí | RF | Radio freewave 893-9113 | 10.14.68.50 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | QHR 104-1 S/NÂ° 21277299 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR 1000_80908 | Campbell Scientific_CH200_4201 | Campbell Scientific_TX321-G_1230 | SunWize_SW-S20P_01/26/11 S20P 11000726_11000773. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 43,36 | [9 empty] | 13,63 |  | 3,43 | [23 empty] | 18,90 | 13,64 | 13,60 |  | Se realiza verificacion de funcionamiento, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se verificaTX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y operativa. | [15 empty] | marzo 15, 2023
162 | 2308746 | ESTACION EMBALSE PEÑOL PPAL IDEAM 2308746 HC | 3/15/2023 | 2023-03-15 | Preventivo | RAD_CR310_STA_RITA_TORRE_1_MODBUS_TX325.CR300 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94A04338 | 103-131 | 0:51 | 1883.44 | 45263.5 | 3/15/2023 |  | 3 | 15190977 |  | Sí | Ethernet | Cr310 | 10.14.8.83 | 255.255.255.248 | 10.14.8.86 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | CS475A | [6 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC,CR310,10127 | Campbell Scientific_CH200_1879 | C S, TX325, 30000212 | 50 W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 43,37 | [9 empty] | 13,62 | [8 empty] | 24,50 |  |  | 9,00 | [13 empty] | 21,30 | 13,64 | 13,67 |  | Se realiza verificacion de la estacion, descarga de datos, se verifica mira vs radar. | [9 empty] | La estacion se deja en normal estado y operativa. | [15 empty] | marzo 15, 2023
163 | 2308757 | ESTACION DESCARGA PLAYAS IDEAM 2308757 HC | 2023-01-03 12:00 | 2023-03-01 | Preventivo | LM_V_26062020.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | INF |  | 0:36 | 2.54 | 3/13/2023 | 44929.5 |  | -12 | 15203670 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA Model QHR104-3 de 20 m de rango_S/N 21277305 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800 S/N 43683 | Campbell Scientific_CH100 S/N 3183 | Campbell Scientific_TX 320_S/N 057330 | SunWise-SW20P S/N 11001141 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,54 | [9 empty] | 13,05 | 0,00 | 3,49 | [6 empty] | 40,72 | [8 empty] | 33,10 | -0,60 | 12,20 | [5 empty] | 18,65 | 13,10 | 13,25 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa | [15 empty] | marzo 1, 2023
164 | 2308760 | ESTACION RN1B REBOSE PANTAN IDEAM 2308760 HC | 1/20/2023 | 2023-01-20 | Preventivo | LM-SHAFT-PVM.DLD | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F458C | 103-131 | 0:38 | 0.17 | 1/23/2023 | 1/20/2023 |  | -3 | 14367088 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa | Enviro systems_SE 109_9224 052702 |  | Hydrological Services_TB3/0.01_08-942 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR 800_S/NÂ° 43679 | Campbell Scientific_CH12R 3787 | Campbell Scientific_TX320_057332. | bp solar_SX20U_C1070522 6158743 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,17 | 0,00 |  | 24,00 | [6 empty] | 13,20 |  | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 34,00 | 0,00 | 12,40 | [5 empty] | 19,59 | 13,25 | 13,41 |  | Se realiza descarga de datos, se verifica mira vs radar, se chequea y verifica pvm(01-80-80 | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 20, 2023
165 | 2308799 | ESTACION EMBAL PLAYAS PPAL IDEAM 2308799 HC | 2023-01-03 12:00 | 2023-03-01 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943EA484 | 103-131 | 0:36 | 53.65 | 45263.5 | 44929.5 | Se adelanta mantenimiento por actualizacion del transmisir vaisala | -11 | 15190992 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | 239077902_QHR 104-3 | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G211038 | Campbell Scientific_CH12R 1645 | VAISALA_V1001200_7083 | bp Solar_SX20W_C1070305 6142683. de 20 W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 53,65 | [9 empty] | 13,10 | 0,00 | [16 empty] | 11,00 | 0,00 | [6 empty] | 18,90 | 13,11 | 13,10 |  | Se realiza actualizacion del firmware del transmisor, se verifica mira vs radar, se descargan datos, se realiza limpieza general de la estacion, y se verifica transmisiones. | [9 empty] | Se deja la estacion en normal operacion. | [15 empty] | marzo 1, 2023
166 | 2308938 | ESTACION RN-36 LAS PALMAS IDEAM 2308938 HC | 3/30/2023 | 2023-03-30 | Preventivo | LM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F56FA | 103-132 | 0:38 | 0.53 | 44930.5 | 3/30/2023 |  | -2 | 15508039 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QHR104_25022182 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42362 | Campbell Scientific_CH12R_3786 | Campbell Scientific_TX320_S/N 057396 | bp soalr_SX20U_C1060819-5436767 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,53 | [9 empty] | 13,32 |  | 3,47 | [6 empty] | 16,54 | [8 empty] | 32,00 | 5,00 | 11,50 | [5 empty] | 17,25 | 13,30 | 13,47 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,se verifica mira vs radar, se chequea Tx, se descargan datos de la DCP, se realiza aforo con molinete. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | marzo 30, 2023
167 | 2308938 | ESTACION RN-36 LAS PALMAS IDEAM 2308938 HC | 2023-05-01 12:00 | 2023-01-05 | Preventivo | LM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F56FA | 103131 | 0:38 | 0.52 | 44927.5 | 45047.5 |  | 4 | 14044841 |  | No | [5 empty] | La estacion se encotro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA_QHR104_25022182 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42362 | Campbell Scientific_CH12R_3786 | Campbell Scientific_TX320_S/N 057396 | bp soalr_SX20U_C1060819-5436767 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,53 | [9 empty] | 13,12 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2.054,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 33,00 | 9,00 | 116,00 | 1,00 | 0,00 | 4 | 31,00 | 18 | 17,35 | 13,34 | 13,52 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se descargan dstos de la DCP, se realiza aforo con molinete, se verifica perfil, BM y pendiente hidtaulica, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en condiones normales y operativa. | [15 empty] | enero 5, 2023
168 | 2308939 | ESTACION RN-37 ESPIR SANTO IDEAM 2308939 HC | 3/30/2023 | 2023-03-30 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F6360 | 103-131 | 0:38 | 1.24 | 44930.5 | 3/30/2023 |  | -2 | 15508041 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277306. | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G272200 | Campbell Scientific_CH12R_3817 | VAISALA_ V1001200_7103 | BP Solar_SX20U_C1070522 6158647. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,24 | [9 empty] | 13,38 | 0,00 | [7 empty] | 20,00 | [16 empty] | 16,50 |  | 13,41 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se chequea Tx, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo con molinete | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | marzo 30, 2023
169 | 2308939 | ESTACION RN-37 ESPIR SANTO IDEAM 2308939 HC | 2023-05-01 12:00 | 2023-01-05 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F6360 | 103-131 | 0:38 | 1.23 | 44927.5 | 45047.5 |  | 4 | 14044851 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277306. | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G272200 | Campbell Scientific_CH12R_3817 | VAISALA_ V1001200_7103 | BP Solar_SX20U_C1070522 6158647. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,23 | [9 empty] | 13,26 | [8 empty] | 20,10 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 14,60 | 13,62 | 13,27 |  | Visita realizada el 05-01-2023, se realiza mantenimiento preventivo, se descargan datos y borran de la DCP, se realiza aforo con molinete, se verifica mira vs radar, se realiza verificacion perfil, pendiente y BM, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y operativa. | [15 empty] | enero 5, 2023
170 | 2308996 | ESTACION RN27 CARACOLI IDEAM 2308996 HC | 10/19/2022 | 2022-10-19 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-RN-27 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943557A8 | 173 | 0:27 | 0.73 |  | 10/19/2022 |  |  |  |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA, PODADA Y BIEN PINTADA |  | VAISALA QHR104-3 S/N 23907797 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR310 S/N 10191 | Campbell Scientific-CH200 S/N 13928 | Campbell Scientific-TX 325 S/N 300002044 | ELECTRICAL RATING MOD. 50J-V S/N 00240050J2003080751 | ANTEBA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N 18210173 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 S/N N/A |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,73 | [9 empty] | 13,10 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | [22 empty] | 13,10 |  | SE BAJAN DATOS, SE REALIZA AFORO EL DIA MIERCOLES 19 DE OCTUBRE MIRA 0.86 MTS Y CAUDAL 22.176 M3/SG. SE REALIZA OTRO AFORO EL DIA JUEVES 20. MIRA 0.73 MTS Y CAUDAL 18.772 M3/SG. | [9 empty] | INTALAR GARANDAS DE PROTECCION EN AMBAS ORILLAS. INSTALAR POLEAS EN AMBAS ORILLAS PARA REALIZAR AFOROS. | [15 empty] | octubre 19, 2022
171 | 2308996 | ESTACION RN27 CARACOLI IDEAM 2308996 HC | 2/22/2023 | 2023-02-22 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-RN-27 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943557A8 | 173 | 0:27 | 0.98 | 2/20/2023 | 2/22/2023 |  | 2 |  |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA, PODADA Y BIEN PINTADA |  | VAISALA QHR104-3 S/N 23907797 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR310 S/N 10191 | Campbell Scientific-CH200 S/N 13928 | Campbell Scientific-TX 325 S/N 300002044 | ELECTRICAL RATING MOD. 50J-V S/N 00240050J2003080751 | ANTEBA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N 18210173 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 S/N N/A |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,98 | [9 empty] | 13,10 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | [20 empty] | 18,60 | 13,04 | 13,11 |  | SE BAJAN DATOS, SE REALIZA AFORO LIQUIDO. MIRA = 0.98 MTS CAUDAL = 27.708 M3/SG. | [9 empty] | PROGRAMAR PARA EL MES DE JUNIO LA INSTALACION DE BARANDAS DE PROTECCION EN AMBAS ORILLAS. INSTALAR POLEAS EN AMBAS ORILLAS PARA REALIZAR AFOROS. | [15 empty] | octubre 19, 2022
172 | 2308998 | ESTACION EMBAL PLAYAS RESP IDEAM 2308998 HC | 2023-01-03 12:00 | 2023-03-01 | Preventivo | LM_CH200_EMB_v02playasResp.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943613AC | 173-131 | 0:29 | 53.65 | 45263.5 | 44929.5 | Se adelanta visita por trabajos de actualizacion de transmisores vaisalas y se aprovecha para realizar esta visita | -11 | 15190994 |  | Sí | RF | Radio freewave s/n 8938975 | 10.24.248.146 | 255.255.255.192 | 10.24.248.129 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VEGAPULS 61 S/N 21162870 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000 S/N 81999 | Campbell Scientific_CH200_6115 | Campbell Scientific TX312 S/N 1659 | SunWize_SW-S20P_01/26/11 S20P 11000714_11000715. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 53,65 | [9 empty] | 13,40 | [17 empty] | 37,30 | 19,10 | 11,40 | [5 empty] | 17,63 | 13,55 | 13,35 |  | Se realiza verificacion de mira vs radar, se realiza lavado general de la estacion(radar,panel y estructura), se descargan datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | marzo 1, 2023
173 | 2309502 | ESTACION LA SIERRA IDEAM 2309502 HC | 1/18/2023 | 2023-01-18 | Preventivo |  | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943EF4F8 |  | 0:37 |  | 1/14/2023 | 1/18/2023 |  | 4 | 14258558 |  | Sí | Ethernet | CR100 con NL | 10.24.248.210 | 255.255.255.240 | 10.24.248.209 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa | Enviro systems_mod SE 109_S/N 9213-052702 |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-335 | Kipp Zonen_CMP 10 S/N163004_sensibilidad 8.73. | VAISALA HMP-155D2AB11A0A2A1A0A_S/N K4810045-2014. | Young_WM 91098. |  | VAISALA_PTB 110_S/N K4810008. | Campbell Scientific_CR1000M_52308. | Campbell Scientific_CH200_S/N 1866. | campbell scientific_TX 321-G_1559 | Solarex_MSX10_FW97D11851760 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 176,60 | 30,60 | 65,91 | 94,70 | 0,29 |  |  | 116,90 | 13,26 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 33,00 | 2,00 | 11,90 | [5 empty] | 18,84 | 13,37 | 13,38 |  | Se realiza verificacion de pvm (80-80-81) | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa | [15 empty] | enero 18, 2023
174 | 2310009 | ESTACION CEIBA LA FLORESTA IDEAM 2310009 HC | 2/24/2023 | 2023-02-24 | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943A34DC |  | 0:56 |  | 2/20/2023 | 2/24/2023 |  | 4 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | Hydrological services. TB3/0_01/P. S/N 00-1073 | [5 empty] | Vaisala. QML201L. S/N D403012. | N/A. | Vaisala. V1001200. S/N 6640. | bp Solar. SX20U. S/N C1070301-6142316. | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N: D33214 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [36 empty] | 14,09 |  | SE BAJAN DATOS SE BOREAN LOGFS SE TRATA DE ACTUALIZAR FIRMWARE AL TX V2.8, NO ES POSIBLE PROBLEMAS DE CONEXION SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.59 MIN 2. 82 CANJ - 6.01 MIN 3. 82 CANJ - 5.56 MIN. PVM CALIBRADO | [9 empty] | PENDIENTE DE ACTUALIZAR FIRMWARE ANTES DEL 17 DE MARZO 2023 Y MODERNIZAR LACESTACION. | [15 empty] | febrero 24, 2023
175 | 2310011 | ESTACION VERSALLES IDEAM 2310011 HC | 2/23/2023 | 2023-02-23 | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943A424C |  | 0:56 |  | 2/20/2023 | 2/23/2023 |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES MODELO TB3/0.01"/P S/N: 00-1076 | [5 empty] | VAISALA MODELO QML 201C S/N: G341005 |  | VAISALA MODELO V1001200 S/N: 6678 | BP SOLAR MODELO SX20U S/N: C1070301-6142288 | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N: D43223 | ANTENA GPS SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 19,50 | 13,30 | 13,33 |  | SE BAJAN DATOS SE BORRAN LOGFS SE ACTUALIZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE CALIBRA PVM. 1. 79 CANJ - 5.58 MIN 2. 78 CANJ - 5.56 MIN 3. 79 CANJ - 6.00 MIN PVM CALIBRADO. | [9 empty] | PENDIENTE POR MODERNIZAR ESTACION. | [15 empty] | febrero 23, 2023
176 | 2502705 | ESTACION MARGENTO IDEAM 2502705 HC | 2022-12-10 12:00 | 2022-10-12 | Preventivo | CR300_RAD_V02_TX325_CH200_MARGENTO | WAP | Comisión William-Faustino | 943B03BC | 137 | 0:58 | 6.2 | 44844.5 | 10/14/2022 |  | 4 | 13590129 |  | Sí | GPRS | RADIO HUAWEI AR500 S/N: 21500103632SK6605317Y AR5002CG-L |  | MAC : BC426DF4FAAF-AF (1) |  | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | VAISALA Vega Puls-21162869 | [6 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC CR310 S/N : 10193 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH200 S/N : 12213 | CAMPBELL SCIENTIFIC TX 325 S/N : 300001544 | ELECTRICAL RATING MOD. 50J-V S/N : 0050J190316033727 | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: 13180270 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 13180270 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 6,02 |  |  | 37,34 | [6 empty] | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 13,36 |  |  | 1 | 0,00 | 0 | 18,60 | 12,90 | 12,95 | 5,00 | SECREALIZA MTTO PREVENTIVO, SE BAJAN DATOS, SE REALIZA REALCE DE LA ESTACION PARA EVITAR AFECTACIONES EN LA ESTACION A CAUSA DE CRECIENTES EN EL RIO CAUCA. | [9 empty] | LA ESTACION SE DEJA OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES DESPUES DE LA INTERVENCION Y MEJORAS. | [15 empty] | octubre 12, 2022
177 | 2618008 | ESTACION MESOPOTAMIA IDEAM 2618008 HC | 2/21/2023 | 2023-02-21 | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943847B8 | 173-131 | 0:54 |  | 2/13/2023 | 2/21/2023 |  | 8 | 2618008 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1018 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50 PART DCP 50-2_G211046 | Campbell Scientific_CH100_3180 | VAISALA_V1001200_6639 | bp solar_SX20U_C1060819-5436787 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,63 | 0,00 | [7 empty] | 16,50 | [16 empty] | 20,06 | 13,86 | 13,63 |  | Se realiza chequeo y verificacion de PVM(82-82-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 21, 2023
178 | 2618010 | ESTACION LA UNION IDEAM 2618010 HC | 2/21/2023 | 2023-02-21 | Preventivo | CR300_PVM_V01_TX325_CH200. | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943920A4 | 137-131 | 0:50 |  | 2/13/2023 | 2/21/2023 |  | 8 | 14702852 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_16-244 | [5 empty] | Campbell scientific_CR300_25367 | Campbell Scientific_CH200_12212 | Campbell scientific_TX_325_300002063 | bp solar_SX320J_C1070717 5432164 de 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,55 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 0,75 | 13,36 | 1,00 |  |  |  |  | 20,16 | 13,58 | 13,56 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(82-82-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 21, 2023
179 | 2618599 | ESTACION GUAICO IDEAM 2618599 HC | 1/13/2023 | 2023-01-13 | Preventivo | CLM_CGUAICO_V20201103.CR8 | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94387222 | 173 | 0:54 |  | 1/14/2023 | 1/13/2023 |  | -1 | 14258560 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_02-364 | KIPP ZONEN _141650 |  |  |  |  | Campbell Scientific_CR800_4336 | Campbell Scientific_CH200-10061 | Campbell Scientific_TX312_1448 | bp Solar_SX20U_C1060819-5436726 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 720,20 | 23,70 | 64,09 | 328,70 | 0,43 |  |  | 45,28 | 13,60 | 0,00 | 3,40 | [6 empty] | 29,50 | [8 empty] | 37,40 | 10,90 | 13,20 | [5 empty] | 19,10 | 13,60 | 13,60 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM, datos de la prueba 80,79,80 y se verifica funcionamiento del pvm | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | enero 13, 2023
180 | 2618703 | ESTACION RS-1 SONSON LA DIVISA IDEAM: 2618703 HC | 1/26/2023 | 2023-01-26 | Preventivo | RARG859.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435D1bc | 173-131 | 0:28 | 0.91 | 1/29/2023 | 1/26/2023 |  | -3 | 14471900 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | 29028704 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_ 14-800 | [5 empty] | Vaisala_mod QML201C_S/N K2746795 |  | Vaisala_QST 102-3_0696 | bp solar_SX420J_I31104019BF0A67 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,91 | 0,00 | [8 empty] | 13,89 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | [6 empty] | 13,88 |  | 13,88 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se realiza aforo con ADCP, se descargan y borras datos de la DCP, se realiza chequeo de BM, pendiente hidraulica y perfil, se realiza chequeo y verificacion de PVM(80-80-81 ),se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 26, 2023
181 | 2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 4/13/2023 | 2023-04-13 | Preventivo | LM_V12082019BP-5.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94301DBO | 27-131 | 0:04 | 0.55 | 45142.5 | 4/13/2023 |  | 5 | 15618495 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,55 | [9 empty] | 12,58 | 0,00 | 3,54 | [23 empty] | 20,07 | 13,17 | 13,29 |  | Se realiza verificacion general de la estacion, se reailiza aforo con ADCP, se descargan datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se verifica Tx. | [9 empty] | Se debe cambiar la mira de referencia de nivel por estar muy borroza y no se alcanza a ver la medida. La estacion se deja en normal oprracion y operativa. | [15 empty] | abril 13, 2023
182 | 2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 1/24/2023 | 2023-01-24 | Preventivo | LM_v12082019BP-5.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94301DBO | 27-31 | 0:04 | 0.58 | 45139.5 | 1/24/2023 | Por realizacion de montaje del pvm san francisco en sonson | 16 | 14187534 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | [9 empty] | 12,58 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 32,80 | 2,20 | 12,60 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 3 | 19,49 | 13,21 | 13,34 |  | Se realiza mantenimiento preventivo a la estación, se realiza verificación de BM,pendiente hidrauluca y perfil, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 24, 2023
183 | 2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 4/14/2023 | 2023-04-14 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 0.915 | 4/18/2023 | 4/14/2023 |  | -4 | 15778429 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,92 | [9 empty] | 13,80 | 0,00 | [16 empty] | 1,25 | 0,50 | [6 empty] | 19,92 | 13,76 | 13,75 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, de descargan y borran datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | abril 14, 2023
184 | 2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 1/25/2023 | 2023-01-25 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 0.93 | 1/18/2023 | 1/25/2023 |  | 7 | 14304662 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,93 | [9 empty] | 12,72 | [8 empty] | 13,10 | [8 empty] | 75,00 | 0,50 | [6 empty] | 15,46 | 12,77 | 12,76 |  | Se realiza mantimiento preventivo, descarga y borrado de datos de la DCP, aforo con ADCP, chequeo de BM, pendiente hudraulica y perfil, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 25, 2023
185 | 2618712 | ESTACION BP-6 BOCATOMA BUEY IDEAM 2618712 HC | 1/19/2023 | 2023-01-19 | Preventivo | LM_v01.CR8 | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F206A | 103-131 | 0:37 | 0.31 | 1/23/2023 | 1/19/2023 |  | -4 | 14367090 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal operacion |  | VAISALA_QHR104-3 de 20 m de rango_25022183. | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42363. | Campbell Scientific_CH12R_ 3806 | Campbell Scientific_HDR GOES TX 321_1891. | Interlek 4006109_12/18/2013 S20P 14000881. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,31 | [9 empty] | 12,80 | 0,00 | 3,48 | 274,00 | 0,00 |  |  |  |  | 23,00 | [8 empty] | 33,00 | 1,00 | 12,00 | [5 empty] | 19,45 | 12,82 | 13,03 |  | Se realiza verificacion, descarga de datos y se verifica mira vs radar | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 19, 2023
186 | 2618715 | ESTACION BP9 BOMBEO PIEDRAS IDEAM 2618715 HC | 1/19/2023 | 2023-01-19 | Preventivo | LM_PVM_V01.CR8 | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F331C | 103-131 | 0:38 | -0.26 | 1/23/2023 | 1/19/2023 |  | -4 | 14367084 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa Sin bombeo el csnal. |  | VAISALA_QHR104-3_25022189 | Hydrological Services_TB3/0.01_00-995 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_43680 | Campbell Scientific_CH12R_3783 | Campbell Scientific_TX312_1213 | yingli solar STD Q/BYL 01-2003 de 20 W. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | -0,26 | 0,00 | [8 empty] | 13,13 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 25,25 | [8 empty] | 37,40 | 10,30 | 12,00 | [5 empty] | 15,89 | 13,24 | 13,44 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, verificacion de parametros, se chequa y verifica pvm(79-80-80). | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa. | [15 empty] | enero 19, 2023
187 | 2618999 | ESTACION C/V SONSON1 IDEAM: 2618999 HC | 2/20/2023 | 2023-02-20 | Preventivo | QM_FUP1010_v01.cr8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94A065D4 | 103-131 | 0:52 |  | 2/13/2023 | 2/20/2023 |  | 7 | 14702866 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa, pero la tuberia se encontro sin caudal por trabajos en la tuberia | [8 empty] | Cr800, 1951 |  | Tx 312, 1222 |  | Siemens FUS 1010,41485 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | No | Sí | -0,01 | [9 empty] | 13,46 | 0,00 | 3,44 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 19,36 | [8 empty] | 37,40 | -1,90 | 13,10 | [6 empty] | 13,43 |  |  | Se realiza verificacion de los transductores, se descargan datos del dataloger y se verifica transmision. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion La estacion funciona con fuente AC/DC 128.2/13.43 | [15 empty] | febrero 20, 2023
188 | 2621013 | ESTACION GUASABRA IDEAM 2621013 HC | 2023-03-03 12:00 | 2023-03-03 | Preventivo | RGDQ5M.adc | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 95E03674 | 103 | 0:23 |  | 4/14/2023 | 44988.5 | SE ADELANTA VISITA PARA PODER ACTUALIZAR FIMRWARE AL TX V2.8 | -42 | 15752536 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-363 | [5 empty] | Vaisala-QML 201C- S/ N: G341008 |  | Marca: Vaisala. Modelo: VT1001200. Serie: 6624 | BP SOLAR MODELO SX420J S/N: I31103199BF106E | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N: J09522 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,66 | [26 empty] | 13,66 | 13,66 |  | SE BAJAN DATOS SEBORRAN LOGS SE ACTUALIZA FIRMWARE ALMTX V2.8 SE CALIBRA PVM 1. 81 CANJ - 5.50 MIN 2. 81 CANJ - 5.51 MIN 3. 82 CANJ - 5.52 MIN PVM CALIBRADO | [9 empty] | ESTACION PENDIENTE POR MODERNIZACION | [15 empty] | marzo 3, 2023
189 | 2622010 | ESTACION GRANJA IDEAM 2622010 HC | 2/23/2023 | 2023-02-23 | Preventivo | CR3XX_PVM_v01.CR300 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 94A08626 | 103 | 0:56 | N/A | 45080.5 | 2/23/2023 | Se adelanta ejecucion de mantenimiento por programacion de revision de transmisores Vaisala por la zona de Ituango, se aclara que esta estacion no tiene ese tipo de transmisor, pero por el recorrido a la estaicion Santa Rita, se realiza mantenimiento. | -11 | 15286652 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion en normales condiciones de limpieza, los intrumentos y gabinete sin novedad. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P- S/N 16-240 | [5 empty] | Campbell S_CR 300 S/N 25377 | CH-200 Campbell S. S/N 12206 | Campbell S_TX321G S/N 2198 | SunWize Modelo SW-S20P-K4 S/N 14000891 | Antena TX Vaisala 443A serie j09501 | Gps Trimble Modelo 57861-00 serie 05270095 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,56 | [29 empty] | Se calibra pluviometro, se actualiza sistema operativo del datalogger, se configura contraseña de ciberseguridad, se verifican conexiones. | [9 empty] | Se calibra Pluviometro, se realiza limpieza en general, se revisan conexiones, se actualiza sistema operativo del datalogger y contrase;a de ciberseguridad. | [15 empty] | marzo 8, 2023
190 | 2622011 | ESTACION SANTA RITA IDEAM 2622011 HC | 2/23/2023 | 2023-02-23 | Preventivo | RGDQ5.adc | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 943581C0 | 173 | 0:27 | N/A | 45080.5 | 2/23/2023 | Se ejecuta mantenimiento preventivo antes de la fecha programada, por revision y actualizacion de firmware de transmisores Vaisala antes de la fecha de vencimiento de la actual version. | -11 | 15286666 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion en buenas condiciones de limpieza y roceria, instrumentos de medicion y gabinete sin novedad. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P- S/N 14-810 | [5 empty] | Vaisala-QML 201C S/N H481043 | Campbell Scientific. CH12R. 3789 | Vaisala-QST 102-3 S/N 0315 | BP solar-SX420J- S/N I31103199BF77D4 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,22 | [29 empty] | Se realiza mantenimiento preventivo, se revisa transmisor Vaisala, y segun la referencia no es necesario realizar actualizacion de firmware, se calibra pluviometro, se realiza limpieza en general. | [9 empty] | Se calibra Pluviometro, se realiza limpieza en general, se verifica nivelacion de pluviometro, se verifican conexiones ok. | [15 empty] | marzo 8, 2023
191 | 2622504 | ESTACION PIUNTI IDEAM 2622504 HC | 2023-02-03 12:00 | 2023-03-02 | Preventivo | CLM_C_PIUNTI_V2_20192904.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94E066608 | 103 | 0:23 |  | 3/21/2023 | 44960.5 | SE ADELANTA VISITA PARA ACTUALIZAR FIRMWARE AL TX V2.8 | -19 | 15324752 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-367 | KIP & ZONEN. CMP-3. 141643-Sensitividad 16.79uv/w/m^2 | CLM Compacta. Vaisala. WXT520. K492005. | CLM Compacta |  | CLM Compacta | Campbell Scientific. CR800. 4350 | Campbell Scientific. CH12R. 3785 | Campbell Scientific. TX312. 1652 | bp Solar. SX420J. I31103199BF1050 | Antena GPS: Marca:Trimble. Modelo: 48360-00. Serie: 13D50059 | Antena TX: Marca: Vaisala. Modelo: 443A. Serie: J09515 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 1.084,00 | 27,00 | 55,01 | 132,09 | 1,99 |  |  | 36,53 | 13,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,02 | 17.395,00 | 40.776,00 | 0,00 | 0 | 0 | [11 empty] | 13,33 | 13,11 | 13,33 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.50 MIN 2. 82 CANJ - 5.50 MIN 3. 83 CANJ- 5.58 MIN PVM OK. | [9 empty] | ESTACION PENDIENTE POR MODERNIZACION | [15 empty] | septiembre 22, 2022
192 | 2623002 | ESTACION SABANALARGA IDEAM 2623002 HC | 2023-07-02 12:00 | 2023-02-07 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 943A77D6 |  | 0:56 |  | 1/30/2023 | 45109.5 |  | 8 |  | 14471906 | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERATIVA. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-409 | [5 empty] | Vaisala-QML201C-J023003 |  | Vaisala-QST102-3-0308 | bp solar-SX420J-I31103199BF1060 | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N : J09509 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,22 | [25 empty] | 39,40 | 13,30 | 13,22 |  | SE REALIZA INPECION GENERAL DE LA ESTACION, SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CAMBIA S.O. SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.56 MIN 2. 80 CANJ - 5.55 MIN 3. 78 CANJ - 5.50 MIN PVM - Calibrado | [9 empty] | No se cambia Sistema Operativo porcser un modelo QST 102-3 | [15 empty] | febrero 7, 2023
193 | 2623014 | ESTACION LA PLACITA IDEAM 2623014 HC | 2023-08-02 12:00 | 2023-02-08 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 94E040E4 |  | 0:23 |  | 4/14/2023 | 45140.5 | SE ADELANTA VISITA PARA ACTUALIZAR FIMRWARE AL TX V2.8 | -65 | 15731820 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERATIVA |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-16-355. | [5 empty] | Vaisala-QML201C-H481021. | N/A. | Vaisala-QST102-3-0306. | bp solar-SX420J-I31103199BF106D. | ANTENA TX YAGI VAISALA MODELO 443A S/N : 481021 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,31 | [25 empty] | 32,00 | 13,40 | 13,31 |  | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, NO SE CAMBIA S.O. POR SER UN TRANSMISOR MOD. QST102-3, SE CALIBRA PVM. 1. 87 canj - 5.56 min 2. 86 canj - 5.55 min 3. 85 canj 5.50 min Pvm descalibrado, cambio prox. Visita. | [9 empty] | LA ESTACION QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIO. | [15 empty] | febrero 8, 2023
194 | 2623017 | ESTACION BRICEÑO IDEAM 2623017 HC | 2/28/2023 | 2023-02-28 | Preventivo | RG_C_519.abc | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 9435A72C | 173 | 0:27 | N\A | 1/29/2023 | 2/28/2023 | Retraso de la ejecucion del mantenimiento por visitas programadas a otras estaciones y vacaciones de funcionaris para este periodo. | 30 | 14471902 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion limpia sin vegetacion, grama podada, instrumentos y gabinete sin novedad. | N\A | N\A | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 18-410. | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | Vaisala. QML 201C. G272001. | N/A. | Vaisala. V1001200. 7092. | Vaisala. SX420J. I61104179C042E6. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,26 | [29 empty] | Se verifica nivel del pluviometro, se realiza calibracion 1. 82 tiempo 05:05:07, 2. 82 tiempo 04:59:46, 3. 81 tiempo 04:57:65, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se revisan conexiones, se actualiza firmware del transmisor Vaisala. | [9 empty] | Se verifica nivel del pluviometro, se realiza calibracion, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se revisan conexiones, se actualiza firmware del transmisor Vaisala. | [15 empty] | febrero 28, 2023
195 | 2623025 | ESTACION EL CARIBE IDEAM 2623025 HC | 2/22/2023 | 2023-02-22 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 9439E5BA | 167 | 0:52 |  | 1/30/2023 | 2/22/2023 | Hernando y Carlos Mario en vacaciones, ,cambio fimware transmisores Vaisala | 23 | 14489136 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | 00-987 | [5 empty] | D521076 (vaisala) QML201 | CH100 1409 | V1001200 VAISALA 6662 | c1070522 6158772 BP SOLAR SX20U |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,37 | [8 empty] | 17,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 18,40 |  | 13,77 |  | Prueba PVM: 84C en 12m 10s, 84C en 12m 08s, se cambia fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 22, 2023
196 | 2623596 | ESTACION MATANZAS IDEAM 2623596 HC | 2023-12-01 12:00 | 2023-01-12 | Preventivo | CLM_Matanzas_V4_20212601.CR1 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | Comisión Norberto | 94A035A8 | 103 | 0:51 | N/A | 45261.5 | 45261.5 | Atendida a tiempo | 0 | 14235236 | N/A | No | [5 empty] | Para la realizacion del mantenimiento preventivo, se encuentra estacion en buenas condiciones de limpieza y roceria. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 14-805 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 141646 (Sensitivity 17.88) | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | Campbell Scientific-CR1000 S/N 67731 |  | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 1236 | Sun Wize Mod SW-S20P-K4 S/N 14000892 | GPS Trimble Mod 57861-20 S/N 11790514 | Antena TX Yagi Campbell 25316 S/N 1673 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 1.128,98 | 25,60 | 78,40 | 36,44 | 0,84 |  |  | 952,90 | 13,66 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,46 | 13,46 |  | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor con serial 1236, se descargan datos, se nivela piranometro y se realiza limpieza en general, la estacion queda en normal funcionamiento. | [9 empty] | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor con serial 1236, se descargan datos, se nivela piranometro y se realiza limpieza en general, la estacion queda en normal funcionamiento. | [15 empty] | octubre 26, 2022
197 | 2623597 | CLM PUERTO VALDIVIA | 2023-02-03 12:00 | 2023-03-02 | Preventivo | CLM_C_Valdivia_2018.cr8 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 9435324E | 173 | 0:26 | N/A | 44929.5 | 44960.5 | Se reprograma mantenimiento para el siguiente dia, por desplazamiento y ejecucion de mantenimiento en la estacion el Cedro en Yarumal y mal estado de la via. | 1 | 15019482 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion limpia, con instrumentos y gabinete en buen estado. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES P/L 11-370 | Serie 080648 CMP3 | 4840028 | N/A | N/A |  | CR800 Cambell Scientific serie 1959 | CH200 Cambell Scientific serie 3194 | TX312 Cambell Scientific serie 1073 | BP SOLAR MODELO SX 420J SERIAL 611033009BF0F29 | Antena de transmision Modelo 42070 | GPS 272120278 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 941,13 | 29,18 | 72,40 | 21,00 | 0,11 |  |  | 981,32 | 13,20 |  | 2,97 | [27 empty] | Se calibra Pluviometro 1. 81 tiempo 05:24:73, 2. 82 tiempo 04:58:62, 3. 81 tiempo 04:58:92, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se revisan conexiones. | [9 empty] | Se realiza mantenimiento preventivo, se calibra pluviometro 1 81 t 5:24:73, 2 82 T 4:58:62, 3 81T 4:58:92, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se verifican conexiones, se configura codigo de ciberseguridad del datalogger. | [15 empty] | marzo 2, 2023
198 | 2623598 | ESTACION PRESA ITUANGO IDEAM 2623598 HC | 3/23/2023 | 2023-03-23 | Preventivo | CR_310_CLIM PRESA_ITUANGO_V20210728.CR300 | NORBERTO ALEXANDER AMEZQUITA ZAPATA | Comisión Norberto | 9439153E | 137 | 0:50 | N/A | 45263.5 | 3/23/2023 | El ejecutor, se encontraba atendiendo otras OTs en el area de influencia de Hidroituango, en la actualizacion de firmware de transmisores Vaisala antes de la fecha de vencimiento del firmware que se encontraba vigente. | 11 | 15190997 |  | Sí | Ethernet | Freewave S/N 893-8682 | 10.24.252.70 |  |  | Estacion con mantenimieto preventivo, se encuentra limpia y con roceria reciente. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 18-445 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 140730 (Sensitivity 17.79) | Climatologica Compacta Met Sens 600 S/N 19090035 | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | N/A | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | Campbell Scientific-CR310 S/N 10186 | CH200 S/N 12216 | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 2202 | CAMPBELL SCIENTIFIC MOD SP 50L S/N 0020505190316033227 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 159,70 | 31,48 | 51,47 | 349,40 | 3,39 |  |  | 153,90 | 13,18 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 0 |  |  | 16,65 | 13,17 | 13,19 |  | Se realiza nivelacion de piranometro, se realiza prueba de calibracion del pluviometro con valvula de 300mm, resultados: 1. TIEMPO 05:11:19, CANGILONES 82. 2. TIEMPO 05:09:48, Cangilones 82, nivel del pluviometro se encuetra centrado dentro del circulo, se realiza limpieza en general de toda la estacion, se descargan datos, se veriffican conexiones. | 7/14/2022 | Wilson Aceros | No transmision | Transmisor bloqueado |  |  |  |  | Transmisor bloqueado por codigo de proteccion. | La estacion queda en funcionamiento acorde a lo establecido, limpia y con roceria reciente a vegetacion cercana para evitar interferencias, se realiza prueba de calibracion del pluviometro y se encuentra dentro de los parametros establecidos.
199 | 2623704 | ESTACION PUERTO VALDIVIA IDEAM 2623704 HC | 12/14/2022 | 2022-12-14 | Preventivo |  | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 943724cc | 131 | 0:28 | 4.5108 | [6 empty] | Sí | [7 empty] | Vaisala Modelo QHR104-3 Serie 23907800 | [6 empty] | Campbell Scientific. CR-310. 31967 | Campbell Scientific. CH-200 S/N 12204 | Campbell Scientific. TX-321. 2200 | Campbell Scientific. SP50-L. 002050J190316029527. | [53 empty] | Lectura de mira | [25 empty] | diciembre 14, 2022
200 | 2623704 | ESTACION PUERTO VALDIVIA IDEAM 2623704 HC | 2023-02-02 12:00 | 2023-02-02 | Preventivo |  | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 943724cc |  | 0:28 |  | 44959.5 | 44959.5 | OT atendida a tiempo | 0 |  | N\A | Sí | GPRS | HUAWEI AR500 SERIES, serie 21500103632SK6605312 Y AR502CG-L |  |  |  | Se encuentra estacion en optimas condiciones, limpia y sensores despejados de objetos que sesguen la medida. |  | Vaisala Modelo QHR104-3 Serie 23907800 | [5 empty] | N\A | Campbell Scientific. CR-310. 10120 | Campbell Scientific. CH-200 S/N 12204 | Campbell Scientific. TX-321. 2200 | Campbell Scientific. SP50-L. 002050J190316029527, 50w. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 12,90 | [25 empty] | 13,58 | 13,58 | 12,91 |  | Se realiza revision de la estacion en general, el radar se encuentra sin elementos que interfieran en la señal. | [9 empty] | Se revisa Status del transmisor, se encuentra con el led encendido en verde constante de transmitting, se reinicia transmisor y se engancha nuevamente, se revisa transmision ok, se descargan datos, se llena hoja de visita, se ajustan tornillos de borneras | [15 empty] | febrero 2, 2023
201 | 2623707 | ESTACION SA1 LA MARIA IDEAM 2623707 HC | 11/22/2022 | 2022-11-22 | Preventivo | RAD_PVM_v01.cr8 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9435B45A | 173 | 0:28 | 0.93 mts | 10/31/2022 | 11/22/2022 | Se atendio visitas zona Riogrande2 | 22 | 13252212 | [7 empty] | La estacion se encuentra bien |  | QHR 104-3 Serial # 6196790 | 00-1071 | [5 empty] | CR800 1945 | 3801 (CH12R) | TX321 -G 1696 | c102041 2060345 marca solarex modelo sx10m |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,93 | 0,25 | [8 empty] | 12,55 |  | 2,99 | [15 empty] | 33,60 | 4,60 | 11,60 | [5 empty] | 14,35 | 12,70 | 12,99 |  | Se bajan datos, prueba PVM, se hace aforo mira 0.92 mts, caudal 4,19 m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | noviembre 22, 2022
202 | 2623710 | ESTACION OLAYA IDEAM 2623710 HC) | 3/16/2023 | 2023-03-16 | Preventivo | RAD_PVM_V01-Olaya-Ppal.CR8 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9430431E | 27 | 0:05 | 4.9 | 3/13/2023 | 3/16/2023 |  | 3 |  |  | Sí | GPRS | Marca: Huawei. Modelo: AR502CG-L. SERIE: 21500103632SK6605335 Y AR502CG-L | 172.221.201.49 | 255.255.255.248 | 10.50.130.154 | ESRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDONEN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific_CS 475A_38203822. | HYDROLOGICAL SERVICES TB3/0.01" S/N: 00-1064 | [5 empty] | CR 800 CAMPBELL SCIENTIFIC S/N: 43684, IP : 172.21.201.50 | CH 200 CAMPBELL SCIENTIFIC S/N: 6126 | TX 321 CAMPBELL SCIENTIFIC S/N: 1557 | ELECTRICAL RATING MODELO 90J S/N: D21606131208577 | INTERFACE CAMPBELL SCIENTIFIC NL 201 NETWORK LINK INTERFACE S/N: 5085 | ANTENA TX : CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 25316 S/N: 1667 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 58761-20 S/N: 13180263, | RADIO HUAWEI MODELO AR502. S/N: 21500103632SK6605335 Y AR502CG-L, IP : 172.21.201.49 | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 4,92 | 0,00 | [8 empty] | 13,44 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,78 | 1.591,00 | 40.776,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | [8 empty] | 19,85 | 13,47 | 13,40 |  | SE BAJAN DATOS SE REALIZA AFORO MIRA = 4.90 MTS, CAUDAL = 1571.14 M3/SG. SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.47 MIN 2. 82 CANJ - 5.48 MIN 3. 82 CANJ - 5.45 MIN PVM OK | [9 empty] | LA ESTACION QUEDA OPERANDO OK. | [15 empty] | marzo 16, 2023
203 | 26237100 | LMN OLAYA RESPALDO | 3/16/2023 | 2023-03-16 | Preventivo | LM_V01-Olaya-Resp.CR8 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94301362 | 219 | 0:02 | 4.9 | 3/13/2023 | 3/16/2023 |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO CS475A S/N: 35964974 | [6 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO CR800 S/N: 43678 | CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO CH200 S/N: 6127 | TX 320 GOES HDR S/N: 057390 | BP SOLAR. MODELO SX420J S/N: I31103199BF10E2 | ANTENA TX: VAISALA. MODELO: 443A. S/N: D13218 | AHTENA GPS: TRIMBLE. MODELO: 58761-20. S/N : 13180267 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 4,90 | [9 empty] | 13,57 | 2,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 | 658,00 | 40.776,00 | 1.783,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 39,00 | 10,00 | 116,00 | 1,00 | 0,00 | 4 | 31,00 | 18 | 20,10 | 13,55 | 13,54 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | ESTACION QUEDA OK. | [15 empty] | marzo 16, 2023
204 | 2701032 | ESTACION BOCATOMA G3 IDEAM 2701032 HC | 2023-02-03 12:00 | 2023-03-02 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943AD72E | 137 | 0:57 |  | 2/27/2023 | 44960.5 |  | 3 | 14984034 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hidrological service TB3/0,01 04-683 | [5 empty] | G211015 (vaisala) |  | 7066 (vaisala) | I 31103269BF09B3 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,75 | [19 empty] | 13,00 | [7 empty] | 13,70 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, Pruebaa PVM: 80C en11m 44s, 80C en 11m 50s, se actualiza fimware a l transmisor | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
205 | 2701034 | ESTACION MAZO IDEAM 2701034 HC | 2/27/2023 | 2023-02-27 | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943B53C0 | 137-131 | 0:58 |  | 45080.5 | 2/27/2023 |  | -7 | 15101327 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | HS Hyquest solutions TB3/0.01 serie 21-682 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_403010 |  | VAISALA_V1001200_6650 | bp solar_SX 20U_C1070116-6135594 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,73 | [8 empty] | 24,50 | [16 empty] | 13,69 |  | 13,69 |  | Se chequea y verifica PVM (80-81-80), se actualiza firmware del TX, se descargan y borras de la DCP, se chequea TX. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | febrero 27, 2023
206 | 2701036 | ESTACION CALDAS IDEAM 2701036 H | 10/27/2022 | 2022-10-27 | Preventivo |  | Sergio Cadena | Estaciones Sergio | 9436F05E |  | 0:28 | [7 empty] | No | [8 empty] | Hydrological services, TB3 | [5 empty] | Vaisala, QML201, E060506 | Campbell scientific, CH200, 4096 | Vaisala, V1001200, 6660 | Bp solar, SX20U, C1070118 6136121 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 19,30 | 13,20 | 13,30 |  | Se realiza el mantenimiento preventivo de la estacion. - Poda del pasto dentro de la estacion. - verificacion de conexiones dentro de la caja nema. - Toma de voltajes del panel solar y bateria. - Pruebas de calibracion pluviometro. - limpieza de equipos. | [25 empty] | octubre 27, 2022
207 | 2701037 | ESTACION FABRICATO IDEAM 2701037 HC | 2023-10-03 12:00 | 2023-03-10 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94394542 | 137 | 0:50 |  | 3/21/2023 | 45202.5 | ACTUALIZAR FIMWARE TRANSMISOR | -11 |  | 15324744 | [6 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 00-994 | [5 empty] | VAISALA QML201 G341003 | Campbell ch100 3187 | VAISALA V1001200 7112 | SOLAREX SX10M 051801420 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,34 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 13,00 | [5 empty] | 19,80 | 13,30 | 13,60 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se cambia fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 10, 2023
208 | 2701053 | ESTACION ALTO SAN ANDRES IDEAM 2701053 HC | 3/14/2023 | 2023-03-14 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 9439F6CC | 137 | 0:52 |  | 45080.5 | 3/14/2023 | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | 8 | 15101324 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 00-1044 | [5 empty] | D521077 (vaisala) QML201L | 2680 (CH12R) | 6664 (vaisala) V1001200 | C1070522 6158843 modelo sx20u BP SOLAR |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,26 | [19 empty] | 12,80 | [5 empty] | 19,50 | 13,17 | 13,42 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, prueba PVM 82C en 12m 10s, 82C en 12m 05s | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 14, 2023
209 | 2701054 | ESTACION SANTA ROSA IDEAM 2701054 HC | 3/14/2023 | 2023-03-14 | Preventivo | EPRG_75B.ADC | HAC CMUS | Comisión Hernando-Caloma | 943DB0FC | 103 | 0:34 |  | 45234.5 | 3/14/2023 | Actualizacion firmware | -28 | 15663355 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  |  | 08-1021 | [5 empty] | D444254 (serial por software)QML201L Vaisala | 1621 CH12R | 6649 Vaisala V1001200 | fw 97d11851637 panel 10 vatios solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 9,56 | 13,40 | 13,60 |  | Se realiza prueba de pluviometro donde arroja 80 canjilones con 12,16minutos en promedio -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se realiza actualizacion de firmware, de descargan datos,se realuza prueba a pluviometro; se deja estacion transmitiendo. | [15 empty] | marzo 14, 2023
210 | 2701057 | ESTACION BARBOSA IDEAM 2701057 HC | 2/14/2023 | 2023-02-14 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 94A0A0CA | 131 | 0:56 |  | 44959.5 | 2/14/2023 |  | 12 | 14537936 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-1001. | [5 empty] | Vaisala-QML201L_S/N D403094. | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3794. | Vaisala_V1001200_S/N 6628. | Solarex-SX10M-S/N C1020411-2060059. | ANTENA GPS VAISALA MODELO SERIE BORRADA | ANTENA TX MODELO TELONISC TGA 200 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 18,20 | 13,40 | 13,48 |  | SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 81 CANJ - 5.55 MIN 2. 82 CANJ - 5.56 MIN 3. 82 CANJ - 5.57 MIN PVM CALIBRADO OK. | [9 empty] | ESTA PENDIENTE POR MODERNIZACION Y PINTURA DE LACESTACION | [15 empty] | febrero 14, 2023
211 | 2701059 | ESTACION EL CHAQUIRO IDEAM 2701059 HC | 4/25/2023 | 2023-04-25 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9437412A | 167 | 0:29 |  | 45234.5 | 4/25/2023 | Se trabajo en estaciones zona influencia Riogrande2 | 14 | 15663343 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 18-413 | [5 empty] | H481048 (QML201C VAISALA) | 2115 (CH100) | 0313 (vaisala) modelo Qst102-3 | 051500300 20w (se borraron referencias) | [6 empty] | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 1,02 | [8 empty] | 13,35 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 1,00 | 0,50 | 13,30 | [5 empty] | 18,11 | 13,20 | 13,50 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, prueba PVM: 81C en 12m 33s, 82C en 12m 05s, se pinta base del PVM | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 25, 2023
212 | 2701060 | ESTACION GOMEZ PLATA IDEAM 2701060 HC | 2023-03-03 12:00 | 2023-03-03 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D259E | 103 | 0:32 |  | 2/27/2023 | 44988.5 |  | 4 | 14984044 | [7 empty] | La estacion se encontro normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 11-410 | [5 empty] | VAISALA QML201L D403045 | Campbell ch12r 2662 | VAISALA V1001200 6641 | BP SOLAR SX10M FW97D 12852213 Y FW97C 10846265 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 3,56 | [8 empty] | 13,12 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 18,33 | 13,30 | 13,40 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, Prueba PVM: 81C en 12m 09s, 82c en 12m 18s, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 3, 2023
213 | 2701070 | ESTACION HAITON | 10/25/2022 | 2022-10-25 | Correctivo | RG_C_519.adc | FGM | Comisión William-Faustino | 94A09550 | 103 | 0:56 |  | 11/25/2022 | 10/25/2022 | No hay transmision | -31 | 13454418 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES_TB3/0.01â€/P_97-342 | [5 empty] | Vaisala_QML 201C_G211039. | Campbell Scientific_CH12R_3809. | Vaisala_V1001200. Serie: 7056 | Solarex_SX10M_C1020411-2060333. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,76 | [8 empty] | 13,44 | [25 empty] | 17,96 | 13,52 | 13,36 |  |  | 10/21/2022 | Carlos Andres Andrade | No llegan datos | No hay transmision | PTF. Falla transmision señal | I19. Falla comun, no transmite | B08. Desgaste | 0 | El tranmisor tiene las configuraciones, pero no transmite. | Se realiza cambio dei transmisor. Retirado: QST102-3. Serie: 0698. Instalado: V1001200. Serie: 7056 | [15 empty] | octubre 25, 2022
214 | 2701070 | ESTACION HAITON | 1/23/2023 | 2023-01-23 | Preventivo | RG_C_519.adc | FGM | Comisión William-Faustino | 94A09550 | 103 | 0:56 |  | 1/23/2023 | 1/20/2023 | Se atendio antes de la fecha programada para revisar un problema de erocion presentado en uno de los talud donde estavinstalada la estacion | -3 | 14537938 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES_TB3/0.01â€/P_97-342 | [5 empty] | Vaisala_QML 201C_G211039. | Campbell Scientific_CH12R_3809. | Vaisala_V1001200. Serie: 7056 | Solarex_SX10M_C1020411-2060333. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,44 | [25 empty] | 17,10 | 13,50 | 13,42 |  | Se bajan datos al computador, se borran logfs. Se calibra pvm, 1. 85 can - 05.55 min, 2. 85 can - 06 min y 3. 86 can - 5.58 min. Pvm descalibrado cambio prox. Visita. | [9 empty] | ESTACION MUY BIEN MANTENIDA. | [15 empty] | octubre 25, 2022
215 | 2701073 | ESTACION MEDINA IDEAM 2701073 HC | 2023-10-03 12:00 | 2023-03-10 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9437525C | 167 | 0:29 |  | 3/21/2023 | 45202.5 | Actualizacion Fimware transmisores vaisalas. | -11 | 15324738 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/0.01 11-365 | [5 empty] | VAISALA QML201 L D403009 | Campbell ch100 2119 | VAISALA V1001200 6633 | 51500280 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,43 | [8 empty] | 19,00 | [10 empty] | 12,90 | [5 empty] | 18,70 | 13,40 | 13,67 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, prueba PVM: 81C en 12m 12s, 82C EN 12m 11s, se actualiza fimware al transmisor | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 10, 2023
216 | 2701074 | ESTACION BELMIRA IDEAM 2701074 HC | 2023-09-03 12:00 | 2023-03-09 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943E31E6 | 103 | 0:35 |  | 3/21/2023 | 45172.5 | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -12 | 15324734 | [7 empty] | La estacion se encontro normal |  |  | 02-352 | [5 empty] | D521089 (vaisala) | CH12R 1641 | 6657 (VAISALA) | FW97D12852444 SOLAREX DE 10 VATIOS |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,26 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,80 | [5 empty] | 17,88 | 13,30 | 13,31 |  | Se bajan datos,se hace prueba PVM: 81C en 12m 06s, 81C en 12m 02s, se resetea DCP, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 9, 2023
217 | 2701094 | ESTACION SAN BERNARDO IDEAM 2701094 HC | 2/22/2023 | 2023-02-22 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943774B0 | 167 | 0:29 |  | 1/30/2023 | 2/22/2023 | Vacaciones,calamidad domestica | 23 | 14489142 | [7 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  |  | 00-1002 | [5 empty] | VAISALA QML201C H481013 | CH100 2110 | QST102-3 VAISALA 0311 | BP SOLAR SX10M c1050310 2495152 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,27 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 19,51 | 13,40 | 13,60 |  | Se bajan datos prueba PVM 84 C en 12m, 12m 10s; se resetea DCP | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 22, 2023
218 | 2701100 | ESTACION CAJAMARCA IDEAM 2701100 HC | 2/15/2023 | 2023-02-15 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 9437D448 | 131 | 0:39 |  | 2/27/2023 | 2/16/2023 |  | -11 | 14984072 |  | No | [5 empty] | ESRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 00-981. | [5 empty] | Vaisala- QML201C-G272157. | Campbell Scientific-CH12R-3799. | Vaisala-V1001200-7062. | bp solar-SX10M-C1050723-2888613. | ANTENA TX TELONIC TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120251 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 19,80 | 13,50 | 13,47 |  | SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 71 CANJ - 6.00 MIN 2. 69 CANJ - 5.58 MIN 3. 70 CANJ - 6.02 MIN PVM DESCALIBRADO SE RETIRA. PVM RETIRADO S/N: 00-981 PVM INSTALADO S/N: 00-1075 | [9 empty] | PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
219 | 2701100 | ESTACION CAJAMARCA IDEAM 2701100 HC | 3/29/2023 | 2023-03-29 | Correctivo | RG_C_519.adc | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9437D448 | 167 | 0:39 |  | 3/29/2023 | 3/29/2023 |  | 0 | 15692405 |  | No | [5 empty] | ESTACION CON PROBLEMAS DE TX |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 00-981. | [5 empty] | Vaisala- QML201C-G272157. | Campbell Scientific-CH12R-3799. | Vaisala-V1001200-7106 | bp solar-SX10M-C1050723-2888613. | ANTENA TX TELONIC TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 271120251 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,47 | [25 empty] | 16,20 | 13,60 | 13,47 |  |  | 3/24/2023 | JUAN ALEJANDRO RUIZ | LA ESTACION NO TRANSMITE | PROBLEMAS DE TX | PTF. FALLA TRANSMISION | I11. FATIGA. | B08. DESGASTE O ROTURA ESPERADA | TRANSMISOR VAISALA MOD. V1001200 S/N 7106 | La DCP no tiene comunicacion con el transmisor. No lo reconoce. | SE BAJAN DATOS, SE RETIRA TX VAISALA MOD. V 1001200 S/N : 7062 Y SE INSTALA S/N: 7106, PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
220 | 2701101 | ESTACION ALTO DE LA SIERRA IDEAM 2701101 HC | 2023-09-03 12:00 | 2023-03-09 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943767C6 | 167 | 0:29 |  | 3/21/2023 | 45172.5 | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -12 | 15324746 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 00-990 | [5 empty] | VAISALA QML201C G211041 | Campbell ch100 2118 | VAISALA V1001200 7086 | GINGLY SOLAR 0518011420 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,45 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 19,60 | 13,20 | 13,30 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, prueba PVM: 81C en 12m 26s, 81C en 12m 09s, se actiualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 9, 2023
221 | 2701102 | ESTACION EL SILENCIO IDEAM 2701102 HC | 4/13/2023 | 2023-04-13 | Preventivo | RG_ C_519.adc | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94390648 | 173 | 0:56 |  | 3/17/2023 | 4/13/2023 | POR PARO MINERO FUE IMPOSIBLE IMGRESAR A LA ZONA. | 27 | 15266311 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P # 97-353 | [5 empty] | Vaisala-QML201C-G272002. | Campbell Scientific-CH100-4093. | Vaisala-V1001200-7091. | bp solar-SX20U-C1060819-5436725. | ANTENA TX VAISALA MODELO 420-70 S/N: 6A41280 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57681-20 S/N: 05270053 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 18,69 | 13,57 | 13,42 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZAVFIRMWARE AL TX V2.8 SE CALIBRA PVM. 1. 90 CANJ - 06.00 MIN 2. 89 CANJ - 06.00 MIN 3. 88 CANJ - 06.00 MIN PVM DESCALIBRADO. | [9 empty] | PENDIENTE DE AUTOMATIZACION DE LA ESTACION. CAMBIO DE PV PROXIMA VISITA. | [15 empty] | abril 13, 2023
222 | 2701103 | ESTACION MINA LA VIBORITA IDEAM 2701103 HC | 2/16/2023 | 2023-02-16 | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94A0D65A | 131 | 0:57 |  | 2/13/2023 | 2/16/2023 |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 11-411. | [5 empty] | Vaisala-QML201C-G272012. | Campbell Scientific. CH100. 1419. | Vaisala-V1001200 s/n-7110. | bp solar-SX20U-C1070301-6142295. | ANTENA TX VAISALA MOD. 420-70 S/N: 5A35650 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120262 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,50 | 13,30 | 13,29 |  | SE VAJAN DATOS, SE ACTULUZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 80 CANJ - 5.58 MIN 2. 80 CANJ - 6.00 MIN 3. 80 CANJ - 5.56 MIN. PVM CALIBRADO OK. | [9 empty] | ESTA PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION | [15 empty] | febrero 15, 2023
223 | 2701103 | ESTACION MINA LA VIBORITA IDEAM 2701103 HC | 3/31/2023 | 2023-03-31 | Correctivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94A0D65A | 103 | 0:57 |  | 3/31/2023 | 3/31/2023 |  | 0 | 15692400 |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO LOCATIVAMENTE |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 11-411. | [5 empty] | Vaisala-QML201C-G272188 | Campbell Scientific. CH100. 1419. | Vaisala-V1001200-7110. | bp solar-SX20U-C1070301-6142295. | ANTENA TX VAISALA MODELO420/70 S/N: 5A35650 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 272120262 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,30 | 13,23 | 13,20 | 5,00 |  | 3/24/2023 | JUAN ALEJANDRO RUIZ | LA ESTACION NO TRANSMITE | ESTACION CON PROBLEMAS DE TX | PTF SIN TX | I20 EQUIPO EN CORTO | B12 DESCONOCIDO | DCP VAISALA MOD. QML201C S/N: G272188 | DCP EN CORTO | SE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM. 1. 80 CANJ - 5.57 MIN 2. 80 CANJ - 5.55 MIN 3. 80 CANJ - 5.57MIN PVM OK. SE RETIRA DCP VAISALA MODELO QML201C S/N: G272012 Y SE INSRALA S/N: G272188 | [15 empty] | marzo 30, 2023
224 | 2701108 | ESTACION LA SIRENA IDEAM 2701108 HC | 3/31/2023 | 2023-03-31 | Preventivo | RGDQ5M.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943643D0 | 173 | 0:29 |  | 2/27/2023 | 3/31/2023 | CAMBIO DE FIMWARE ESTACIONES VAISALA | 32 | 14984046 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 00-1047 | [5 empty] | QML201 H481031 | 3816 (CH12R) | Vaisala QST102-3 0314 | C1060819 5436305 modelo sx20m BP Solar |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,30 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 19,60 | 13,30 | 13,50 |  | No permitio bajar datos,prueba PVM: 83C en 12m 39s, 84C en 12m 30s, se resetea DCP. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 31, 2023
225 | 2701115 | ESTACION EL ASTILLERO IDEAM 2701115 HC | 10/28/2022 | 2022-10-28 | Preventivo |  | Sergio Cadena | Estaciones Sergio | INF |  | 0:28 | [7 empty] | No | [22 empty] | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | [40 empty] | R | [25 empty] | octubre 28, 2022
226 | 2701116 | ESTACION EL TURURO | 2/23/2023 | 2023-02-23 | Preventivo |  |  | Comisión Hernando-Caloma | 943804B2 |  | 0:40 | [16 empty] | Hydrological Services | [62 empty] | E | [9 empty] | D | [15 empty] | febrero 23, 2023
227 | 2701118 | ESTACION LOS ATAJOS IDEAM 2701118 HC | 3/14/2023 | 2023-03-14 | Preventivo |  | HAC CMUS | Comisión Hernando-Caloma | 943817C4 | 167 | 0:40 |  | 45234.5 | 3/14/2023 |  | -28 | 15663347 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  |  | 14-803 | [5 empty] | QML201C G211037 (VAISALA) | 3190 (ch100) | V1001200 7082 (VAISALA) | BP SOLAR SX20U C1060819 5436740 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 10,04 | [34 empty] | 13,89 | 13,89 | 12,88 |  | Se realiza prueba a pluviometro arrojando los siguientes datos :82 canjilones en 12.23 -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se hace actualizacion de firmware, se bajan datos y se deja la estacion transmitirendo correctamente. | [15 empty] | marzo 14, 2023
228 | 2701472 | ESTACION LA BRAMADORA IDEAM 2701472 HC | 2/16/2023 | 2023-02-16 | Preventivo | WAP | WAP | Comisión William-Faustino | 9437F2A4 | 131 | 0:40 |  | 44959.5 | 2/16/2023 |  | 14 | 14537934 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P_S/N 08-884. | [5 empty] | Vaisala_QML201C_S/N G211009. | Campbell Scientific_CH 200 S/N 9821. | Vaisala-V1001200-S/N 7060. | SUNWISE MODELO SW-S20P S/N 11001149. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43202 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELONBORRADOS |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 14,80 | 13,30 | 13,38 |  | SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 6.00 MIN 2. 80 CANJ - 5.56 MIN 3. 83 canj - 5.58 min Pvm calibrado ok. | [9 empty] | ESTACION PENDIENTE POR MODERNIZACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
229 | 2701483 | ESTACION EL GUAMO IDEAM 2701483 HC | 2/15/2023 | 2023-02-15 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 94A0E3C0 |  | 0:57 |  |  | 2/15/2023 |  |  |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES. -TB3/0.01â€/P.-00-1070. | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 1955. | Campbell Scientific_CH100_4101. | Campbell Scientific_TX312_1656. | bp solar. SX20U. C1060819-5436794. | ANTENA TX XAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 420-70S/N : 6A41275 | ANTENA GPS TRIMBLE S/N 057008 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,09 |  | 3,52 | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | [19 empty] | 18,60 | 13,12 | 13,09 |  | SE BAJAN DATOS, SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 6.00 MIN 2. 82 CANJ - 6.02 MIN 3. 82 CANJ - 5.58 MIN PVM OK. | [9 empty] | ESTACION PENDINTE POR MODERNIZACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
230 | 2701501 | ESTACION EL ROBLE IDEAM 2701501 HC | 2023-08-03 12:00 | 2023-03-08 | Preventivo | CLM_A_El-Roble_V3_20192904.CR1 | WAP - FGM- FABIAN | Comisión William-Faustino | 94A076A2 | 103 | 0:52 |  | 1/18/2023 | 45141.5 | ELECTRNICO RESPONSABLE DE LA ZONA EN VACACIONES Y CALAMIDAD DOMESTICA | 49 | 14004618 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 06-437 | Kipp & Zonnen-CMP3-Sensibilidad 16_55-S/N 090996 | Vaisala-HMP155_S/N H4830014 | Young-05106-S/N 91090 | Novalinx Modelo 255-100-S/N 0602 | Marca: Vaisala. Modelo: PTB110-1A0AB. Serie: K4810009 | Campbell Scientific-CR1000-S/N 52309 | Campbell Scientific-CH 200-S/N 10054 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: TX312. Serie: 1654 | Marca: Sun Wize. Modelo: SW-S20P-K4. Serie: S20P-14000917 | ANTENA TX TGA 200 TELONICS | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: D5270060 |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 206,29 | 19,86 | 95,61 | 99,27 | 0,91 |  | 149,01 | 25,55 | 13,45 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,09 | 49.524,00 | 3.966,00 | 1,00 | 0 | 4 | 0,00 | 3,00 | [9 empty] | 19,32 | 13,72 | 13,71 |  | SE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM 1. 71 CAN - 5.47 MIN 2. 73 CANJ - 6.01 MIN 3. 74 CANJ - 6.00 MIN PVM CON PROBLEMAS SE RETIRA S/N : 00-1048 Y SE INTALA S/N: 06-437 | [9 empty] | PENDIENTE POR MODERNIZAR, PENDIENTE POR MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTURA EN LA TORRE. Cambio del pluviometro porque no cuenta todos los tips. Retirado: 00-048. Instalado: 06-437. | [15 empty] | marzo 8, 2023
231 | 2701514 | ESTACION EMBALSE P2 PPAL IDEAM 2701514 HC | 2023-10-03 12:00 | 2023-03-10 | Preventivo | CLM_A_LM_V06_20210415.CR1 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943B40B6 | 137 | 0:58 | 919.02 | 1/18/2023 | 45202.5 | ELECTRONICO DE LA ZONA EN VACACIONES Y CALAMIDAD DOMESTICA | 51 | 14304612 |  | Sí | Ethernet | Marca: Campbell Scientific. Modelo: NL121. Serie: 3054 |  |  |  | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Radar Vega Puls 68-Type PS68_XXK1F2SSNXX-S/N 29028715 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-1065 | Kip & Zonen. CMP3. 140729. Sensibilidad 16.98 UV/W/M^2. | Vaisala Modelo HMP155 Serie K4810040. | Young-05106-S/N 81448. | Novalinx-255-100-S/N 0227 | Marca: Vaisala. Modelo: PTB110. Serie:H4830006 | Campbell Scientific-CR1000-S/N 68496 | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3793 | Campbell Scientific-TX 312- HDR GOES TRANSMITTER-S/N 1218 | Marca: bp solar. Modelo: SX420-J. Serie: I31103199BF77B5 | Antena GPS. Marca: Trimble. Modelo: 57861-20. Serie: 28560079 |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 919,03 | 0,00 | 552,07 | 24,30 | 67,85 | 116,53 | 3,71 |  | 144,98 | 11,61 | 12,88 | 18,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 31,55 | 43.445,00 | 3.966,00 | 10,00 | 0 | 0 | 3,00 | 1,00 |  | 37,00 | 16,00 | 120,00 | 1,00 | 0,00 | 4 | 31,00 | 18 | 14,48 | 12,73 | 12,92 |  | SE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM 1 = 80T. 05M: 45S. 2 = 81T. 05M: 43S. 3 = 80T. 05M: 55S. | [9 empty] | ESTACION. OK | [15 empty] | marzo 10, 2023
232 | 2701517 | ESTACION MEDELLIN IDEAM 2701517 HC | 10/27/2022 | 2022-10-27 | Preventivo | ClM_CV20210224_CLIMAVUE_CH200.cr800 | Sergio Cadena | Estaciones Sergio | N/A | N/A | N/A | 0 | 10/28/2022 | 10/27/2022 | Se ejecuto en conjunto a otras estaciones cercanas | -1 | 12615969 | N/A | Sí | RF | General electri, MDS Orbit MCR |  |  |  | Estacion en correcto funcionamiento, se observa suciedad por la contaminacion de los vehiculos en el centro de la ciudad. | N/A | N/A | Hidrological Services, TB3/0.01, 02-363 | Kipp & Zonnen, CMP6, 140504 | Campbell scientific, ClimaVUE50, VUE500001070 | Campbell scientific, ClimaVUE50, VUE500001070 |  |  | Campbell scientifi, CR800, 4348 | Campbell scientific, CH200, 12203 | General electric, MDS | 50J-V, 002050J180410014219 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 25,00 | 73,00 | 198,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 823,00 | 13,20 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [22 empty] | Pruebas de calibracion pvm | [9 empty] | La estacion queda en correcto funcionamiento. Despues de las revisiones y mantenimientos ejecutados. | [15 empty] | octubre 27, 2022
233 | 2701518 | ESTACION G2D EMBALSE TR PPAL IDEAM 2701518 HC | 2023-12-05 12:00 | 2023-05-12 | Preventivo | CLM_A_LMX2_V01.cr1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C3412 | 103 | 0:27 | 71,33 | 3/14/2023 | 45265.5 | Fimware estaciones Vaisala, actualizacion tecnologica en:TC-12,TC-4, G-6,RG-6. | 59 | 15214770 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL121 3052 | 10.24.248.4 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra funcionando normal. |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 71,33 | 0,25 | 570,80 | 20,90 | 88,40 | 255,00 | 0,70 |  | 157,00 | 824,80 | 13,00 |  | 3,42 | [6 empty] | 27,00 | [8 empty] | 33,10 | 1,00 | 11,60 | [5 empty] | 18,60 | 13,00 | 13,10 |  | Se bajan datos, prue a PVM: 82C 12 m 14s, 81C en 12m 11s, se ajusta nivel radar en 2,5 cms acorde a la mira 71,33 radar 71, 305 . | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | mayo 12, 2023
234 | 2701522 | ESTACION SAN PEDRORG10 LAYE IDEAM 2701522 HC | 2023-11-04 12:00 | 2023-04-11 | Preventivo | CLM_A_LMM.CR1 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C2764 | 103 | 0:27 | 0,69 | 45048.5 | 45234.5 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA , ACTUALIZACION TECNOLOGICA EN TC-4,TC-12,G-6, RG-6 | 65 | 14567371 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra limpia y operando bien |  | Vega modelo PULS61390 serial 21277302 | Hidrologycal service model TB3/0_01 00-983 | Kipzonem cmp3 serial 80651 | Vaisala hmp155 k4810042 | Young 91095 | Novalynx 1061 | VAISALA PTB110 H4830007 | cr1000 serial 3116 | CH12R serial 1631 | tx321G serial 1907 | fw97a10834630 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,64 | 0,51 | 478,00 | 15,05 | 96,25 | 92,50 | 2,20 |  | 180,55 | 765,48 | 13,30 |  | 3,46 | [27 empty] | Se bajan datos, aforo mira 0,64 mts caudal 3,28 m3/seg, prueba PVM: 81C en 13m 15 s,81C en 12m 37s. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 11, 2023
235 | 2701523 | ESTACION CUCURUCHO IDEAM 2701523 HC | 4/25/2023 | 2023-04-25 | Preventivo | CLM_AV2.CR1 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C4282 | 103 | 0:27 |  | 45234.5 | 4/25/2023 | SE trabajo en estaciones zona influencia Riogrande | 14 | 15663351 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra fuuncionando normal |  |  | TB-3/0_01 HYDROLOGICAL SERVICE Serial 11-408 | MODELO CNP3 MARCA KIPZONEN SERIAL 090998 | HMP155 SERIAL P2850207 | JOUNG 91103 | Movalinx MODELO 255-100 SERIAL 770 | MODELO PTV1101B1AB SERIAL H4830004 | Campbell CR 1000 serie 51981 | Cambell ch12R s/n 3389 | Campbell tx-312 -1660 | solarex msx10 I0011201698667 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 508,00 | 7.622,00 | 153,00 | 84,10 | 151,00 | 3,85 |  | 172,00 | 751,00 | 13,37 |  | 3,42 | [6 empty] | 3.237,40 | [8 empty] | 37,40 | 7,40 | 12,70 | [5 empty] | 18,41 | 13,25 | 13,50 |  | Se bajan datos, prueba PVM 82C en 12m 30s, 82C en 12m 27s | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 25, 2023
236 | 2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 2022-09-12 12:00 | 2022-12-09 | Preventivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 44816.5 | 44816.5 | Se atiende a tiempo | 0 | 13850351 | N/A | Sí | Ethernet | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Se encuentra estacion en buenas condiciones pero sucia por escremento animal. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | SN 500 APOGGE RADIACION SERIAL 1126 | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N 1865 | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMAHAN 80w S/N CS5C P650860607 | GOS TRIMBLE SERIE 28560074 | ANTENA TX, CAMPBELL SERIE 1651 | ANTENA OMNI DE 900 MHz REFERENCIA P2Q-012U-PRO DE 12 DBI |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 613,10 | 22,87 | 73,63 | 275,60 | 2,00 |  |  |  | 13,50 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 23,09 | [16 empty] | 19,13 | 13,50 | 13,50 |  | Se realiza limpieza en general, se verifican anclajes de la estacion flotante, se encuentran en buen estado, se realiza limpieza de los instrumentos, se descargan datos, todo se encuentra en optimas condiciones de operacion. | [9 empty] | Se realiza limpieza en general, se verifican anclajes de la estacion flotante, se encuentran en buen estado, se realiza limpieza de los instrumentos, se descargan datos, todo se encuentra en optimas condiciones de operacion. | [15 empty] | diciembre 9, 2022
237 | 2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 2023-06-03 12:00 | 2023-03-06 | Preventivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | Comisión Norberto | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 45110.5 | 45080.5 | Atendida un dia antes por disponibilidad de transporte fluvial en el embalse de Porce II | -1 | 15114032 | N/A | Sí | RF | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Mantenimiento preventivo de la estacion CLM la isla, se encuentra con mucho escremento animal, pero en buenas condicion estructural y de funcionamiento. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | SN 500 APOGGE RADIACION SERIAL 1126 | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N 1865 | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMANAH 80w S/N CS5C P650860607, ELECTRICAL RATING 20w S/N D316053011986 | GPS TRIMBLE SERIE 28560074 | Antena TX, Campbell serie 1651 | Antena Omni de 900 MHz Referencia P2Q-012U-PRO de 12 dbi |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 362,10 | 22,98 | 76,70 | 255,80 | 0,94 |  |  | 13,00 | 13,43 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  | Se realiza revision de la estacion, limpieza en general se verifican cuerdas de anclaje, encontrandolas bien, se verifican conexiones y voltaje de bateria, se descargan datos, las canecas y la estructura como medio flotante no presentan novedad. | [9 empty] | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisan configuraciones, se descargan datos y se realiza limpieza en general, se revisan las lineas de anclaje cuenta con 3 en el momento.
238 | 2701706 | ESTACION RG7 EL BOTON IDEAM 2701706 HC | 2/23/2023 | 2023-02-23 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943C51F4 | 103 | 0:27 |  | 3/21/2023 | 2/23/2023 | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -26 | 15324748 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hidrological service TB3/0,01 18-315 | [5 empty] | VAISALA G211029 | Campbell ch12r 3807 | VAISALA V1001200 7079 | Bp soplar c1020411 2060294 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,00 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | 12,00 | [5 empty] | 14,25 | 12,90 | 13,30 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, Calbracion PVM: 82C en 11m 50s, 82C en 11m 54s, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 23, 2023
239 | 2701709 | ESTACION RM7 PIEDRAS BLANC IDEAM 2701709 HC | 3/28/2023 | 2023-03-28 | Preventivo | RAD_V20210326.CR1X | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943184FA | 219-131 | 0:02 | 0.29 | 44930.5 | 3/28/2023 |  | -4 | 15508044 |  | Sí | RF | Radio general electric | 10.14.68.67 | 255.255.255.192 | 10.14.68.126 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QHR104_29028707 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000X_S/N 5946 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1877 | Cmpbell Scientific_ TX 320_ S/N 057331 | VOLSTAR_VLT 175 -M de 175w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,29 | [9 empty] | 13,47 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [20 empty] | 17,75 | 13,55 | 13,48 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | marzo 28, 2023
240 | 2701709 | ESTACION RM7 PIEDRAS BLANC IDEAM 2701709 HC | 2023-06-01 12:00 | 2023-01-06 | Preventivo | RAD_20210326.CR1X | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943184FA | 219-131 | 0:02 | 0.31 | 44927.5 | 45078.5 |  | 5 | 14044854 |  | Sí | RF | GE MDS 3017835 | 10.14.68.67 | 255.255.255.192 | 10.14.68.126 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR104_29028707 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000X_S/N 5946 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1877 | Cmpbell Scientific_ TX 320_ S/N 057331 | VOLSTAR_VLT 175 -M de 175w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,32 | [9 empty] | 12,62 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,60 | 22,50 | 12,10 | 1,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 15,82 | 13,32 | 13,12 |  | Se realiza mantenimento preventivo, se realiza aforo con molinete, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se realiza verificacion de perfil,BM,pendiente hidraulica | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 6, 2023
241 | 2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 2/21/2023 | 2023-02-21 | Preventivo | EPRARG.859.adc | Carlos Torres, Hernando Alonso Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943DA38A | 103 | 0:33 | 0,735 | 45079.5 | 2/21/2023 | Calamidad Domestica | 15 | 14820781 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | [5 empty] | QML201 G272188 (VAISALA) | 1635 (ch12R) | V1001200 7106 (VAISALA) | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,73 | 0,51 | [8 empty] | 12,92 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,10 | [5 empty] | 18,30 | 13,10 | 13,19 |  | Cambio tecnologico se retira la estacion Vaisala y se instala tx325 300002051, CR300 25366, CH200 12195, | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 21, 2023
242 | 2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 4/27/2023 | 2023-04-27 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943DA38A | 103 | 0:33 | 0,905 | 4/23/2023 | 4/27/2023 |  | 4 | 15849563 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | [5 empty] | Campbell CR300 serial 25366 | Campbell CH200 serial 12195 | Campbell TX325 300002051 | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,91 | 0,25 | [8 empty] | 13,19 |  | 3,40 | [6 empty] | 16,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,40 | [5 empty] | 18,30 | 13,10 | 13,19 |  | Se bajan datos, se carga sistema operativo version 10,07 a la DCP, se ha e aforo mira 0 ,885 mt caudal 4 ,76 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 27, 2023
243 | 2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 2023-09-05 12:00 | 2023-05-09 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 0,43 | 3/14/2023 | 45174.5 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACION TECNOLOGICA TC-12, TC-4,G-2,RG-6,G-6. | 56 | 15214767 |  | Sí | GPRS | HUAWEY AR502CG-L 21500103632SK6605320YAR502 | 169.254.67.85 | 255.255.255.0 | 0.0.0 | La esta ion se encuentra normal |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | 21-680 hidrologi cal service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | Campbell cr310 10194 | 12225 (CH 200) campbell scientific | Campbell tx325 300001621 | Electrical Rating 50j-v 00240050j2003080430124 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,33 | 0,25 | [8 empty] | 13,15 |  | 3,40 | [6 empty] | 35,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,44 | [5 empty] | 20,80 | 13,50 | 13,54 |  | Se Bajan datos, se actualiza sistema operativo a DCP CR310, se hace aforo: mira 0.33 mts caudal 8.64 m3/ seg,prueba calibracio PVM 82C en 12m 81C en12m05s, chequeo BM, seccion transversalsensor, pendiente hidrahulica | [9 empty] | La estacionqueda operativa. | [15 empty] | mayo 9, 2023
244 | 2701714 | ESTACION RG8A CANAL RG IDEAM 2701714 HC | 11/24/2022 | 2022-11-24 | Preventivo | LM_v01.Cr8 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943CD7E0 | 103 | 31:10 | 1,60 | 8/30/2022 | 11/24/2022 | Traslado PVM Entrerrios,aforos vertimiento Miraflores | 86 | 12078083 |  | No | [5 empty] | La estac ion se encuentra normal |  | VEGA UHR104-3 29028708 | [6 empty] | campbell cr800 serial 43687 | CH 12r 1652 | CAMPBELL TX312 SERIAL 1082 | bp solar SX20U C1060819 5436791 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,60 | [9 empty] | 13,26 |  | 3,45 | [6 empty] | 17,00 | [8 empty] | 37,50 | 9,40 | 12,90 | [5 empty] | 19,70 | 13,28 | 13,28 |  | Se bajan datos, se verifica nivel, el 31 de octubre se cambio bateria. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | noviembre 24, 2022
245 | 2701714 | ESTACION RG8A CANAL RG IDEAM 2701714 HC | 2023-12-04 12:00 | 2023-04-12 | Preventivo | LM_V01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943cd7e0 | 103 | 1:42 | 31 10 | 2/26/2023 | 45264.5 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACION TECNOLOGICA TC-12,TC-4, RG-6, G-6 | 45 | 14968906 | [7 empty] | La estacion se en uentra funcionando normal |  | VEGA UHR104-3 29028708 | [6 empty] | campbell cr800 serial 43687 | Campbell ch12r 1652 | CAMPBELL TX312 SERIAL 1082 | bp solar sx20u c1060819 5436791 |  |  |  |  | Sí |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 21,00 | [9 empty] | 13,25 |  | 3,46 | [6 empty] | 18,00 | [8 empty] | 36,90 | 8,90 | 12,92 | [5 empty] | 18,70 | 13,35 | 13,35 |  | Sebajan datos, aforo mira 0,21 mts caudal 0,330 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 12, 2023
246 | 2701735 | ESTACION RMS14 YARUMITO IDEAM 2701735 HC | 2023-12-04 12:00 | 2023-04-12 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX32Z5_CH200_Yarumito.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943544DE | 173 | 0:26 | 1.45 | 4/14/2023 | 45264.5 |  | -2 | 15731834 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. |  | Vaisala. QHR 104-3. Serie: 23907795 | [6 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10121 | Campbell Scientific. CH200. 12211 | Campbell Scientific. TX325. 300002010 | Electrical Rating. 50J-V. 00227050J2008020031 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 SIN SERIE | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210169 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,45 | [9 empty] | 12,94 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20,42 | 13,50 | 13,56 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y hacemos aforo. Mira: 1.45 metros. Caudal ( Q): 56.256 m^3/segundo. | [9 empty] | SECREALIZA VISITA EN COMPAÑIA DE FUNCIONARIO ARL POSITIVA | [15 empty] | septiembre 27, 2022
247 | 2701736 | ESTACION RMS15 GABINO IDEAM 2701736 HC | 2023-03-02 12:00 | 2023-02-03 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 94E05392 |  | 0:23 |  | 1/16/2023 | 44987.5 | Vacaciones Funcionarios | 18 | 14269829 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. |  | Campbell Scientific. CS 475 S/N 33268805. | HYDROLOGICAL SERV. Mod.TB3/0.01â€/P S/N 14-806. | [5 empty] | CR 310 Mod. Campbell Scientific S/N 10122 | CH 200 Mod. Campbell Scientific S/N 1884 | Tx 325 Mod. Campbell Scientific S/N 300001542 | SUNWISE Mod. SW-S20P-K4 S/N 14000806. | ANTENA GPS MODELO 57861-20 S/N: 18210147 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 S/N : BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,87 | 0,00 | [8 empty] | 12,99 | [25 empty] | 31,60 | 13,60 | 12,99 |  | SE BAJAN DATOS SE REALIZA AFORO, MIRA = 0.87 CAUDAL = 59. M3/SG. SE CALIBRA PVM. 1. 90 CANJ - 6.03 MIN 2. 87 CANJ - 5.58 MIN 3. 89 CANJ - 6.00 MIN. CAMBIO PVM PROXIMA VISITA. | [9 empty] | CAMBIO PVM PROXIMA VISITA DESCALIDRADO. | [15 empty] | febrero 3, 2023
248 | 2701736 | ESTACION RMS15 GABINO IDEAM 2701736 HC | 4/14/2023 | 2023-04-14 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200-Gabino.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94E05392 | 103 | 0:23 | 0.9 | 4/14/2023 | 4/14/2023 | Vacaciones Funcionarios | 0 | 15731846 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. |  | Campbell Scientific. CS 475 S/N 33268805. | HYDROLOGICAL SERV. Mod.TB3/0.01â€/P S/N 14-806. | [5 empty] | CR 310 Mod. Campbell Scientific S/N 10122 | CH 200 Mod. Campbell Scientific S/N 1884 | Tx 325 Mod. Campbell Scientific S/N 300001542 | SUNWISE Mod. SW-S20P-K4 S/N 14000806. | ANTENA GPS MODELO 57861-20 S/N: 18210147 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 SIN SERIE |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,91 | 0,00 | [8 empty] | 13,03 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,55 | 3.101,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 20,25 | 13,60 | 13,60 |  | SE BAJAN DATOS SE REALIZA AFORO, MIRA = 0.90 y caudal = 58.24 m3/sg. PLUVIOMETRO DESCALIBRADO CAMBIO PVM PROXIMA VISITA. | [9 empty] | CAMBIO PVM PROXIMA VISITA DESCALIDRADO. | [15 empty] | febrero 3, 2023
249 | 2701741 | ESTACION PP3 PLAYA DURA IDEAM 2701741 HC | 12/14/2022 | 2022-12-14 | Preventivo | PLAYADURA.CSI | FGM | Comisión William-Faustino | 943AA1BE | 97 | 0:57 | -0.55 | 44631.5 | 12/14/2022 |  | 41 | 13315799 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | Enviro System. SE 109 9218-0527002. |  | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 14-806. | [5 empty] | Campbell Scientific. CR10X-2MEG. Serie X 41315 | Campbell Scientific. CH100.Serie 4098 | Marca Campbell Scientific. Modelo TX 312 HDR GOES TRANSMITTER. Serie 1447 | bp Solar. SX 320J. Serie C1070717-5432185 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | -0,55 | 0,00 | [10 empty] | 0,91 | [23 empty] | 14,60 | 13,01 | 13,21 |  | Mantenimiento preventivo y bajo datos | [9 empty] | Pendiente actualizar los equipos | [15 empty] | diciembre 14, 2022
250 | 2701762 | ESTACION PP6 CARACOLI IDEAM 2701762 HC | 3/30/2023 | 2023-03-30 | Correctivo | CR300_RAD_4x20mA_PVM-V01_TX325_CH200-PP-6_CARACOLI.CR300 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94A0B3BC | 103 | 0:56 | 0.4 | 3/28/2023 | 3/30/2023 |  | 2 | 15692395 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO LOCATIVAMENTE. PERO CON PROBLEMAS EN EL SENSOR RADAR |  | SIEMENS MODELO SITRANS LR100S/N: JNB/P5120000007 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P_ 00-1051 | [5 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC CR 310 S/N: 10128 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH200 S/N: 10129 | CAMPBELL SCIENTIFIC TX325 S/N: 300001620 | BP SOLAR MODELO SX20U S/N: C1070302-6142340 | ANTENA TX TELONICS TGA 200. Sin serie | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 18210167 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,41 | 0,51 | [8 empty] | 13,05 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 15.013,00 | 49.485,00 | 0,00 | [15 empty] | 13,05 |  |  | 3/24/2023 | CARLOS ANDRADE | NIVEL SENSOR RADAR PEGADO EN UN VALOR | Nivel con valor constante | AIR. Lectura anormal de instrumento | I17. Desajustado | B08. Desgaste | SENSOR RADAR SIEMENS MODELO SITRANS LR100 S/N: JNB/P5120000007 | NO SE ENCUENTRA ANOMALIA EN EL EQUIPO. TOCA REVISAR EN LABORATORIO | SE BAJAN DATOS, SE ENCUENTRA RADAR CON NIVEL PEGADO, SE RETIRA CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 475A S/N: 54310256 Y SE INSTALA SIEMENS MODELO SITRANS LR100 S/N: JNB/P5120000007. SE CALIBRA PV. Descalibrado 1. 86 C - 5.52 M 2. 87 C - 5.55 M 3. 88 C - 6.01 M. | [15 empty] | marzo 30, 2023
251 | 2701763 | ESTACION EMBALSE QUEBRADONA IDEAM 2701763 HC | 2/23/2023 | 2023-02-23 | Preventivo | LMMX2_PVM_V02.CR1 | CMT | Comisión Hernando-Caloma | 943D9610 | 103 | 0:33 | 43,87 | 2/26/2023 | 2/23/2023 |  | -3 | 14968857 | [7 empty] | Se encuentra en buen estado | SE-105DM 4023-082197 (enviro-systems) | Campbell CS475A 50244780 | 16-236 | [5 empty] | CR100 serial= 3230 | 1650 CH12R | tx321 serial= 1713 | Sx420j serial I31104019BF09B2 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 43,86 | 95,00 | [8 empty] | 13,46 |  | 3,40 | 3,47 | [5 empty] | 14,60 | [8 empty] | 33,70 | 9,30 | 11,80 | [5 empty] | 19,10 | 12,90 | 13,00 |  | Calbracion PVM SPEEDWELL 374 Canguilonasos | [9 empty] | Queda funcionando bien | [15 empty] | febrero 23, 2023
252 | 2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 11/23/2022 | 2022-11-23 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0,36 mts | 44753.5 | 11/23/2022 | Se atendieon aforos rebose Miraflores | 16 | 13404498 | [7 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | No | Sí | 0,36 | [9 empty] | 13,30 | [8 empty] | 17,00 | [8 empty] | 45,00 | 1,00 | 13,30 | [5 empty] | 21,00 | 13,30 | 13,60 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0,36 ts caudal 0.993 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | noviembre 23, 2022
253 | 2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 2023-12-04 12:00 | 2023-04-12 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0,23 | 45082.5 | 45264.5 | Se aprobecha para hacer aforo en el nivel mas bajo | -24 | 16063908 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,23 | [9 empty] | 13,34 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 8,50 | 1,00 | 13,13 | [5 empty] | 19,80 | 13,30 | 13,55 |  | Se bajan datos, afro mira 0,23 mts caudal 0,684 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda opertaiva. | [15 empty] | abril 12, 2023
254 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 2023-03-02 12:00 | 2023-02-03 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200-Diamante | WAP | Comisión William-Faustino | 9431B160 | 219 | 0:02 | 2.39 | 1/16/2023 | 44987.5 | VACACIONES FUNCIONARIOS | 18 |  | 14269827 | Sí | RF | GENERAL ELECTRI. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.247 |  |  | La Estacion se encuentra en buenas condiciones. |  | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | [5 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080439 | ANTENAGPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210171 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO TGA 100 | RADIO GE MDS MCR S/N: 3017429 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,07 | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 29,81 | 12,64 | 12,65 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. Hacemos aforo. Mira: 1.01metros. Caudal (Q): 75.O52m^3/segundo. Se calibra pvm. 1. 90 canj - 5.58 min, 2. 90 canj - 5.56 min y 3. 90 canj - 6.00 min. Pvm descalibrado cambio proxima visita. | [9 empty] | En la margen derecha hay que retirar un arbol que caido al frente de lacestructura donde se encuentra instalado el brazo del sensor radar. | [15 empty] | septiembre 29, 2022
255 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 3/28/2023 | 2023-03-28 | Correctivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200-Diamante | WAP -FGM | Comisión William-Faustino | 9431B160 | 219 | 0:02 | 2.39 | 3/28/2023 | 3/28/2023 |  | 0 | 15692394 |  | Sí | RF | GENERAL ELECTRI. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.247 |  |  | La Estacion se encuentra en buenas condiciones. Locativas, pero con problemas en la comunicacion en tiempo real via radio |  | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | [5 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080439 | ANTENAGPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210171 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO TGA 100 | RADIO GE MDS MCR S/N: 3017429 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,08 | [35 empty] | 29,81 | 12,64 | 12,65 |  |  | 45080.5 | JUAN ALEJANDRO RUIZ | FALLAS EN LA COMUNICACIIN EN TIEMPO REAL | PERDIDAS DE BLOQUES DE INFORMACION | PTF FALLA TRANSMISION SEÑAL | I28 DESCONOCIDO | B12 DESCONOCIDO | SE REORIENTAN ANTENAS EN ESTACION PPAL Y REPETIDORA | ESTACION SIN COMUNICACION EN TIEMPO REAL VIA RADIO | SE BAJAN DATOS COMPUTADOR, SE RECETEAN RADIOS Y REORIENTAN ANTENAS EN LA ESTACION PRINCIPAL Y REPETIDORA. | [15 empty] | septiembre 29, 2022
256 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 4/14/2023 | 2023-04-14 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200-Diamante.CR300 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9431B160 | 219 | 0:02 | 1.08 | 4/14/2023 | 4/14/2023 |  | 0 | 15731844 |  | Sí | RF | GENERAL ELECTRIC. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.18 | 255.255.255.0 | 10.155.115.254 | La Estacion se encuentra en buenas condiciones. |  | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | [5 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080439 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210171 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO TGA 100 | SLVDIAMANTE RADIO GENERAL ELECTRIC. GE MDS MCR S/N: 3017429 | MSTRENDIAMANTE GENERAL ELECTRIC. GE MDS MCR. 3017435. | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,11 | 0,00 | [8 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92 | 34.706,00 | 15.311,00 | [14 empty] | 19,75 | 13,51 | 13,41 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos, realizamos aforo. Mira: 1.10 mts Caudal (Q): 80.95 m3/sg. | [9 empty] | PENDIENTE POR CAMBIO DE PVM DESCALIDRADO E INSTALAR CABLE Y POLEAS PARA REALIZAR AFORO DESDE LA M. DERECHA | [15 empty] | septiembre 29, 2022
257 | 2701805 | ESTACION DESCARGA P2 | 12/13/2022 | 2022-12-13 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200.CR300 | FGM | Comisión William-Faustino | 94A0504E | 103 | 0:52 | 2.8 | 44238.5 | 12/13/2022 |  | 406 | 13293122 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Campbell Scientific Mod. CS-475-A S/N 50244820 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-979 | [5 empty] | Marca Campbell Scientific CR-310 S/N 10119 | Campbell Scientific- CH200 S/N 12217 | Marca Campbell Scientific TX-325 S/N 300001554. | Electrical Rating Mod. 50J-V S/N 00240050J2003080278 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,81 | 0,00 | [8 empty] | 12,76 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 23.884,00 | 15.311,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,83 | 13,39 | 13,36 |  | Bajo datos | [9 empty] | Actualizar el programa en la proxima visita. | [15 empty] | diciembre 13, 2022
258 | 2701805 | ESTACION DESCARGA P2 | 4/28/2023 | 2023-04-28 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200.CR300 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94A0504E | 103 | 0:52 | 2.7 | 44931.5 | 4/28/2023 |  | -3 | 15978463 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado y operando en optimas condiciones |  | Campbell Scientific Mod. CS-475-A S/N 50244820 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-979 | [5 empty] | Marca Campbell Scientific CR-310 S/N 10119 | Campbell Scientific- CH200 S/N 12217 | Marca Campbell Scientific TX-325 S/N 300001554. | Electrical Rating Mod. 50J-V S/N 00240050J2003080278 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 11740168 | ANTENA TX VAISALA MODELO HHHHHHH S/N: 888888888888 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,69 | 0,00 | [8 empty] | 12,93 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 | 23.884,00 | 15.311,00 | [14 empty] | 19,75 | 13,45 | 13,43 |  | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE ACTUALIZA SISTEMA OPERATIVO A LA DCP. | [9 empty] | PROXIMA VISITA SE REALIZARA CALIBRACION PVM Y AFORO LIQUIDO. | [15 empty] | diciembre 13, 2022
259 | 2701805 | ESTACION DESCARGA P2 | 4/25/2023 | 2023-04-25 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94A0504E | 103 | 0:52 | 2.8 | 3/15/2023 | 4/25/2023 | PROBLEMAS CON EQUIPO PORTATIL DE PRUEBA | 41 | 15229513 |  | No | [5 empty] | SE REALIZA MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A LOS SENSORES DE CAUDAL FIJO A LAS 3 UNIDADES |  | Campbell Scientific Mod. CS-475-A S/N 50244820 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-979 | [5 empty] | Marca Campbell Scientific CR-310 S/N 10119 | Campbell Scientific- CH200 S/N 12217 | Marca Campbell Scientific TX-325 S/N 300001554. | Electrical Rating Mod. 50J-V S/N 00240050J2003080278 | ANTENA TX | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO: 67861-20. S/N: 117401/68 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [38 empty] | SE REALIZA MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A LOS SENSORES DE CAUDAL FIJO A LAS 3 UNIDADES. CON EQUIPO PORTATIL RITTMEYER. | [9 empty] | El equipo portatil se encuentra operando en buenas condiciones. Se compara con los equipos de Porce III y el resultado es satisfactorio. | [15 empty] | diciembre 13, 2022
260 | 2701878 | ESTACION GUADUAS IDEAM 2701878 HC | 2023-02-02 12:00 | 2023-02-02 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 943B96DE | 131 | 0:26 | 0.34 | 44959.5 | 44959.5 |  | 0 |  | 14537951 | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES | Vaisala-436BD S/N : G3020002 |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/00-1017 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_42364. | Campbell Scientific-CH12R-3813 | Campbell Scientific-TX320 G GOES V2 HDR TRANSMITTER S/N 057405 | bp solar-SX20U-C1070117-6135896 | ANTENA TX YAGUI S/N : D43205 | ANTENA GPS VAISALA SERIE BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,34 | 0,00 | [8 empty] | 13,00 |  | 3,47 | [23 empty] | 31,47 | 13,20 | 13,00 |  | SE VAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CALIBRA PVM 1. 85 CANJ - 5.58 MIN, 2. 85 CANJ - 6.00 MIN y 3. 85CANJ - 6.03 MIN. PVM DESCALIBRADO CAMBIO PROXIMA VISITA. | [9 empty] | SE VAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CALIBRA PVM 1. 85 CANJ - 5.58 MIN, 2. 85 CANJ - 6.00 MIN y 3. 85CANJ - 6.03 MIN. PVM DESCALIBRADO CAMBIO PROXIMA VISITA. | [15 empty] | febrero 2, 2023
261 | 2701879 | ESTACION LA CANCANA IDEAM 2701879 HC | 1/31/2023 | 2023-01-31 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 943686CE | 131 | 0:25 | 0.17 | 44959.5 | 1/31/2023 |  | -2 | 14537949 |  | No | [5 empty] | SE REALIZA VISITA MTTO PREVENTIVO |  | Campbell Scientific. CS475A. 43460132 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01”/P-97-944 | [5 empty] | Campbell Scientific-CR10X-2MEG-41326 | Campbell Scientific-CH12R-3798 | Campbell Scientific-TX312-HDR GOES TRANSMITTER-1444 | SunWize. SW20P. S20P11000721. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,17 | 0,00 | [8 empty] | 13,45 |  | 3,50 | [23 empty] | 18,20 | 13,24 | 13,45 | 5,00 | Se bajan datos se calibra pvm | [9 empty] | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CALIBRA PVM. 1. 79 CANJ - 5.45 MIN, 2. 80 CANJ - 5.50 MIN y 3. 80 CANJ - 5.50 MIN. Pendiente por modernizar la estacion | [15 empty] | enero 31, 2023
262 | 2701950 | ESTACION MANANTIALES IDEAM 2701950 HC | 4/21/2023 | 2023-04-21 | Preventivo | PVM_v01CH200.CR8 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D530E | 103 | 0:32 |  | 45234.5 | 4/21/2023 | Se trabajo en estaciones de influencia zona Riogrande | 10 | 15663345 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hydrological service TB3/0,01 00-1034 | [5 empty] | Campbell CR800 1943 | Campbell CH200 12194 | Campbell TX321 1699 | 51500280 (10W) | [6 empty] | Sí |  |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,30 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 33,60 | 5,00 | 12,00 | [5 empty] | 18,13 | 13,60 | 13,63 |  | Se bajan datos, prueba PVM 78C en 12m 40s, 78C en 12m 24s. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 21, 2023
263 | 2701955 | ESTACION DESCARGA TS C/V IDEAM 2701955 HC | 3/14/2023 | 2023-03-14 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943AE2B4 | 137 | 0:57 |  | 3/14/2023 | 3/14/2023 |  | 0 | 15214764 |  | Sí | Ethernet | Rittmeyer RICTRL | 10.24.248.196 | 255.255.255.240 | 10.24.248.193 | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 00-1061 | [5 empty] | QML201C SERIAL G272190 | CH200 6125 | VAISALA V1001200 7107 | Borrado (10w) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | No Aplica |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,56 | [17 empty] | 10,25 | 5,00 | 13,20 | [5 empty] | 18,00 | 13,50 | 13,60 |  | Se bajan datos,prueba PVM 85C en 12m 12s, 86C en 12m 02s, se restea DCP,EN EL MEDIDOR RITTMEYER SE ENCUENTRA EXCELENTE LA CALIDAD DE SEÑAL DE LOS DOS CALALES. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 14, 2023
264 | 2701976 | PUENTE ARCO | 3/15/2023 | 2023-03-15 | Preventivo | EPRA_9C.adc | HACT CMUS | Comisión Hernando-Caloma | 943cf10c | 103 | 31:30 | 0,17 | 2/25/2023 | 3/15/2023 | Actualizacion firmware estaciones | 18 | 14948280 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  | Campell cs 475A serial 50244785 | [6 empty] | Vaisala QML 201 serie G272007 | Campbell CH 12R serie 1623 | Vaisala v1001200 serial 6648 | Bp solar sx 420j serial 131103199bf0d8c | Campell scientifics c547A serial 50244785 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,17 | [35 empty] | 13,90 | 12,89 | 12,89 |  | Aforo, descarga de datos, actualizacion firmware.Se realiza mantenimiento preventivo a la estacion: -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se hace actualizacion de firmware, se bajan datos y se deja la estacion transmitirendo correctamente. | [15 empty] | marzo 15, 2023
265 | 2701976 | RG-16 PUENTE ARCO | 11/24/2022 | 2022-11-24 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943CF10C | 103 | 31:30 | 1.215 mts | 11/27/2022 | 11/24/2022 |  | -3 | 13744452 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475A 50244785 | [6 empty] | Vaisala QML201 G272007 | Ch12r 1623 | VAISALA V1001200 6648 | BP SOLAR SX420J 131103199BF0D8C |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,22 | [9 empty] | 13,24 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 55,75 | 1,00 | 12,90 | [5 empty] | 18,00 | 13,10 | 13,10 |  | Se bajan datos, se resetea Dcp, aforo mira 0,215 mts caudal 0,252 m3/ seg | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 24, 2022
266 | 2701978 | ESTACION MOCORONGO IDEAM 2701978 | 4/26/2023 | 2023-04-26 | Preventivo | QM_FUP1010_v01 | CMT | Comisión Hernando-Caloma | 943A8752 |  |  |  | 44929.5 | 4/26/2023 | FIMWARE ESTACIO ES VAISALA, ACTUALIZACION TE CNOLOGICA EN TC-12,TC-4, G-6, RG-6 | 56 | 15176710 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL 121 4626 | 10.14.82.113 | 255.255.255.240 | 10.14.82.126 | Se encuentra funcionando normal | [8 empty] | CR1000 serial 52300 | Mean Well MDR-60-12 | [13 empty] | Sí | Sí | [10 empty] | 12,10 |  | 3,50 | [24 empty] | 12,10 |  |  | Se bajan datos, se cambia pomada a los ocho cristales de las dos tuberias, se mejora ja ganacia, no hubo caudal el dia de las pruebas. | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal. | [15 empty] | abril 26, 2023
267 | 2701979 | ESTACION RG-15 LA TRUCHERA IDEAM 2701979 HC | 11/25/2022 | 2022-11-25 | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94300014 | 219 | 0:02:00 c/15 m | 0,56 mts | 44753.5 | 11/25/2022 | Se trabajo en aforos que se requerian por vertimientos Miraflores | 18 | 13404495 |  | Sí | GPRS | Huawey AR500 21500103632SK6605588 |  |  |  | La estacion se encuentra en buen estado |  | campbell cs475a 38203816 | [6 empty] | CR310 SERIAL 10123 | ch-200 12175 | TX321G 1560 | Electrical Rating 50j-uv 00240050j20030800071 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,56 | [9 empty] | 12,65 |  | 3,40 | [6 empty] | 26,00 | [8 empty] | 32,70 | 3,60 | 11,60 | [5 empty] | 18,40 | 13,20 | 13,20 |  | Se bajan datos, se hace aforo mira 0,56 mts caudal 10,6 m3/seg. | [9 empty] | La esta ion queda operativa | [15 empty] | noviembre 25, 2022
268 | 2701986 | ESTACION EMBALSE PORCE3 IDEAM 2701986 HC | 12/16/2022 | 2022-12-16 | Correctivo | AVW200 TDPI-1_V4_20200512-Sep.CR1 | FGM | Comisión William-Faustino | 9436653C | 173 | 0:30 | 665.8 | 12/26/2022 | 12/16/2022 | No hay transmision | -10 | 14032234 |  | Sí | Ethernet | Freewve. Modelo: | 10.24.248.78 | 255.255.255.192 | 10.24.248.65 | La estacion se encuentra en buenas condiciones y no hay tranmision. |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 50244816 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR1000. Serie: 34832 | Campbell Scientific. Modelo: PS200. Serie: | Campbell Scientific. Modelo: TX321. Serie: 1548 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 665,71 | [9 empty] | 12,35 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,84 | 6.861,00 | 43.038,00 | [15 empty] | 13,07 | 13,31 |  |  | 12/15/2022 | Gustavo de Jesus Muñoz Berrio | No hay transmision | No hay transmison | PTF Fallatransmision | I25 Bloqueado | B12 Desconocido. Posible descarga electrica | 0 | Se realiza reset al transmisor y continua operando normal | Bajo datos, realizo pruebas de conexion con la DCP yson exitosas, descargo el programa y reset al transmisor. La estacion queda operando normal. | [15 empty] | diciembre 16, 2022
269 | 2701989 | ESTACION EMBALSE P2 RESP IDEAM 2701989 HC | 2023-02-02 12:00 | 2023-02-02 |  |  | WAP | Comisión William-Faustino | 94356232 |  | 0:27 |  | 1/18/2023 | 44959.5 | Vacaciones de funcionarios | 15 | 14304620 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | VAISALA MODELO QHR 104-1, S/N 29028710, RANGO 35 MTS | [6 empty] | Campbell Scientific-CR310 S/N 10190 | Campbell Scientific-CH 200-S/N 12218 | Campbell Scientific. TX 325 S/N 300001558 | ELECTRICAL RATING MODELO 50J-V S/N 00240050J200308427 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 915,54 | [16 empty] | 23,00 | [18 empty] | 23,00 | 13,20 | 13,16 | [11 empty] | SE BAJAN DATOS SE CHEQUEA NIVEL EMBALSE 915.54 MSNM. | [15 empty] | febrero 2, 2023
270 | 2701992 | ESTACION C/V GUADALUPE 3 IDEAM 2701992 HC | 3/16/2023 | 2023-03-16 | Preventivo |  | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma |  |  |  |  | 45049.5 | 3/16/2023 | PRUEBAS FACTOR CONVERSION | 11 | 15087072 |  | Sí |  | RITTMEYER RICTRL 0000860AF8E10008000D000432704E45 | 10.24.248.3 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra funcionando normal | [65 empty] | Pruebas de factor de conversion, se revisan las calidades de los 12 cristales de las 3 tuberias y se econtraron con calidad excelente tanto en medida como fisicamente | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 16, 2023
271 | 2701994 | ESTACION EL ZAFIRO IDEAM 2701994 HC | 12/14/2022 | 2022-12-14 |  | Zafiro2022.CSI | FGM | Comisión William-Faustino | 943A0146 | 137 | 0:52 | 2.7 | 44662.5 | 12/14/2022 |  | 40 | 13339882 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones |  | Marca Campbell Scientific. Modelo CS475A. Serie 45604318. | [6 empty] | Marca Campbell Scientific. Modelo CR10X-2MB. Serie X 21594 | Marca Campbell Scientific. Modelo CH100. Serie 3184 | Campbell Scientific. Modelo TX 320- S/N 057347. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432107. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432184 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,71 | [9 empty] | 12,66 |  |  | 1,31 | [22 empty] | 14,58 | 12,93 | 13,12 | [11 empty] | Pendiente actualizacion de equipos | [15 empty] | diciembre 14, 2022
272 | 2701994 | ESTACION EL ZAFIRO IDEAM 2701994 HC | 2023-01-02 12:00 | 2023-02-01 | Preventivo | Zafiro2022.CSI | FGM | Comisión William-Faustino | 943A0146 | 137 | 0:52 | 2.65 | 44959.5 | 44928.5 |  | -1 |  | 14537940 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones |  | VAISALA MODELO. QHR 104-3 S/N : 29028695 | [6 empty] | Marca Campbell Scientific. Modelo CR10X-2MB. Serie X 21594 | Marca Campbell Scientific. Modelo CH100. Serie 3184 | Campbell Scientific. Modelo TX 320- S/N 057347. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432107. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432184 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 13180257 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,67 | [9 empty] | 12,66 |  | 3,97 | 1,31 | [22 empty] | 27,39 | 12,93 | 12,67 |  | SE BAHAN DATOS AL COMPUTADOR, SE REALIZA AFORO LIQUIDO CON ADCP MIRA = 2.65 MTS. CAUDAL = 220.0M 3/SG. Caudal por tabla 252 m3/sg. Se recomienda buscar otra seccion de aforo para continuar pruebas con ADCP. En la seccion actual es imposible realizar este aforo con adcp. Por el riesgo que representa para el equipo la margen derecha por lavgran turbulencia en esta margen. | [9 empty] | Pendiente modernizar la estacion, la caja esta lista en bodega para su cambio, en la proxima visita. | [15 empty] | diciembre 14, 2022
273 | 2701995 | ESTACION EMBALSE RG2 RESP IDEAM 2701995 HC | 3/15/2023 | 2023-03-15 | Preventivo | EPRA_9C.adc | HACT CMUS | Comisión Hernando-Caloma | 9435F750 | 173 | 0:28 | 62,01 | 44929.5 | 3/15/2023 | Actualizacion firmware | 14 | 15176644 | [7 empty] | Se encuentra estacion en buenas condiciones, sin obstrucciones,limpia |  | 013 vega puls serial 29028711 | [6 empty] | VAISALA QML 201 serialK2746791 |  | Vaisala 0700 | Sunwize20w serial 11001153 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | No Aplica |  | Sí | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 13,90 | 13,90 | 13,95 |  | Descarga de datos -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se descargan datos y se deja la estacion transmitiendo correctamente. | [15 empty] | marzo 15, 2023
274 | 2701997 | ESTACION C/V GUADALUPE 4 IDEAM 2701997 HC | 3/15/2023 | 2023-03-15 | Preventivo |  | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma |  |  |  |  | 45049.5 | 3/15/2023 | PRUEBAS FACTOR DE CONVERSION | 10 | 15087029 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL121 4629 | 10.24.248.8 (caudal); 10.24.248.9 (PVM) | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 14-802 | [5 empty] | 52-301 (cr1000) | [56 empty] | Pruebas Factor de conversion; se bajan datos, prueba PVM: 79C en 12m 37s, 79 12m 48s,el medidor de caudal se encontro calidad excelente canales 1 y 2. | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal. | [15 empty] | marzo 15, 2023
275 | 2702008 | ESTACION EL CEDRO IDEAM 2702008 HC | 2023-01-03 12:00 | 2023-03-01 | Preventivo | EPRG-75b.adc | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Hernando-Caloma | 943963AE | 137 | 0:51 |  | 44959.5 | 44929.5 | Retraso de la ejecucion de la OT por temas de orden publico en la zona. | 27 | 14538037 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion en buenas condiciones de aseo, poda de pasto y vegetacion, los instrumentos de medicion se encuentran en buen estado, nivelados y limpios. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0 P-16-241 | [5 empty] | Vaisala QML201L-D403004 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH 100 SERIE 4089 | Vaisala mod V1001200 serial 6645 | BP SOLAR SX320J-C1070719-5432194 20w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,39 | [29 empty] | Mantenimiento preventivo, se realiza calibracion del pluviometro 1. 82 tiempo 05:09:32, 2. 81 tiempo 05:04:82, 3. 82 tiempo 05:01:64, se verifican conexiones, se realiza limpieza en general, se actualiza firmware del transmisor, se chequea voltage de la bateria, se descargan datos, no se encuentra ninguna novedad. | [9 empty] | Se revisa calibracion del publiometro, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se actualiza firmware del transmisor Vaisala, se realiza prueba de registro de datos del pluviometro ok, se verifican conexiones, voltaje bateria 13.39. | [15 empty] | febrero 28, 2023
276 | 2702013 | ESTACION LA TERESITA IDEAM 2702013 HC | 2023-07-03 12:00 | 2023-03-07 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9437C73E | 167 | 0:39 |  | 1/30/2023 | 45110.5 | Vacaciones de Hernando y Carlos M, calamidad domestica de Carlos M, actualizacion fimware estaciones hidrometria | 36 | 14489128 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 00-984 | [5 empty] | VAISALA QML201C G131087 | Campbell ch100 2117 | VAISALA V10012000 7051 | BP SOLAR SX10M C1050530 2879526 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,34 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 9,75 | 0,00 | 10,70 | [5 empty] | 14,35 | 12,90 | 13,12 |  | Se bajan datos,prueba PVM: 78C en 12m 02s, 79C en 12m 09s, 81C en 12m 04s; se resetea DCP, se actualiza sistema operativo transmisor, se cambia bateria. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 7, 2023
277 | 2702029 | ESTACION MONTAÑITAS IDEAM 2702029 HC | 2/24/2023 | 2023-02-24 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943D75E2 | 103 | 0:33 |  | 45234.5 | 2/24/2023 | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -46 | 15663353 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | 97-364 | [5 empty] | D403015 (VAISALA QML201) | 1633 CH12R | Marca VAISALA V1001200 6647 | FW97c 10846256 panel 10 vatios Solarex |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,76 | [8 empty] | 13,40 | [8 empty] | 19,50 | [16 empty] | 18,62 | 13,30 | 13,36 |  | Se bajan datos,se hace prueba PVM 83C en 12m 40seg, 83C en12m 39seg, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 24, 2023
278 | 2702042 | ESTACION MONTEVERDE IDEAM 2702042 HC | 3/14/2023 | 2023-03-14 | Preventivo | PVM_v01.Cr8 | HACT CMUS | Comisión Hernando-Caloma | 943C7718 | 103 | 0:28 |  | 3/28/2023 | 3/14/2023 |  | -14 | 15440306 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  |  | 14-804 | [5 empty] | cr800 1954 |  | tx321-G serial 1698 | bp solar sx420j 61103309BFOF20 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | Sí | [36 empty] | 14,65 | 13,64 | 13,89 |  | Se realiza mantenimiento preventivo a la estacion: -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Prueba de calibracion de pluviometros -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se realiza prueba a pluviometro | [15 empty] | marzo 14, 2023
279 | 2702703 | ESTACION TC4 LA INDIA IDEAM 2702703 HC | 2023-01-03 12:00 | 2023-03-01 | Preventivo | CR300_TX325_RAD_PVM | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 94A102C8 | 103 | 0:57 | 0,58 | 44959.5 | 44929.5 | Calamidad domestica Carlos Mario, Fimware transmisores Vaisala | 27 | 14820487 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell modelo CS475a001 SERIAL 38203823 | 08-887 | [5 empty] | Campbell cr300 25368 | Campbell ch200 13958 | Campbell tx325 300002037 | FW 97D11851662 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | 1,02 | [8 empty] | 12,86 | [8 empty] | 16,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 19,10 | 13,20 | 13,45 |  | Se bajan datos,actualizacion tecnologica a la estacion se retira estacion vaisala DCP G211022, transmisor 7074, regulador ch12r 3827, y se instal Campbell dcp cr300 25368, transmisor tx325 300002037, regulador ch200 13958 | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 1, 2023
280 | 2702713 | ESTACION TC2A LA HOLANDA IDEAM 2702713 HC | 4/19/2023 | 2023-04-19 | Preventivo | LM_V01.CR1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9435E426 | 173 | 0:28 | 0,505 | 2/21/2023 | 4/19/2023 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC-12, TC4, G-6, RG-6 | 57 | 14864365 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | Campbell CS475A 50244804 | [6 empty] | Campbell cr800 4340 | Campbell CH12R 3796 | Campbell 58566 (TX320) | C1020411 2060335 modelo sx10m SOLAREX |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,54 | [9 empty] | 13,19 |  | 2,90 | [6 empty] | 18,00 | [16 empty] | 18,57 | 13,10 | 13,37 |  | Se bajan datos,aforo mira 1,26 mts caudal 7,68 m3/seg, se ajusta mira en 4 cms ( el obsservador hizo cambio en un soporte que apoya el radar, y no tuvo encuenta este cambio). | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 19, 2023
281 | 2702717 | ESTACION TC1A BOCATO TENCHE IDEAM 2702717 HC | 2023-11-05 12:00 | 2023-05-11 | Preventivo | RAD_PVM_V01.cr1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943CC496 | 103 | 0:31 | 3,50 | 2/27/2023 | 45235.5 | Fimware estaciones Vaisala,actualizacion tecnologica TC-12,TC-4, RG-6,G-6. | 73 | 14984036 | [7 empty] | La estacion se encuentra operativa |  | 6170220 | 08-888 | [5 empty] | 3113 CR1000X | CH12R 3790 | TX320 057401 | C1060819 5436804 BP SOLAR MODELO sx20u |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,55 | 0,25 | [8 empty] | 12,80 |  | 3,46 | [6 empty] | 28,40 | [8 empty] | 34,00 | 1,00 | 12,70 | [5 empty] | 16,56 | 12,80 | 13,00 |  | Se bajan datos,prueba PVM: 84C en 12m 01s, 85C en 12m 01s . | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | mayo 11, 2023
282 | 2702718 | ESTACION G2B DESCARGA TR IDEAM 2702718 HC | 2023-02-03 12:00 | 2023-03-02 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D4078 | 103 | 0:32 | 1,75 | 3/14/2023 | 44960.5 | ACTUALIZAR FIMWARE AL TRANSMISOR | -12 | 15214774 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell Scientific CS475A 54310273 | [6 empty] | VAISALA - G211040 QML201 | campbell scientific ch12r 1626 | VAISALA - 7085 V1001200 | SOLAREX FW97C14861005 10 VATIIOS |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,75 | [9 empty] | 13,15 | [8 empty] | 16,00 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | 12,90 | [5 empty] | 15,18 | 13,00 | 13,05 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, se actualiza fimware al transmisor | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
283 | 2702721 | ESTACION TC8A DESCARGA DL IDEAM 2702721 HC | 2023-02-03 12:00 | 2023-03-02 | Preventivo | EPRA95L.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943DE080 | 103 | 0:34 | 0.72 | 2/22/2023 | 44960.5 | Actualizacion Fimware | 8 | 15143932 | [7 empty] | La estacion se encuentra bien |  | 23907803 | [6 empty] | QML201 VAISALA D403085 | CH12-R 1629 | V1001200 VIASALA 6632 | DE 10WATTS (BORRADO) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,70 | [9 empty] | 12,83 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 15,88 | 12,70 | 12,79 |  | Se verifica nivel, actualizacion fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
284 | 2702721 | ESTACION TC8A DESCARGA DL IDEAM 2702721 HC | 4/18/2023 | 2023-04-18 | Preventivo | CR300_TX325_RAD | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943DE080 | 103 | 0:34 | 0,72 | 45201.5 | 4/18/2023 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC-12, TC-4,G-6,RG-6 | 67 | 14821271 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | 23907803 | [6 empty] | Campbell CR300 25381 | Campbell CH200 13961 | Campbell TX325 300002054 | DE 10WATTS (BORRADO) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,00 | [9 empty] | 1.249,00 |  | 3,40 | [15 empty] | 1,25 | 0,75 | 12,90 | [5 empty] | 13,88 | 12,80 | 12,80 |  | Se Actualiza estacion se retira estacion Vaisala : DCP D403085, TRANSMISOR 6632 , REGULADOR CH12R 1629 Y se instala estacion Campbell DCP CR300 25381 TRANSMISOR TX325 300002054, REGULADOR CH200 13961 | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 18, 2023
285 | 2702726 | ESTACION TC12 BOCAT DOLORES IDEAM 2702726 HC | 2/28/2023 | 2023-02-28 | Preventivo | CR300_RAD_MD_V01_TX325_CH200.CR300 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943BF338 | 103 | 0:26 | 3,05;1,60;1,023 | 2/28/2023 | 2/28/2023 |  | 0 | 15234700 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | REBOSE 21277301 CANAL 21277307 DREN VAISALA 25022186 | [6 empty] | VAISALA MODELO MAWS50 SERIE G211030 |  | VAISALA MODELO V 1001200 SERIE 7080 | BP SOLAR MODELO_SX20U SERIE C1070116 6135592 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,80 | [9 empty] | 13,65 | [17 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,50 | [6 empty] | 13,60 | 13,60 |  | Se actualiza la estacion se instalan CAMPBELL:TX325 serial 300002058, ch200 serial 13959, cr300 serial 25364 y se retiran VAISALA:dcp serial G211030 transmisor 7080. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 28, 2023
286 | 2702727 | ESTACION TC13 PAJARITO IDEAM 2702727 HC | 3/28/2023 | 2023-03-28 | Preventivo | LMX2_V01.CR8 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943B752C | 103 | 0:25 | 0,277 | 2/13/2023 | 3/28/2023 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACION TECNOLOGICA TC-4,TC-12,G-6,RG-6. | 43 | 14702854 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | DREN: VEGAPULS 6139033268798; EMBALSE: VEGAPULS 6138029028702 | [6 empty] | cr800 serial 42360 | Campbell CH200 4204 | tx321 serial 1240 | [5 empty] | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,28 | [9 empty] | 13,58 |  | 3,56 | [6 empty] | 18,00 | [8 empty] | 32,00 | 3,00 | 11,70 | [5 empty] | 18,40 | 13,60 | 13,60 |  | Se bajan datos, se encuentra medida del dren mala, se cambia tarjeta protectora y se corrige. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 28, 2023
287 | 2702989 | ESTACION TC-5A LOS GUAYABOS IDEAM 2702989 | 3/29/2023 | 2023-03-29 | Preventivo | RARG859.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94E0D586 | 103 | 0:24 | 0,8 | 2/21/2023 | 3/29/2023 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA | 36 | 14864350 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | MODELO VEGAPULS61380 SERIAL 29028706 | 14-801 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | QML 201 VAISALA K1676423 |  | QST102-3 VAIASALA 0709 | (C1070117 6135901) PANEL DE 20WATS MODELO SX20U |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,80 | 0,51 | [8 empty] | 13,41 | [27 empty] | 13,40 |  | Se bajan datos,se resetea DCP,Aforo mira 0,80 caudal 10,14 m3/seg,seccion transversal sensor,BM. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 29, 2023
288 | 2702990 | ESTACION TC1B DESC TENCHE TR IDEAM 2702990 H | 4/19/2023 | 2023-04-19 | Preventivo | TC1B_TENCHE_TR_FLOW_V2.CR1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94E01098 | 103 | 0:22 | 1,47 | 3/14/2023 | 4/19/2023 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC-12, TC-4,G-6, RG-6 | 36 | 15214772 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | VEGA PULS 61 23907796 | [6 empty] | Campbell Scientific cr1000 serial 67733 |  | Campbell Scientific tx312 serial 1655 | BP SOLAR SX420 J I31103199BF107C |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 146,00 | [9 empty] | 13,19 |  | 3,45 | [6 empty] | 18,00 | [8 empty] | 37,50 | 12,20 | 12,10 | [7 empty] | 13,19 |  | Se bajan datos, se verifica nivel, se comprueba nivel con la tabla, esta bien | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 19, 2023
289 | 2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 4/20/2023 | 2023-04-20 | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943BE04E | 103 | 0:26 | 0,46 | 2/21/2023 | 4/20/2023 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC12,TC4,G-6,RG-6 | 58 | 14864346 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal. |  | Vega Puls61 serial 277311 | [6 empty] | Campbell Scientific cr800 serial 43692 |  | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,46 | [9 empty] | 13,10 |  | 3,47 | [15 empty] | 32,80 | 3,10 | 12,10 | [7 empty] | 13,10 |  | Se bajan datos, se hace seccion transversal sensor,aforo mira: 0,465 mts caudal 0,838 m3/seg, se colabora a Fredy y Jorge en el perfil para la constrccion del puente. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 20, 2023
290 | 27029921 | Nivel de Embalse Miraflores Respaldo 2 | 2022-02-08 12:00 | 2022-08-02 | Correctivo |  | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 943b2550 | 137 | 0:55 | 2061.9 | [12 empty] | Calibracion medida nivel de embalse. | [75 empty] | Se calibran medidas de las estaciones de nivel de embalse principal y de respaldo 1 y 2.
291 | 2702995 | ESTACION TC14D DESCAR NECHI IDEAM 2702995 HC | 2023-08-03 12:00 | 2023-03-08 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943BA344 | 103 | 0:26 | 0,345 | 1/30/2023 | 45141.5 | Vacaciones de Hernando,Carlos Mario,Calamidad domestica Carlos Mario, actualizacion fimware transmisores vaisalas | 37 | 14489140 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475A 54310253 | [6 empty] | G211017 QML201C VAISALA | Campbell ch200 4198 | modelo V1001200 serial 7084 | D490331 modelo sx20u BP SOLAR C10703016142303 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,34 | [9 empty] | 13,83 | [8 empty] | 17,00 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | 13,50 | [5 empty] | 18,75 | 13,60 | 13,70 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, cambio fimware al tx, aforo: mira 0,345 mts caudal 0,288m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 8, 2023
292 | 2702999 | ESTACION TC11A GEN NECHI IDEAM 2702999 HC | 2023-07-03 12:00 | 2023-03-07 | Preventivo | QM_FUP1010_V01.CR1 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943DC66C | 103 | 33 40 |  | 1/30/2023 | 45110.5 | VACACIONES HERNANDO,CARLOS MARIO, CALAMIDAD DOMESTICA CARLOS M, ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISORES VAISALAS | 36 | [8 empty] | La estacion se encontro normal. | [8 empty] | 67729 cr 10000x | mean well modelo MDR-60-12 | 1462 tx 312 | [7 empty] | Sí |  |  |  |  | Sí | Sí | [10 empty] | 2,02 |  | 2,11 | [15 empty] | 37,00 | 3,00 | 12,80 | [7 empty] | 12,00 |  | Se bajan datos, se verifica calidad de los dos canales de cristales y se encuentran bien, se cambia bateria de litio. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 7, 2023

## Hoja3
Fecha del Mantenimiento | Fecha del Mantenimiento
2023-01-02 12:00 | 2 | 1 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-01
7/13/2022 | 7 | 13 | 2022 |  |  | 2022-07-13
7/13/2022 | 7 | 13 | 2022 |  |  | 2022-07-13
10/25/2022 | 10 | 25 | 2022 |  |  | 2022-10-25
7/13/2022 | 7 | 13 | 2022 |  |  | 2022-07-13
10/27/2022 | 10 | 27 | 2022 |  |  | 2022-10-27
2022-12-07 12:00 | 7 | 12 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-07-12
10/26/2022 | 10 | 26 | 2022 |  |  | 2022-10-26
8/23/2022 | 8 | 23 | 2022 |  |  | 2022-08-23
8/24/2022 | 8 | 24 | 2022 |  |  | 2022-08-24
9/21/2022 | 9 | 21 | 2022 |  |  | 2022-09-21
8/24/2022 | 8 | 24 | 2022 |  |  | 2022-08-24
9/21/2022 | 9 | 21 | 2022 |  |  | 2022-09-21
2022-08-10 12:00 | 10 | 8 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-10-08
2022-01-09 12:00 | 9 | 1 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-01
2022-02-09 12:00 | 9 | 2 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-02
2022-01-09 12:00 | 9 | 1 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-01
9/16/2022 | 9 | 16 | 2022 |  |  | 2022-09-16
2022-12-10 12:00 | 10 | 12 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-10-12
2022-01-08 12:00 | 8 | 1 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-08-01
2022-06-09 12:00 | 9 | 6 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-06
2022-06-09 12:00 | 9 | 6 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-06
2022-04-08 12:00 | 8 | 4 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-08-04
2022-09-09 12:00 | 9 | 9 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-09
2022-04-08 12:00 | 8 | 4 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-08-04
10/19/2022 | 10 | 19 | 2022 |  |  | 2022-10-19
9/29/2022 | 9 | 29 | 2022 |  |  | 2022-09-29
9/29/2022 | 9 | 29 | 2022 |  |  | 2022-09-29
8/30/2022 | 8 | 30 | 2022 |  |  | 2022-08-30
8/18/2022 | 8 | 18 | 2022 |  |  | 2022-08-18
2022-02-08 12:00 | 8 | 2 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-08-02
2022-02-08 12:00 | 8 | 2 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-08-02
10/13/2022 | 10 | 13 | 2022 |  |  | 2022-10-13
2022-03-08 12:00 | 8 | 3 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-08-03
10/14/2022 | 10 | 14 | 2022 |  |  | 2022-10-14
9/22/2022 | 9 | 22 | 2022 |  |  | 2022-09-22
2022-07-07 08:00 | 7 | 7 | 2022 | 8:00 | a. m. | 2022-07-07
10/26/2022 | 10 | 26 | 2022 |  |  | 2022-10-26
2022-08-09 12:00 | 9 | 8 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-08
9/14/2022 | 9 | 14 | 2022 |  |  | 2022-09-14
2022-07-09 12:00 | 9 | 7 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-07
2022-07-09 12:00 | 9 | 7 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-07
11/15/2021 | 11 | 15 | 2021 |  |  | 2021-11-15
2022-08-09 12:00 | 9 | 8 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-08
11/18/2021 | 11 | 18 | 2021 |  |  | 2021-11-18
9/27/2022 | 9 | 27 | 2022 |  |  | 2022-09-27
6/16/2022 | 6 | 16 | 2022 |  |  | 2022-06-16
6/30/2022 | 6 | 30 | 2022 |  |  | 2022-06-30
6/30/2022 | 6 | 30 | 2022 |  |  | 2022-06-30
2021-01-11 12:00 | 11 | 1 | 2021 | 12:00 | p. m. | 2021-11-01
11/16/2021 | 11 | 16 | 2021 |  |  | 2021-11-16
7/29/2022 | 7 | 29 | 2022 |  |  | 2022-07-29
9/30/2022 | 9 | 30 | 2022 |  |  | 2022-09-30
2022-12-07 12:00 | 7 | 12 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-07-12
6/13/2022 | 6 | 13 | 2022 |  |  | 2022-06-13
10/20/2021 | 10 | 20 | 2021 |  |  | 2021-10-20
2021-09-11 12:00 | 11 | 9 | 2021 | 12:00 | p. m. | 2021-11-09
6/21/2022 | 6 | 21 | 2022 |  |  | 2022-06-21
10/31/2021 | 10 | 31 | 2021 |  |  | 2021-10-31
11/16/2021 | 11 | 16 | 2021 |  |  | 2021-11-16
7/19/2022 | 7 | 19 | 2022 |  |  | 2022-07-19
2022-12-09 12:00 | 9 | 12 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-12
6/17/2022 | 6 | 17 | 2022 |  |  | 2022-06-17
6/23/2022 | 6 | 23 | 2022 |  |  | 2022-06-23
7/27/2022 | 7 | 27 | 2022 |  |  | 2022-07-27
2022-02-11 12:00 | 11 | 2 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-11-02
9/30/2022 | 9 | 30 | 2022 |  |  | 2022-09-30
7/26/2022 | 7 | 26 | 2022 |  |  | 2022-07-26
2022-01-11 12:00 | 11 | 1 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-11-01
2022-09-08 12:00 | 8 | 9 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-08-09
11/17/2021 | 11 | 17 | 2021 |  |  | 2021-11-17
10/27/2022 | 10 | 27 | 2022 |  |  | 2022-10-27
9/27/2022 | 9 | 27 | 2022 |  |  | 2022-09-27
9/27/2022 | 9 | 27 | 2022 |  |  | 2022-09-27
2021-10-11 12:00 | 11 | 10 | 2021 | 12:00 | p. m. | 2021-11-10
6/22/2022 | 6 | 22 | 2022 |  |  | 2022-06-22
7/28/2022 | 7 | 28 | 2022 |  |  | 2022-07-28
11/16/2021 | 11 | 16 | 2021 |  |  | 2021-11-16
2021-10-11 12:00 | 11 | 10 | 2021 | 12:00 | p. m. | 2021-11-10
5/18/2022 | 5 | 18 | 2022 |  |  | 2022-05-18
7/19/2022 | 7 | 19 | 2022 |  |  | 2022-07-19
9/29/2022 | 9 | 29 | 2022 |  |  | 2022-09-29
10/20/2022 | 10 | 20 | 2022 |  |  | 2022-10-20
2021-11-11 12:00 | 11 | 11 | 2021 | 12:00 | p. m. | 2021-11-11
9/29/2022 | 9 | 29 | 2022 |  |  | 2022-09-29
6/15/2022 | 6 | 15 | 2022 |  |  | 2022-06-15
6/24/2022 | 6 | 24 | 2022 |  |  | 2022-06-24
2021-04-11 12:00 | 11 | 4 | 2021 | 12:00 | p. m. | 2021-11-04
2022-12-09 12:00 | 9 | 12 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-09-12
7/19/2022 | 7 | 19 | 2022 |  |  | 2022-07-19
7/28/2022 | 7 | 28 | 2022 |  |  | 2022-07-28
2022-03-11 12:00 | 11 | 3 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-11-03
2021-09-11 12:00 | 11 | 9 | 2021 | 12:00 | p. m. | 2021-11-09
2022-10-08 12:00 | 8 | 10 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-08-10
11/17/2022 | 11 | 17 | 2022 |  |  | 2022-11-17
6/16/2022 | 6 | 16 | 2022 |  |  | 2022-06-16
8/24/2022 | 8 | 24 | 2022 |  |  | 2022-08-24
10/25/2022 | 10 | 25 | 2022 |  |  | 2022-10-25
8/23/2022 | 8 | 23 | 2022 |  |  | 2022-08-23
2022-10-11 12:00 | 11 | 10 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-11-10
8/25/2022 | 8 | 25 | 2022 |  |  | 2022-08-25
2022-11-10 12:00 | 10 | 11 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-10-11
7/13/2022 | 7 | 13 | 2022 |  |  | 2022-07-13
2022-09-11 12:00 | 11 | 9 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-11-09
7/13/2022 | 7 | 13 | 2022 |  |  | 2022-07-13
2022-09-11 12:00 | 11 | 9 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-11-09
2021-08-11 12:00 | 11 | 8 | 2021 | 12:00 | p. m. | 2021-11-08
10/28/2022 | 10 | 28 | 2022 |  |  | 2022-10-28
7/14/2022 | 7 | 14 | 2022 |  |  | 2022-07-14
2022-10-08 12:00 | 8 | 10 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-08-10
10/26/2022 | 10 | 26 | 2022 |  |  | 2022-10-26
2022-10-08 12:00 | 8 | 10 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-08-10
1/31/2023 | 1 | 31 | 2023 |  |  | 2023-01-31
2023-02-02 12:00 | 2 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-02
1/30/2023 | 1 | 30 | 2023 |  |  | 2023-01-30
2023-02-02 12:00 | 2 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-02
4/20/2023 | 4 | 20 | 2023 |  |  | 2023-04-20
2023-02-02 12:00 | 2 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-02
4/19/2023 | 4 | 19 | 2023 |  |  | 2023-04-19
2023-01-02 12:00 | 2 | 1 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-01
4/19/2023 | 4 | 19 | 2023 |  |  | 2023-04-19
1/31/2023 | 1 | 31 | 2023 |  |  | 2023-01-31
10/27/2022 | 10 | 27 | 2022 |  |  | 2022-10-27
4/20/2023 | 4 | 20 | 2023 |  |  | 2023-04-20
10/26/2022 | 10 | 26 | 2022 |  |  | 2022-10-26
2022-09-11 12:00 | 11 | 9 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-11-09
4/20/2023 | 4 | 20 | 2023 |  |  | 2023-04-20
2022-10-11 12:00 | 11 | 10 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-11-10
2023-09-02 12:00 | 2 | 9 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-09
4/19/2023 | 4 | 19 | 2023 |  |  | 2023-04-19
2022-10-11 12:00 | 11 | 10 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-11-10
2023-09-02 12:00 | 2 | 9 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-09
4/19/2023 | 4 | 19 | 2023 |  |  | 2023-04-19
2022-03-11 12:00 | 11 | 3 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-11-03
2023-09-02 12:00 | 2 | 9 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-09
4/20/2023 | 4 | 20 | 2023 |  |  | 2023-04-20
2023-09-02 12:00 | 2 | 9 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-09
4/20/2023 | 4 | 20 | 2023 |  |  | 2023-04-20
2/28/2023 | 2 | 28 | 2023 |  |  | 2023-02-28
2023-03-03 12:00 | 3 | 3 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-03
2023-10-02 12:00 | 2 | 10 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-10
2/24/2023 | 2 | 24 | 2023 |  |  | 2023-02-24
2/23/2023 | 2 | 23 | 2023 |  |  | 2023-02-23
2/28/2023 | 2 | 28 | 2023 |  |  | 2023-02-28
2/28/2023 | 2 | 28 | 2023 |  |  | 2023-02-28
2/23/2023 | 2 | 23 | 2023 |  |  | 2023-02-23
2/22/2023 | 2 | 22 | 2023 |  |  | 2023-02-22
2/22/2023 | 2 | 22 | 2023 |  |  | 2023-02-22
2023-09-02 12:00 | 2 | 9 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-09
2/21/2023 | 2 | 21 | 2023 |  |  | 2023-02-21
2/21/2023 | 2 | 21 | 2023 |  |  | 2023-02-21
2023-08-02 12:00 | 2 | 8 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-08
2/23/2023 | 2 | 23 | 2023 |  |  | 2023-02-23
5/17/2023 | 5 | 17 | 2023 |  |  | 2023-05-17
2023-02-03 12:00 | 3 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-02
2023-02-03 12:00 | 3 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-02
2023-01-03 12:00 | 3 | 1 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-01
2/22/2023 | 2 | 22 | 2023 |  |  | 2023-02-22
2023-12-04 12:00 | 4 | 12 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-04-12
1/27/2023 | 1 | 27 | 2023 |  |  | 2023-01-27
3/15/2023 | 3 | 15 | 2023 |  |  | 2023-03-15
3/15/2023 | 3 | 15 | 2023 |  |  | 2023-03-15
2023-01-03 12:00 | 3 | 1 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-01
1/20/2023 | 1 | 20 | 2023 |  |  | 2023-01-20
2023-01-03 12:00 | 3 | 1 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-01
3/30/2023 | 3 | 30 | 2023 |  |  | 2023-03-30
2023-05-01 12:00 | 1 | 5 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-01-05
3/30/2023 | 3 | 30 | 2023 |  |  | 2023-03-30
2023-05-01 12:00 | 1 | 5 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-01-05
10/19/2022 | 10 | 19 | 2022 |  |  | 2022-10-19
2/22/2023 | 2 | 22 | 2023 |  |  | 2023-02-22
2023-01-03 12:00 | 3 | 1 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-01
1/18/2023 | 1 | 18 | 2023 |  |  | 2023-01-18
2/24/2023 | 2 | 24 | 2023 |  |  | 2023-02-24
2/23/2023 | 2 | 23 | 2023 |  |  | 2023-02-23
2022-12-10 12:00 | 10 | 12 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-10-12
2/21/2023 | 2 | 21 | 2023 |  |  | 2023-02-21
2/21/2023 | 2 | 21 | 2023 |  |  | 2023-02-21
1/13/2023 | 1 | 13 | 2023 |  |  | 2023-01-13
1/26/2023 | 1 | 26 | 2023 |  |  | 2023-01-26
4/13/2023 | 4 | 13 | 2023 |  |  | 2023-04-13
1/24/2023 | 1 | 24 | 2023 |  |  | 2023-01-24
4/14/2023 | 4 | 14 | 2023 |  |  | 2023-04-14
1/25/2023 | 1 | 25 | 2023 |  |  | 2023-01-25
1/19/2023 | 1 | 19 | 2023 |  |  | 2023-01-19
1/19/2023 | 1 | 19 | 2023 |  |  | 2023-01-19
2/20/2023 | 2 | 20 | 2023 |  |  | 2023-02-20
2023-03-03 12:00 | 3 | 3 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-03
2/23/2023 | 2 | 23 | 2023 |  |  | 2023-02-23
2/23/2023 | 2 | 23 | 2023 |  |  | 2023-02-23
2023-02-03 12:00 | 3 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-02
2023-07-02 12:00 | 2 | 7 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-07
2023-08-02 12:00 | 2 | 8 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-08
2/28/2023 | 2 | 28 | 2023 |  |  | 2023-02-28
2/22/2023 | 2 | 22 | 2023 |  |  | 2023-02-22
2023-12-01 12:00 | 1 | 12 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-01-12
2023-02-03 12:00 | 3 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-02
3/23/2023 | 3 | 23 | 2023 |  |  | 2023-03-23
12/14/2022 | 12 | 14 | 2022 |  |  | 2022-12-14
2023-02-02 12:00 | 2 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-02
11/22/2022 | 11 | 22 | 2022 |  |  | 2022-11-22
3/16/2023 | 3 | 16 | 2023 |  |  | 2023-03-16
3/16/2023 | 3 | 16 | 2023 |  |  | 2023-03-16
2023-02-03 12:00 | 3 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-02
2/27/2023 | 2 | 27 | 2023 |  |  | 2023-02-27
10/27/2022 | 10 | 27 | 2022 |  |  | 2022-10-27
2023-10-03 12:00 | 3 | 10 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-10
3/14/2023 | 3 | 14 | 2023 |  |  | 2023-03-14
3/14/2023 | 3 | 14 | 2023 |  |  | 2023-03-14
2/14/2023 | 2 | 14 | 2023 |  |  | 2023-02-14
4/25/2023 | 4 | 25 | 2023 |  |  | 2023-04-25
2023-03-03 12:00 | 3 | 3 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-03
10/25/2022 | 10 | 25 | 2022 |  |  | 2022-10-25
1/23/2023 | 1 | 23 | 2023 |  |  | 2023-01-23
2023-10-03 12:00 | 3 | 10 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-10
2023-09-03 12:00 | 3 | 9 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-09
2/22/2023 | 2 | 22 | 2023 |  |  | 2023-02-22
2/15/2023 | 2 | 15 | 2023 |  |  | 2023-02-15
3/29/2023 | 3 | 29 | 2023 |  |  | 2023-03-29
2023-09-03 12:00 | 3 | 9 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-09
4/13/2023 | 4 | 13 | 2023 |  |  | 2023-04-13
2/16/2023 | 2 | 16 | 2023 |  |  | 2023-02-16
3/31/2023 | 3 | 31 | 2023 |  |  | 2023-03-31
3/31/2023 | 3 | 31 | 2023 |  |  | 2023-03-31
10/28/2022 | 10 | 28 | 2022 |  |  | 2022-10-28
2/23/2023 | 2 | 23 | 2023 |  |  | 2023-02-23
3/14/2023 | 3 | 14 | 2023 |  |  | 2023-03-14
2/16/2023 | 2 | 16 | 2023 |  |  | 2023-02-16
2/15/2023 | 2 | 15 | 2023 |  |  | 2023-02-15
2023-08-03 12:00 | 3 | 8 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-08
2023-10-03 12:00 | 3 | 10 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-10
10/27/2022 | 10 | 27 | 2022 |  |  | 2022-10-27
2023-12-05 12:00 | 5 | 12 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-05-12
2023-11-04 12:00 | 4 | 11 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-04-11
4/25/2023 | 4 | 25 | 2023 |  |  | 2023-04-25
2022-09-12 12:00 | 12 | 9 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-12-09
2023-06-03 12:00 | 3 | 6 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-06
2/23/2023 | 2 | 23 | 2023 |  |  | 2023-02-23
3/28/2023 | 3 | 28 | 2023 |  |  | 2023-03-28
2023-06-01 12:00 | 1 | 6 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-01-06
2/21/2023 | 2 | 21 | 2023 |  |  | 2023-02-21
4/27/2023 | 4 | 27 | 2023 |  |  | 2023-04-27
2023-09-05 12:00 | 5 | 9 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-05-09
11/24/2022 | 11 | 24 | 2022 |  |  | 2022-11-24
2023-12-04 12:00 | 4 | 12 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-04-12
2023-12-04 12:00 | 4 | 12 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-04-12
2023-03-02 12:00 | 2 | 3 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-03
4/14/2023 | 4 | 14 | 2023 |  |  | 2023-04-14
12/14/2022 | 12 | 14 | 2022 |  |  | 2022-12-14
3/30/2023 | 3 | 30 | 2023 |  |  | 2023-03-30
2/23/2023 | 2 | 23 | 2023 |  |  | 2023-02-23
11/23/2022 | 11 | 23 | 2022 |  |  | 2022-11-23
2023-12-04 12:00 | 4 | 12 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-04-12
2023-03-02 12:00 | 2 | 3 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-03
3/28/2023 | 3 | 28 | 2023 |  |  | 2023-03-28
4/14/2023 | 4 | 14 | 2023 |  |  | 2023-04-14
12/13/2022 | 12 | 13 | 2022 |  |  | 2022-12-13
4/28/2023 | 4 | 28 | 2023 |  |  | 2023-04-28
4/25/2023 | 4 | 25 | 2023 |  |  | 2023-04-25
2023-02-02 12:00 | 2 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-02
1/31/2023 | 1 | 31 | 2023 |  |  | 2023-01-31
4/21/2023 | 4 | 21 | 2023 |  |  | 2023-04-21
3/14/2023 | 3 | 14 | 2023 |  |  | 2023-03-14
3/15/2023 | 3 | 15 | 2023 |  |  | 2023-03-15
11/24/2022 | 11 | 24 | 2022 |  |  | 2022-11-24
4/26/2023 | 4 | 26 | 2023 |  |  | 2023-04-26
11/25/2022 | 11 | 25 | 2022 |  |  | 2022-11-25
12/16/2022 | 12 | 16 | 2022 |  |  | 2022-12-16
2023-02-02 12:00 | 2 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-02
3/16/2023 | 3 | 16 | 2023 |  |  | 2023-03-16
12/14/2022 | 12 | 14 | 2022 |  |  | 2022-12-14
2023-01-02 12:00 | 2 | 1 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-02-01
3/15/2023 | 3 | 15 | 2023 |  |  | 2023-03-15
3/15/2023 | 3 | 15 | 2023 |  |  | 2023-03-15
2023-01-03 12:00 | 3 | 1 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-01
2023-07-03 12:00 | 3 | 7 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-07
2/24/2023 | 2 | 24 | 2023 |  |  | 2023-02-24
3/14/2023 | 3 | 14 | 2023 |  |  | 2023-03-14
2023-01-03 12:00 | 3 | 1 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-01
4/19/2023 | 4 | 19 | 2023 |  |  | 2023-04-19
2023-11-05 12:00 | 5 | 11 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-05-11
2023-02-03 12:00 | 3 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-02
2023-02-03 12:00 | 3 | 2 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-02
4/18/2023 | 4 | 18 | 2023 |  |  | 2023-04-18
2/28/2023 | 2 | 28 | 2023 |  |  | 2023-02-28
3/28/2023 | 3 | 28 | 2023 |  |  | 2023-03-28
3/29/2023 | 3 | 29 | 2023 |  |  | 2023-03-29
4/19/2023 | 4 | 19 | 2023 |  |  | 2023-04-19
4/20/2023 | 4 | 20 | 2023 |  |  | 2023-04-20
2022-02-08 12:00 | 8 | 2 | 2022 | 12:00 | p. m. | 2022-08-02
2023-08-03 12:00 | 3 | 8 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-08
2023-07-03 12:00 | 3 | 7 | 2023 | 12:00 | p. m. | 2023-03-07

## Hoja1 (2) (hidden)
Registro | Código IDEAM: | Nombre Estación: | Fecha del Mantenimiento | Tipo de Mantenimiento | Programa Estación: | Funcionario(s): | Comisión | Código GOES: | Canal GOES: | Hora de TX GOES: | Nivel de mira: | Fecha de inicio previsto de la OT/ Reporte de oficina | Fecha de ejecución real de la OT | Justificación de ejecución de la OT fuera de fecha programada: | Días de retraso de la OT | Número OT MAXIMO | Número OT JDE(Si aplica) | ¿Estación con monitoreo en tiempo real? | Transmisión Via: | marca, modelo y serial del equipo de comunicación | IP | máscara de Red | Gateway | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO INICIAL | Marca, modelo y Serie Shaft Encoder: | Marca, modelo y Serie Radar: | Marca, modelo y Serie Pluviómetro: | Marca, modelo y Serie Piranómetro: | Marca, modelo y Serie Sensor Temp. y HR: | Marca, modelo y Serie Anemómetro: | Marca, modelo y Serie Tanque Evaporación: | Marca, modelo y Serie Barómetro: | Marca, modelo y Serie DCP: | Marca, modelo y Serie Cargador: | Marca, modelo y Serie Transmisor: | Marca, modelo y Serie Panel Solar: | Marca, modelo y Serie Sensor 1 | Marca, modelo y Serie Sensor 2 | Marca, modelo y Serie Sensor 3 | Marca, modelo y Serie Sensor 4 | Los instrumentos se encuentran nivelados (Radar, Pluviómetro, Piranómetro, Anemómetro, Tanque de evaporación) | El tanque de evaporación se encuentra con la cantidad de agua exigida (5 cm del borde)? | Los cables de señal, alimentación, datos y RF se encuentran bién conectados (asegurar)? | El césped está bien podado? | El cable con el flotador y el contrapeso se encuentra enrielado en la polea? | La superficie de agua donde mide el radar es suave y libre de elementos que alteren la medida? | Los instrumentos están libres de algún tipo de obstrucción que sesgue las medidas? (Nidos, insectos, cuerpos extraños, ramas, hojas, suciedad en vidrio, etc.) | Existen en la caja NEMA trampas de humedad. Especialmente con estaciones de sensor barométrico. (2 bolsas de silica como minímo)? | El datalogger y transmisor están ejecutando las últimas configuraciones oficiales? | Water_Level | Precipitación | Radiación | Temperatura | Humedad Relativa | Direccion de viento | Velocidad de viento | Evapotranspiración Método ASCE | Nivel_Tanque_Evap | Presión Barométrica/Presión reducida GOES | Batt_Volt | Contador general de errores en datalogger | Batería de litio | C. error de batería de lítio | C. caídas de voltaje | C. errores de Watch Dog | C. errores de registro de datos | C. errores por salto de escaneo | C. Errores calibracion datalogger | Tempratura del datalogger | C. error en signature del programa | C. error en signature del OS | C. general de errores en TX | Código de error último mensaje | Código de error registro de error | Código de error Status TX | Tiempo promedio adquisición GPS | Error interno del TX | Medición de Pot. Directa última TX | Medición de Pot. Reflejada última TX | Voltaje del TX en transmisión | Tiempo de adquisición GPS última TX | Corrimiento del oscilador | Número de errores internos en TX | Comando que causa el error interno | Código del error reportado | Volt. Panel solar: | Volt. regulador: | Volt. batería: | Resistencia de tierra: | Actividades realizadas(Calibración, Recambio, Aforo, etc.): | Fecha de reporte falla: | Reporta: | Síntoma en Oficina: | Diagnóstico de Oficina: | Modo de Falla: | Falla Inmediata: | Falla básica: | Recursos utilizados y sobrantes (de los solicitados en E1): | Anomalías encontradas: | Observaciones finales del estado de la estación: | Marca, modelo y Serie Faro 1: | Marca, modelo y Serie Faro 2: | Marca, modelo y Serie Direccion 1: | Marca, modelo y Serie Direccion 2: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 1: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 2: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 3: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 4: | Dirección 1 | Dirección 2 | Velocidad 1 | Velocidad 2 | Velocidad 3 | Velocidad 4 | Marca, modelo y Serie Faro 3: | Fecha de auditoria
1 | 1107009 | ESTACION SANTA BARBARA IDEAM 1107009 HC | 2023-01-02 12:00 | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9439805C | 137-131 | 0:51 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 44928.5 |  | 2 | 14489126 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 00-1067 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L - S/NÂ° D403011 | campbell ch100 S/N 1418 | VAISALA_mod NÂ° V1001200 S/NÂ° 6646 | bp solar_mod SX20U_S/N C1070301-6142314- 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,20 | [25 empty] | 19,77 | 13,26 | 13,49 |  | Se chequea y verifica PVM(81-81-81), se descargan y borran datos de la DCP, se actualiza firware del transmisor. | [9 empty] | La estaciin se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 1, 2023
2 | 1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 7/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435C2CA | 173 | 0:28 | 0.961 | 7/19/2022 12:00 p. m. | 7/13/2022 2:30 p. m. |  | -6 | 10697115 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,96 | [9 empty] | 13,06 | [8 empty] | 27,80 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,35 | 13,09 | 13,31 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,descarga y borrado de datos de laDCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se deja la estacion en condiciones normales y operando
3 | 1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 7/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435C2CA | 173 | 0:28 | 0.961 | 7/19/2022 12:00 p. m. | 7/13/2022 2:33 p. m. |  | -6 | 10697115 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,96 | [9 empty] | 13,06 | [8 empty] | 27,80 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,35 | 13,09 | 13,31 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,descarga y borrado de datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se deja la estacion en condicio es normales y operando.
4 | 1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 10/25/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435C2CA | 173-131 | 0:28 | 0.93 | 10/17/2022 12:00 p. m. | 10/25/2022 12:00 p. m. |  | 8 | 12985840 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiones normales y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,93 | [9 empty] | 13,02 | 0,00 | [7 empty] | 31,80 |  |  | 0,00 | [5 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,11 | 13,06 | 13,28 |  | Se realiza mantenimiento preventivo ala estacion, se verifica funcionamiento general, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se realiza chequeo de pendiente hidraulica, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 25, 2022
5 | 1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 7/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943C94EA | 103 | 0:28 | 0.82 metros | 7/19/2022 12:00 p. m. | 7/13/2022 9:48 a. m. |  | -6 | 10697104 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal estado y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,81 | 0,00 | [8 empty] | 13,63 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0 | 0 | [11 empty] | 19,76 | 13,64 | 13,63 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se descargan datos de la estacion, se chequea funcionamiento del pluviometro, se realiza limpieza al radar retirando el protector. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa.
6 | 1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 10/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943C94EA | 103 | 0:28 | 1.04 | 10/17/2022 12:00 p. m. | 10/27/2022 12:00 p. m. |  | 10 | 12985836 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,05 | 0,00 | [8 empty] | 13,59 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 37,40 | 4,90 | 12,90 | 1,00 |  | 0 |  |  | 19,86 | 13,60 | 13,60 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se descargan datos de la estación, se verifica mira vs radar, se chequea Tx se verifica funcionamiento del PVM, se realiza aforo con ADCP, se realiza chequeo de pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion se deja en condiones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 27, 2022
7 | 1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 2022-12-07 12:00 | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV-DC | Comisión Manuel-Andrés | 943970D8 | 137 | 0:51 | 1.05 metros | 7/19/2022 12:00 p. m. | 44902.5 |  | -7 | 10697087 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiones normales y operativa |  | Radar vaisala,QHR104-3,23907802 | Pluviometro,Hidrologycal services,TB3/0,01 02-365 | [5 empty] | DCP,vaisala,QML201C,272011 |  | Transmisor,vaisala,V1001200,7097 | Panel Solar,bp solar,SX420J,611104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No | Sí | Sí | Sí | 1,04 | 0,25 | [8 empty] | 13,89 | [8 empty] | 295,00 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,91 |  | 1.390,00 |  | Se realiza descarga de datos y se borran los datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con el metodo por REEL. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. Se debe analizar los aforos para definir las deviaciones debido a la seccion tan cambiante e irregular
8 | 1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 10/26/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943970D8 | 137 | 0:51 | 1.03 | 10/17/2022 12:00 p. m. | 10/26/2022 12:00 p. m. |  | 9 | 12985826 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA_QHR104-3_23907802 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_02-365 | [5 empty] | Vaisala_QML201C_272011 |  | Vaisala_V1001200_7097 | bp solar_SX420J_I61104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,03 | 0,00 | [8 empty] | 13,59 | 0,00 | [7 empty] | 28,80 |  |  | 0,00 | [5 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 13,58 | 13,58 | 13,58 |  | Se realiza manteniento preventivo, se verifica funcionamiento general de la estacion , se verifica mira vs radar, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo con molinete, se verifica PVM Y TX. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 26, 2022
9 | 1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 8/23/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.52 |  | 8/23/2022 12:00 p. m. |  |  |  |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas coondiciones | .N/A | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [8 empty] | Bajamos datos, realizamoa aforo liquido con mira: 1.53 metros. Caudal (Q) = 17.761 m^3/segundo. | [9 empty] | HAY QUE REALIZAR MEJORAS EN ACCESO. CONSTRUCCION DE BARANDAS METALICAS Y ESCALAS EN CONCRETO,
10 | 1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO IDEAM 1111998 HC | 8/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.42 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | Enviro System-SE109-S/N 9212-052702. | N/A. | Hydrological Services-TB3/0_01- 97-902. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific-CR800-S/N 4338. | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3818. | Campbell Scientific-TX321G GOES V2 HDR TRANSMITTER-1243. | Solarex-MS10M-S/N I0110121816028. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 0 | 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 252,00 | 104,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 17,20 | 13,11 | 13,29 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos, colocamos tablon con mira en la margen derecha y realizamos aforo liquido. Mira: 0.42 metros. Caudal: 10.447 m^3/segundo.
11 | 1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO IDEAM 1111998 HC | 9/21/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94352138 | 173 | 0:26 | 0.554 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones. | Enviro System-SE109-S/N 9212-052702. | N/A. | Hydrological Services-TB3/0_01- 97-902. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific-CR800-S/N 4338. | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3818. | Campbell Scientific-TX321G GOES V2 HDR TRANSMITTER-1243. | Solarex-MS10M-S/N I0110121816028. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0 | 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 254,00 | 11,70 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14,57 | 13,10 | 13,23 |  | Visita de maantenimiento preventivo y aforo. Mira: 0.55 metros. Caudal: Q: 8.961 m^3/segundo. Verificamos el valor de mira con la estacion topografica. Levantamiento topografico. | [25 empty] | septiembre 21, 2022
12 | 1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 8/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_V01.CR8 | QAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94352138 | 173 | 0:26 | 0.62 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | Enviro System-SE-109-S/N 9228-052702. | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific CR 800 S/N 42361. | Campbell Scientific CH 200 S/N 1874. | Campbell Scientific TX 321 G S/N 1551. | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 12,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,07 | 13,55 | 13,55 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y se coloca tablon con mira en la margen derecha. El dia 25 se cambia el valor del Shart Encoder: 0.70 por el valor de la mira instalada: 0.62 metros. Realizamos aforo. Mira: 0.63 metros. Caudal: 25.794 m^3/segundo.
13 | 1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 9/21/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.55 | 9/30/2022 11:28 a. m. | 9/21/2022 12:00 p. m. | Derrumbes en la via. Orden publico | -9 |  | 12711825 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | Enviro System-SE-109-S/N 9228-052702. | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific CR 800 S/N 42361. | Campbell Scientific CH 200 S/N 1874. | Campbell Scientific TX 321 G S/N 1551. | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 12,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 3,00 | 12,10 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18,36 | 13,55 | 13,55 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos dagos, levantamiento topografico y aforo. Mira: 0.555 metros. Caudal (Q): 22.209 m^3/segundo. Se realiza ltto topografico de la seccion de aforo. | [25 empty] | septiembre 21, 2022
14 | 1503684 | ESTACION JEPIRACHI IDEAM 1503684 HC | 2022-08-10 12:00 | Preventivo | JEPIRACHI-2-V3.CR1 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943AB2C8 | 131 | 0:57 | NA |  | 44783.5 |  |  |  |  | Sí | GPRS | RADIO GSM HAWEY SN 21500103632SK6605400YAR502CG-L |  |  |  | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y OPERANDO, se encuentra cable de pluviometrico reventado por el sulfato por lo tanto no registraba lluvia. Se corrige. | NA | NA | HYQUEST SOLUTIONS_TB3/0.01â€/P SN 18-409 | KIPP & ZONEN CMP10 SN 163005 Sensitivity 9.92 UV/W/M^2 | VAISALA MOD. HPM 155A SN P2850212 (80 MTS) |  | NA | AMMONIT MOD. AB60 SN B19-0262 | Campbell Scientific_CR1000_3232 | Campbell Scientific_CH12R_2681 | Campbell Scientific_TX 321G GOES V2 HDR TRANSMITTER_1082 | BP SOLAR SX20U SN I61104179BF1D39 (21 M) | SENSORVHUMEDAD Y TEMP. HMP 155AL SN P28440415 (12 M) | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. 25316 SN 1660 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 SN 13180288 | EQUIPOS COMUNICACION GSM: PANEL ELECTRICAL RATING MOD. 50J-B SN 002050J190316003327, REGULADOR CH12R SN 3814, MODULO ETHERNT CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. NL 121 SN 3056, RADIO HUAWEI MOD. AR502CG-L SN 21500103632SK6605400YAR502 CG-L. | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,00 | 893,11 | 4,01 | 55,60 | 116,38 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 936,24 | 12,95 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18,80 | 12,56 | 12,95 | 4,00 | SE BAJAN DATOS. | [9 empty] | Se puede evidenciar en la torre deterioronen la pintura en algunos cierres y diagonales, se recomienda rwalizar una inpeccion general a la torre para conocer el estado de la pintura en la misma. | CARMAH OL800 MOD. RED 96E SN 1470427958 (80 M) | NA | YOUNG SN 131807 (80 M) | YOUNG SN 131806 (60M) | YOUNG SN 131798 (50 M) | YOUNG SN 131795 (20 M) | NA | CONVERTIDOR YOUNG CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO LLAC4 S/N 4708 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | NA | octubre 8, 2022
15 | 2308505 | ESTACION SANTA RITA IDEAM 2308505 HC | 2022-01-09 12:00 | Preventivo | CLM_STARITA_V20200825.CR1 | Mjgg-Afzv | Comisión Manuel-Andrés | 943FD0EE | 103 | 0:39 |  | 8/31/2022 12:00 p. m. | 44570.5 |  | 1 | 12078043 |  | Sí |  | Radio freewave serie nunero 393-9086 | 10.14.68.53 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_serie 97-947 | Keep Zone CMP 3_S/N 080486 SENSIBILIDAD 19.34 | vaisala HMP 155A2JB11A0A0A1A0A S/N P2910115-2018 | Young S/NÂ° WM 91087 | Novalynx_mod 255-100_S/N 1359 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830007 | Campbell Scientific CR1000 52298 | Campbell Scientific CH200_6116 | Campbell Scientific TX-312 1658 | SW S20P_SW S20P_11001139 y 11001129 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 80,93 | 16,46 | 100,00 | 30,80 | 0,03 |  | 242,60 | 61,50 | 12,83 | 1,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 37,00 | 4,00 | 12,90 | 1,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 3 | 16,80 | 12,60 | 12,30 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se descargan datos de la DCP, se verifican datos de la estacion, se deja en normal operacion. | [9 empty] | La estacion se deja en condiones normales y operativa.
16 | 2308517 | ESTACION EL PEÑOLIDEAM 2308517 HC | 2022-02-09 12:00 | Preventivo | CLM_A_EL_PEÑOL_V20200908.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943FE574 | 103-131 | 0:39 |  | 8/30/2022 12:00 p. m. | 44601.5 |  | 3 | 12078054 |  | Sí | RF | Radio freewave serie numero 893-8598 | 10.14.68.57 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-333 | Keep Zone_CMP 3_080485_SENSIBILIDAD 16.85 | VAISALA_HMP155A S/N P2850206 2018 | Young_WM 91091. | Novalynx_mod 255-100_S/N 1366 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830008 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52305 | Campbell Scientific_ CH200_6119 | Campbell Scientific_ TX-320_ 057375 | ELECTRICAL RATING_50J-V_002050J180410094019 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 345,45 | 19,33 | 85,36 | 112,60 | 0,42 |  | 154,22 | 62,75 | 13,62 | 1,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 923,00 | 2 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 10,00 | 12,20 | 1,00 | [8 empty] | Se realiza mantenimiento preventivo, descarga de datos de la DCP, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa
17 | 2308523 | ESTACION PLAYAS IDEAM 2308523 HC | 2022-01-09 12:00 | Preventivo | CLM_A_PLAYAS_V20191001.CR1 | Mjgg-Afzv | Comisión Manuel-Andrés | 943CA170 | 103 | 0:28 |  | 8/30/2022 12:00 p. m. | 44570.5 |  | 2 | 12078061 |  | Sí | RF | campbell NL 121 serie 3051 | 10.24.19.5 | 255.255.255.192 | 10.24.248.129 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-354 | Keep Zone_080484 sensibilidad 17.53 | VAISALA_HMP 155 D2AB11AOA2A1AOA_K4810049 2014 | Young_WM 91096. | Novalynx_255-100_1062 | VAISALA_PTB110 1B1AB_H4830002 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52302 | Campbell Scientific_ CH200_4200 | Campbell Scientific_ TX-312_ 1647 | BP SOALR SX420J S/N I31103269BF5A0F |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,25 | 308,84 | 25,24 | 70,89 | 79,91 | 3,43 |  | 163,44 | 54,37 | 13,46 | 2,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 37,40 | 9,00 | 13,00 | [5 empty] | 17,25 | 13,49 | 13,50 |  | Se verifica funcionamiento general de la estacion y se deja en normal operacion | [9 empty] | Estscion ok
18 | 2308709 | ESTACION RN4A RIOABAJO IDEAM 2308709 HC | 9/16/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_PVM_V20201103.CR8 | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943FB508 | 103-131 | 0:39 | 2.24 | 44812.5 | 9/16/2022 12:00 p. m. | Se retrasa la atencion de la OT por realizar visita conjunta con la visita de speedwell | 38 | 1176343 |  | Sí | RF | Radio freewave serie 983-8623 | 10.14.68.69 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Vaisala Mod. QHR 104-3 S/N 25022184 Rango 20m. | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 14-807 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_S/N 4335 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1870 | Campbell Scientific TX 312_S/N 1442 | Electrical rating_50J-V_002050J180410079119 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,24 | 0,00 | [8 empty] | 14,61 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,03 |  |  | 4,00 |  | 0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 37,00 | 7,00 | 12,40 | 1,00 |  |  |  |  | 20,47 | 14,55 | 14,52 | [11 empty] | Se realiza visita con personal de speedwell donde se verifica y ellos realizan mantenimento a los PVM tanto de ellos como el de EPM, se verifica mira vs radar, la estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 16, 2022
19 | 23087200 | ESTACION PAILANIA IDEAM 23087200 HC | 2022-12-10 12:00 | Preventivo | RARG859.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943592B6 | 173-131 | 0:27 | 1.03 | 10/16/2022 12:00 p. m. | 44905.5 |  | -4 | 12972729 |  | No | [5 empty] | La estacion se encotro en condiones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277304 | Hidrlogical services_TB3/0.01_11-425 | [5 empty] | Vaisala_MAWS-50 part NÂ° DCP50-2_ G211012 | Campbell Scientific_CH12R_3780 | Vaisala_V1001200_7063 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410070519. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 10,34 | 0,00 | [8 empty] | 13,17 | [8 empty] | 24,90 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 17,95 | 13,17 | 13,38 |  | Se realiza manteni.iento preventivo a la estacion, se verifica mira vs radar, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo en la seccion del radar desde el puente, se verifica funcionamiento del PVM. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa | [15 empty] | octubre 12, 2022
20 | 2308724 | ESTACION RNS21 PUENTE ANGOS IDEAM 2308724 HC | 2022-01-08 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_v20210225.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F0686 | 103-131 | 0:37 | 0.52 metros | 44812.5 | 44569.5 |  | -8 | 11763643 |  | Sí | Ethernet | Campbell scientific,NL201,5559,MAC 00:d0:2c:02::16:1b | 10.24.248.226 | 255.255.255.240 | 10.24.248.225 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativas. |  | CAMPBELL SCIENTIFIC_ CS475_33268807 | Hydrological Services_TB3/0.01_04-679 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_1948 | Campbell Scientific_CH200_4207 | Campbell Scientifc_TX312_1460 | BP Solar_SX 420J_L31103269BF0A5E. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,52 | 0,00 | [8 empty] | 13,64 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | [5 empty] | 0,00 | 37,40 | 12,20 | 13,30 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 16,31 | 13,63 | 13,61 |  | Se realiza aforo con ADCP, se verifica mira vs radar, se chequea funcionamiento del PVM, se realiza chequeo de BM, pendiente hidraulica y perfil, se verifica TX, | [9 empty] | La estacion se deja ennormal operacion, pero no se realiza aforo en esta visita por falla en el radio de la ADCP, el dia 05-08-2022 se realiza aforo con ADCP .
21 | 2308742 | ESTACION EMBALSE PEÑOL RESP IDEAM 2308742 HC | 2022-06-09 12:00 | Preventivo | LM_EMB_STA_RITA_II_CAP_4_20MA.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943EC162 |  | 0:36 | 1886.94 | 9/13/2022 12:00 p. m. | 44721.5 |  | -7 | 12457394 |  | Sí | RF | Radio freewave serie 8939121, NL 121 serie 3055 | 10.14.68.51 | 255.255.255.192 | 10 14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | QHR 104-1 S/NÂ° 21277299 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR 1000_80908 | Campbell Scientific_CH200_4201 | Campbell Scientific_TX321-G_1230 | SunWize_SW-S20P_01/26/11 S20P 11000726_11000773. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1.886,94 | [9 empty] | 13,58 | 150,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 | 5,00 | 12,90 | 1,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 18,30 | 13,40 | 13,20 |  | Se realiza manteniniento preventivo, se descargan datos de la DCP, se verifica nira vs radar, se realiza prueba de calidad y se decargan datos. | [9 empty] | La estacion se verifica y se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 6, 2022
22 | 2308746 | ESTACION EMBALSE PEÑOL PPAL IDEAM 2308746 HC | 2022-06-09 12:00 | Preventivo | RAD_CR310_STA_RITA_TORRE_1_MODBUS_TX325_4_20MA.CR300 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94A04338 | 103 | 0:51 | 1887.01 | 9/13/2022 12:00 p. m. | 44721.5 |  | -7 | 12457397 |  | Sí | Ethernet | Dataloger | 10.14.8.83 | 255.255.255.248 | 10.14.8.86 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | CS475A | [6 empty] | CR310-10127 | Campbell Scientific_CH200_1879 | TX 325-30000212 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1.887,02 | [9 empty] | 13,15 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 5,00 | 13,10 |  |  |  |  | 0 |  | 13,40 | 13,40 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se chequea funcionamiento general de la estacion, se descargan datos de la DCP. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 6, 2022
23 | 2308754 | ESTACION RN31 EL BIZCOCHO IDEAM 2308754 HC | 2022-04-08 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943695B8 | 167 | 0:25 | 0.56 | 7/26/2022 12:00 p. m. | 44659.5 | Capacitacion de trabajo de altura en torres valledupar | 9 | 11348098 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA_QHR104-3_29028709 | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1023 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800 S/N 4339 | Campbell Scientific_CH100_S/N 1414 | Campbell Scientific TX 321-G S/N 1683 | electrical rating-20M-D31605301198559 -20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,54 | 0,00 | [8 empty] | 12,99 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 33,50 | 5,80 | 11,40 | [5 empty] | 19,81 | 13,05 | 13,18 |  | Se realiza verificacion mira vs radar, se descargan datos y se reprograma la DCP, se realizaaforo con ADCP, se verifica funconamiento de PVM. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion.
24 | 2308757 | ESTACION DESCARGA PLAYAS IDEAM 2308757 HC | 2022-09-09 12:00 | Preventivo | LM_V_26062020.CR8 | Mjgg-Afzv | Comisión Manuel-Andrés | 943E8268 | 103-131 | 0:36 | 2.04 | 9/16/2022 12:00 p. m. | 44751.5 |  | -9 | 12524123 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal operacion |  | VAISALA Model QHR104-3 de 20 m de rango_S/N 21277305 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800 S/N 43683 | Campbell Scientific_CH100 S/N 3183 | Campbell Scientific_TX 320_S/N 057330 | SunWise-SW20P S/N 11001141 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,02 | [9 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 33,10 | 0,81 | 12,60 |  |  | 0 | 0,00 |  | 19,30 | 13,10 | 13,30 |  | Se realiza descarga de datos, se verifica mira vs radar, la estacion se deja en normal operacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 7, 2022
25 | 2308790 | ESTACION RN9B EL SILENCIO IDEAM 2308790 HC | 2022-04-08 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_V20210203.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94303b05c | 27 | 0:05 | 2.30 metros | 7/26/2022 12:00 p. m. | 44659.5 | Capacitacion de trabajo en altura en torres | 9 | 11348096 |  | Sí | RF | Radio freewave s/n 893-8673 NL201 s/n 5555 | IP radio 10.14.68.55 dataloger 10.14.68.54 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA S/N 23907799 | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 02-367 | [5 empty] | Campbell Scientific CR800 S/N 43685 | Campbell Scientific_CH200 S/N 4206 | Campbell Scientific_TX 312 S/N 1461 | modelo 90J S/N D21605131200439 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,35 | 0,00 | [8 empty] | 13,55 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,46 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 37,10 | 6,50 | 12,90 | [5 empty] | 19,57 | 13,55 | 13,17 |  | Se realiza verificacion de mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP. | [9 empty] | Se deja la estacion en normal operacion, se debe de programar para mejorar la latencia del sistema de comunicacion via RF.
26 | 2308790 | ESTACION RN9B EL SILENCIO IDEAM 2308790 HC | 10/19/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_V20210203.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943035BC | 27 | 0:05 | 2.56 | 10/24/2022 12:00 p. m. | 10/19/2022 12:00 p. m. |  | -5 | 13092698 |  | Sí | RF | Radio freewave-893 8673 | 10.14.68.54 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiones normales y operativa |  | VAISALA S/N 23907799 | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 02-367 | [5 empty] | Campbell Scientific CR800 S/N 43685 | Campbell Scientific_CH200 S/N 4206 | Campbell Scientific_TX 312 S/N 1461 | modelo 90J S/N D21605131200439 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,57 | 0,00 | [8 empty] | 13,37 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 37,10 | 9,00 | 12,60 | 1,00 |  |  |  |  | 13,87 | 13,28 | 13,26 |  | Se realiza mantenimiento preventivo a la estación, se verifica la mira vs radar se realiza aforo con ADCP, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y operativa. | [15 empty] | octubre 19, 2022
27 | 2308938 | ESTACION RN-36 LAS PALMAS IDEAM 2308938 HC | 9/29/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F56FA | 103-131 | 0:38 | 0.69 | 44630.5 | 9/29/2022 12:00 p. m. |  | -4 | 12750104 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR104_25022182 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42362 | Campbell Scientific_CH12R_3786 | Campbell Scientific_TX320_S/N 057396 | bp soalr_SX20U_C1060819-5436767 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,69 | [9 empty] | 12,89 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 33,00 | 5,00 | 11,90 | [5 empty] | 15,00 | 12,70 | 12,60 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacio | [15 empty] | septiembre 29, 2022
28 | 2308939 | ESTACION RN-37 ESPIR SANTO IDEAM 2308939 HC | 9/29/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Mjgg-Afzv | Comisión Manuel-Andrés | 943F6360 | 103-131 | 0:38 | 1.24 | 44630.5 | 9/29/2022 12:00 p. m. |  | -4 | 12750107 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277306. | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G272200 | Campbell Scientific_CH12R_3817 | VAISALA_ V1001200_7103 | BP Solar_SX20U_C1070522 6158647. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,25 | [9 empty] | 13,45 | [8 empty] | 18,20 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,25 | 13,72 | 13,44 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, descarga y borrado de datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete, se verifica funcionamiento general de la estacion | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 29, 2022
29 | 2308996 | ESTACION RN27 CARACOLI IDEAM 2308996 HC | 8/30/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-RN-27 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943557A8 | 173 | 0:27 | 0.8 | 8/29/2022 12:00 p. m. | 8/30/2022 12:00 p. m. |  | 1 | 12053838 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | N/A | Vaisala. QHR104-3. 23907797 | N/A. | N//A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10191 | Campbell Scientific. CH200. 13928 | Campbell Scientific. TX325. 300002044 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080751 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20,44 | 13,36 | 13,40 |  | Mantenimiento pre ventivo, bajamos dato y realizamos qforo liquido: 19.368 m^3/ segundo. Valor mira = 0.80 metros.
30 | 2618010 | ESTACION LA UNION IDEAM 2618010 HC | 8/18/2022 12:00 p. m. | Correctivo | CR300_PVM_v01_TX325_CH200.CR300 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943920A4 | 137 | 0:50 | N/A | 8/16/2022 12:00 p. m. | 8/18/2022 12:00 p. m. |  | 2 | 11959832 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro sin transmiciones, pero almacenando datos de manera local. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_16-244 | [5 empty] | Campbell sci, CR300,25367 | Campbell Scientific_CH200, 12212 | Campbell sci, Tx325,300002063 | bp solar_SX320J_C1070717 5432164 de 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,57 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,50 | 13,44 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 19,35 | 13,60 | 13,55 |  |  | 6/23/2022 12:00 p. m. | Wilsin acero | No transmite | Perdida de datos | Trsnsmisor malo | No transmite | No transmite | Dcp-transmisor | Sin transmisiones | Se realizo correctivo a la estacion por estar el sistema de transmision malo, y se aprovecha para realizar una modernizacion a la estacion cambiando los equipos vaisala por campbell, se retiran VAISALA_QML 201A -D521078,VAISALA_V1001200_7058
31 | 2618599 | ESTACION GUAICO IDEAM 2618599 HC | 2022-02-08 12:00 | Preventivo | CLM_CGUAICO_V20201103.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94387222 | 173-131 | 0:54 |  | 7/18/2022 12:00 p. m. | 44600.5 | Por capacitacion en manejo de la ADCP y viaje a valledupar trabajo en torres | 15 | 10584207 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_02-364 | KIPP ZONEN _141650 |  |  |  |  | Campbell Scientific_CR800_4336 | Campbell Scientific_CH12R_1640 | Campbell Scientific_TX312_1448 | bp Solar_SX20U_C1060819-5436726 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 621,80 | 20,76 | 67,89 | 214,70 | 0,17 |  |  | 42,11 | 13,63 | 0,00 | 3,46 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 7,00 | 12,30 | [5 empty] | 18,54 | 13,60 | 13,60 |  | Se verifica datos de funcionamiento , se chequea pluviometro, se realiza descarga de datos de la DCP. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion, no se realizan actividades de limpieza en la estacion, por lo que los compeñeros de la junta realizan esa labor periodicamente a todas las estaciones.
32 | 2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 2022-02-08 12:00 | Preventivo | LM_v12082019 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94301DBO | 27-131 | 0:04 | 1.02 metros | 44902.5 | 44600.5 | Por capacitacion en valledupar y realizacion de trabajo en oficina | 21 | 10364100 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,99 | [9 empty] | 12,60 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 32,00 | 7,00 | 12,40 | 1,00 |  | 1 | 0,00 | 3 | 20,05 | 13,28 | 13,28 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se descargan datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa.
33 | 2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 10/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v12082019BP-5.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94301DBO | 27-131 | 0:04 | 0.72 | 44844.5 | 10/13/2022 12:00 p. m. |  | 3 | 12853731 |  | No | [5 empty] | La estacion se emcontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,72 | [9 empty] | 12,58 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 32,00 | 2,00 | 12,10 | 1,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 19,90 | 13,20 | 13,38 |  | Visita realizada el 13-10-2022, se realiza mantenimento preventivo, se verifica mira vs radar, se chequea funcionamiento general de la estacion , se realiza descarga de datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP, se realizs instalacion de cables y poleas para la realizacion de aforos. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y se instala nuevamente polea y guaya para realizar oforo con ADCP. | [15 empty] | octubre 13, 2022
34 | 2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 2022-03-08 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 1.32 metros | 7/22/2022 12:00 p. m. | 44628.5 | Realizacion de trabajo de traslado la severa | 12 | 10989439 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,31 | [9 empty] | 13,81 | [8 empty] | 17,10 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | [6 empty] | 20,45 | 13,76 | 13,21 |  | Se realiza mantenimiento preventvo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se descargan y borran datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se dejala estacion en normal operacion.
35 | 2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 10/14/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 1.05 | 10/20/2022 12:00 p. m. | 10/14/2022 12:00 p. m. |  | -6 | 13037359 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,05 | [9 empty] | 13,80 | [17 empty] | 1,00 | 0,50 | [6 empty] | 20,13 | 13,76 | 13,79 |  | Visita realizada el 14-10-2022,se realiza mantenimiento preventivo, se verifica funcionamiento general de la estacion, se verifica mira vs radar, se descargan y borran datos de DCP, se realiza aforo con ADCP, se chequea TX. | [9 empty] | La estacion se en condiones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 14, 2022
36 | 2622504 | ESTACION PIUNTI IDEAM 2622504 HC | 9/22/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_C_PIUNTI_V2_20192904.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94E066608 | 103 | 0:23 | N/A | 9/22/2022 12:00 p. m. | 9/22/2022 12:00 p. m. |  | 0 |  | 12600565 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-367 | KIP & ZONEN. CMP-3. 141643-Sensitividad 16.79uv/w/m^2 | CLM Compacta. Vaisala. WXT520. K492005. | CLM Compacta | N/A | CLM Compacta | Campbell Scientific. CR800. 4350 | Campbell Scientific. CH12R. 3785 | Campbell Scientific. TX312. 1652 | bp Solar. SX420J. I31103199BF1050 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,00 | 618,16 | 20,50 | 80,40 | 338,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 838,90 | 13,32 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13,52 | 13,24 | 13,52 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. | [25 empty] | septiembre 22, 2022
37 | 2623596 | ESTACION MATANZAS IDEAM 2623596 HC | 2022-07-07 08:00 | Preventivo | CLM_C_Matanzas_V4_20212601.CR1 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 94A035A8 | 103 | 0:55 | N/A | 44749.5 | 44749.5 | Atendida a tiempo | 0 | 10447476 | N/A | No | [5 empty] | Se encuentra Estación en condiciones de aseo Reciente se recomienda realizar rocería de vegetación cercana que pueda afectar los registros de los instrumentos | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 14-805 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 141646 (Sensitivity 17.88) | Climatologica compacta Vaisala mod. WXT 520 S/N K4920007 | Climatologica compacta Vaisala mod. WXT 520 S/N K4920007 | N/A | Climatologica compacta Vaisala mod. WXT 520 S/N K4920007 | Campbell Scientific-CR1000 S/N 68490 | N/A | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 1236 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 775,50 | 23,26 | 977,11 | 0,83 | 122,40 |  |  | 77,11 | 13,78 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,63 | 44.753,00 | 3.966,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 | 255,00 | 122,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13,63 | 13,78 | 13,78 |  | Se descargan datos, se realiza roceria de vegetacion cercana a la estacion, se verifica transmision, no se encuentra novedad alguna. | [9 empty] | Descope de arboles cercanos.
38 | 2623596 | ESTACION MATANZAS IDEAM 2623596 HC | 10/26/2022 12:00 p. m. | Correctivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | Comisión Norberto | 94A035A8 | 103 | 0:51 | N/A | 10/26/2022 12:00 p. m. | 10/26/2022 12:00 p. m. | Atendida a tiempo | 0 | 13468363 | N/A | No | [5 empty] | Verificar transmision por GOES. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 14-805 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 141646 (Sensitivity 17.88) | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | Campbell Scientific-CR1000 S/N 67731 |  | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 1236 | Sun Wize Mod SW-S20P-K4 S/N 14000892 | GPS Trimble Mod 57861-20 S/N 11790514 | Antena TX Yagi Campbell 25316 S/N 1673 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 305,54 | 27,10 | 70,56 | 19,28 | 0,58 |  |  | 947,08 | 13,46 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,46 | 13,46 |  |  | 10/24/2022 12:00 p. m. | Wilson Aceros | Sin transmision | Transmisor bloqueado | Transmisor | GPS | GPS | GPS | Transmisor bloqueado por GPS malo. | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor con serial 1236, se cambia antena GPS Trimble, se descargan datos y se realiza limpieza en general, la estacion queda en normal funcionamiento. | [15 empty] | octubre 26, 2022
39 | 2623597 | CLM VALDIVIA | 2022-08-09 12:00 | Preventivo | CLM_C_VALDIVIA_2014.CR8 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9435324E | 173 | 0:26 | NA | 44601.5 | 44782.5 |  | 6 | 12181053 |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. | NA | NA | HIDROCOLOGICAL SERVICE-TB3/0.01 S/N 11-370 | KIPP Y ZONNEN CMP3 SENSIBILIDAD 14.675S/N 080648 | N/A | NA | NA | NA | CAMPBELL SCIENTIFIC CR 800 SN 1959 | CAMPBELL S. CH 100 SN 3194 | CAMPBELL S. TX312 S/N 1073 | BP SOLAR MOD SX420J SN I61103309BF0F29 | ANTENA TX VAISALA MOD. 420-70 S/N 7A45115 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD 57861-20 SN 272120278 | CLM COMPACTA VAISALA MOD WXT 520 SN H4840028 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,51 | 1.070,00 | 30,43 | 66,81 | 49,17 | 4,73 | 0,11 | 0,00 | 80,50 | 13,23 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 | 2 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 244,00 | 226,00 | 125,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 31,00 | 20 | 19,23 | 13,40 | 13,24 | [11 empty] | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE REALUZA UN CANJILONAZO AL PVM PARA COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO | [15 empty] | septiembre 8, 2022
40 | 2623598 | ESTACION PRESA ITUANGO IDEAM 2623598 HC | 9/14/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR_310_CLIM PRESA_ITUANGO_V20210728.CR300 | NORBERTO ALEXANDER AMEZQUITA ZAPATA | Comisión Norberto | 9439153E | 137 | 0:50 | N/A | 44782.5 | 9/14/2022 12:00 p. m. | Ejecutor de la OT, se encontraba con calamidad domestica en la ciudad de Medellin. | 6 | 12457409 | N/A | Sí | Ethernet | Freewave S/N 893-8682 | 10.24.252.70 |  |  | Estacion con mantenimieto preventivo, se encuentra limpia y con roceria. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 18-445 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 140730 (Sensitivity 17.79) | Climatologica Compacta Met Sens 600 S/N 19090035 | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | N/A | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | Campbell Scientific-CR310 S/N 10186 | CH200 S/N 12216 | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 2202 | CAMPBELL SCIENTIFIC MOD SP 50L S/N 0020505190316033227 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 353,60 | 26,86 | 80,80 | 199,90 | 1,08 |  |  | 155,00 | 13,08 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 0 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  | Se realiza nivelacion de piranometro, se realiza prueba de calibracion del pluviometro con valvula de 100mm, resultados: 1. TIEMPO 12:20:71, CANGILONES 82. 2. TIEMPO 12:26:98, Cangilones 83, se realiza limpieza en general de toda la estacion, se descargan datos, se veriffican conexiones. | 7/14/2022 12:00 p. m. | Wilson Aceros | No transmision | Transmisor bloqueado |  |  |  |  | Transmisor bloqueado por codigo de proteccion. | La estacion queda en funcionamiento acorde a lo establecido, limpia y con roceria a plantas cercanas para evitar interferencias, se realiza prueba de calibracion del pluviometro.
41 | 2623703 | ESTACION PUERTO VALDIVIA RESP IDEAM 2623703 HC | 2022-07-09 12:00 | Preventivo | CR1000_RAD_TX12-V2.CR1 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94300EC6 | 27 | 0:04 | 3.52 | [6 empty] | No | [6 empty] | N/A | Campbell Mod. CS477L S/N 38203813 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR 1000. 68489 | Campbell Scieentific. CH100. 4094 | Campbell Scientific. TX 321. 1550 | ELECTRICALRATING. MOD50J-V. 00240050J2003080150 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 4,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 2 | 3 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 2,00 | 128,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20,27 | 12,96 | 13,26 |  | Mantenimiento preventivo, bajamis datos. Mira: 3.52. Radar: 3.733. | [25 empty] | septiembre 7, 2022
42 | 2623704 | ESTACION PUERTO VALDIVIA IDEAM 2623704 HC | 2022-07-09 12:00 | Preventivo | RAD_CR3XX-2022 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943724cc | 167 | 0:28 | 3.52 | [6 empty] | Sí | GPRS | Hawuei. AR502CG-L. 21500103632SK6605312 | 172.21.164.90 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra en buenas condiciones. | N/A | Vaisala Modelo QHR104-3 Serie 23907800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR-310. 10120 | Campbell Scientific. CH-200 S/N 12204 | Campbell Scientific. TX-321. 2200 | Campbell Scientific. SP50-L. 002050J190316029527. | N/Aj | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16,14 | 13,24 | 13,20 |  | Mantenimiento preventivo, bzajamos datos y realizamos aforo liquido. Mira: metros. Caudal: Q= m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 7, 2022
43 | 2623707 | LMM-PVM SA-1 LA MARIA | 11/15/2021 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9435B45A | 173 | 0:28 | 0,74 | 44600.5 | 9/20/2022 12:00 p. m. | Se atendio trabajo en caudalimetro central Tasajera y traslado PVM Entrerrios | 49 | 11670797 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | QHR 104-3 Serial # 6196790 | 00-1071 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | CR800 1945 | 3801 (CH12R) | TX321 -G 1696 | c102041 2060345 marca solarex modelo sx10m |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,74 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,99 |  | 2,97 | [6 empty] | 25,00 | [8 empty] | 33,50 | 4,30 | 11,90 | [5 empty] | 17,80 | 13,10 | 13,30 |  | Se bajan datos, se hace aforo mira 0,74 caudal 2,63 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando normal
44 | 2624703 | ESTACION APAVI IDEAM 2624703 HC | 2022-08-09 12:00 | Preventivo | CR3000_RAD_V03_TX325_CH200-Apavi | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943AF1C2 | 137 | 0:58 | 2.7 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | N/A | Vaisala. QHR 104-3. 21277312. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10131 | Campbell Scientific. CH200. 13929 | Campbell Scientific. TX325. 300002040 | Electrical Rating. 50J--V. 00240050J2003080281 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0 | 0,00 | 0 | 20,43 | 13,39 | 13,39 |  | Mantenimiento preventivo, baja mos datos. Se cambia la lectura del radar a 2.70 metros a las 10H: 00 M. Se encontro con una diferencia respecto a la mira con 11.8 centimetros mas (2.818). Realizamos aforo. Mira: 2.70 metros. Caudal: Q: 1142 m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 8, 2022
45 | 2701037 | ESTACION FABRICATO IDEAM 2701037 HC | 11/18/2021 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94394542 | 167 | 0:50 | 72,41 | 3/22/2022 12:00 p. m. | 9/23/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando, Montaje PVM Primavera, traslado PVM Entrerrios | 185 | 8973129 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra con necesidad de pintura del soporte PVM |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | Hydrological Services TB3/0,01 00-994 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Vaisala QML201 G341003 | Campbell CH100 3187 | Vaisala V100 1200 7112 | SOLAREX SX10M C10204112060150 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,36 |  | 3,46 | [6 empty] | 21,00 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 13,00 | [5 empty] | 16,10 | 13,30 | 13,60 |  | Se bajan datos, se restea DCP, se hace prueba PVM: 81C en 11' 41", 81C en 11' 48" | [9 empty] | Ia estacion queda operativa
46 | 2701053 | ESTACION ALTO SAN ANDRES IDEAM 2701053 HC | 9/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9439F6CC | 137 | 0:52 | 72,41 | 44776.5 | 9/27/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando, montaje PVM Primavera, traslado PVM Entrerrios | 203 | 8892393 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 00-1044 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | D521077 (vaisala) QML201L | 2680 (CH12R) | 6664 (vaisala) V1001200 | C1070522 6158843 modelo sx20u BP SOLAR |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,30 |  | 3,46 | [6 empty] | 20,50 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,80 | [5 empty] | 19,47 | 13,20 | 13,27 |  | Se bajan datos,se hace prueba PVM 80C EN 11' 48", 80C EN 11' 50",, Emplazamiento. | [9 empty] | La estacion queda operando bien
47 | 2701055 | ESTACION ARAGON IDEAM 2701055 HC | 6/16/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943CB206 | 103 | 0:31 |  | 3/15/2022 12:00 p. m. | 6/16/2022 12:00 p. m. | Incapacidad compañero Hernando, montajes PVM Primavera | 93 | 8932289 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra en buen estado le falta algo de poda el día mañana se terminará |  |  | 11-366 | [5 empty] | D403095 (vaisala) QML201L | 10050 (CH200) | 6635 (Vaisala) V1001200 | Phaesun modelo Sun Peak SPR 35 serial 310287 |  |  |  |  | Sí | No | Sí | No | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,76 | [8 empty] | 13,40 | [8 empty] | 24,90 | [10 empty] | 12,95 | [5 empty] | 19,80 | 13,24 | 13,25 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, Se hace prueba PVM : 83C en 12' 20", 83C en 12' 15". | [9 empty] | Queda pendiente para el dia mañana una pequeña poda, el resto todo funcionando normal.
48 | 2701073 | ESTACION MEDINA IDEAM 2701073 HC | 6/30/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 9437525C | 167 | 0:29 |  | 3/22/2022 12:00 p. m. | 6/30/2022 12:00 p. m. | Incapacida del compañero Hernando, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona. | 100 | 8973123 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra bien de poda y funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/01"/P 11-365 | [5 empty] | Vaisala Qml-201 l D403009 | Cam pbell Ch100 2119 | Vaisala V1001200 6633 | Solarex 10w 51500280 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,27 | [19 empty] | 12,80 | [5 empty] | 19,70 | 13,00 | 13,30 |  | Se bajan datos se resetea DCP, PRUEB PVM: 81C EN 12' 01", 80C EN 11' 56". | [9 empty] | La estación que ha funcionado normal
49 | 2701074 | ESTACION BELMIRA IDEAM 2701074 HC | 6/30/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos torres | Comisión Hernando-Caloma | 943E31E6 | 103 | 0:35 |  | 3/22/2022 12:00 p. m. | 6/30/2022 12:00 p. m. | Incapacida del compañero Hernando, montajes PVMPrimevera, ethernet Quebradona | 100 | 8973119 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra bien por ahí funcionando normal |  |  | 02-352 | [5 empty] | D521089 (vaisala) | CH12R 1641 | 6657 (VAISALA) | FW97D12852444 SOLAREX DE 10 VATIOS |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,20 | [19 empty] | 12,90 | [5 empty] | 17,00 | 12,80 | 12,80 |  | se hace prueba PVM: 79C en 11' 56", 80C en 11' 58"; se bajan datos, se resetea DCP | [9 empty] | La estación se ha funcionado normal
50 | 2701075 | ESTACION ENTRERRIOS IDEAM 2701075 HC | 2021-01-11 12:00 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D1004 | 103 | 0:32 | 72,41 | 44721.5 | 44721.5 | Traslado PMV Entrerrios | 0 | 12603807 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion toca trasladarla para que cumpla con el emplazamiento |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | Hydrological Services 97-338 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Vaisala Qml201 D444255 | CH12R 1647 | Vaisala V1001200 6651 | Solarex msx10 Fe97d11852217 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,76 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,00 |  | 3,46 | [6 empty] | 25,00 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,50 | [5 empty] | 18,20 | 13,30 | 13,30 |  | Se traslada estacion para que cumpla con el e plazamiento | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
51 | 2701095 | ESTACION PRESA RIOGRANDE2 HC IDEAM 2701095 | 11/16/2021 12:00 p. m. | Preventivo | CR1000_RG2_CAS2 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C3412 | 103 | 0:27 | 72,41 | 44776.5 | 9/21/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando, montaje PVM Primavera,traslado PVM Entrerrios | 197 | 8892397 |  | Sí | Ethernet |  | 10.14.50.167l | 255.255.254.0 | 10.14.50.254 | El PVM se encuentra limpio |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | Hidrological service 00-1075 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,98 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | encuentra PVM descalibrado, en la calbracion 89canguilones en 12 minutos, 28 septiembre se retira el PVM descalibrado, se instala el 18-410 con 80 canguilones en 12 minutos | [9 empty] | La estacion queda operando bien.
52 | 2701101 | ESTACION ALTO DE LA SIERRA IDEAM 2701101 HC | 7/29/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos torres HErnando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943767C6 | 167 | 0:29 |  | 3/22/2022 12:00 p. m. | 7/29/2022 12:00 p. m. | Incapacida de compañero Hernando, montanje PVM Primavera,mo taje ethernet Quebradona | 129 | 8973131 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado, poda y PVM | No tiene. |  | Hydrological Services 00-990 | [5 empty] | QML 201C G211041 | Ch100 2118 | V1001200 7086 | Gingly solar 051801420 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,26 | [8 empty] | 22,10 | [10 empty] | 13,00 | [5 empty] | 20,30 | 13,26 | 13,55 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, PRUEBA PVM 83C EN 12 MIN 07 SEG, 82C EN 12 MIN 03 SEG | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
53 | 2701103 | ESTACION MINA LA VIBORITA IDEAM 2701103 HC | 9/30/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94A0D65A | 103 | 0:57 | N/A | 9/19/2022 12:00 p. m. | 9/30/2022 12:00 p. m. | Via cerrada por derrumbe porbinvierno | 11 |  | 12537409 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 11-411. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vaisala. QML201C. G272012. | Campbell Scientific. CH100. 1419 | Vaisala. V1001200. 7110. | bp solar. SX20U. C1070301-6142295. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16,84 | 13,50 | 13,48 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y prueba del pluviometro. 1 = 79T: 06M: 00S. 2 = 79T: 05M: 56S. 3 = 79T: 05M: 56S. | [9 empty] | En la proxima visita 2023. Se programara modernizacion de la estacion | [15 empty] | septiembre 30, 2022
54 | 2701107 | ESTACION GUANACAS IDEAM 2701107 HC | 2022-12-07 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943E911E | 103 | 0:36 |  | 44564.5 | 44902.5 | Incapacida del compañero Hernando, montajes ÑPVM primavera, ethernet Quebradona | 133 | 8857244 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra bien la poda está bueno | No tiene. |  | Hydrological Services 00-1072 | [5 empty] | Vaisala Qml201c G341009 | Ch200 6107 | Vaisala V1001200 7098 | Bp solar sx10m c10402052557264 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,70 | [8 empty] | 22,40 | [10 empty] | 13,50 |  |  |  |  | 1 | 1.966,00 | 1.369,00 | 1.370,00 |  | Se bajan datos se hace prueba Pvm 82 C en 12 min 10 eg, 81C en 12 min 11 seg | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
55 | 2701118 | ESTACION LOS ATAJOS IDEAM 2701118 HC | 6/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RG C 519.adc | Carlos torres | Comisión Hernando-Caloma | 943817C4 | 167 | 0:40 |  | 3/15/2022 12:00 p. m. | 6/15/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando, Montajes PVM Primavera y ethernet Quebradona | 92 | 8 9 3 2 2 9 5 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra en uen estado |  |  | 14-803 | [5 empty] | QML201C G211037 (VAISALA)5 | 3190 (ch100) | V1001200 7082 (VAISALA) | BP SOLAR SX20U C1060819 5436740 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí | No Aplica |  | Sí | No Aplica | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 12,43 | [8 empty] | 23,50 | [10 empty] | 12,00 | 12,30 |  |  |  |  | 20,00 | 12,30 | 12,40 |  | Se hizo mantenimiento de limpieza y se bajaron datos se reseteo DCP, Calibracion PVM 82C en 12' 10", 83C en 12' 11", se cam io bateria el 09 junio. | [9 empty] | La estación queda operando bien
56 | 2701518 | ESTACION G2D EMBALSE TR PPAL IDEAM 2701518 HC | 10/20/2021 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_A_LMMX2_v010 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C3412 | 103 | 0:27 | 72,41 | 44721.5 | 8/25/2022 12:00 p. m. | Traslado PMV Entrerrios | -12 | 12260267 |  | Sí | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,98 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | En la revision queda pendiente cambio de medidor de nivel d tanque de evaporacion | [9 empty] | La estacion queda pendiente por cambio sensor nivel tanque evaporacion
57 | 2701518 | ESTACION G2D EMBALSE TR PPAL IDEAM 2701518 HC | 2021-09-11 12:00 | Correctivo | CLM_A_LMX2_v01.CR1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C3412 | 103 | 0:27 | 72,41 | 9/14/2022 12:00 p. m. | 9/14/2022 12:00 p. m. | Traslado PMV Entrerrios | 0 | 12687326 |  | Sí | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Se encuentra defectuoso medidor de nivel tanque de evaporacion |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,41 | 0,25 | 368,73 | 22,11 | 77,30 | 226,10 | 0,52 |  | 126,90 | 823,36 | 12,63 |  | 3,40 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | En la revision queda pendiente cambio de medidor de nivel d tanque de evaporacion | 8/25/2022 12:00 p. m. | Carlos Torres | Nivel tanque malo | Revisar |  | Sensor | Sensor | Sensor | No da la medida | Se cambia sensor tanque de evaporacion serial 768 por el 1060 modelos 255-100 Novalinx
58 | 2701522 | ESTACION SAN PEDRORG10 LAYE IDEAM 2701522 HC | 6/21/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_A_LMM_SanPedro.Cr1 | Carlos Torres, JuanD. Montoya | Comisión Hernando-Caloma | 943C2764 | 103 | 0:27 | 0.86m | 44598.5 | 6/21/2022 12:00 p. m. | Incapacida del compañero Hernando | 19 | 10045005, |  | No | [5 empty] | La estación CLM se encuentra bien podada y el sitio del radar sin obstaculos que afecten la medida. |  | Vega modelo PULS61390 serial 21277302 | Hidrologycal service model TB3/0_01 00-983 | Kipzonem modelo cmp3 s/n 80651 | Vaisala hmp 155 s/n h4830016 | Young s/n 91095 | Novalynx s/n 1061 | Vaisala PTB 110 s/n h4830007 | cr1000 serial 3116 | CH12R serial 1631 | tx321G serial 1907 | fw97a10834630 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,86 | 0,00 | 246,64 | 16,56 | 68,15 | 112,00 | 0,96 |  | 19,14 | 762,63 | 13,28 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 | 255,00 | 11,90 | 1,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 18,20 | 13,20 | 13,20 |  | Mtto preventivo, se hace aforo por vadeo con FlowTracker: mira 0.855 mts caudal 6.8 m3/seg, se bajan datos, se chequean seriales de equipos, voltajes y conexiones. | [9 empty] | La estación que operando normal
59 | 2701522 | ESTACION SAN PEDRORG10 LAYE IDEAM 2701522 HC | 10/31/2021 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_A_LMM | Carlos torres Juan David Montoya | Comisión Hernando-Caloma | 943C2764 | 103 | 0:27 | 0.73 | 44812.5 | 44690.5 | Se atendio aforos vertimiento Miraflores | 27 | 11763634 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion esta sin la medida de nivel |  | Vega modelo PULS61390 serial 21277302 | Hidrologycal service model TB3/0_01 00-983 | Kipzonem cmp3 80651 | Vaisala hmp155 h4830016 | Young 91095 | Novalyns 255100 1061 | Vaisala ptb1101b1ab h4830007 | cr1000 serial 3116 | CH12R serial 1631 | tx321G serial 1907 | fw97a10834630 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 73,00 | 0,00 | 306,10 | 18,30 | 63,50 | 170,70 | 2,23 |  | 188,30 | 765,35 | 13,25 |  | 3,49 | [15 empty] | 33,00 | 2,55 | 11,90 | [5 empty] | 17,80 | 13,27 | 13,27 |  | La estacion se encontro con la medida de nivel del rio mala, se corrige cable reventado, se hace aforo mira 0,77 mts caudal 5,734 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
60 | 2701523 | ESTACION CUCURUCHO IDEAM 2701523 HC | 11/16/2021 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_AV2.cr1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C4282 | 103 | 0:27 | 72,41 | 8/27/2022 12:00 p. m. | 9/21/2022 12:00 p. m. | Traslado PVM Entrerrios | 25 | 12010703 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien podada y limpia |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | TB-3/0_01 HYDROLOGICAL SERVICE Serial 11-408 | MODELO CNP3 MARCA KIPZONEN SERIAL 090998 | HMP155 SERIAL P2850207 | JOUNG 91103 | Movalinx MODELO 255-100 SERIAL 770 | MODELO PTV1101B1AB SERIAL H4830004 | Campbell CR 1000 serie 51981 | Cambell ch12R s/n 3389 | Campbell tx-312 -1660 | solarex msx10 I0011201698667 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,00 | 113,90 | 15,18 | 92,45 | 255,84 | 1,11 |  | 160,95 | 749,80 | 12,82 |  | 3,40 | [15 empty] | 37,00 | 5,00 | 12,50 | [5 empty] | 14,70 | 12,70 | 13,00 |  | Se corrige medida tanque | [9 empty] | Se encuentra medida tanque desviada,se corrige
61 | 2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 7/19/2022 12:00 p. m. | Correctivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | Comisión Norberto | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 7/19/2022 12:00 p. m. | 7/19/2022 12:00 p. m. | Atendida a tiempo | 0 | 11678086 | N/A | Sí | RF | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Verificar transmision por GOES. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMANAH 80w S/N CS5C P650860607, ELECTRICAL RATING 20w S/N D316053011986 |  |  |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 357,40 | 24,99 | 69,15 | 343,40 | 1,10 |  |  | 11,00 | 13,18 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  |  | 7/14/2022 12:00 p. m. | Wilson Aceros | No transmision | Transmisor bloqueado |  |  |  |  | Transmisor bloqueado por codigo de proteccion. | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor, se reinicia para corregir codigos de proteccion, se revisan lineas de anclaje, se descargan datos y se realiza limpieza en general.
62 | 2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 2022-12-09 12:00 | Preventivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | Comisión Norberto | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 44904.5 | 44904.5 | Atendida a tiempo | 0 | 12295369 | N/A | Sí | RF | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Para realizar el mantenimiento preventivo, se encuentra la estacion con escremento animal, pero en buenas condiciones. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | SN 500 APOGGE RADIACION SERIAL 1126 | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N 1865 | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMANAH 80w S/N CS5C P650860607, ELECTRICAL RATING 20w S/N D316053011986 | GPS TRIMBLE SERIE 28560074 | Antena TX, Campbell serie 1651 | Antena Omni de 900 MHz Referencia P2Q-012U-PRO de 12 dbi |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 362,10 | 22,98 | 76,70 | 255,80 | 0,94 |  |  | 13,00 | 13,47 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  | Se realiza revision de la estacion, limpieza en general se verifican cuerdas de anclaje, encontrandolas bien, se verifican conexiones y voltaje de bateria, se descargan datos, las canecas y la estructura como medio flotante no presentan novedad. | [9 empty] | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisan configuraciones, se revisan lineas de anclaje, se descargan datos y se realiza limpieza en general, se revisan las lineas de anclaje 3 en total.
63 | 2701706 | ESTACION RG7 EL BOTON IDEAM 2701706 HC | 6/17/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943C51F4 | 103 | 0:27 |  | 3/22/2022 12:00 p. m. | 6/17/2022 12:00 p. m. | Incapacidad delcompañero Hernando, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona | 87 | 8973133 | 8973133 | No | [5 empty] | Las pasiones encuentra en buen estado la poda está bien |  |  | 18-315 | [5 empty] | Vaisala QML_201 G211029 | Campbell CH12R Serial 3807 | Vaisala V1001200 serial 7079 | C1020411 2060294 Solarex 10w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,34 | [6 empty] | 17,00 |  | 17,00 | [8 empty] | 12,60 |  | 13,00 | [5 empty] | 18,20 | 13,00 | 13,20 |  | Se bajan datos se resetea DCP,Prueba PVM:84C en 12' 18"; 83C en 12' 19". | [9 empty] | Ia estacion queda normal.
64 | 2701707 | ESTACION RG6 PUENTE BELMIRA IDEAM 2701707 HC | 6/23/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | CMT-JDM | Comisión Hernando-Caloma | 943D8566 | 103 | 0:33 | 0.65m | 44598.5 | 6/23/2022 12:00 p. m. | Incapacida medica del compañero Hernando | 21 | 10044955 |  | No | [5 empty] | Estación operando bien. |  | vaisala modelo QHR104-3 SERIAL 6170220 | 11-415 | [5 empty] | QML201 G131207 (VAISALA) | CH12R 1643 | V1001200 7053 (VAISALA) | fw 97d 11851659 MSX10 Solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,65 | [29 empty] | 12,50 | [5 empty] | 15,50 | 12,70 | 12,72 |  | Mtto preventivo, se hace aforo: mira 0,65 mts caudal 14,5 m3/seg desviacion -6.4%; No se bajan datos ni se hace visita. | [9 empty] | La estación queda operando OK.
65 | 2701707 | ESTACION RG6 PUENTE BELMIRA IDEAM 2701707 HC | 7/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D8566 | 103 | 0:33 | 0,76 mts | 44812.5 | 7/27/2022 12:00 p. m. | Ya se ejecutaron los MPs que tenian como inicio previsto la semana encurso | -13 | 11763645 |  | No | [5 empty] | Estacion en buen estado,poda y radar |  | vaisala modelo QHR104-3 SERIAL 6170220 | 11-415 | [5 empty] | QML201 G131207 (VAISALA) | CH12R 1643 | V1001200 7053 (VAISALA) | fw 97d 11851659 MSX10 Solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,76 | [9 empty] | 12,87 | [8 empty] | 15,10 | [16 empty] | 15,00 | 12,60 | 12,60 |  | Se bajan datos, ze resetea DCP, se hace aforo mira 0,745 mts caudal 18,69 m3/seg, prueba PVM: 82c en 12' 12", 82c en 12' 03"; sehace seccion transversal sensor,BM. | [9 empty] | La estacion que funcionando normal.
66 | 2701707 | ESTACION RG6 PUENTE BELMIRA IDEAM 2701707 HC | 2022-02-11 12:00 | Preventivo | RARG.859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D8566 | 103 | 0:33 | 0,605 mts | 44753.5 | 44603.5 | Traslado PMV Entrerrios | -5 | 13404493 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra normal |  | vaisala modelo QHR104-3 SERIAL 6170220 | 11-415 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G131207 (VAISALA) | CH12R 1643 | V1001200 7053 (VAISALA) | fw 97d 11851659 MSX10 Solarex6 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,60 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,89 |  | 3,46 | [6 empty] | 18,20 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,45 | [5 empty] | 16,25 | 13,22 | 13,23 |  | Se bajan datos,se resetea DCP , mira 0.605 mts radar 0.64 se ajusta radar, se hace aforo mir 0.605 mts caudal 14,7 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda normal
67 | 2701709 | ESTACION RM7 PIEDRAS BLANC IDEAM 2701709 HC | 9/30/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_V20210326.CR1X | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943184FA | 219-131 | 0:02 | 0.43 | 44630.5 | 9/30/2022 12:00 p. m. |  | -3 | 12750110 |  | Sí |  | General electric, GD MDS, 3017835 | 10.14.68.67 | 255.255.255.192 | 10.14.68.126 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR104_29028707 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000X_S/N 5946 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1877 | Cmpbell Scientific_ TX 320_ S/N 057331 | VOLSTAR_VLT 175 -M de 175w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,44 | [9 empty] | 13,14 |  | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [5 empty] | 33,00 | 24,50 | 12,40 | [5 empty] | 16,09 | 13,34 | 13,20 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa | [15 empty] | septiembre 30, 2022
68 | 2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 7/26/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943DA38A | 103 | 0:33 | 1,17 | 7/26/2022 12:00 p. m. | 7/26/2022 12:00 p. m. |  | 0 | 11348106 |  | No | [5 empty] | Estacion en buen estado de sensores y poda, y acceso |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | [5 empty] | QML201 G272188 (VAISALA) | 1635 (ch12R) | V1001200 7106 (VAISALA) | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,16 | 0,00 | [8 empty] | 13,23 | [8 empty] | 23,60 | [10 empty] | 13,00 | [9 empty] | Se bajan datos, aforo mira 1,10 mts caudal 8,75 m3/seg, seccion transversal, BM. Pendiente hidraulica | [9 empty] | La estacion queda funcionanando normal
69 | 2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 2022-01-11 12:00 | Preventivo | EPRARG.859.adc | 103 | Comisión Hernando-Caloma | 943DA38A | 103 | 0:33 | 0.895 mts | 10/24/2022 12:00 p. m. | 44572.5 | Para dar cumplimiento visita Speedwell | 8 | 13092709 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Ia estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G272188 (VAISALA) | 1635 (ch12R) | V1001200 7106 (VAISALA) | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,90 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,19 |  | 3,46 | [6 empty] | 28,10 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,90 | [5 empty] | 18,63 | 13,22 | 13,22 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se ajusta nivel radar se encontro 2 cms por debajo del nivel de mira,Se hace aforo mira 0.895 caudal 5,06 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando normal
70 | 2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 2022-09-08 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_v02_TX325_CH200 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 1,32 |  | 44812.5 |  |  | 11862320 |  | Sí | GPRS | HUAWEY AR502CG-L 21500103632SK6605320YAR502 | 172.21.3.154 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion todo se encuentra normal, poda , lipieza y funcionamiento sensores |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | 97-369 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | CR310 10194 | 12225 (CH 200) campbell scientific | Campbell TX325 300001621 | ELECTRICAL RATING 50W 50J-V 00240050J2003080430124 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,15 | 0,00 | [8 empty] | 13,20 |  |  | 3,00 | [5 empty] | 31,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,10 | [5 empty] | 19,55 | 13,55 | 13,55 |  | Se bajan datos, chequeo BM,aforo mira 1,07 mts caudal 31,6 m3/seg, seccion transversal sensor, pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion queda operNdo bien sin pendientes.
71 | 2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 11/17/2021 12:00 p. m. | Correctivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 0,77 mts | 9/22/2022 12:00 p. m. | 9/22/2022 12:00 p. m. |  | 0 | 12964902 |  | Sí | GPRS | HUAWEI AR502CG-L 21500103632SK6605320YAR502 | 172.21.3.154 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | 97-369 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | Campbell cr310 10194 | Campbell ch200 12225 | Campbell TX325 300001621 | ELECTRICAL RATING 50J-V 00240050J2003080430124 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,77 | 0,00 | [8 empty] | 13,28 |  | 3,40 | [15 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,19 | [5 empty] | 19,55 | 13,50 | 13,60 |  |  | 9/20/2022 12:00 p. m. | Pesi | Subestimacion lluvia | Revisar | PVM | PVM | PVM |  | PVM | Se cambia PVM 97-369 Y SE INSTALA EL hidrological solutions 21- 680
72 | 2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 10/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 0.66 mts | 11/14/2022 12:00 p. m. | 10/27/2022 12:00 p. m. | Se atendera visita de speedwell en la fecha de inicio previsto | -18 | 13549537 |  | Sí | GPRS | HUAWEI AR502CG-L 215001036332SK6605320YAR502 | 172.21.3.154 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | hidrological solutions modelo TB3/0.01 21-680 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell cr310 10194 | 12225 (CH 200) campbell scientific | Campbell TX325 300001621 | Electrical Rating 50J-V 00240050j2003080430124 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,66 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,74 |  | 3,46 | 3,40 | [14 empty] | 1,25 | 0,75 | 12,92 | [5 empty] | 16,05 | 13,30 | 13,40 |  | Se bajan datos, aforo mira 0.655 mts caudal 15,6 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa
73 | 2701714 | ESTACION RG8A CANAL RG IDEAM 2701714 HC | 9/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9432A518 | 103 | 31:10 | 1,70 | 44776.5 | 9/27/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando ,montaje PVM Primavera, traslado PVM Entrerrios | 203 | 8892420 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra limpia y todo dentro de lo normal |  | VEGA UHR 104-3 29028708 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | campbell cr800 serial 43687 | Ca mpbell ch12r 1652 | CAMPBELL TX312 SERIAL 1082 | bp solar sx20u c1060819 5436791 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,70 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,24 |  | 3,46 | [6 empty] | 22,50 | [8 empty] | 37,00 | 8,00 | 12,30 | [5 empty] | 19,00 | 13,20 | 13,28 |  | Se bajan datos,se hace aforo mira 1,70 mts caudal 11,9 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa
74 | 2701735 | ESTACION RMS14 YARUMITO IDEAM 2701735 HC | 9/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX32Z5_CH200_Yarumito | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943544DE | 173 | 0:26 | 1.7 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. | N/A | Vaisala. QHR 104-3. 23907795 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10121 | Campbell Scientific. CH200. 12211 | Campbell Scientific. TX325. 300002010 | Electrical Rating. 50J-V. 00227050J2008020031 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15,59 | 13,14 | 13,33 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y hacemos aforo. Mira: 1.70 metros. Caudal ( Q): 77.657 m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 27, 2022
75 | 2701763 | ESTACION EMBALSE QUEBRADONA IDEAM 2701763 HC | 2021-10-11 12:00 | Preventivo | LMMX2_PVM_v02.cr1 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943D9610 | 103 | 0:33 | 45,2 | 8/30/2022 12:00 p. m. | 9/15/2022 12:00 p. m. | Visita Speedwell | 16 | 12078049 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra normal | SE-105DM 4023-082197 (enviro-systems) | Campbell CS475A 50244780 | 16-236 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | CR100 serial= 3230 | 1650 CH12R | tx321 serial= 1713 | SX420J I31104019BF09B2 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 45,20 | 63,75 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,29 |  | 3,30 | [15 empty] | 33,10 | 9,10 | 12,10 | [5 empty] | 19,10 | 12,90 | 13,00 |  | Mantenimiento speedwell prueba de 251 canguilones se verifi o valor y dio bien. | [9 empty] | La estacion queda operando normal
76 | 2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 6/22/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RGDQ5M.adc | CMT-JDM | Comisión Hernando-Caloma | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0.45 | 44567.5 | 6/22/2022 12:00 p. m. | Incapacida del compañero Hernando | 21 | 10046290 |  | No | [5 empty] | Estación operando ok |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,43 | [9 empty] | 13,15 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 20,25 | 13,30 | 13,63 |  | Mtto preventivo, se bajan datos, se hace aforo: mira 0,44 mts caudal 1,19 m3/seg | [9 empty] | La estación queda operando normal, sin novedad.
77 | 2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 7/28/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0,90 | 44812.5 | 7/28/2022 12:00 p. m. | Ya se ejecutaron los MPs que tenian como inicio previsto la semana en curso | -12 | 11763654 |  | No | [5 empty] | Estacion en buen estado de poda y sensores |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí |  | No |  | 0,90 | [9 empty] | 13,40 | [8 empty] | 15,70 | [16 empty] | 20,00 | 13,40 | 13,65 |  | Se bajan datoos, se resetea DCP, se hace aaforo mira 0,865mts , caudal 4,58 m3/seg; mira 0,75 mts caudal 3,59 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
78 | 2701793 | ESTACION EMBALSE RG2 PPAL IDEAM 2701793 HC | 11/16/2021 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR300 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943E047C | 103 | 0:34 | 70,37 | 8/30/2022 12:00 p. m. | 9/21/2022 12:00 p. m. | Traslado PVM Entrerrios | 22 | 12078052 |  | Sí | Ethernet |  | 10.24.248.195 | 245.245.245.240 | 10.24.248.193 | Todo normal |  | 013 VEGA 29028713 | Hydrological Services 14- 799 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell Cr310 10117 | Cmpbell CH200 12189 | Campbell tx321 2197 | Electrical Rating 50 J-V 002050j190316028727 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 70,37 | 0,00 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,66 |  | 3,46 | 3,40 | [14 empty] | 33,40 | 4,70 | 12,40 | [5 empty] | 19,60 | 13,60 | 13,80 |  | La estacion queda operando normal, se hizo prueba calibracion PVM SERIAL 14-799 y dio 84 canguilones en 11' 55" y 12' 01", pruebas calidad embalse. | [9 empty] | La estacion queda operando normal,.
79 | 2701797 | ESTACION EMBAL QUEBRADO RESP IDEAM 2701797 HC | 2021-10-11 12:00 | Preventivo | CR300_TX325_RAD | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943B10CA | 137 | 0:58 | 45,20 | 8/30/2022 12:00 p. m. | 9/15/2022 12:00 p. m. | Por atender visita Speedwell | 16 | 12078057 |  | Sí | GPRS | HUAWEI AR502CG-L 21500103632SK6605374 | 172.21.203.97 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra bien |  | 013 VEGA PULS61380 23907805 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell CR310 10124 | Ca pbell CH200 12170 | Campbell TX325 300002015 | Electrical Rating 50J-V 00240050j2003080434 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 45,20 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,59 |  | 3,46 | [15 empty] | 1,25 | 0,75 | 11,64 | [5 empty] | 20,10 | 13,60 | 13,70 |  | Se bajan datos, todo bien | [9 empty] | La estacion queda operando normal
80 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 5/18/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V2_TX325_CH200-Diamante.cr300 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9431b168 | 219 | 0:02 | 1.8 | [6 empty] | Sí | RF | General Electric, GE MDS MCR, 3017429 | 10.155.115.17 | 255.255.255.0 | 10.155.115.10 | Estación en buenas condiciones. | No aplica | Campbell Scientific, CS475A, SN54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3,0.01",P-97-356. | [5 empty] | Campbell Scientific, CR310, 10183. | Campbell Scientific,CH200,12171 | Campbell Scientific, TX325, 300001562 | Electrical Rating, 50J-V, SN00240050J2003080439 | Electrical Rating, 50J-V, SN00240050J2003080445(Panel Repetidora) | General Electric, GE MDS MCR, 3017435(Mestro Diamante) | Freewave, HT-PE, SN893-8534(SLVMOCORONGO) |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,81 | 0,00 | [8 empty] | 12,96 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 28,00 | 12,00 | 13,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 19,46 | 13,39 | 13,36 |  | Descarga de datos, no se realiza aforo. | [9 empty] | Se trasladó la estación a la margen derecha del río.
81 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 7/19/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V2_TX325_CH200-Diamante.cr300 |  | Comisión William-Faustino | INF |  | 0:23 |  | 7/22/2022 12:00 p. m. | 7/19/2022 12:00 p. m. |  | -3 |  |  | No | [5 empty] | Visita estación el diamante encuentra estación funcional toda ecas de pasto |  | Vaisala Mod. QHR 104-3 S/N 29028695. | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-97-356. | [5 empty] | Campbell Scientific-CR800-Serie 1957. | Campbell Scientific-CH200-1884. | Campbell Scientific. TX 312 HDR GOES TRANSMITTER-1219. | bp Solar-SX 20U-C1070522-6158761.
82 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 9/29/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200-Diamante | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9431B160 | 219 | 0:02 | 2.39 | [6 empty] | Sí | RF | GENERAL ELECTRI. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.247 |  |  | La edtacion se encuentra en budnas condiciones. | N/A | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080445 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,76 | 13,35 | 13,32 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. Hacemos aforo. Mira: 2.3 metros. Caudal (Q): 167.994 m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 29, 2022
83 | 2701950 | ESTACION MANANTIALES IDEAM 2701950 HC | 10/20/2022 12:00 p. m. | Correctivo | CLM_A_LMMX2_v010 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D530E | 103 | 0:32 | 72,41 | 44721.5 | 8/25/2022 12:00 p. m. | Traslado PMV Entrerrios | -12 | 12260267 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,98 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | En la revision queda pendiente cambio de medidor de nivel d tanque de evaporacion | [9 empty] | Ff
84 | 2701955 | ESTACION DESCARGA TS C/V IDEAM 2701955 HC | 2021-11-11 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943AE2B4 | 1372 | 0:57 | 72,41 | 44782.5 | 9/16/2022 12:00 p. m. | Se trabajo en estacion traslDo PVM Entrerrios | 8 | 12295366 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 00-998 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201C SERIAL G272190 | CH200 6125 | VaisalaV1001200 7107 | Borrado 10w |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,00 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,59 |  | 3,46 | 3,40 | [14 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 16,10 | 12,15 | 12,30 |  | PRUEBA Clbracion PVM serial 00-998 : 77C , 72C, 71C en 5' 30 " pendiente cambio, todavia no se ha puesto en funcionamiento el Rittmeyer | [9 empty] | Pendiente cambio PVM. 04 Octubre cambio PVM Se instalo el 00-1061
85 | 2701976 | RG-16 PUENTE ARCO | 9/29/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943CF10C | 103 | 31:30 | 0.25 | 8/29/2022 12:00 p. m. | 9/29/2022 12:00 p. m. | Se trabajo en aforos rebose Miraflores | 31 | 12222390 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Campbell CS475A 50244785 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | VAISALA QML201 G272007 | Campbell CH12R 1623 | VAISALA V1001200 6648 | BP SOLAR SX420J 131103199BF0D8C |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | No | Sí | 0,25 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,30 |  | 3,46 | [6 empty] | 26,10 | [8 empty] | 55,75 | 1,00 | 12,60 | [5 empty] | 19,45 | 13,24 | 13,24 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, aforo 0,26 mts 0,374m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operando normal
86 | 2701978 | ESTACION MOCORONGO IDEAM 2701978 | 6/15/2022 12:00 p. m. | Preventivo | QM_FUP1010_v01 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma |  |  |  |  | 44776.5 | 6/15/2022 12:00 p. m. | Compañero Hernando incapacitado, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona | 99 | 8892418 |  | Sí | Ethernet | Nl 121 serial 4626 | 10.14.82.113 | 255.255.255.240 | 10.14.82.126 | Secuestra estación funcionando bien se limpian cristal dice hecha pomada a los cristales que a funcionando con mejor ganancias | [8 empty] | CR1000 serial 52300 | Mean Well MDR-60-12 | [6 empty] | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | [12 empty] | 3,40 | [24 empty] | 12,00 |  |  | Se bajan datos se cambia pomada a los cristales, mejorando la ganancia. | [9 empty] | La estacion queda mejorada en ganacia de medida en caudal para las 2 medidas principal y auxiliar
87 | 2701979 | ESTACION RG-15 LA TRUCHERA IDEAM 2701979 HC | 6/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | CMT-JDM | Comisión Hernando-Caloma | 9430282A | 219 | 0:04 | 0.51m | 44775.5 | 6/24/2022 12:00 p. m. | Incapacida compañero Hernando, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona | 136 | 8314245 |  | No | [5 empty] | Estación operando normal. |  | campbell 475a001 38203816 | [6 empty] | CR800 SERIAL 1958 | ch-12r 3828 | TX321G 1560 | elctrical rating 20w D31509301169592 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | [40 empty] | Se realiza aforo: mira 0,51 mts, caudal 9,407 m3/seg con ADCP software RiverSurveyor Live, no se hace visita ni se bajan datos. | [9 empty] | La estación queda operando normal.
88 | 2701979 | ESTACION RG-15 LA TRUCHERA IDEAM 2701979 HC | 2021-04-11 12:00 | Preventivo | RAD_CR3XX.CR300 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94300014 | 219 | 0:02:00 c/15 min | 0,70 | 44812.5 | 44813.5 | Se trabajo en aforos vertimiento Miraflores | 31 | 11763651 |  | Sí | GPRS | HUAWEY AR500 21500103632SK6605588 | 172.21.3.170 | 255.255.255.24o8 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra operando bien |  | campbell 475a001 38203816 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | CR310 SERIAL 10123 | ch-200 12175 | TX321G 1560 | 50J-UV 00240050J2003080071 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | No | Sí | 0,67 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,28 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,80 | 3,60 | 12,40 | [5 empty] | 20,50 | 13,59 | 13,60 |  | Se realizaaforo mira 0,68 mts caudal 12,20 m3/seg , bajan datos. | [9 empty] | La estaciion queda operando normal
89 | 2701980 | ESTACION EL TOMATE IDEAM 2701980 HC | 2022-12-09 12:00 | Preventivo | EST_SED_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 94A0F0B6 | 103 | 0:57 | N/A | 44904.5 | 44904.5 | Se atiende a tiempo | 0 | 12595372 |  | Sí | Ethernet | Radio Freewave serial # 893-8627 | 10.24.248.25 |  |  | Se encuentra estacion sucia, con registro de datos repetitivos (la misma lectura en cada una de las variables), | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | CR6 SERIAL 9644 | CH 200 serial 1622 | TX 321 SERIAL 1547 | Electrical Rating 20w serie # 31509301169804 | OBS 501(TURBIDEZ) CAMPBELL SERIE 1551 | HYDRO WIPER (TURBIDEZ) ZEBRA TECH 2841 | RBR OPTODE (OXIGENO DISUELTO) RBR93052 | RBR CONCERTO, MARCA RBR SERIE 63073 | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,31 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | [25 empty] | Se realiza limpieza en general de la estacion flotante, se desmonta equipo de medicion para la limpieza, se revisa guaya de seguridad, la estacion no queda con lecturas de variables por lo que se desmonta nuevamente y se lleva para revision en la bodega de la 30, se revisan anclajes de la estacion no se encuentra novedad, se descargan datos. Se revisa equipo y no se pude poner nuevamente en funcionamiento, se realiza y adjunta informe. | [9 empty] | Se realiza revision del equipo, se cambian baterias internas de RBR, para realizar actualizacion del sistema y no es posible tener conexion con el equipo, se realiza y adjunta informe d la revision.
90 | 2701982 | ESTACION DESCARGA P2_SED IDEAM 2701982 HC | 7/19/2022 12:00 p. m. | Correctivo | EST_SED_V01_20181016.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 94A026DE | 103 | 0:51 | 2.51 | 7/19/2022 12:00 p. m. | 7/19/2022 12:00 p. m. | ATENDIDA A TIEMPO | 0 | 11678141 |  | No | [5 empty] | Verificacion caida de voltage bateria. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CAMPBELL CR6 S/N 7622 | CH200 S/N 1881 | TX 321 S/N 1553 | ISOFOTON 75w S/N 07070101033, ELECTRICA RATING 20w S/N 31509301169786 | OBS501 CAMPBELL S/N 1553 | HYDRO WIPER ZEBRA TECH S/N N/A | LISST ABS SEQUOIA S/N 6075 | RBR OPTODE S/N 93049 | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [11 empty] | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [10 empty] | 19,10 | 13,38 | 13,38 |  |  | 7/15/2022 12:00 p. m. | Ing Wilson Aceros | Caida de voltaje bateria | Bateria mala |  |  |  |  | Bateria mala | Se realizan pruebas a la estacion en general, se encuentra bateria con voltaje bajo, el sensor LISST ABS sin registro de lectura(NAN), se descargan datos, se cambia bateria por una nueva, el sensor RBR continua en revision.
91 | 2701983 | ESTACION RG6A LA PINERA IDEAM 2701983 HC | 7/28/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_v02_TX325_CH200 | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943A9424 | 137 | 0:56 | 1,86& | 44812.5 | 7/28/2022 12:00 p. m. | Ya se ejecutaron los MPs que tenian como inicio previsto la semana en curso | -12 | 11763648 |  | Sí | Ethernet | Huawei AR502CG_L 21500103632sk6605578 | 172.21.3.162 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra bien, solo pendiente derrumbe en la margen del radar |  | Vaisala 21277310 | [6 empty] | CR310 10185 | Ch200 12186 | TX325 300001556 | I31103209BF1057 bpsolar 420j |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,85 | [9 empty] | 13,33 |  | 3,20 | [6 empty] | 26,73 | [8 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,10 | [5 empty] | 20,00 | 13,67 | 13,70 |  | Se bajan datos, se hace aforo mira 1,84 mts caudal 66,80m3/seg | [9 empty] | La estacion queda normal.
92 | 2701983 | ESTACION RG6A LA PINERA IDEAM 2701983 HC | 2022-03-11 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_v02_TX325_CH200 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943A9424 | 137 | 0:56 | 0.88 mts | 44753.5 | 44631.5 | Traslado PMV Entrerrios | -4 | 13404493 |  | Sí | GPRS | Huawey AR500 21500103632SK6605578YAR502CG-L | 172.21.3.161 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se esta erocionando al lado dela mira |  | Vaisala 21277310 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell cr310 10185 | Campbell CH200 12186 | Campbell TX325 300001556 | ELECTRICAL RATING 50J-V 00240050j2003080441 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,88 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,23 |  | 3,40 | [6 empty] | 29,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,17 | [5 empty] | 20,80 | 13,61 | 13,62 |  | Se bajan datos, aforo mira 0,89 mts caudal : 25,127 m3/seg, mira : 0,95mts , caudal : 27,1m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando bien
93 | 2701992 | ESTACION C/V GUADALUPE 3 IDEAM 2701992 HC | 2021-09-11 12:00 | Preventivo |  |  | Comisión Hernando-Caloma | 943CF10C |  | 0:32 |  |  | 9/14/2022 12:00 p. m. |  |  |  |  | Sí | Ethernet | [70 empty] | Se verifican que los 12 cristales | [9 empty] | Queda funcion
94 | 2701994 | ESTACION EL ZAFIRO IDEAM 2701994 HC | 2022-10-08 12:00 | Correctivo | ZAFIRO2022 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943A0146 | 137 | 0:52 | 2.79 mts | 44720.5 | 44842.5 | Fin de Semana | 4 | 11728907 | N/A | No | [5 empty] | La estacion en terminos generales se encuentra en buen estado. se debe reparar un tramo de baranda en la parte inferior donde esta ubicada la mira. | NA | Vaisala QHR-104-3 SN : 29028695 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Marca Campbell Scientific. Modelo CR10X-2MB. Serie X 21594 | Marca Campbell Scientific. Modelo CH100. Serie 3184 | Campbell Scientific. Modelo TX 320- S/N 057347. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432107. | PANEL SOLAR 2BP SOLAR MOD. SX320J SN 10707175432107 | ANTENA TX TELONIVS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 SN 13180257 | NA | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 1,40 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13,15 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14,78 | 13,27 | 13,15 | 4,50 | [10 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. los elenentosvyvequipos en su conjunto quedan operando normalmente.
95 | 2701997 | ESTACION C/V GUADALUPE 4 IDEAM 2701997 HC | 11/17/2022 12:00 p. m. | Preventivo | PVM_v01 | Carlo Torres | Comisión Hernando-Caloma | 94334410 |  | 0:06 |  | 44721.5 | 11/17/2022 12:00 p. m. | Se atendio visitas estaciones influencia Riogrande2 | 72 | 12260269 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL121 serial 4629 | 10.24.248.8 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Ia estacion se encuentra bien |  |  | 14-802 | [5 empty] | 52-301 (cr1000) | [15 empty] | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 12,07 |  | 3,40 | [25 empty] | 12,07 |  | Se revisa medidor de caudal, se encuentra funcionando normal, prueba PVM 83C en 13 min 23 seg, 82C en 12 min 44 seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 17, 2022
96 | 2702029 | ESTACION MONTAÑITAS IDEAM 2702029 HC | 6/16/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | CARLO torres | Comisión Hernando-Caloma | 943D75E2 | 103 | 0:33 |  | 3/15/2022 12:00 p. m. | 6/16/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando, montaje PVM Primavera | 93 | 8932297 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra en buen estado la poda está bien |  |  | 97-364 | I |  |  |  |  | D403015 (VAISALA QML201) | 1633 CH12R | Marca Vaisala V1001200 serial 6647 | FW97c 10846256 panel 10 vatios Solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 |  | 20,80 | [6 empty] | 13,38 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 15,10 | 13,30 | 134,00 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, Se hace prueba PVM: 82C en 12' 28", 83C en 12' 10" | [9 empty] | La estacion queda normal
97 | 2702703 | ESTACION TC4 LA INDIA IDEAM 2702703 HC | 8/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94A102C8 | 103 | 0:57 | 0,58 mts | 7/26/2022 12:00 p. m. | 8/24/2022 12:00 p. m. | Se trabajo en ots zona Riogrande2, y se dio priorida a aforos rebose miraflores | 29 | 11348114 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Campbell modelo CS475a001 SERIAL 38203823 | 08-887 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G211022 (VAISALA) | 3827 (CH12R) | V1001200 7074 (VAISALA) | FW 97D11851662 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,20 |  | 3,46 | [6 empty] | 22,50 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | 12,80 | [5 empty] | 18,43 | 13,23 | 13,45 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0 57 mts caudal 9,786 m3/seg, 0,41 mts 6,71 m3/seg seccion transversal sensor, BM, Pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion queda operando normal
98 | 2702703 | ESTACION TC4 LA INDIA IDEAM 2702703 HC | 10/25/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG.859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94A102C8 | 103 | 0:57 | 0,96 mts | 10/24/2022 12:00 p. m. | 10/25/2022 12:00 p. m. | Traslado PMV Entrerrios | 1 | 13092711 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra sin novedades |  | Campbell modelo CS475a001 SERIAL 38203823 | 08-887 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G211022 (VAISALA) | 3827 (CH12R) | V1001200 7074 (VAISALA) | FW 97D11851662 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,96 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,20 |  | 3,46 | [6 empty] | 25,00 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | 12,80 | [5 empty] | 19,10 | 13,20 | 13,45 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0.95 mts caudal 19,53 m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa
99 | 2702713 | ESTACION TC2A LA HOLANDA IDEAM 2702713 HC | 8/23/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01.CR1 | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9435E426 | 173 | 0:28 | 1,50 | 8/31/2022 12:00 p. m. | 8/23/2022 12:00 p. m. | Por aforos de rebose embalse Miraflores | -8 | 12133176 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Se hace aforo, a solicitud de Pesi, para tener unas buenas medidas por el rebose de Miraflores |  | Vega Puls 67390 33268804 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | cr800 4340 | 3796 (CH12r) | 58566 (TX320) | C1020411 2060335 modelo sx10m SOLAREX |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,50 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,17 |  | 2,89 | [6 empty] | 32,00 | [8 empty] | 33,00 | 5,00 | 12,30 | [5 empty] | 18,00 | 13,20 | 13,20 |  | Se hace aforo en mira 1,50 caudal 10,36 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando normal
100 | 2702713 | ESTACION TC2A LA HOLANDA IDEAM 2702713 HC | 2022-10-11 12:00 | Preventivo | LM_v01 | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9435e426 | 173 | 0:28 | 1,51 | 11/29/2022 12:00 p. m. | 44845.5 | Para arender aforos relacionados con vertimiento Miraflores | -19 | 13744452 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | Campbell 50244804 | [7 empty] | Ch12r 3796 | 58566 (TX320) | C1020411 2060335 modelo sx10m SOLAREX |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,51 | [9 empty] | 13,17 |  | 2,89 | [6 empty] | 27,43 | [8 empty] | 33,00 | 5,00 | 12,30 | [5 empty] | 17,57 | 13,20 | 13,37 |  | Se bajan datos, se revisa BM, se hace aforo mira 1,51 mts caudal 10 m3/seg , seccion transversal sensor, pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion queda opertaiva | [15 empty] | noviembre 10, 2022
101 | 2702718 | ESTACION G2B DESCARGA TR IDEAM 2702718 HC | 8/25/2022 12:00 p. m. |  |  | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D4078 | 103 | 0:32 | 1,76 |  | 8/25/2022 12:00 p. m. |  |  |  |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra con 12 centimetros de desface en el radar |  | Campbell Scientific serial 38203820 | [6 empty] | VAISALA - G211040 QML201 | campbell scientific CH12R 1626 | VAISALA - 7085 V10012009 | SOLAREX FW97C14861005 10 VATIIOS |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,88 | [9 empty] | 13,50 | [39 empty] | Se retira radar campbell serial 38203820, y se instala el campbel css475a serial 54310273
102 | 2702986 | ESTACION TC13A PAJARITO IDEAM 2702986 HC | 2022-11-10 12:00 | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94E0E01C | 103 | 0:25 | 0,48 mts | 10/31/2022 12:00 p. m. | 44875.5 | Se aprovecha visita de buscar sitio para traslado PVM Primavera | -20 | 13252125 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La seccion transversal se encuentra con muchas rocas que no estaban antes |  | VEGA PULS61 25022190 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell scientific CR800 4351 | 2114 (ch100) | Campbell scientific TX321G 1694 | SUNWIZE SW-S20P 11000722 |  | D 36 |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,54 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,70 |  | 3,40 | [15 empty] | 33,00 | 1,00 | 11,90 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,10 |  | Se retiran piedras con thirfol,se hace aforo mira : 0,47 mts caudal: 1,2 m3/seg | [9 empty] | Se estacion queda operativa
103 | 2702987 | ESTACION TC-9 MINA VIEJA IDEAM 2702987 HC | 7/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94395634 | 137 | 0:51 |  | 7/26/2022 12:00 p. m. | 7/13/2022 12:00 p. m. | Se aprobecha por correctivo de obra civil en LMM G2B Descarga troneras | -13 | 11348092 |  | No | [5 empty] | 0La estacion se encuentra en buen estado, de poda bien |  | VEGA PULS61 29028698 | [6 empty] | VAISALA - QML201 - K0736022 |  | VAISALA - QST102-3 - 0710 | BP SOLAR - SX420J- I61104169C068BD |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 120,00 |  |  | 182,00 | [6 empty] | 1.399,00 | [19 empty] | 135,00 | [7 empty] | 1.399,00 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 1,18 mts caudal 8,412 m3/s | [9 empty] | La estacion queda normal
104 | 2702987 | ESTACION TC-9 MINA VIEJA IDEAM 2702987 HC | 2022-09-11 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94395634 | 137 | 0:51 | 1236 | 10/24/2022 12:00 p. m. | 44815.5 | Se atendieron otras estaciones de la zona, el invierno postergo este mantenimiento | 16 | 13092694 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | VEGA PULS61 29028698 | [6 empty] | VAISALA - QML201 - K0736022 |  | VAISALA - QST102-3 - 0710 | BP SOLAR - SX420J- I61104169C068BD |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | 1,24 | [9 empty] | 13,75 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,00 | [7 empty] | 13,70 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hAce aforo mira 1,23 mts caudal 8,9 m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 9, 2022
105 | 2702989 | ESTACION TC-5A LOS GUAYABOS IDEAM 2702989 | 7/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94E0D586 | 103 | 0:24 | 0,875 | 7/26/2022 12:00 p. m. | 7/13/2022 12:00 p. m. | Se aprbecha por correctivo de obra civil en LMM G2B Descarga Troneras | -13 | 11348100 |  | No | [5 empty] | Se encuentra bien , la poda tambien |  | MODELO VEGAPULS61380 SERIAL 29028706 | 14-801 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | QML 201 VAISALA K1676423 |  | QST102-3 VAIASALA 0709 | (C1070117 6135901) PANEL DE 20WATS MODELO SX20U |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No | Sí | 0,88 | 0,51 | [8 empty] | 13,22 | [8 empty] | 28,60 | [18 empty] | 13,22 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0,87 mts caudal 12,10 m3/seg | [9 empty] | Queda normal
106 | 2702989 | ESTACION TC-5A LOS GUAYABOS IDEAM 2702989 | 2022-09-11 12:00 | Preventivo | RARG859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94E0D586 | 103 | 0:24 | 1,15 mts | 10/24/2022 12:00 p. m. | 44815.5 | Se arendieron otras estaciones de la zona, y el invierno postergo este mantenimiento | 16 | 13092702 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra bien. |  | MODELO VEGAPULS61380 SERIAL 29028706 | 14-801 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | QML 201 VAISALA K1676423 |  | QST102-3 VAIASALA 0709 | (C1070117 6135901) PANEL DE 20WATS MODELO SX20U |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,16 | 0,25 | [8 empty] | 14,07 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,00 | [7 empty] | 14,00 |  | Se hace aforo mira 1,17 mts caudal 24 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 9, 2022
107 | 2702990 | ESTACION TC1B DESC TENCHE TR IDEAM 2702990 H | 2021-08-11 12:00 | Preventivo |  |  | Comisión Hernando-Caloma | INF |  | 0:22 |  |  | 9/13/2022 12:00 p. m. | [12 empty] | VEGA PULS 61 23907796 | [6 empty] | Campbell Scientific cr1000 serial 67733 |  | Campbell Scientific tx312 serial 1655 | BP SOLAR SX420 J I31103199BF107C | [53 empty] | Se bajan datos | [9 empty] | Laestacion
108 | 2702990 | ESTACION TC1B DESC TENCHE TR IDEAM 2702990 H | 10/28/2022 12:00 p. m. |  |  |  | Comisión Hernando-Caloma | INF |  | 0:22 | [15 empty] | VEGA PULS 61 23907796 | [6 empty] | Campbell Scientific cr1000 serial 67733 |  | Campbell Scientific tx312 serial 1655 | BP SOLAR SX420 J I31103199BF107C | [63 empty] | Dd
109 | 2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 7/14/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943DE04E | 103 | 0:26 | 0,72 | 7/26/2022 12:00 p. m. | 7/14/2022 12:00 p. m. | Se aprobecha visita de correctivo de obra civil en LMM G2B Descarga Troneras | -12 | 11348094 |  | No | [5 empty] | Se encuentra en buen estado, poda bien, radar bien |  | Vega Puls61 serial 277311 | [6 empty] | Campbell Scientific cr800 serial 43692 |  | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No | Sí | 0,73 | [9 empty] | 13,54 |  | 3,47 | [15 empty] | 32,00 | 2,00 | 116,00 | [7 empty] | 13,46 |  | Se bajan datos,se hace aforo mira 0,73 caudal 1,977 m3/s | [9 empty] | La estacion queda bien, se hizo aforo con flowtracker mira 72 cms caudal 1,977 m3/seg
110 | 2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 2022-10-08 12:00 | Preventivo | LM_v01 | Carlos torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943BE04E | 103gv | 0:26 | 0,66 |  | 44842.5 | Visita pesi |  | 12014358 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en ue estado |  | Vega Puls61 serial 277311 | [6 empty] | Campbell Scientific cr800 serial 43692 |  | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,66 | [9 empty] | 13,31 |  | 3,40 | [6 empty] | 28,92 | [8 empty] | 32,00 | 2,00 | 12,40 | [6 empty] | 13,30 |  |  | Verificacion porparte de pesi de seccion aforo, se hace aforo en 0.66 cms caudal 1.603 m3/seg | [9 empty] | Todo queda operando bien
111 | 2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 10/26/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943BE04E | 103 | 0:26 | 0.65 mts | 10/24/2022 12:00 p. m. | 10/26/2022 12:00 p. m. | Traslado PMV Entrerrios | 2 | 13092696 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra ien sin novedades |  | Vega Puls61 serial 277311 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell Scientific cr800 serial 43692 | 2114 (ch100) | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,65 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,96 |  | 3,47 | [15 empty] | 32,00 | 4,00 | 11,80 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,80 |  | Se bajan datos, seccion transversal sensor. | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
112 |  | Rio ituango | 2022-10-08 12:00 |  |  |  | Comisión William-Faustino
113 | 1107010 | ESTACION EL SIRENO IDEAM 1107010 HC | 1/31/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943C879C | 103-131 | 0:28 |  | 1/31/2023 12:00 p. m. | 1/31/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 14489124 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1010 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50 QMC301_G211034 | Campbell Scientific_CH100_4088 | VAISALA_NÂ° V1001200_7081 | bp solar_SX20U_C1060519-5421061 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,30 | [8 empty] | 28,00 | [8 empty] | 11,00 | 0,00 | [6 empty] | 19,65 | 13,56 | 13,32 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(82-81-82) | [25 empty] | enero 31, 2023
114 | 1107012 | ESTACION PABON IDEAM 1107012 HC | 2023-02-02 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9439932A | 137-131 | 0:51 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 44959.5 |  | 3 | 14489146 | [7 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 00-1009 | [5 empty] | VAISALA_MAWS-50_PART DCP 50-2_G211020 |  | VAISALA_V1001200_7072 | bp solar_ SX20U_C1070301-6142311- 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,74 | [8 empty] | 24,50 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,66 |  | 13,66 |  | Se realiza actualicion del firware del TX, se chequea y verifica PVM(79-79-79), se descargan y borran datos de la DCP. | [25 empty] | febrero 2, 2023
115 | 1107015 | ESTACION LA PALMERA IDEAM 1107015 HC | 1/30/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9436C5C4 | 167-131 | 0:26 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 1/30/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 14719432 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1007 | [5 empty] | VAISALA_QML201C-003_H481028 | Campbell Scientific_CH100_2116 | VAISALA_QST 102-3_0300. | bp solar_SX20U_C1060819-5436737 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,11 | 0,00 | [7 empty] | 28,51 | [8 empty] | 1,25 | 0,75 | [6 empty] | 18,40 | 13,10 | 13,25 |  | Se realiza descarga y borrado de datos del TX, se realiza verificacion y chequeo dd PVM(82-81-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 30, 2023
116 | 1107017 | ESTACION SAN JOSE DE URRAO IDEAM 1107017 HC | 2023-02-02 12:00 | Preventivo | EPRG_75.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9439A6B0 | 137-131 | 0:52 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 44959.5 |  | 3 | 14489138 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal operacion y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1011 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403013 |  | VAISALA_V1001200_6637 | bp solAr_SX20U_C1070301-6142312- 20W |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,50 | [8 empty] | 24,70 | [16 empty] | 12,88 |  | 12,88 |  | Se realiza actualizacion del firware del TX, se verifica y chequea PVM(82-82-82),se descargan y borras datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | La estacon se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 2, 2023
117 | 1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435C2CA | 173-131 | 0:28 | 0.69 | 4/15/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. |  | 5 | 15731842 |  | No | [5 empty] | La estación se encontró en buenas condiciones y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,69 | [9 empty] | 13,11 | 0,00 | [16 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 16,32 | 13,13 | 13,36 |  | Se realiza mantenimiento preventivo aforo con ADCP, descargando datos del DCP, se realiza verificación de transmisión, se verifica mira vs radar. | [9 empty] | la estación se deja en buenas condiciones y operativa. | [15 empty] | abril 20, 2023
118 | 1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 2023-02-02 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435C2CA | 173-131 | 0:28 | 0.65 | 1/15/2023 12:00 p. m. | 44959.5 | Realizacion de montaje en el pvm san francisco sonson | 18 | 14269825 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,63 | [9 empty] | 13,04 | [8 empty] | 25,30 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 19,13 | 13,06 | 13,28 |  | Se realiza aforo con ADCP, se verica mira vs radar, se chequea BM,pendiente y perfil. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 2, 2023
119 | 1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943C94EA | 103-131 | 0:28 | 0.84 | 4/15/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. |  | 4 | 15731840 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiones y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí |  | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,84 | 0,00 | [8 empty] | 13,59 | 0,00 | 3,51 | [6 empty] | 28,07 | [8 empty] | 37,40 | 5,40 | 13,00 | [5 empty] | 19,89 | 13,60 | 13,60 |  | Se realiza verificacion general de la estacion, aforo con adcp, descarga de datos, se verifica mira vs radar y se chequea tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | abril 19, 2023
120 | 1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 2023-01-02 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_v01.cr8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943C94EA | 103-131 | 0:28 | 0.68 |  | 44928.5 |  |  | 14269813 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,68 | 0,00 | [8 empty] | 13,66 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | [5 empty] | 37,40 | 6,80 | 13,00 | [5 empty] | 20,12 | 13,63 | 13,62 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(81-80-81), verificacion de BM,pendiente y perfil, se realiza aforo con ADCP, descarga de datos de la DCP, se verifica mira vs radar. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 1, 2023
121 | 1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943970D8 | 137 | 0:51 | 0.7 | 4/15/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. |  | 4 | 15731832 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QML201C_23907802 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_02-365 | [5 empty] | Vaisala_QML201C_272011 |  | Vaisala_V1001200_7097 | bp solar_SX420J_I61104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,70 | 0,00 | [8 empty] | 13,66 | [8 empty] | 27,50 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,65 |  | 13,64 |  | Se realiza verificacion de la estacion, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con reel. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativo | [15 empty] | abril 19, 2023
122 | 1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 1/31/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943970D8 | 137-131 | 0:51 | 0.58 | 1/15/2023 12:00 p. m. | 1/31/2023 12:00 p. m. | Realizacion de montaje del pvm san francisco en sonson | 16 | 14269801 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISALA_23907802 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_02-365 | [5 empty] | Vaisala_QML201C_G272011 |  | Vaisala_V1001200_7097 | bp solar_SX420J_I61104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | 0,00 | [8 empty] | 13,92 | [8 empty] | 29,80 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,96 |  | 13,90 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(82-81-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 31, 2023
123 | 1111496 | ESTACION NIVEL EMBALSE CENTRAL LA VUELTA | 10/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_NIVEL-EMBALSE-VUELTA.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943C646E | 103 | 0:27 | 3.17 | [6 empty] | No | [5 empty] | Se instalan los equipos Campbell Scientific |  | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CS474A-L. Serie: 54310249 | Marca: HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-681 | [5 empty] | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CR310. Serie: 10125 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 12207 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002035 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,17 | 0,00 | [8 empty] | 13,05 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,15 | 53.393,00 | 14.277,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,50 |  |  |  | 0 | 0,00 |  | 20,68 | 13,63 | 13,63 |  | Instalacion de los equipos nuevos marca Campbell Scientific y se retiran los equipos Vaisala (pluviometro la Vuelta) | [9 empty] | Se deja funcionando la estacion. Pendiente comunicacion en tiempo real. | [15 empty] | octubre 27, 2022
124 | 1111496 | ESTACION NIVEL EMBALSE CENTRAL LA VUELTA | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_NIVEL-EMBALSE-VUELTA.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943C646E | 103 | 0:27 | 1.85 | 4/27/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. |  | -7 | 15907907 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN 0PTIMAS CONDICIONES |  | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CS474A-L. Serie: 54310249 | Marca: HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-681 | [5 empty] | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CR310. Serie: 10125 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 12207 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002035 | ELECTRICAL RATING MODELO 50J-V S/N: 00227050J1910170363 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 25316 S/ N : 2612 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 09890299 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,58 | 0,00 | [8 empty] | 13,07 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,15 | 53.393,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 19,07 | 0,14 | 13,55 |  | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR. SE ACTUALIZA SISTEMA OPERATIVO EN LA DCP. | [9 empty] | PENDIENTE POR CAMBIAR DE POSICION LA MIRA. | [15 empty] | octubre 27, 2022
125 | 1111499 | ESTACION LA VUELTA | 10/26/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9436B354 | 167 | 0:26 | [7 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-977 | [5 empty] | Vaisala-QML201C-S/N G211006 | Campbell Scientific-CH100-4102 | Vaisala-V1001200-S/N 7057 | bp Solar- SX20U-S/N C1070522-6158795 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,34 | [25 empty] | 19,68 | 13,49 | 13,34 |  | Desmontamos la estacion para reubicarla y adicionar un radar que mida el nivel de la captacion. Para la nueva estacion, se cambia el ID, hora de transmision, canal de transmision y la ventana de tiempo. Se actualizan todos los equipos. | [9 empty] | Bajamos datos y apagamos la estacion a las 10:30 | [15 empty] | octubre 26, 2022
126 | 1111993 | NIVEL EMBALSE CENTRAL LA HERRADURA | 2022-09-11 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_N_E_HERRADURA | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94E00D3C | 397 | 0:10 | 5.35 | [6 empty] | No | [5 empty] | Iniciamos trabajos de montaje de la estacion para medicion de niveles de embalse. |  | Campbell Scientific- CS474A-L- 54310248. Offser: 1182. | [6 empty] | Campbell Scientific.- CR310.- 10130 | Campbell Scientific.- CH200.- 4203 | Campbell Scientific.- TX325.- 300001622 | Electrical Rating.- 50J-V.- 00240050J2003080355 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 5,33 | [9 empty] | 13,87 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,42 | 34.786,00 | 14.277,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,75 |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 20,59 | 13,62 | 13,57 |  | Terminamos trabajos y dejamos en funcionamiento la estacion | [9 empty] | Dejamos trabajando la estacion. Cota embalse: Valor de la mira + Offset Offset: 1182 msnm | [15 empty] | noviembre 9, 2022
127 | 1111993 | NIVEL EMBALSE CENTRAL LA HERRADURA | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_N_E_HERRADURA | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94E00D3C | 397 | 0:10 | 5.35 | 4/27/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. |  | -7 | 15907909 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific- CS474A-L- 54310248. Offset: 1182 (cero de la mira). | [6 empty] | Campbell Scientific.- CR310.- 10130 | Campbell Scientific.- CH200.- 4203 | Campbell Scientific.- TX325.- 300001622 | Electrical Rating.- 50J-V.- 00240050J2003080355 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 25316 S/N: 2603 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 02D90122 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 5,22 | [9 empty] | 13,10 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,26 | 34.786,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 20,77 | 13,68 | 13,67 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | ESTACION OK. | [15 empty] | noviembre 9, 2022
128 | 1111994 | PH-4 Llano Grande Respaldo | 2022-10-11 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_PH-4-RESP.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943737BA | 167 | 0:28 | 1.8 | [6 empty] | No | [5 empty] | Inicio de la estacion de respaldo |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 54310281 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR300. Serie: 25376. | Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 13931 | Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002189 | Bp Solar. Modelo: SX20U. Serie: C1070522-6158795 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,80 | [9 empty] | 13,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,22 | 58.040,00 | 40.767,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | 16,88 | 13,21 | 12,83 |  | Instalacion de equipos nuevos y puesta en funcionamiento de la estacion. | [9 empty] | La estacion queda operando y el valor de la mira queda igual en las dos estacions ( 1.80) | [15 empty] | noviembre 10, 2022
129 | 1111994 | PH-4 Llano Grande Respaldo | 2023-09-02 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_PH-4-RESP.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943737BA | 167 | 0:28 | 1.8 | 1/27/2023 12:00 p. m. | 45171.5 | DERRUMBE EN LA VIA DE ACCESO. | 13 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 54310281 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR300. Serie: 25376. | Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 13931 | Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002189 | Bp Solar. Modelo: SX20U. Serie: C1070522-6158795 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC. MODELO 25316 S/N: 2602 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20S/N : 02D90496 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,21 | [9 empty] | 13,00 | [25 empty] | 16,88 | 13,21 | 12,83 |  | MTTO PREVENTIVO SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR. | [9 empty] | La estacion queda operando y el valor de la mira queda igual en las dos estacions 1.21 mts. | [15 empty] | noviembre 10, 2022
130 | 1111994 | PH-4 Llano Grande Respaldo | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_PH-4-RESP.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943737BA | 167 | 0:28 | 1.45 | 4/27/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. | SE ADELANTA POR VISITA A OTRAS ESTACIONES EN LA ZONA. | -8 | 15907905 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 54310281 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR300. Serie: 25376. | Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 13931 | Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002189 | Bp Solar. Modelo: SX20U. Serie: C1070522-6158795 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC. MODELO 25316 S/N: 2602 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20S/N : 02D90496 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,47 | [9 empty] | 13,11 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,95 | 40.767,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 19,69 | 13,57 | 13,58 |  | MTTO PREVENTIVO SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR. | [9 empty] | La estacion queda operando y se actualiza el sistema operativo de la DCP. Bajamos datos. | [15 empty] | noviembre 10, 2022
131 | 1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 2022-10-11 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.52 | 10/29/2022 12:00 p. m. | 44845.5 | No se tuvo acceso a la estacion por causa de varios derrumbes | 12 | 13206762 |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas coondiciones |  | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,53 | 0,00 | [8 empty] | 12,68 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 18,11 | 13,37 | 13,36 |  | Bajamos datos. Se cambian los equipos por acualizacion tecnologica. Equipos retirados: transmisor TX321. Serie: 1909. DCP CR800. Serie: 4349. Regulador CH100. Serie: 1421. | [9 empty] | Bajamos datos. Ajustamos el valor del radar para una mira: 1.80 metros.
132 | 1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 2023-09-02 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.21 | 45079.5 | 45171.5 | DERRUMBE EN LA VIA DE ACCESO. | 3 | 14429859 |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas condiciones |  | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 | ANTENA TX VAISALA MOD.443A S/N : D43210 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20S/N: 272120671 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,21 | [9 empty] | 12,68 | [25 empty] | 18,11 | 13,37 | 13,36 |  | Bajamos datos. Se realiza aforo mira = 1.21 caudal = 9.631 m3/sg. | [9 empty] | Bajamos datos. Valor mira = 1.21 y del radar 1.23. Proxima visita instalar tablon de mira y poleas con cable para aforar desde la M.I. Ya no se utiliza taraba para pasar M.D.
133 | 1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.45 | 4/27/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. | SE ADELANTA GISITA POR VISITA A OTRAS ESTACIONES DE LA ZONA. | -8 | 15907844 |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas condiciones |  | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 | ANTENA TX VAISALA MOD.443A S/N : D43210 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20S/N: 272120671 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,48 | [9 empty] | 12,98 | 14,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 19,55 | 17.103,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 18,71 | 13,64 | 13,62 |  | Bajamos datos. Se realiza aforo mira = 1.45 mts, Caudal = 16.596 m3/sg. A ctualizamos sistema operativo a la DCP. SE INSTALA CABLE CON POLEAS PARA REALIZAR AFORO DESDE LA M.I. | [9 empty] | Se instala tablon de mira y poleas con cable para aforar desde la M.I. Ya no se utiliza taraba para pasar M.D.
134 | 1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO | 2022-03-11 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_PH-2_CHONTADURO.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.49 | 7/14/2022 12:00 p. m. | 44662.5 |  | 113 | 10316629 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Marca: Campbel Scientific. Model: CS475A-L. Serie: 54310247 | Marca:HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-683 | [5 empty] | Campbell Scientific-CRCR300-25370 | Campbell Scientific-CH200-12198 | Campbell Scientific-TX325-300002055 | Electrical Rating-50J-V-00240050J2003080027 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,49 | 0,00 | [8 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.476 | 14.277 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,50 |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 15,81 | 13,43 | 13,41 |  | Instalacion de equipos por actualizacion tecnologica. Equipos retirados: transmisor TX321. Serie: 1243. DCP CR800. Serie: 25370. Panel Ms10M. Serie: I0110121816028. Pluviometro TB3. Serie: 97-902. Regulador CH12R. Serie: 3818. Shatf Encoder SE109. Serie: 9212-052702. | [9 empty] | Se deja trabajando la estacion con equipos nuevos. Bajamos datos | [15 empty] | noviembre 3, 2022
135 | 1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO | 2023-09-02 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_PH-2_CHONTADURO.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.35 | 12/28/2022 12:00 p. m. | 45171.5 | PROBLEMAS ORDEN PUBLICO EN LA ZONA Y VACACIONES FUNCIONARIOS | 43 |  |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Marca: Campbel Scientific. Model: CS475A-L. Serie: 54310247 | Marca:HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-683 | [5 empty] | Campbell Scientific-CRCR300-25370 | Campbell Scientific-CH200-12198 | Campbell Scientific-TX325-300002055 | Electrical Rating-50J-V-00240050J2003080027 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. 25316 S/N : 2605 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 18210169 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,35 | 0,00 | [8 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.476 | 14.277 | [11 empty] | 18,60 | 13,30 | 13,20 |  | SE BAJAN DATOS, SECREAL7ZA AFORO LIQUIDO MIRA = 0.35 CAUDAL = 3.510 m3/sg SE CALIBRA PVM 1. 85 canj - 5.45 min 2. 85 canj - 5.41min 3. 85 canj - 5.50 min Pvm descalibrado cambio prox. Visita. | [9 empty] | PENDIENTE POR INSTALAR SISTEMA DE POLEAS Y CABLE PARA AFORAR DESDE LA M.D. TARABA SIN USO. | [15 empty] | noviembre 3, 2022
136 | 1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_PH-2_CHONTADURO.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.33 | 3/28/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. | PARO MINERO Y VACACIONES SEMANA SANTA | 23 | 15440261 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Marca: Campbel Scientific. Model: CS475A-L. Serie: 54310247 | Marca:HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 11-413 | [5 empty] | Campbell Scientific-CRCR300-25370 | Campbell Scientific-CH200-12198 | Campbell Scientific-TX325-300002055 | Electrical Rating-50J-V-00240050J2003080027 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. 25316 S/N : 2605 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 18210169 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,32 | 0,00 | [8 empty] | 12,87 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 58.476,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 21,21 | 13,37 | 13,36 |  | SE BAJAN DATOS, SECREALIZA AFORO LIQUIDO MIRA = 0.35 CAUDAL = 4.110 m3/sg SE REALUZA CAMBIO DE PVM SE RETIRA # 21-683 Y SE INSTALA #11-413. | [9 empty] | PENDIENTE POR INSTALAR SISTEMA DE POLEAS Y CABLE PARA AFORAR DESDE LA M.D. TARABA SIN USO. | [15 empty] | noviembre 3, 2022
137 | 1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 2023-09-02 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943514A2 | 173 | 0:26 |  | 12/29/2022 12:00 p. m. | 45171.5 | Derrumbes en la via. Orden publico y trabajos en la Guajira. | 42 | 14045976 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | Enviro System-SE-109-S/N 9228-052702. |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | [5 empty] | Campbell Scientific CR 800 S/N 42361. | Campbell Scientific CH 200 S/N 1874. | Campbell Scientific TX 321 G S/N 1551. | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120244 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,45 | [9 empty] | 13,49 |  | 3,55 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 18,36 | 13,55 | 13,55 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos se realiza aforo Mia 0.45 metros. Caudal (Q): 20.079 m^3/sg. Se calibra pvm. 1. 82 canj - 5.44 min 2. 82 canj - 5.44 min 3. 82 canj - 5.45 min. Pvm calibrado. | [9 empty] | ESTA PENDIENTE DE MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | septiembre 21, 2022
138 | 1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_4X20MA_PVM_V02_TX325_CH200-PH-3_CHORODO.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94352138 | 173 | 0:26 | 0.45 | 3/29/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. | PARO MINERO Y VACACIONES DE SEMANA SANTA | 22 | 15457189 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado y operativa. |  | SIEMENS MODELO SITRANS LR100 S/N: JNB/P5120000018 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | [5 empty] | Campbell Scientific CR 300 S/N: 25376 | Campbell Scientific CH 200 S/N 13930 | Campbell Scientific TX 325 S/N: 300001947 | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120244 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,45 | 0,00 | [8 empty] | 12,89 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 | 28.967,00 | 49.485,00 |  |  | 0 | [11 empty] | 15,91 | 13,44 | 13,11 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos se realiza aforo Mia 0.45 metros. Caudal (Q): 18.153 m^3/sg. SE MODERNIZA LA ESTACION, SE UTILIZAN LOS EQUIPOS DE LA ESTACION OVEJAS, CUANDO SE PROGRAME ESTE MONTAJE SE PEDIRAN NUEVAMENTE ESTOS EQUIPOS PERO CARGADOS A LA ESTACION PH3 CHORODO. | [9 empty] | SE MODERNIZO LA ESTACION SE RETIRAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS. SHAFT ENVIRO SYSTEM MODELO SE100 # 9228_052702, TRANSMISOR TX312G # 1551, DCP CR800 # 42361 Y REGULADOR CH200 # 1874. | [15 empty] | septiembre 21, 2022
139 | 2308026 | ESTACION LA MOSCA IDEAM 2308026 HC | 2/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F7016 | 103-131 | 0:38 |  | 45080.5 | 2/28/2023 12:00 p. m. |  | -6 | 15101330 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1012 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50 PART DCP 50-2_G211046 | Campbell Scientific_CH12R_3757 | VAISALA_V1001200_7089 | Bp solar sx420j serie I 31104059BF0A54 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,37 | [8 empty] | 27,40 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 20,10 | 13,57 | 13,35 |  | Se verifica y prueba PVM(81-80-81), se actualiza firware del transmisor | [25 empty] | febrero 28, 2023
140 | 2308027 | ESTACION RIONEGRO LA MACARE IDEAM 2308027 HC | 2023-03-03 12:00 | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AGZV | Comisión Manuel-Andrés | 103-131 | 103-131 | 0:35 |  | 45080.5 | 44988.5 |  | -3 | 15101333 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-371 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403003 | Campbell Scientific_CH12R_1632 | VAISALA_ V1001200_6661 | Electrical rating 20M D31509301169502 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,23 | [8 empty] | 30,10 | [16 empty] | 20,75 | 13,17 | 13,17 |  | Se verifica y prueba PVM(80-81-81), se actualiza firware del transmisor, se descargan y borras datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones y operativa | [15 empty] | marzo 3, 2023
141 | 2308030 | ESTACION EL CARMEN IDEAM 2308030 HC | 2023-10-02 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94A00032 | 103 | 0:40 |  | 45080.5 | 45201.5 | Se adelanta mantenimiento por proceso de actualizacion del transmisor | -24 | 15101322 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hidrological services, TB3/0.01,00-1014 | [5 empty] | VAISALA QML201C-003,G211003 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH12R, 3791 | VAISALA V1001200,7055 |  | Ekectrical Rating,SX20U,C070301 6142310 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,57 | [8 empty] | 19,70 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 19,92 | 13,70 | 13,48 |  | Se realiza verificacion y prueba de PVM(82-82-82),se actualiza firware del Transmisor,se descargan y borran datos de la DCP,se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 10, 2023
142 | 2308035 | ESTACION SANTUARIO IDEAM 2308035 HC | 2/24/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943EE78E | 103 | 0:37 |  | 45080.5 | 2/24/2023 12:00 p. m. | Se adelanta mantenimiento por proceso de actualizacion del firmware del Tx | -10 | 15101315 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-337 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50-2_G211016 | Campbell Scientific_CH12R_1644 | VAISALA_V100120_7067 | BP solar_SX20U_C1070301 6142308 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [9 empty] | 13,45 | [16 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 19,33 | 13,44 | 13,43 |  | Se realiza veroficacion y prueba de PVM(80-81-81), Se actualiza firware del TX, se realiza descarga y borrado de datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 24, 2023
143 | 2308037 | ESTACION GUATAPE IDEAM 2308037 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9438D2DA | 173-131 | 0:55 |  | 45143.5 | 2/23/2023 12:00 p. m. | Se adelana mantenimiento en estaciones vaisala por actualizacion de firmware en el transmisor. | -74 | 16097538 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1022 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403088 |  | VAISALA_V1001200_6642 | bp solar_SX 20U_C1070116 6135562 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 14,00 | 0,00 | [7 empty] | 16,00 | [16 empty] | 14,03 |  | 14,00 |  | Se realiza prueba y chequeo de PVM (80-80-80), se actualiza el firware del TX | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 23, 2023
144 | 2308038 | ESTACION SAN VICENTE IDEAM 2308038 HC | 2/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F8092 | 103-131 | 0:38 |  | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/28/2023 12:00 p. m. |  | 8 | 148490044 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_ 00-1019 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403078 | Campbell Scientific_CH12R_3804 | VAISALA_V1001200_6653 | SunWize_SW-S20P_11001137 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 12,48 | [25 empty] | 16,49 | 12,42 | 12,49 |  | Se verifica y chequea PVM(80-80-81), se actualiza firware del transmisor | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa | [15 empty] | febrero 28, 2023
145 | 2308044 | ESTACION CORRIENTES IDEAM 2308044 HC | 2/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943E619A | 103 | 0:35 |  | 45143.5 | 2/28/2023 12:00 p. m. | Se adalanta mantenimiento por actualizaciin del firmware del transmisor vaisala | -69 | 16097532 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-357 | [5 empty] | VAISALA_MAWS 50_DCP50-2_ G211023 | Campbell Scientific_CH12R_1627 | VAISALA_NÂ° V1001200_7075 | Solarex_SX10M_FW97D 11851640 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,10 | [17 empty] | 10,25 | 0,25 | [6 empty] | 18,99 | 13,12 | 13,13 |  | Se verifica y chequea PVM(81-81-81),se actualiza firware del transmisor | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 28, 2023
146 | 2308046 | ESTACION LA PRADERA IDEAM 2308046 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9436A022 | 167 | 0:26 |  | 45143.5 | 2/23/2023 12:00 p. m. | Se adelanta actividad de mantenimiento en la estacion por actualizacion del firmware del transmisor ya que el proveedor de la señal satelital informo que podian haber fallas en las transmisiones si no se actualizaban los transmisores | -74 | 16097536 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buen estado y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1053 | [5 empty] | MAWS-50_QMC301_G211045 | Campbell Scientific_CH100_1416 | VAISALA_V1001200_7088 | Electrical rating,20M,D31506291148482 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,52 | [5 empty] | 0,00 |  |  | 28,60 | [8 empty] | 10,25 | 0,25 | 12,00 | [5 empty] | 15,35 | 13,36 | 13,18 |  | Se realiza verificacion y prueba de PVM(80-81-80), se realiza cambio de panel solar de 10W por uno de 20W, se actualiza firmware del Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 23, 2023
147 | 2308050 | ESTACION SAN ROQUE IDEAM 2308050 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9439B5C6 |  | 0:52 |  | 45051.5 | 2/22/2023 12:00 p. m. | SE ADELANTA VISITA PARA ACTUALIZAR FIRMWARE AL TX V2.8 | -72 | 16028296 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO, Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 00-978. | [5 empty] | Vaisala. QML201A. D521088. | Campbell Scientific. CH12R. 3388. | Vaisala. V1001200. 6666. | bp solar. SX20U. C1070301-6142318. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43221 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,90 | 13,00 | 13,31 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | SE BAJAN DATOS SE ACTUALIZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE BORRAN LOGSF SE CALIBRA PVM. 1. 80 CANJ - 5.56 MIN 2. 81 CANJ - 5.58 MIN 3. 79 CNAJ - 5.55 MIN. PVM CALIBRADO. PENDIENTE MODERNIZACION DE LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 22, 2023
148 | 2308053 | ESTACION CARACOLI IDEAM 2308053 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9438C1AC |  | 0:55 |  | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/22/2023 12:00 p. m. |  | 2 |  |  | No | [5 empty] | EDRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-420. | [5 empty] | Vaisala-QML201L-D444253. | Campbell Scientific-CH200 S/N: 6118 | Vaisala-V1001200-6655. | bp solar-SX20U-C1070116-6135563. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43218 |  |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 16,80 | 13,50 | 13,58 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | SSE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM 1. 83 CANJ - 5.58 MIN 2. 82 CANJ - 5,56 MIN 3. 82 CANJ - 5.55 MIN. PVM OK. PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 22, 2023
149 | 2308057 | ESTACION EL PITAL IDEAM 2308057 HC | 2023-09-02 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9438225E | 173 | 0:53 |  | 45143.5 | 45171.5 | Se adelanta mantenimiento por actualizacion del firmware del transmisor y evitar fallas en la transmision. | -88 | 16097524 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1052 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50_PART DCP 50-2_G272158 | Campbell Scientific_CH100_2870 | VAISALA_ V1001200_7108 | bp solar_SX20U_C1060819-5436736 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,76 | [8 empty] | 28,10 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 19,16 | 13,45 | 13,35 |  | Se realiza verificacion y prueba de PVM(83-83-83), se actualiza firware del transmisor, se descargan y borram datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | febrero 9, 2023
150 | 2308071 | ESTACION BELLALINA IDEAM 2308071 HC | 2/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9439C356 |  | 0:52 |  | 2/17/2023 12:00 p. m. | 2/21/2023 12:00 p. m. |  | 4 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | Hydrological services. TB3/0_01/P. S/N 00-986. | [5 empty] | Vaisala. QML201L. D444256. | Campbell Scientific. CH12R. S/N 2676. | Vaisala. V1001200. S/N 6643. | bp solar. SX20U. C1070301-6142313. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43224 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,60 | 13,30 | 13,42 |  | SE BAJAN DATOS SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8 SE CALIBRA PVM 1. 75 CANJ - 5.59 MIN 2. 75 CANJ - 5.56 MIN 3. 75 CANJ - 5.56 MIN PVM DESCALIBRADOSE RETIRA PVM S/N: 00-986 Y SE INTALA PVM S/N: 04-678 | [9 empty] | Estacion operativa. Queda pendiente la modernizacion de la estacion. | [15 empty] | febrero 21, 2023
151 | 2308077 | ESTACION GUACHARACAS IDEAM 2308077 HC | 2/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943AC458 |  | 0:57 |  | 2/17/2023 12:00 p. m. | 2/21/2023 12:00 p. m. |  | 4 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-00-1049. | [5 empty] | Vaisala-QML201L-D403090. | N/A. | Vaisala-V1001200-6652. | bp solar-SX420J-I61104179C0682A. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D13228 | ANNTENA GPS VAUSALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 19,20 | 13,50 | 13,53 |  | SE VAJAN DATOS SE ACTUALUZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE BORRAN LOGSF SE CALIBRA PVM. 1. 79 CANJ - 5.58 MIN 2. 79 CANJ - 5.56 MIN 3. 79 CANJ - 5.57 MIN PVM CALIBRADO. | [9 empty] | ESTACION OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. PENDIENTE POR MODERNIZAR | [15 empty] | febrero 21, 2023
152 | 2308083 | ESTACION LA RAPIDA IDEAM 2308083 HC | 2023-08-02 12:00 | Preventivo | EPRG_75b.adc | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943ED214 | 103 | 0:36 |  | 45143.5 | 45140.5 | Se adelanta mantenimiento por actualizacion del firmware del transmisor vaisala | -89 | 16097520 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-365 | [5 empty] | VAISALA_ QMC 301_G272009. | Campbell Scientific_CH200_1875 | VAISALA_V1001200_7096. | bp solar_SX20U_C1070430 6156947. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí |  | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,11 | [17 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 13,50 | 13,11 | 13,23 |  | Se realiza actualizacion del firware del TX, se verifica y chequea PVM (79,79,79) | [9 empty] | La estacion se deja e buenas condiciones y operativa | [15 empty] | febrero 8, 2023
153 | 2308087 | ESTACION PALMAS SAN ROQUE IDEAM 2308087 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión Manuel-Andrés | 9439D020 |  | 0:52 |  | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/23/2023 12:00 p. m. |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 11-414. | [5 empty] | Vaisala. QML 201A. D521081. | N/A | Vaisala. V1001200. 6677. | bp solar. SX 20U. C1070301-6142317. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43222 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 18,50 | 13,80 | 13,91 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | SE BAJAN DATOS SE ACTUALIZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE BORRAN LOGFS SE CALIBRA PVM 1. 83 CANJ - 5.59 MIN 2. 82 CANJ - 5.56 MIN 3. 83 CANJ - 6.01 MIN PVM CALIBRADO. PENDIENTE MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 23, 2023
154 | 2308498 | ESTACION LA HELIDA IDEAM 2308498 HC | 5/17/2023 12:00 p. m. | Preventivo | PVM_20201124.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94363540 | 173-131 | 0:29 |  | 45143.5 | 5/17/2023 12:00 p. m. | Realizacion de trabajo administrativo | 9 | 16097534 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_02-369 | [5 empty] | CAMPELL SCIENTIFIC_CR800_4337 | CAMPBELL SCIENTIFIC_CH100_2873 | CAMPBELL SCIENTIFIC_ TX 320_057346 | SUNWIZE_SW-S20P-K4_14000915 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,21 | 1,00 | 1,95 | [6 empty] | 20,80 |  |  | 112,00 | [5 empty] | 32,90 | -3,40 | 12,60 | [5 empty] | 19,03 | 13,19 | 13,40 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica funcionamiento general de la estacion, se verifica y chequea pvm(81-82-81). | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa. | [15 empty] | mayo 17, 2023
155 | 2308505 | ESTACION SANTA RITA IDEAM 2308505 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | CLM_A_V20200825.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943FD0EE | 103 | 0:39 |  | 2/26/2023 12:00 p. m. | 44960.5 |  | 4 | 14968847 |  | Sí |  | Radio freewave | 10.14.68.52 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_serie 97-947 | Keep Zone CMP 3_S/N 080486 SENSIBILIDAD 19.34 | vaisala HMP 155A2JB11A0A0A1A0A S/N P2910115-2018 | Young S/NÂ° WM 91087 | Novalynx_mod 255-100_S/N 1359 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830007 | Campbell Scientific CR1000 52298 | Campbell Scientific CH200_6116 | Campbell Scientific TX-312 1658 | SW S20P_SW S20P_11001139 y 11001129 |  |  |  |  | Sí | No | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 490,22 | 20,46 | 84,90 | 92,59 | 1,54 |  | 247,93 | 811,25 | 13,57 | 18,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 27,50 | [8 empty] | 37,00 | 6,00 | 11,90 | [5 empty] | 18,37 | 13,53 | 13,47 |  | Se realiza verifucacion y prueba de PVM(81-81-81) | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
156 | 2308517 | ESTACION EL PEÑOLIDEAM 2308517 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | CLM_A_EL_PENOL_V20200908.cr1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943FE574 | 103-131 | 0:39 |  | 2/26/2023 12:00 p. m. | 44960.5 |  | 4 | 14968865 |  | Sí | RF |  |  |  |  | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-333 | Keep Zone_CMP 3_080485_SENSIBILIDAD 16.85 | VAISALA_HMP155A S/N P2850206 2018 | Young_WM 91091. | Novalynx_mod 255-100_S/N 1366 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830008 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52305 | Campbell Scientific_ CH200_6119 | Campbell Scientific_ TX-320_ 057375 | ELECTRICAL RATING_50J-V_002050J180410094019 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 912,00 | 26,50 | 56,50 | 162,08 | 1,80 |  | 146,56 | 57,60 | 13,47 | 0,00 | 3,40 | [15 empty] | 33,00 | 10,00 | 12,20 | [5 empty] | 20,61 | 13,59 | 13,57 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(79-80-80), se verifica parametros de funcionamiento, se descargan datos y se verifica tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | marzo 2, 2023
157 | 2308523 | ESTACION PLAYAS IDEAM 2308523 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | CLM_A_PLAYAS_V20191001.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943CA170 | 103-131 | 0:28 |  | 2/26/2023 12:00 p. m. | 44929.5 |  | 3 | 14968873 |  | Sí | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-354 | Keep Zone_080484 sensibilidad 17.53 | VAISALA_HMP 155 D2AB11AOA2A1AOA_K4810049 2014 | Young_WM 91096. | Novalynx_255-100_1062 | VAISALA_PTB110 1B1AB_H4830002 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52302 | Campbell Scientific_ CH200_4200 | Campbell Scientific_ TX-312_ 1647 | BP SOALR SX420J S/N I31103269BF5A0F |  |  |  |  | Sí | No | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 1.098,73 | 28,37 | 59,57 | 128,91 | 1,15 |  | 164,19 | 903,93 | 13,34 | [17 empty] | 37,40 | 8,70 | 13,10 | [5 empty] | 18,85 | 13,39 | 13,38 |  | Se realiza limpieza general a la estacion, se verifica y chequea PVM(80-81-80), se descargan datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se realiza limpieza general a la estacion, se verifica y chequea PVM(80-81-80) | [15 empty] | marzo 1, 2023
158 | 2308709 | ESTACION RN4A RIOABAJO IDEAM 2308709 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LMx2_PVM_V20201103.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943FB508 | 103-131 | 0:39 | 0.34 | 45048.5 | 2/22/2023 12:00 p. m. | Se retrasa la ejecucion del mantenimiento por realizar la visita en conjunto con la visita de speedwell | 17 | 14567377 |  | Sí | RF | Radio freewave - 893-8623 | Radio 10.14.68.29 dataloger 10.14.68.30 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | Vaisala Mod. QHR 104-3 S/N 25022184 Rango 20m. | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 14-807 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_S/N 4335 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1870 | Campbell Scientific TX 312_S/N 1442 | Electrical rating_50J-V_002050J180410079119 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,34 | 0,00 |  | 21,00 | [6 empty] | 13,67 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | [8 empty] | 35,00 | 11,00 | 12,00 | [5 empty] | 19,80 | 13,40 | 13,00 |  | Se realiza visita con personal de speedwell, se verifican los pvm por parte de ellos el de epm y speedwell, se realiza aforo con molinete, perfil, pendiente y bm. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion, el personal de speedwell instala conexion desde el pvm epm a un dataloger de ellos que instalaron. | [15 empty] | febrero 22, 2023
159 | 23087200 | ESTACION PAILANIA IDEAM 23087200 HC | 2023-12-04 12:00 | Preventivo | RARG859.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943592B6 | 173 | 0:27 | 1.3 | 4/14/2023 12:00 p. m. | 45264.5 |  | -2 | 15714825 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISALA_QHR 104-3_21277304 | Hidrlogical services_TB3/0.01_11-425 | [5 empty] | Vaisala_MAWS-50 part NÂ° DCP50-2_ G211012 | Campbell Scientific_CH12R_3780 | Vaisala_V1001200_7063 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410070519. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,28 | 0,00 | [8 empty] | 13,05 | [25 empty] | 19,89 | 13,04 | 13,25 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP, se verifica funcionamiento de PVM. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | abril 12, 2023
160 | 23087200 | ESTACION PAILANIA IDEAM 23087200 HC | 1/27/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adca | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943592B6 | 173-131 | 0:27 | 0.86 | 1/14/2023 12:00 p. m. | 1/27/2023 12:00 p. m. | Realizacion de montaje del pvm san francisco en sonson | 13 | 14258656 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277304 | Hidrlogical services_TB3/0.01_11-425 | [5 empty] | Vaisala_MAWS-50 part NÂ° DCP50-2_ G211012 | Campbell Scientific_CH200_4100 | Vaisala_V1001200_7063 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410070519. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,86 | 0,00 | [8 empty] | 13,10 | [8 empty] | 23,40 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 14,70 | 13,11 | 13,34 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, descarga y borrado de datos de la DCP, se actualiza firware del TX, aforo con ADCP, chequeo de BM, pendiente hidraulica y perfil, se verifica y chequea PVM(81-81-82 ), se verifica mira vs radar, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 27, 2023
161 | 2308742 | ESTACION EMBALSE PEÑOL RESP IDEAM 2308742 HC | 3/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_EMB_STA_RITA_II_CAP_4_20MA.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943EC162 | 103-131 | 0:36 | 1883.44 | 45263.5 | 3/15/2023 12:00 p. m. |  | 3 | 15190979 |  | Sí | RF | Radio freewave 893-9113 | 10.14.68.50 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | QHR 104-1 S/NÂ° 21277299 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR 1000_80908 | Campbell Scientific_CH200_4201 | Campbell Scientific_TX321-G_1230 | SunWize_SW-S20P_01/26/11 S20P 11000726_11000773. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 43,36 | [9 empty] | 13,63 |  | 3,43 | [23 empty] | 18,90 | 13,64 | 13,60 |  | Se realiza verificacion de funcionamiento, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se verificaTX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y operativa. | [15 empty] | marzo 15, 2023
162 | 2308746 | ESTACION EMBALSE PEÑOL PPAL IDEAM 2308746 HC | 3/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_CR310_STA_RITA_TORRE_1_MODBUS_TX325.CR300 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94A04338 | 103-131 | 0:51 | 1883.44 | 45263.5 | 3/15/2023 12:00 p. m. |  | 3 | 15190977 |  | Sí | Ethernet | Cr310 | 10.14.8.83 | 255.255.255.248 | 10.14.8.86 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | CS475A | [6 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC,CR310,10127 | Campbell Scientific_CH200_1879 | C S, TX325, 30000212 | 50 W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 43,37 | [9 empty] | 13,62 | [8 empty] | 24,50 |  |  | 9,00 | [13 empty] | 21,30 | 13,64 | 13,67 |  | Se realiza verificacion de la estacion, descarga de datos, se verifica mira vs radar. | [9 empty] | La estacion se deja en normal estado y operativa. | [15 empty] | marzo 15, 2023
163 | 2308757 | ESTACION DESCARGA PLAYAS IDEAM 2308757 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | LM_V_26062020.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | INF |  | 0:36 | 2.54 | 3/13/2023 12:00 p. m. | 44929.5 |  | -12 | 15203670 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA Model QHR104-3 de 20 m de rango_S/N 21277305 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800 S/N 43683 | Campbell Scientific_CH100 S/N 3183 | Campbell Scientific_TX 320_S/N 057330 | SunWise-SW20P S/N 11001141 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,54 | [9 empty] | 13,05 | 0,00 | 3,49 | [6 empty] | 40,72 | [8 empty] | 33,10 | -0,60 | 12,20 | [5 empty] | 18,65 | 13,10 | 13,25 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa | [15 empty] | marzo 1, 2023
164 | 2308760 | ESTACION RN1B REBOSE PANTAN IDEAM 2308760 HC | 1/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM-SHAFT-PVM.DLD | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F458C | 103-131 | 0:38 | 0.17 | 1/23/2023 12:00 p. m. | 1/20/2023 12:00 p. m. |  | -3 | 14367088 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa | Enviro systems_SE 109_9224 052702 |  | Hydrological Services_TB3/0.01_08-942 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR 800_S/NÂ° 43679 | Campbell Scientific_CH12R 3787 | Campbell Scientific_TX320_057332. | bp solar_SX20U_C1070522 6158743 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,17 | 0,00 |  | 24,00 | [6 empty] | 13,20 |  | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 34,00 | 0,00 | 12,40 | [5 empty] | 19,59 | 13,25 | 13,41 |  | Se realiza descarga de datos, se verifica mira vs radar, se chequea y verifica pvm(01-80-80 | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 20, 2023
165 | 2308799 | ESTACION EMBAL PLAYAS PPAL IDEAM 2308799 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943EA484 | 103-131 | 0:36 | 53.65 | 45263.5 | 44929.5 | Se adelanta mantenimiento por actualizacion del transmisir vaisala | -11 | 15190992 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | 239077902_QHR 104-3 | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G211038 | Campbell Scientific_CH12R 1645 | VAISALA_V1001200_7083 | bp Solar_SX20W_C1070305 6142683. de 20 W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 53,65 | [9 empty] | 13,10 | 0,00 | [16 empty] | 11,00 | 0,00 | [6 empty] | 18,90 | 13,11 | 13,10 |  | Se realiza actualizacion del firmware del transmisor, se verifica mira vs radar, se descargan datos, se realiza limpieza general de la estacion, y se verifica transmisiones. | [9 empty] | Se deja la estacion en normal operacion. | [15 empty] | marzo 1, 2023
166 | 2308938 | ESTACION RN-36 LAS PALMAS IDEAM 2308938 HC | 3/30/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F56FA | 103-132 | 0:38 | 0.53 | 44930.5 | 3/30/2023 12:00 p. m. |  | -2 | 15508039 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QHR104_25022182 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42362 | Campbell Scientific_CH12R_3786 | Campbell Scientific_TX320_S/N 057396 | bp soalr_SX20U_C1060819-5436767 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,53 | [9 empty] | 13,32 |  | 3,47 | [6 empty] | 16,54 | [8 empty] | 32,00 | 5,00 | 11,50 | [5 empty] | 17,25 | 13,30 | 13,47 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,se verifica mira vs radar, se chequea Tx, se descargan datos de la DCP, se realiza aforo con molinete. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | marzo 30, 2023
167 | 2308938 | ESTACION RN-36 LAS PALMAS IDEAM 2308938 HC | 2023-05-01 12:00 | Preventivo | LM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F56FA | 103131 | 0:38 | 0.52 | 44927.5 | 45047.5 |  | 4 | 14044841 |  | No | [5 empty] | La estacion se encotro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA_QHR104_25022182 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42362 | Campbell Scientific_CH12R_3786 | Campbell Scientific_TX320_S/N 057396 | bp soalr_SX20U_C1060819-5436767 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,53 | [9 empty] | 13,12 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2.054,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 33,00 | 9,00 | 116,00 | 1,00 | 0,00 | 4 | 31,00 | 18 | 17,35 | 13,34 | 13,52 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se descargan dstos de la DCP, se realiza aforo con molinete, se verifica perfil, BM y pendiente hidtaulica, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en condiones normales y operativa. | [15 empty] | enero 5, 2023
168 | 2308939 | ESTACION RN-37 ESPIR SANTO IDEAM 2308939 HC | 3/30/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F6360 | 103-131 | 0:38 | 1.24 | 44930.5 | 3/30/2023 12:00 p. m. |  | -2 | 15508041 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277306. | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G272200 | Campbell Scientific_CH12R_3817 | VAISALA_ V1001200_7103 | BP Solar_SX20U_C1070522 6158647. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,24 | [9 empty] | 13,38 | 0,00 | [7 empty] | 20,00 | [16 empty] | 16,50 |  | 13,41 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se chequea Tx, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo con molinete | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | marzo 30, 2023
169 | 2308939 | ESTACION RN-37 ESPIR SANTO IDEAM 2308939 HC | 2023-05-01 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F6360 | 103-131 | 0:38 | 1.23 | 44927.5 | 45047.5 |  | 4 | 14044851 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277306. | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G272200 | Campbell Scientific_CH12R_3817 | VAISALA_ V1001200_7103 | BP Solar_SX20U_C1070522 6158647. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,23 | [9 empty] | 13,26 | [8 empty] | 20,10 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 14,60 | 13,62 | 13,27 |  | Visita realizada el 05-01-2023, se realiza mantenimiento preventivo, se descargan datos y borran de la DCP, se realiza aforo con molinete, se verifica mira vs radar, se realiza verificacion perfil, pendiente y BM, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y operativa. | [15 empty] | enero 5, 2023
170 | 2308996 | ESTACION RN27 CARACOLI IDEAM 2308996 HC | 10/19/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-RN-27 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943557A8 | 173 | 0:27 | 0.73 |  | 10/19/2022 12:00 p. m. |  |  |  |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA, PODADA Y BIEN PINTADA |  | VAISALA QHR104-3 S/N 23907797 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR310 S/N 10191 | Campbell Scientific-CH200 S/N 13928 | Campbell Scientific-TX 325 S/N 300002044 | ELECTRICAL RATING MOD. 50J-V S/N 00240050J2003080751 | ANTEBA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N 18210173 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 S/N N/A |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,73 | [9 empty] | 13,10 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | [22 empty] | 13,10 |  | SE BAJAN DATOS, SE REALIZA AFORO EL DIA MIERCOLES 19 DE OCTUBRE MIRA 0.86 MTS Y CAUDAL 22.176 M3/SG. SE REALIZA OTRO AFORO EL DIA JUEVES 20. MIRA 0.73 MTS Y CAUDAL 18.772 M3/SG. | [9 empty] | INTALAR GARANDAS DE PROTECCION EN AMBAS ORILLAS. INSTALAR POLEAS EN AMBAS ORILLAS PARA REALIZAR AFOROS. | [15 empty] | octubre 19, 2022
171 | 2308996 | ESTACION RN27 CARACOLI IDEAM 2308996 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-RN-27 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943557A8 | 173 | 0:27 | 0.98 | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/22/2023 12:00 p. m. |  | 2 |  |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA, PODADA Y BIEN PINTADA |  | VAISALA QHR104-3 S/N 23907797 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR310 S/N 10191 | Campbell Scientific-CH200 S/N 13928 | Campbell Scientific-TX 325 S/N 300002044 | ELECTRICAL RATING MOD. 50J-V S/N 00240050J2003080751 | ANTEBA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N 18210173 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 S/N N/A |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,98 | [9 empty] | 13,10 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | [20 empty] | 18,60 | 13,04 | 13,11 |  | SE BAJAN DATOS, SE REALIZA AFORO LIQUIDO. MIRA = 0.98 MTS CAUDAL = 27.708 M3/SG. | [9 empty] | PROGRAMAR PARA EL MES DE JUNIO LA INSTALACION DE BARANDAS DE PROTECCION EN AMBAS ORILLAS. INSTALAR POLEAS EN AMBAS ORILLAS PARA REALIZAR AFOROS. | [15 empty] | octubre 19, 2022
172 | 2308998 | ESTACION EMBAL PLAYAS RESP IDEAM 2308998 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | LM_CH200_EMB_v02playasResp.CR1 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943613AC | 173-131 | 0:29 | 53.65 | 45263.5 | 44929.5 | Se adelanta visita por trabajos de actualizacion de transmisores vaisalas y se aprovecha para realizar esta visita | -11 | 15190994 |  | Sí | RF | Radio freewave s/n 8938975 | 10.24.248.146 | 255.255.255.192 | 10.24.248.129 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VEGAPULS 61 S/N 21162870 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000 S/N 81999 | Campbell Scientific_CH200_6115 | Campbell Scientific TX312 S/N 1659 | SunWize_SW-S20P_01/26/11 S20P 11000714_11000715. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 53,65 | [9 empty] | 13,40 | [17 empty] | 37,30 | 19,10 | 11,40 | [5 empty] | 17,63 | 13,55 | 13,35 |  | Se realiza verificacion de mira vs radar, se realiza lavado general de la estacion(radar,panel y estructura), se descargan datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | marzo 1, 2023
173 | 2309502 | ESTACION LA SIERRA IDEAM 2309502 HC | 1/18/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943EF4F8 |  | 0:37 |  | 1/14/2023 12:00 p. m. | 1/18/2023 12:00 p. m. |  | 4 | 14258558 |  | Sí | Ethernet | CR100 con NL | 10.24.248.210 | 255.255.255.240 | 10.24.248.209 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa | Enviro systems_mod SE 109_S/N 9213-052702 |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-335 | Kipp Zonen_CMP 10 S/N163004_sensibilidad 8.73. | VAISALA HMP-155D2AB11A0A2A1A0A_S/N K4810045-2014. | Young_WM 91098. |  | VAISALA_PTB 110_S/N K4810008. | Campbell Scientific_CR1000M_52308. | Campbell Scientific_CH200_S/N 1866. | campbell scientific_TX 321-G_1559 | Solarex_MSX10_FW97D11851760 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 176,60 | 30,60 | 65,91 | 94,70 | 0,29 |  |  | 116,90 | 13,26 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 33,00 | 2,00 | 11,90 | [5 empty] | 18,84 | 13,37 | 13,38 |  | Se realiza verificacion de pvm (80-80-81) | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa | [15 empty] | enero 18, 2023
174 | 2310009 | ESTACION CEIBA LA FLORESTA IDEAM 2310009 HC | 2/24/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943A34DC |  | 0:56 |  | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/24/2023 12:00 p. m. |  | 4 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | Hydrological services. TB3/0_01/P. S/N 00-1073 | [5 empty] | Vaisala. QML201L. S/N D403012. | N/A. | Vaisala. V1001200. S/N 6640. | bp Solar. SX20U. S/N C1070301-6142316. | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N: D33214 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [36 empty] | 14,09 |  | SE BAJAN DATOS SE BOREAN LOGFS SE TRATA DE ACTUALIZAR FIRMWARE AL TX V2.8, NO ES POSIBLE PROBLEMAS DE CONEXION SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.59 MIN 2. 82 CANJ - 6.01 MIN 3. 82 CANJ - 5.56 MIN. PVM CALIBRADO | [9 empty] | PENDIENTE DE ACTUALIZAR FIRMWARE ANTES DEL 17 DE MARZO 2023 Y MODERNIZAR LACESTACION. | [15 empty] | febrero 24, 2023
175 | 2310011 | ESTACION VERSALLES IDEAM 2310011 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 943A424C |  | 0:56 |  | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/23/2023 12:00 p. m. |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES MODELO TB3/0.01"/P S/N: 00-1076 | [5 empty] | VAISALA MODELO QML 201C S/N: G341005 |  | VAISALA MODELO V1001200 S/N: 6678 | BP SOLAR MODELO SX20U S/N: C1070301-6142288 | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N: D43223 | ANTENA GPS SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 19,50 | 13,30 | 13,33 |  | SE BAJAN DATOS SE BORRAN LOGFS SE ACTUALIZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE CALIBRA PVM. 1. 79 CANJ - 5.58 MIN 2. 78 CANJ - 5.56 MIN 3. 79 CANJ - 6.00 MIN PVM CALIBRADO. | [9 empty] | PENDIENTE POR MODERNIZAR ESTACION. | [15 empty] | febrero 23, 2023
176 | 2502705 | ESTACION MARGENTO IDEAM 2502705 HC | 2022-12-10 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V02_TX325_CH200_MARGENTO | WAP | Comisión William-Faustino | 943B03BC | 137 | 0:58 | 6.2 | 44844.5 | 10/14/2022 12:00 p. m. |  | 4 | 13590129 |  | Sí | GPRS | RADIO HUAWEI AR500 S/N: 21500103632SK6605317Y AR5002CG-L |  | MAC : BC426DF4FAAF-AF (1) |  | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | VAISALA Vega Puls-21162869 | [6 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC CR310 S/N : 10193 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH200 S/N : 12213 | CAMPBELL SCIENTIFIC TX 325 S/N : 300001544 | ELECTRICAL RATING MOD. 50J-V S/N : 0050J190316033727 | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: 13180270 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 13180270 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 6,02 |  |  | 37,34 | [6 empty] | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 13,36 |  |  | 1 | 0,00 | 0 | 18,60 | 12,90 | 12,95 | 5,00 | SECREALIZA MTTO PREVENTIVO, SE BAJAN DATOS, SE REALIZA REALCE DE LA ESTACION PARA EVITAR AFECTACIONES EN LA ESTACION A CAUSA DE CRECIENTES EN EL RIO CAUCA. | [9 empty] | LA ESTACION SE DEJA OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES DESPUES DE LA INTERVENCION Y MEJORAS. | [15 empty] | octubre 12, 2022
177 | 2618008 | ESTACION MESOPOTAMIA IDEAM 2618008 HC | 2/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943847B8 | 173-131 | 0:54 |  | 2/13/2023 12:00 p. m. | 2/21/2023 12:00 p. m. |  | 8 | 2618008 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1018 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50 PART DCP 50-2_G211046 | Campbell Scientific_CH100_3180 | VAISALA_V1001200_6639 | bp solar_SX20U_C1060819-5436787 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,63 | 0,00 | [7 empty] | 16,50 | [16 empty] | 20,06 | 13,86 | 13,63 |  | Se realiza chequeo y verificacion de PVM(82-82-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 21, 2023
178 | 2618010 | ESTACION LA UNION IDEAM 2618010 HC | 2/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_PVM_V01_TX325_CH200. | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943920A4 | 137-131 | 0:50 |  | 2/13/2023 12:00 p. m. | 2/21/2023 12:00 p. m. |  | 8 | 14702852 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_16-244 | [5 empty] | Campbell scientific_CR300_25367 | Campbell Scientific_CH200_12212 | Campbell scientific_TX_325_300002063 | bp solar_SX320J_C1070717 5432164 de 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,55 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 0,75 | 13,36 | 1,00 |  |  |  |  | 20,16 | 13,58 | 13,56 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(82-82-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 21, 2023
179 | 2618599 | ESTACION GUAICO IDEAM 2618599 HC | 1/13/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_CGUAICO_V20201103.CR8 | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94387222 | 173 | 0:54 |  | 1/14/2023 12:00 p. m. | 1/13/2023 12:00 p. m. |  | -1 | 14258560 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_02-364 | KIPP ZONEN _141650 |  |  |  |  | Campbell Scientific_CR800_4336 | Campbell Scientific_CH200-10061 | Campbell Scientific_TX312_1448 | bp Solar_SX20U_C1060819-5436726 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 720,20 | 23,70 | 64,09 | 328,70 | 0,43 |  |  | 45,28 | 13,60 | 0,00 | 3,40 | [6 empty] | 29,50 | [8 empty] | 37,40 | 10,90 | 13,20 | [5 empty] | 19,10 | 13,60 | 13,60 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM, datos de la prueba 80,79,80 y se verifica funcionamiento del pvm | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | enero 13, 2023
180 | 2618703 | ESTACION RS-1 SONSON LA DIVISA IDEAM: 2618703 HC | 1/26/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 9435D1bc | 173-131 | 0:28 | 0.91 | 1/29/2023 12:00 p. m. | 1/26/2023 12:00 p. m. |  | -3 | 14471900 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | 29028704 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_ 14-800 | [5 empty] | Vaisala_mod QML201C_S/N K2746795 |  | Vaisala_QST 102-3_0696 | bp solar_SX420J_I31104019BF0A67 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,91 | 0,00 | [8 empty] | 13,89 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | [6 empty] | 13,88 |  | 13,88 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se realiza aforo con ADCP, se descargan y borras datos de la DCP, se realiza chequeo de BM, pendiente hidraulica y perfil, se realiza chequeo y verificacion de PVM(80-80-81 ),se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 26, 2023
181 | 2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 4/13/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_V12082019BP-5.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94301DBO | 27-131 | 0:04 | 0.55 | 45142.5 | 4/13/2023 12:00 p. m. |  | 5 | 15618495 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,55 | [9 empty] | 12,58 | 0,00 | 3,54 | [23 empty] | 20,07 | 13,17 | 13,29 |  | Se realiza verificacion general de la estacion, se reailiza aforo con ADCP, se descargan datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se verifica Tx. | [9 empty] | Se debe cambiar la mira de referencia de nivel por estar muy borroza y no se alcanza a ver la medida. La estacion se deja en normal oprracion y operativa. | [15 empty] | abril 13, 2023
182 | 2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 1/24/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v12082019BP-5.CR8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94301DBO | 27-31 | 0:04 | 0.58 | 45139.5 | 1/24/2023 12:00 p. m. | Por realizacion de montaje del pvm san francisco en sonson | 16 | 14187534 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | [9 empty] | 12,58 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 32,80 | 2,20 | 12,60 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 3 | 19,49 | 13,21 | 13,34 |  | Se realiza mantenimiento preventivo a la estación, se realiza verificación de BM,pendiente hidrauluca y perfil, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 24, 2023
183 | 2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 4/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 0.915 | 4/18/2023 12:00 p. m. | 4/14/2023 12:00 p. m. |  | -4 | 15778429 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,92 | [9 empty] | 13,80 | 0,00 | [16 empty] | 1,25 | 0,50 | [6 empty] | 19,92 | 13,76 | 13,75 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, de descargan y borran datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | abril 14, 2023
184 | 2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 1/25/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 0.93 | 1/18/2023 12:00 p. m. | 1/25/2023 12:00 p. m. |  | 7 | 14304662 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,93 | [9 empty] | 12,72 | [8 empty] | 13,10 | [8 empty] | 75,00 | 0,50 | [6 empty] | 15,46 | 12,77 | 12,76 |  | Se realiza mantimiento preventivo, descarga y borrado de datos de la DCP, aforo con ADCP, chequeo de BM, pendiente hudraulica y perfil, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 25, 2023
185 | 2618712 | ESTACION BP-6 BOCATOMA BUEY IDEAM 2618712 HC | 1/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01.CR8 | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F206A | 103-131 | 0:37 | 0.31 | 1/23/2023 12:00 p. m. | 1/19/2023 12:00 p. m. |  | -4 | 14367090 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal operacion |  | VAISALA_QHR104-3 de 20 m de rango_25022183. | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42363. | Campbell Scientific_CH12R_ 3806 | Campbell Scientific_HDR GOES TX 321_1891. | Interlek 4006109_12/18/2013 S20P 14000881. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,31 | [9 empty] | 12,80 | 0,00 | 3,48 | 274,00 | 0,00 |  |  |  |  | 23,00 | [8 empty] | 33,00 | 1,00 | 12,00 | [5 empty] | 19,45 | 12,82 | 13,03 |  | Se realiza verificacion, descarga de datos y se verifica mira vs radar | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 19, 2023
186 | 2618715 | ESTACION BP9 BOMBEO PIEDRAS IDEAM 2618715 HC | 1/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_PVM_V01.CR8 | AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943F331C | 103-131 | 0:38 | -0.26 | 1/23/2023 12:00 p. m. | 1/19/2023 12:00 p. m. |  | -4 | 14367084 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa Sin bombeo el csnal. |  | VAISALA_QHR104-3_25022189 | Hydrological Services_TB3/0.01_00-995 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_43680 | Campbell Scientific_CH12R_3783 | Campbell Scientific_TX312_1213 | yingli solar STD Q/BYL 01-2003 de 20 W. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | -0,26 | 0,00 | [8 empty] | 13,13 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 25,25 | [8 empty] | 37,40 | 10,30 | 12,00 | [5 empty] | 15,89 | 13,24 | 13,44 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, verificacion de parametros, se chequa y verifica pvm(79-80-80). | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa. | [15 empty] | enero 19, 2023
187 | 2618999 | ESTACION C/V SONSON1 IDEAM: 2618999 HC | 2/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | QM_FUP1010_v01.cr8 | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 94A065D4 | 103-131 | 0:52 |  | 2/13/2023 12:00 p. m. | 2/20/2023 12:00 p. m. |  | 7 | 14702866 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa, pero la tuberia se encontro sin caudal por trabajos en la tuberia | [8 empty] | Cr800, 1951 |  | Tx 312, 1222 |  | Siemens FUS 1010,41485 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | No | Sí | -0,01 | [9 empty] | 13,46 | 0,00 | 3,44 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 19,36 | [8 empty] | 37,40 | -1,90 | 13,10 | [6 empty] | 13,43 |  |  | Se realiza verificacion de los transductores, se descargan datos del dataloger y se verifica transmision. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion La estacion funciona con fuente AC/DC 128.2/13.43 | [15 empty] | febrero 20, 2023
188 | 2621013 | ESTACION GUASABRA IDEAM 2621013 HC | 2023-03-03 12:00 | Preventivo | RGDQ5M.adc | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 95E03674 | 103 | 0:23 |  | 4/14/2023 12:00 p. m. | 44988.5 | SE ADELANTA VISITA PARA PODER ACTUALIZAR FIMRWARE AL TX V2.8 | -42 | 15752536 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-363 | [5 empty] | Vaisala-QML 201C- S/ N: G341008 |  | Marca: Vaisala. Modelo: VT1001200. Serie: 6624 | BP SOLAR MODELO SX420J S/N: I31103199BF106E | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N: J09522 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,66 | [26 empty] | 13,66 | 13,66 |  | SE BAJAN DATOS SEBORRAN LOGS SE ACTUALIZA FIRMWARE ALMTX V2.8 SE CALIBRA PVM 1. 81 CANJ - 5.50 MIN 2. 81 CANJ - 5.51 MIN 3. 82 CANJ - 5.52 MIN PVM CALIBRADO | [9 empty] | ESTACION PENDIENTE POR MODERNIZACION | [15 empty] | marzo 3, 2023
189 | 2622010 | ESTACION GRANJA IDEAM 2622010 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR3XX_PVM_v01.CR300 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 94A08626 | 103 | 0:56 | N/A | 45080.5 | 2/23/2023 12:00 p. m. | Se adelanta ejecucion de mantenimiento por programacion de revision de transmisores Vaisala por la zona de Ituango, se aclara que esta estacion no tiene ese tipo de transmisor, pero por el recorrido a la estaicion Santa Rita, se realiza mantenimiento. | -11 | 15286652 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion en normales condiciones de limpieza, los intrumentos y gabinete sin novedad. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P- S/N 16-240 | [5 empty] | Campbell S_CR 300 S/N 25377 | CH-200 Campbell S. S/N 12206 | Campbell S_TX321G S/N 2198 | SunWize Modelo SW-S20P-K4 S/N 14000891 | Antena TX Vaisala 443A serie j09501 | Gps Trimble Modelo 57861-00 serie 05270095 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,56 | [29 empty] | Se calibra pluviometro, se actualiza sistema operativo del datalogger, se configura contraseña de ciberseguridad, se verifican conexiones. | [9 empty] | Se calibra Pluviometro, se realiza limpieza en general, se revisan conexiones, se actualiza sistema operativo del datalogger y contrase;a de ciberseguridad. | [15 empty] | marzo 8, 2023
190 | 2622011 | ESTACION SANTA RITA IDEAM 2622011 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RGDQ5.adc | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 943581C0 | 173 | 0:27 | N/A | 45080.5 | 2/23/2023 12:00 p. m. | Se ejecuta mantenimiento preventivo antes de la fecha programada, por revision y actualizacion de firmware de transmisores Vaisala antes de la fecha de vencimiento de la actual version. | -11 | 15286666 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion en buenas condiciones de limpieza y roceria, instrumentos de medicion y gabinete sin novedad. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P- S/N 14-810 | [5 empty] | Vaisala-QML 201C S/N H481043 | Campbell Scientific. CH12R. 3789 | Vaisala-QST 102-3 S/N 0315 | BP solar-SX420J- S/N I31103199BF77D4 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,22 | [29 empty] | Se realiza mantenimiento preventivo, se revisa transmisor Vaisala, y segun la referencia no es necesario realizar actualizacion de firmware, se calibra pluviometro, se realiza limpieza en general. | [9 empty] | Se calibra Pluviometro, se realiza limpieza en general, se verifica nivelacion de pluviometro, se verifican conexiones ok. | [15 empty] | marzo 8, 2023
191 | 2622504 | ESTACION PIUNTI IDEAM 2622504 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | CLM_C_PIUNTI_V2_20192904.CR8 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94E066608 | 103 | 0:23 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 44960.5 | SE ADELANTA VISITA PARA ACTUALIZAR FIRMWARE AL TX V2.8 | -19 | 15324752 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-367 | KIP & ZONEN. CMP-3. 141643-Sensitividad 16.79uv/w/m^2 | CLM Compacta. Vaisala. WXT520. K492005. | CLM Compacta |  | CLM Compacta | Campbell Scientific. CR800. 4350 | Campbell Scientific. CH12R. 3785 | Campbell Scientific. TX312. 1652 | bp Solar. SX420J. I31103199BF1050 | Antena GPS: Marca:Trimble. Modelo: 48360-00. Serie: 13D50059 | Antena TX: Marca: Vaisala. Modelo: 443A. Serie: J09515 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 1.084,00 | 27,00 | 55,01 | 132,09 | 1,99 |  |  | 36,53 | 13,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,02 | 17.395,00 | 40.776,00 | 0,00 | 0 | 0 | [11 empty] | 13,33 | 13,11 | 13,33 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.50 MIN 2. 82 CANJ - 5.50 MIN 3. 83 CANJ- 5.58 MIN PVM OK. | [9 empty] | ESTACION PENDIENTE POR MODERNIZACION | [15 empty] | septiembre 22, 2022
192 | 2623002 | ESTACION SABANALARGA IDEAM 2623002 HC | 2023-07-02 12:00 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 943A77D6 |  | 0:56 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 45109.5 |  | 8 |  | 14471906 | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERATIVA. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-409 | [5 empty] | Vaisala-QML201C-J023003 |  | Vaisala-QST102-3-0308 | bp solar-SX420J-I31103199BF1060 | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N : J09509 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,22 | [25 empty] | 39,40 | 13,30 | 13,22 |  | SE REALIZA INPECION GENERAL DE LA ESTACION, SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CAMBIA S.O. SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.56 MIN 2. 80 CANJ - 5.55 MIN 3. 78 CANJ - 5.50 MIN PVM - Calibrado | [9 empty] | No se cambia Sistema Operativo porcser un modelo QST 102-3 | [15 empty] | febrero 7, 2023
193 | 2623014 | ESTACION LA PLACITA IDEAM 2623014 HC | 2023-08-02 12:00 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 94E040E4 |  | 0:23 |  | 4/14/2023 12:00 p. m. | 45140.5 | SE ADELANTA VISITA PARA ACTUALIZAR FIMRWARE AL TX V2.8 | -65 | 15731820 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERATIVA |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-16-355. | [5 empty] | Vaisala-QML201C-H481021. | N/A. | Vaisala-QST102-3-0306. | bp solar-SX420J-I31103199BF106D. | ANTENA TX YAGI VAISALA MODELO 443A S/N : 481021 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,31 | [25 empty] | 32,00 | 13,40 | 13,31 |  | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, NO SE CAMBIA S.O. POR SER UN TRANSMISOR MOD. QST102-3, SE CALIBRA PVM. 1. 87 canj - 5.56 min 2. 86 canj - 5.55 min 3. 85 canj 5.50 min Pvm descalibrado, cambio prox. Visita. | [9 empty] | LA ESTACION QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIO. | [15 empty] | febrero 8, 2023
194 | 2623017 | ESTACION BRICEÑO IDEAM 2623017 HC | 2/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.abc | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 9435A72C | 173 | 0:27 | N\A | 1/29/2023 12:00 p. m. | 2/28/2023 12:00 p. m. | Retraso de la ejecucion del mantenimiento por visitas programadas a otras estaciones y vacaciones de funcionaris para este periodo. | 30 | 14471902 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion limpia sin vegetacion, grama podada, instrumentos y gabinete sin novedad. | N\A | N\A | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 18-410. | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | Vaisala. QML 201C. G272001. | N/A. | Vaisala. V1001200. 7092. | Vaisala. SX420J. I61104179C042E6. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,26 | [29 empty] | Se verifica nivel del pluviometro, se realiza calibracion 1. 82 tiempo 05:05:07, 2. 82 tiempo 04:59:46, 3. 81 tiempo 04:57:65, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se revisan conexiones, se actualiza firmware del transmisor Vaisala. | [9 empty] | Se verifica nivel del pluviometro, se realiza calibracion, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se revisan conexiones, se actualiza firmware del transmisor Vaisala. | [15 empty] | febrero 28, 2023
195 | 2623025 | ESTACION EL CARIBE IDEAM 2623025 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 9439E5BA | 167 | 0:52 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 2/22/2023 12:00 p. m. | Hernando y Carlos Mario en vacaciones, ,cambio fimware transmisores Vaisala | 23 | 14489136 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | 00-987 | [5 empty] | D521076 (vaisala) QML201 | CH100 1409 | V1001200 VAISALA 6662 | c1070522 6158772 BP SOLAR SX20U |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,37 | [8 empty] | 17,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 18,40 |  | 13,77 |  | Prueba PVM: 84C en 12m 10s, 84C en 12m 08s, se cambia fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 22, 2023
196 | 2623596 | ESTACION MATANZAS IDEAM 2623596 HC | 2023-12-01 12:00 | Preventivo | CLM_Matanzas_V4_20212601.CR1 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | Comisión Norberto | 94A035A8 | 103 | 0:51 | N/A | 45261.5 | 45261.5 | Atendida a tiempo | 0 | 14235236 | N/A | No | [5 empty] | Para la realizacion del mantenimiento preventivo, se encuentra estacion en buenas condiciones de limpieza y roceria. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 14-805 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 141646 (Sensitivity 17.88) | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | Campbell Scientific-CR1000 S/N 67731 |  | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 1236 | Sun Wize Mod SW-S20P-K4 S/N 14000892 | GPS Trimble Mod 57861-20 S/N 11790514 | Antena TX Yagi Campbell 25316 S/N 1673 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 1.128,98 | 25,60 | 78,40 | 36,44 | 0,84 |  |  | 952,90 | 13,66 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,46 | 13,46 |  | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor con serial 1236, se descargan datos, se nivela piranometro y se realiza limpieza en general, la estacion queda en normal funcionamiento. | [9 empty] | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor con serial 1236, se descargan datos, se nivela piranometro y se realiza limpieza en general, la estacion queda en normal funcionamiento. | [15 empty] | octubre 26, 2022
197 | 2623597 | CLM PUERTO VALDIVIA | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | CLM_C_Valdivia_2018.cr8 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 9435324E | 173 | 0:26 | N/A | 44929.5 | 44960.5 | Se reprograma mantenimiento para el siguiente dia, por desplazamiento y ejecucion de mantenimiento en la estacion el Cedro en Yarumal y mal estado de la via. | 1 | 15019482 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion limpia, con instrumentos y gabinete en buen estado. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES P/L 11-370 | Serie 080648 CMP3 | 4840028 | N/A | N/A |  | CR800 Cambell Scientific serie 1959 | CH200 Cambell Scientific serie 3194 | TX312 Cambell Scientific serie 1073 | BP SOLAR MODELO SX 420J SERIAL 611033009BF0F29 | Antena de transmision Modelo 42070 | GPS 272120278 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 941,13 | 29,18 | 72,40 | 21,00 | 0,11 |  |  | 981,32 | 13,20 |  | 2,97 | [27 empty] | Se calibra Pluviometro 1. 81 tiempo 05:24:73, 2. 82 tiempo 04:58:62, 3. 81 tiempo 04:58:92, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se revisan conexiones. | [9 empty] | Se realiza mantenimiento preventivo, se calibra pluviometro 1 81 t 5:24:73, 2 82 T 4:58:62, 3 81T 4:58:92, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se verifican conexiones, se configura codigo de ciberseguridad del datalogger. | [15 empty] | marzo 2, 2023
198 | 2623598 | ESTACION PRESA ITUANGO IDEAM 2623598 HC | 3/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR_310_CLIM PRESA_ITUANGO_V20210728.CR300 | NORBERTO ALEXANDER AMEZQUITA ZAPATA | Comisión Norberto | 9439153E | 137 | 0:50 | N/A | 45263.5 | 3/23/2023 12:00 p. m. | El ejecutor, se encontraba atendiendo otras OTs en el area de influencia de Hidroituango, en la actualizacion de firmware de transmisores Vaisala antes de la fecha de vencimiento del firmware que se encontraba vigente. | 11 | 15190997 |  | Sí | Ethernet | Freewave S/N 893-8682 | 10.24.252.70 |  |  | Estacion con mantenimieto preventivo, se encuentra limpia y con roceria reciente. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 18-445 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 140730 (Sensitivity 17.79) | Climatologica Compacta Met Sens 600 S/N 19090035 | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | N/A | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | Campbell Scientific-CR310 S/N 10186 | CH200 S/N 12216 | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 2202 | CAMPBELL SCIENTIFIC MOD SP 50L S/N 0020505190316033227 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 159,70 | 31,48 | 51,47 | 349,40 | 3,39 |  |  | 153,90 | 13,18 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 0 |  |  | 16,65 | 13,17 | 13,19 |  | Se realiza nivelacion de piranometro, se realiza prueba de calibracion del pluviometro con valvula de 300mm, resultados: 1. TIEMPO 05:11:19, CANGILONES 82. 2. TIEMPO 05:09:48, Cangilones 82, nivel del pluviometro se encuetra centrado dentro del circulo, se realiza limpieza en general de toda la estacion, se descargan datos, se veriffican conexiones. | 7/14/2022 12:00 p. m. | Wilson Aceros | No transmision | Transmisor bloqueado |  |  |  |  | Transmisor bloqueado por codigo de proteccion. | La estacion queda en funcionamiento acorde a lo establecido, limpia y con roceria reciente a vegetacion cercana para evitar interferencias, se realiza prueba de calibracion del pluviometro y se encuentra dentro de los parametros establecidos.
199 | 2623704 | ESTACION PUERTO VALDIVIA IDEAM 2623704 HC | 12/14/2022 12:00 p. m. | Preventivo |  | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 943724cc | 131 | 0:28 | 4.5108 | [6 empty] | Sí | [7 empty] | Vaisala Modelo QHR104-3 Serie 23907800 | [6 empty] | Campbell Scientific. CR-310. 31967 | Campbell Scientific. CH-200 S/N 12204 | Campbell Scientific. TX-321. 2200 | Campbell Scientific. SP50-L. 002050J190316029527. | [53 empty] | Lectura de mira | [25 empty] | diciembre 14, 2022
200 | 2623704 | ESTACION PUERTO VALDIVIA IDEAM 2623704 HC | 2023-02-02 12:00 | Preventivo |  | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 943724cc |  | 0:28 |  | 44959.5 | 44959.5 | OT atendida a tiempo | 0 |  | N\A | Sí | GPRS | HUAWEI AR500 SERIES, serie 21500103632SK6605312 Y AR502CG-L |  |  |  | Se encuentra estacion en optimas condiciones, limpia y sensores despejados de objetos que sesguen la medida. |  | Vaisala Modelo QHR104-3 Serie 23907800 | [5 empty] | N\A | Campbell Scientific. CR-310. 10120 | Campbell Scientific. CH-200 S/N 12204 | Campbell Scientific. TX-321. 2200 | Campbell Scientific. SP50-L. 002050J190316029527, 50w. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 12,90 | [25 empty] | 13,58 | 13,58 | 12,91 |  | Se realiza revision de la estacion en general, el radar se encuentra sin elementos que interfieran en la señal. | [9 empty] | Se revisa Status del transmisor, se encuentra con el led encendido en verde constante de transmitting, se reinicia transmisor y se engancha nuevamente, se revisa transmision ok, se descargan datos, se llena hoja de visita, se ajustan tornillos de borneras | [15 empty] | febrero 2, 2023
201 | 2623707 | ESTACION SA1 LA MARIA IDEAM 2623707 HC | 11/22/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.cr8 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9435B45A | 173 | 0:28 | 0.93 mts | 10/31/2022 12:00 p. m. | 11/22/2022 12:00 p. m. | Se atendio visitas zona Riogrande2 | 22 | 13252212 | [7 empty] | La estacion se encuentra bien |  | QHR 104-3 Serial # 6196790 | 00-1071 | [5 empty] | CR800 1945 | 3801 (CH12R) | TX321 -G 1696 | c102041 2060345 marca solarex modelo sx10m |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,93 | 0,25 | [8 empty] | 12,55 |  | 2,99 | [15 empty] | 33,60 | 4,60 | 11,60 | [5 empty] | 14,35 | 12,70 | 12,99 |  | Se bajan datos, prueba PVM, se hace aforo mira 0.92 mts, caudal 4,19 m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | noviembre 22, 2022
202 | 2623710 | ESTACION OLAYA IDEAM 2623710 HC) | 3/16/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_V01-Olaya-Ppal.CR8 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9430431E | 27 | 0:05 | 4.9 | 3/13/2023 12:00 p. m. | 3/16/2023 12:00 p. m. |  | 3 |  |  | Sí | GPRS | Marca: Huawei. Modelo: AR502CG-L. SERIE: 21500103632SK6605335 Y AR502CG-L | 172.221.201.49 | 255.255.255.248 | 10.50.130.154 | ESRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDONEN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific_CS 475A_38203822. | HYDROLOGICAL SERVICES TB3/0.01" S/N: 00-1064 | [5 empty] | CR 800 CAMPBELL SCIENTIFIC S/N: 43684, IP : 172.21.201.50 | CH 200 CAMPBELL SCIENTIFIC S/N: 6126 | TX 321 CAMPBELL SCIENTIFIC S/N: 1557 | ELECTRICAL RATING MODELO 90J S/N: D21606131208577 | INTERFACE CAMPBELL SCIENTIFIC NL 201 NETWORK LINK INTERFACE S/N: 5085 | ANTENA TX : CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 25316 S/N: 1667 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 58761-20 S/N: 13180263, | RADIO HUAWEI MODELO AR502. S/N: 21500103632SK6605335 Y AR502CG-L, IP : 172.21.201.49 | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 4,92 | 0,00 | [8 empty] | 13,44 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,78 | 1.591,00 | 40.776,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | [8 empty] | 19,85 | 13,47 | 13,40 |  | SE BAJAN DATOS SE REALIZA AFORO MIRA = 4.90 MTS, CAUDAL = 1571.14 M3/SG. SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.47 MIN 2. 82 CANJ - 5.48 MIN 3. 82 CANJ - 5.45 MIN PVM OK | [9 empty] | LA ESTACION QUEDA OPERANDO OK. | [15 empty] | marzo 16, 2023
203 | 26237100 | LMN OLAYA RESPALDO | 3/16/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_V01-Olaya-Resp.CR8 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94301362 | 219 | 0:02 | 4.9 | 3/13/2023 12:00 p. m. | 3/16/2023 12:00 p. m. |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO CS475A S/N: 35964974 | [6 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO CR800 S/N: 43678 | CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO CH200 S/N: 6127 | TX 320 GOES HDR S/N: 057390 | BP SOLAR. MODELO SX420J S/N: I31103199BF10E2 | ANTENA TX: VAISALA. MODELO: 443A. S/N: D13218 | AHTENA GPS: TRIMBLE. MODELO: 58761-20. S/N : 13180267 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 4,90 | [9 empty] | 13,57 | 2,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 | 658,00 | 40.776,00 | 1.783,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 39,00 | 10,00 | 116,00 | 1,00 | 0,00 | 4 | 31,00 | 18 | 20,10 | 13,55 | 13,54 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | ESTACION QUEDA OK. | [15 empty] | marzo 16, 2023
204 | 2701032 | ESTACION BOCATOMA G3 IDEAM 2701032 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943AD72E | 137 | 0:57 |  | 2/27/2023 12:00 p. m. | 44960.5 |  | 3 | 14984034 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hidrological service TB3/0,01 04-683 | [5 empty] | G211015 (vaisala) |  | 7066 (vaisala) | I 31103269BF09B3 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,75 | [19 empty] | 13,00 | [7 empty] | 13,70 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, Pruebaa PVM: 80C en11m 44s, 80C en 11m 50s, se actualiza fimware a l transmisor | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
205 | 2701034 | ESTACION MAZO IDEAM 2701034 HC | 2/27/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943B53C0 | 137-131 | 0:58 |  | 45080.5 | 2/27/2023 12:00 p. m. |  | -7 | 15101327 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | HS Hyquest solutions TB3/0.01 serie 21-682 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_403010 |  | VAISALA_V1001200_6650 | bp solar_SX 20U_C1070116-6135594 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,73 | [8 empty] | 24,50 | [16 empty] | 13,69 |  | 13,69 |  | Se chequea y verifica PVM (80-81-80), se actualiza firmware del TX, se descargan y borras de la DCP, se chequea TX. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | febrero 27, 2023
206 | 2701036 | ESTACION CALDAS IDEAM 2701036 H | 10/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo |  | Sergio Cadena | Estaciones Sergio | 9436F05E |  | 0:28 | [7 empty] | No | [8 empty] | Hydrological services, TB3 | [5 empty] | Vaisala, QML201, E060506 | Campbell scientific, CH200, 4096 | Vaisala, V1001200, 6660 | Bp solar, SX20U, C1070118 6136121 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 19,30 | 13,20 | 13,30 |  | Se realiza el mantenimiento preventivo de la estacion. - Poda del pasto dentro de la estacion. - verificacion de conexiones dentro de la caja nema. - Toma de voltajes del panel solar y bateria. - Pruebas de calibracion pluviometro. - limpieza de equipos. | [25 empty] | octubre 27, 2022
207 | 2701037 | ESTACION FABRICATO IDEAM 2701037 HC | 2023-10-03 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94394542 | 137 | 0:50 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 45202.5 | ACTUALIZAR FIMWARE TRANSMISOR | -11 |  | 15324744 | [6 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 00-994 | [5 empty] | VAISALA QML201 G341003 | Campbell ch100 3187 | VAISALA V1001200 7112 | SOLAREX SX10M 051801420 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,34 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 13,00 | [5 empty] | 19,80 | 13,30 | 13,60 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se cambia fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 10, 2023
208 | 2701053 | ESTACION ALTO SAN ANDRES IDEAM 2701053 HC | 3/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 9439F6CC | 137 | 0:52 |  | 45080.5 | 3/14/2023 12:00 p. m. | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | 8 | 15101324 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 00-1044 | [5 empty] | D521077 (vaisala) QML201L | 2680 (CH12R) | 6664 (vaisala) V1001200 | C1070522 6158843 modelo sx20u BP SOLAR |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,26 | [19 empty] | 12,80 | [5 empty] | 19,50 | 13,17 | 13,42 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, prueba PVM 82C en 12m 10s, 82C en 12m 05s | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 14, 2023
209 | 2701054 | ESTACION SANTA ROSA IDEAM 2701054 HC | 3/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75B.ADC | HAC CMUS | Comisión Hernando-Caloma | 943DB0FC | 103 | 0:34 |  | 45234.5 | 3/14/2023 12:00 p. m. | Actualizacion firmware | -28 | 15663355 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  |  | 08-1021 | [5 empty] | D444254 (serial por software)QML201L Vaisala | 1621 CH12R | 6649 Vaisala V1001200 | fw 97d11851637 panel 10 vatios solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 9,56 | 13,40 | 13,60 |  | Se realiza prueba de pluviometro donde arroja 80 canjilones con 12,16minutos en promedio -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se realiza actualizacion de firmware, de descargan datos,se realuza prueba a pluviometro; se deja estacion transmitiendo. | [15 empty] | marzo 14, 2023
210 | 2701057 | ESTACION BARBOSA IDEAM 2701057 HC | 2/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 94A0A0CA | 131 | 0:56 |  | 44959.5 | 2/14/2023 12:00 p. m. |  | 12 | 14537936 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-1001. | [5 empty] | Vaisala-QML201L_S/N D403094. | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3794. | Vaisala_V1001200_S/N 6628. | Solarex-SX10M-S/N C1020411-2060059. | ANTENA GPS VAISALA MODELO SERIE BORRADA | ANTENA TX MODELO TELONISC TGA 200 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 18,20 | 13,40 | 13,48 |  | SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 81 CANJ - 5.55 MIN 2. 82 CANJ - 5.56 MIN 3. 82 CANJ - 5.57 MIN PVM CALIBRADO OK. | [9 empty] | ESTA PENDIENTE POR MODERNIZACION Y PINTURA DE LACESTACION | [15 empty] | febrero 14, 2023
211 | 2701059 | ESTACION EL CHAQUIRO IDEAM 2701059 HC | 4/25/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9437412A | 167 | 0:29 |  | 45234.5 | 4/25/2023 12:00 p. m. | Se trabajo en estaciones zona influencia Riogrande2 | 14 | 15663343 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 18-413 | [5 empty] | H481048 (QML201C VAISALA) | 2115 (CH100) | 0313 (vaisala) modelo Qst102-3 | 051500300 20w (se borraron referencias) | [6 empty] | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 1,02 | [8 empty] | 13,35 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 1,00 | 0,50 | 13,30 | [5 empty] | 18,11 | 13,20 | 13,50 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, prueba PVM: 81C en 12m 33s, 82C en 12m 05s, se pinta base del PVM | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 25, 2023
212 | 2701060 | ESTACION GOMEZ PLATA IDEAM 2701060 HC | 2023-03-03 12:00 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D259E | 103 | 0:32 |  | 2/27/2023 12:00 p. m. | 44988.5 |  | 4 | 14984044 | [7 empty] | La estacion se encontro normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 11-410 | [5 empty] | VAISALA QML201L D403045 | Campbell ch12r 2662 | VAISALA V1001200 6641 | BP SOLAR SX10M FW97D 12852213 Y FW97C 10846265 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 3,56 | [8 empty] | 13,12 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 18,33 | 13,30 | 13,40 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, Prueba PVM: 81C en 12m 09s, 82c en 12m 18s, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 3, 2023
213 | 2701070 | ESTACION HAITON | 10/25/2022 12:00 p. m. | Correctivo | RG_C_519.adc | FGM | Comisión William-Faustino | 94A09550 | 103 | 0:56 |  | 11/25/2022 12:00 p. m. | 10/25/2022 12:00 p. m. | No hay transmision | -31 | 13454418 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES_TB3/0.01â€/P_97-342 | [5 empty] | Vaisala_QML 201C_G211039. | Campbell Scientific_CH12R_3809. | Vaisala_V1001200. Serie: 7056 | Solarex_SX10M_C1020411-2060333. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,76 | [8 empty] | 13,44 | [25 empty] | 17,96 | 13,52 | 13,36 |  |  | 10/21/2022 12:00 p. m. | Carlos Andres Andrade | No llegan datos | No hay transmision | PTF. Falla transmision señal | I19. Falla comun, no transmite | B08. Desgaste | 0 | El tranmisor tiene las configuraciones, pero no transmite. | Se realiza cambio dei transmisor. Retirado: QST102-3. Serie: 0698. Instalado: V1001200. Serie: 7056 | [15 empty] | octubre 25, 2022
214 | 2701070 | ESTACION HAITON | 1/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | FGM | Comisión William-Faustino | 94A09550 | 103 | 0:56 |  | 1/23/2023 12:00 p. m. | 1/20/2023 12:00 p. m. | Se atendio antes de la fecha programada para revisar un problema de erocion presentado en uno de los talud donde estavinstalada la estacion | -3 | 14537938 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES_TB3/0.01â€/P_97-342 | [5 empty] | Vaisala_QML 201C_G211039. | Campbell Scientific_CH12R_3809. | Vaisala_V1001200. Serie: 7056 | Solarex_SX10M_C1020411-2060333. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,44 | [25 empty] | 17,10 | 13,50 | 13,42 |  | Se bajan datos al computador, se borran logfs. Se calibra pvm, 1. 85 can - 05.55 min, 2. 85 can - 06 min y 3. 86 can - 5.58 min. Pvm descalibrado cambio prox. Visita. | [9 empty] | ESTACION MUY BIEN MANTENIDA. | [15 empty] | octubre 25, 2022
215 | 2701073 | ESTACION MEDINA IDEAM 2701073 HC | 2023-10-03 12:00 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9437525C | 167 | 0:29 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 45202.5 | Actualizacion Fimware transmisores vaisalas. | -11 | 15324738 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/0.01 11-365 | [5 empty] | VAISALA QML201 L D403009 | Campbell ch100 2119 | VAISALA V1001200 6633 | 51500280 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,43 | [8 empty] | 19,00 | [10 empty] | 12,90 | [5 empty] | 18,70 | 13,40 | 13,67 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, prueba PVM: 81C en 12m 12s, 82C EN 12m 11s, se actualiza fimware al transmisor | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 10, 2023
216 | 2701074 | ESTACION BELMIRA IDEAM 2701074 HC | 2023-09-03 12:00 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943E31E6 | 103 | 0:35 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 45172.5 | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -12 | 15324734 | [7 empty] | La estacion se encontro normal |  |  | 02-352 | [5 empty] | D521089 (vaisala) | CH12R 1641 | 6657 (VAISALA) | FW97D12852444 SOLAREX DE 10 VATIOS |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,26 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,80 | [5 empty] | 17,88 | 13,30 | 13,31 |  | Se bajan datos,se hace prueba PVM: 81C en 12m 06s, 81C en 12m 02s, se resetea DCP, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 9, 2023
217 | 2701094 | ESTACION SAN BERNARDO IDEAM 2701094 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943774B0 | 167 | 0:29 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 2/22/2023 12:00 p. m. | Vacaciones,calamidad domestica | 23 | 14489142 | [7 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  |  | 00-1002 | [5 empty] | VAISALA QML201C H481013 | CH100 2110 | QST102-3 VAISALA 0311 | BP SOLAR SX10M c1050310 2495152 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,27 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 19,51 | 13,40 | 13,60 |  | Se bajan datos prueba PVM 84 C en 12m, 12m 10s; se resetea DCP | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 22, 2023
218 | 2701100 | ESTACION CAJAMARCA IDEAM 2701100 HC | 2/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 9437D448 | 131 | 0:39 |  | 2/27/2023 12:00 p. m. | 2/16/2023 12:00 p. m. |  | -11 | 14984072 |  | No | [5 empty] | ESRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 00-981. | [5 empty] | Vaisala- QML201C-G272157. | Campbell Scientific-CH12R-3799. | Vaisala-V1001200-7062. | bp solar-SX10M-C1050723-2888613. | ANTENA TX TELONIC TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120251 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 19,80 | 13,50 | 13,47 |  | SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 71 CANJ - 6.00 MIN 2. 69 CANJ - 5.58 MIN 3. 70 CANJ - 6.02 MIN PVM DESCALIBRADO SE RETIRA. PVM RETIRADO S/N: 00-981 PVM INSTALADO S/N: 00-1075 | [9 empty] | PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
219 | 2701100 | ESTACION CAJAMARCA IDEAM 2701100 HC | 3/29/2023 12:00 p. m. | Correctivo | RG_C_519.adc | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 9437D448 | 167 | 0:39 |  | 3/29/2023 12:00 p. m. | 3/29/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15692405 |  | No | [5 empty] | ESTACION CON PROBLEMAS DE TX |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 00-981. | [5 empty] | Vaisala- QML201C-G272157. | Campbell Scientific-CH12R-3799. | Vaisala-V1001200-7106 | bp solar-SX10M-C1050723-2888613. | ANTENA TX TELONIC TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 271120251 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,47 | [25 empty] | 16,20 | 13,60 | 13,47 |  |  | 3/24/2023 12:00 p. m. | JUAN ALEJANDRO RUIZ | LA ESTACION NO TRANSMITE | PROBLEMAS DE TX | PTF. FALLA TRANSMISION | I11. FATIGA. | B08. DESGASTE O ROTURA ESPERADA | TRANSMISOR VAISALA MOD. V1001200 S/N 7106 | La DCP no tiene comunicacion con el transmisor. No lo reconoce. | SE BAJAN DATOS, SE RETIRA TX VAISALA MOD. V 1001200 S/N : 7062 Y SE INSTALA S/N: 7106, PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
220 | 2701101 | ESTACION ALTO DE LA SIERRA IDEAM 2701101 HC | 2023-09-03 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943767C6 | 167 | 0:29 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 45172.5 | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -12 | 15324746 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 00-990 | [5 empty] | VAISALA QML201C G211041 | Campbell ch100 2118 | VAISALA V1001200 7086 | GINGLY SOLAR 0518011420 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,45 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 19,60 | 13,20 | 13,30 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, prueba PVM: 81C en 12m 26s, 81C en 12m 09s, se actiualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 9, 2023
221 | 2701102 | ESTACION EL SILENCIO IDEAM 2701102 HC | 4/13/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_ C_519.adc | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94390648 | 173 | 0:56 |  | 3/17/2023 12:00 p. m. | 4/13/2023 12:00 p. m. | POR PARO MINERO FUE IMPOSIBLE IMGRESAR A LA ZONA. | 27 | 15266311 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P # 97-353 | [5 empty] | Vaisala-QML201C-G272002. | Campbell Scientific-CH100-4093. | Vaisala-V1001200-7091. | bp solar-SX20U-C1060819-5436725. | ANTENA TX VAISALA MODELO 420-70 S/N: 6A41280 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57681-20 S/N: 05270053 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 18,69 | 13,57 | 13,42 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZAVFIRMWARE AL TX V2.8 SE CALIBRA PVM. 1. 90 CANJ - 06.00 MIN 2. 89 CANJ - 06.00 MIN 3. 88 CANJ - 06.00 MIN PVM DESCALIBRADO. | [9 empty] | PENDIENTE DE AUTOMATIZACION DE LA ESTACION. CAMBIO DE PV PROXIMA VISITA. | [15 empty] | abril 13, 2023
222 | 2701103 | ESTACION MINA LA VIBORITA IDEAM 2701103 HC | 2/16/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94A0D65A | 131 | 0:57 |  | 2/13/2023 12:00 p. m. | 2/16/2023 12:00 p. m. |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 11-411. | [5 empty] | Vaisala-QML201C-G272012. | Campbell Scientific. CH100. 1419. | Vaisala-V1001200 s/n-7110. | bp solar-SX20U-C1070301-6142295. | ANTENA TX VAISALA MOD. 420-70 S/N: 5A35650 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120262 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,50 | 13,30 | 13,29 |  | SE VAJAN DATOS, SE ACTULUZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 80 CANJ - 5.58 MIN 2. 80 CANJ - 6.00 MIN 3. 80 CANJ - 5.56 MIN. PVM CALIBRADO OK. | [9 empty] | ESTA PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION | [15 empty] | febrero 15, 2023
223 | 2701103 | ESTACION MINA LA VIBORITA IDEAM 2701103 HC | 3/31/2023 12:00 p. m. | Correctivo |  | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94A0D65A | 103 | 0:57 |  | 3/31/2023 12:00 p. m. | 3/31/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15692400 |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO LOCATIVAMENTE |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 11-411. | [5 empty] | Vaisala-QML201C-G272188 | Campbell Scientific. CH100. 1419. | Vaisala-V1001200-7110. | bp solar-SX20U-C1070301-6142295. | ANTENA TX VAISALA MODELO420/70 S/N: 5A35650 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 272120262 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,30 | 13,23 | 13,20 | 5,00 |  | 3/24/2023 12:00 p. m. | JUAN ALEJANDRO RUIZ | LA ESTACION NO TRANSMITE | ESTACION CON PROBLEMAS DE TX | PTF SIN TX | I20 EQUIPO EN CORTO | B12 DESCONOCIDO | DCP VAISALA MOD. QML201C S/N: G272188 | DCP EN CORTO | SE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM. 1. 80 CANJ - 5.57 MIN 2. 80 CANJ - 5.55 MIN 3. 80 CANJ - 5.57MIN PVM OK. SE RETIRA DCP VAISALA MODELO QML201C S/N: G272012 Y SE INSRALA S/N: G272188 | [15 empty] | marzo 30, 2023
224 | 2701108 | ESTACION LA SIRENA IDEAM 2701108 HC | 3/31/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RGDQ5M.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943643D0 | 173 | 0:29 |  | 2/27/2023 12:00 p. m. | 3/31/2023 12:00 p. m. | CAMBIO DE FIMWARE ESTACIONES VAISALA | 32 | 14984046 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 00-1047 | [5 empty] | QML201 H481031 | 3816 (CH12R) | Vaisala QST102-3 0314 | C1060819 5436305 modelo sx20m BP Solar |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,30 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 19,60 | 13,30 | 13,50 |  | No permitio bajar datos,prueba PVM: 83C en 12m 39s, 84C en 12m 30s, se resetea DCP. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 31, 2023
225 | 2701115 | ESTACION EL ASTILLERO IDEAM 2701115 HC | 10/28/2022 12:00 p. m. | Preventivo |  | Sergio Cadena | Estaciones Sergio | INF |  | 0:28 | [7 empty] | No | [22 empty] | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | [40 empty] | R | [25 empty] | octubre 28, 2022
226 | 2701116 | ESTACION EL TURURO | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  |  | Comisión Hernando-Caloma | 943804B2 |  | 0:40 | [16 empty] | Hydrological Services | [62 empty] | E | [9 empty] | D | [15 empty] | febrero 23, 2023
227 | 2701118 | ESTACION LOS ATAJOS IDEAM 2701118 HC | 3/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | HAC CMUS | Comisión Hernando-Caloma | 943817C4 | 167 | 0:40 |  | 45234.5 | 3/14/2023 12:00 p. m. |  | -28 | 15663347 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  |  | 14-803 | [5 empty] | QML201C G211037 (VAISALA) | 3190 (ch100) | V1001200 7082 (VAISALA) | BP SOLAR SX20U C1060819 5436740 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 10,04 | [34 empty] | 13,89 | 13,89 | 12,88 |  | Se realiza prueba a pluviometro arrojando los siguientes datos :82 canjilones en 12.23 -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se hace actualizacion de firmware, se bajan datos y se deja la estacion transmitirendo correctamente. | [15 empty] | marzo 14, 2023
228 | 2701472 | ESTACION LA BRAMADORA IDEAM 2701472 HC | 2/16/2023 12:00 p. m. | Preventivo | WAP | WAP | Comisión William-Faustino | 9437F2A4 | 131 | 0:40 |  | 44959.5 | 2/16/2023 12:00 p. m. |  | 14 | 14537934 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P_S/N 08-884. | [5 empty] | Vaisala_QML201C_S/N G211009. | Campbell Scientific_CH 200 S/N 9821. | Vaisala-V1001200-S/N 7060. | SUNWISE MODELO SW-S20P S/N 11001149. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43202 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELONBORRADOS |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 14,80 | 13,30 | 13,38 |  | SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 6.00 MIN 2. 80 CANJ - 5.56 MIN 3. 83 canj - 5.58 min Pvm calibrado ok. | [9 empty] | ESTACION PENDIENTE POR MODERNIZACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
229 | 2701483 | ESTACION EL GUAMO IDEAM 2701483 HC | 2/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 94A0E3C0 |  | 0:57 |  |  | 2/15/2023 12:00 p. m. |  |  |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES. -TB3/0.01â€/P.-00-1070. | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 1955. | Campbell Scientific_CH100_4101. | Campbell Scientific_TX312_1656. | bp solar. SX20U. C1060819-5436794. | ANTENA TX XAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 420-70S/N : 6A41275 | ANTENA GPS TRIMBLE S/N 057008 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,09 |  | 3,52 | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | [19 empty] | 18,60 | 13,12 | 13,09 |  | SE BAJAN DATOS, SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 6.00 MIN 2. 82 CANJ - 6.02 MIN 3. 82 CANJ - 5.58 MIN PVM OK. | [9 empty] | ESTACION PENDINTE POR MODERNIZACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
230 | 2701501 | ESTACION EL ROBLE IDEAM 2701501 HC | 2023-08-03 12:00 | Preventivo | CLM_A_El-Roble_V3_20192904.CR1 | WAP - FGM- FABIAN | Comisión William-Faustino | 94A076A2 | 103 | 0:52 |  | 1/18/2023 12:00 p. m. | 45141.5 | ELECTRNICO RESPONSABLE DE LA ZONA EN VACACIONES Y CALAMIDAD DOMESTICA | 49 | 14004618 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 06-437 | Kipp & Zonnen-CMP3-Sensibilidad 16_55-S/N 090996 | Vaisala-HMP155_S/N H4830014 | Young-05106-S/N 91090 | Novalinx Modelo 255-100-S/N 0602 | Marca: Vaisala. Modelo: PTB110-1A0AB. Serie: K4810009 | Campbell Scientific-CR1000-S/N 52309 | Campbell Scientific-CH 200-S/N 10054 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: TX312. Serie: 1654 | Marca: Sun Wize. Modelo: SW-S20P-K4. Serie: S20P-14000917 | ANTENA TX TGA 200 TELONICS | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: D5270060 |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 206,29 | 19,86 | 95,61 | 99,27 | 0,91 |  | 149,01 | 25,55 | 13,45 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,09 | 49.524,00 | 3.966,00 | 1,00 | 0 | 4 | 0,00 | 3,00 | [9 empty] | 19,32 | 13,72 | 13,71 |  | SE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM 1. 71 CAN - 5.47 MIN 2. 73 CANJ - 6.01 MIN 3. 74 CANJ - 6.00 MIN PVM CON PROBLEMAS SE RETIRA S/N : 00-1048 Y SE INTALA S/N: 06-437 | [9 empty] | PENDIENTE POR MODERNIZAR, PENDIENTE POR MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTURA EN LA TORRE. Cambio del pluviometro porque no cuenta todos los tips. Retirado: 00-048. Instalado: 06-437. | [15 empty] | marzo 8, 2023
231 | 2701514 | ESTACION EMBALSE P2 PPAL IDEAM 2701514 HC | 2023-10-03 12:00 | Preventivo | CLM_A_LM_V06_20210415.CR1 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943B40B6 | 137 | 0:58 | 919.02 | 1/18/2023 12:00 p. m. | 45202.5 | ELECTRONICO DE LA ZONA EN VACACIONES Y CALAMIDAD DOMESTICA | 51 | 14304612 |  | Sí | Ethernet | Marca: Campbell Scientific. Modelo: NL121. Serie: 3054 |  |  |  | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Radar Vega Puls 68-Type PS68_XXK1F2SSNXX-S/N 29028715 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-1065 | Kip & Zonen. CMP3. 140729. Sensibilidad 16.98 UV/W/M^2. | Vaisala Modelo HMP155 Serie K4810040. | Young-05106-S/N 81448. | Novalinx-255-100-S/N 0227 | Marca: Vaisala. Modelo: PTB110. Serie:H4830006 | Campbell Scientific-CR1000-S/N 68496 | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3793 | Campbell Scientific-TX 312- HDR GOES TRANSMITTER-S/N 1218 | Marca: bp solar. Modelo: SX420-J. Serie: I31103199BF77B5 | Antena GPS. Marca: Trimble. Modelo: 57861-20. Serie: 28560079 |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 919,03 | 0,00 | 552,07 | 24,30 | 67,85 | 116,53 | 3,71 |  | 144,98 | 11,61 | 12,88 | 18,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 31,55 | 43.445,00 | 3.966,00 | 10,00 | 0 | 0 | 3,00 | 1,00 |  | 37,00 | 16,00 | 120,00 | 1,00 | 0,00 | 4 | 31,00 | 18 | 14,48 | 12,73 | 12,92 |  | SE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM 1 = 80T. 05M: 45S. 2 = 81T. 05M: 43S. 3 = 80T. 05M: 55S. | [9 empty] | ESTACION. OK | [15 empty] | marzo 10, 2023
232 | 2701517 | ESTACION MEDELLIN IDEAM 2701517 HC | 10/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | ClM_CV20210224_CLIMAVUE_CH200.cr800 | Sergio Cadena | Estaciones Sergio | N/A | N/A | N/A | 0 | 10/28/2022 12:00 p. m. | 10/27/2022 12:00 p. m. | Se ejecuto en conjunto a otras estaciones cercanas | -1 | 12615969 | N/A | Sí | RF | General electri, MDS Orbit MCR |  |  |  | Estacion en correcto funcionamiento, se observa suciedad por la contaminacion de los vehiculos en el centro de la ciudad. | N/A | N/A | Hidrological Services, TB3/0.01, 02-363 | Kipp & Zonnen, CMP6, 140504 | Campbell scientific, ClimaVUE50, VUE500001070 | Campbell scientific, ClimaVUE50, VUE500001070 |  |  | Campbell scientifi, CR800, 4348 | Campbell scientific, CH200, 12203 | General electric, MDS | 50J-V, 002050J180410014219 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 25,00 | 73,00 | 198,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 823,00 | 13,20 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [22 empty] | Pruebas de calibracion pvm | [9 empty] | La estacion queda en correcto funcionamiento. Despues de las revisiones y mantenimientos ejecutados. | [15 empty] | octubre 27, 2022
233 | 2701518 | ESTACION G2D EMBALSE TR PPAL IDEAM 2701518 HC | 2023-12-05 12:00 | Preventivo | CLM_A_LMX2_V01.cr1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C3412 | 103 | 0:27 | 71,33 | 3/14/2023 12:00 p. m. | 45265.5 | Fimware estaciones Vaisala, actualizacion tecnologica en:TC-12,TC-4, G-6,RG-6. | 59 | 15214770 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL121 3052 | 10.24.248.4 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra funcionando normal. |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 71,33 | 0,25 | 570,80 | 20,90 | 88,40 | 255,00 | 0,70 |  | 157,00 | 824,80 | 13,00 |  | 3,42 | [6 empty] | 27,00 | [8 empty] | 33,10 | 1,00 | 11,60 | [5 empty] | 18,60 | 13,00 | 13,10 |  | Se bajan datos, prue a PVM: 82C 12 m 14s, 81C en 12m 11s, se ajusta nivel radar en 2,5 cms acorde a la mira 71,33 radar 71, 305 . | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | mayo 12, 2023
234 | 2701522 | ESTACION SAN PEDRORG10 LAYE IDEAM 2701522 HC | 2023-11-04 12:00 | Preventivo | CLM_A_LMM.CR1 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C2764 | 103 | 0:27 | 0,69 | 45048.5 | 45234.5 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA , ACTUALIZACION TECNOLOGICA EN TC-4,TC-12,G-6, RG-6 | 65 | 14567371 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra limpia y operando bien |  | Vega modelo PULS61390 serial 21277302 | Hidrologycal service model TB3/0_01 00-983 | Kipzonem cmp3 serial 80651 | Vaisala hmp155 k4810042 | Young 91095 | Novalynx 1061 | VAISALA PTB110 H4830007 | cr1000 serial 3116 | CH12R serial 1631 | tx321G serial 1907 | fw97a10834630 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,64 | 0,51 | 478,00 | 15,05 | 96,25 | 92,50 | 2,20 |  | 180,55 | 765,48 | 13,30 |  | 3,46 | [27 empty] | Se bajan datos, aforo mira 0,64 mts caudal 3,28 m3/seg, prueba PVM: 81C en 13m 15 s,81C en 12m 37s. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 11, 2023
235 | 2701523 | ESTACION CUCURUCHO IDEAM 2701523 HC | 4/25/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_AV2.CR1 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943C4282 | 103 | 0:27 |  | 45234.5 | 4/25/2023 12:00 p. m. | SE trabajo en estaciones zona influencia Riogrande | 14 | 15663351 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra fuuncionando normal |  |  | TB-3/0_01 HYDROLOGICAL SERVICE Serial 11-408 | MODELO CNP3 MARCA KIPZONEN SERIAL 090998 | HMP155 SERIAL P2850207 | JOUNG 91103 | Movalinx MODELO 255-100 SERIAL 770 | MODELO PTV1101B1AB SERIAL H4830004 | Campbell CR 1000 serie 51981 | Cambell ch12R s/n 3389 | Campbell tx-312 -1660 | solarex msx10 I0011201698667 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 508,00 | 7.622,00 | 153,00 | 84,10 | 151,00 | 3,85 |  | 172,00 | 751,00 | 13,37 |  | 3,42 | [6 empty] | 3.237,40 | [8 empty] | 37,40 | 7,40 | 12,70 | [5 empty] | 18,41 | 13,25 | 13,50 |  | Se bajan datos, prueba PVM 82C en 12m 30s, 82C en 12m 27s | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 25, 2023
236 | 2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 2022-09-12 12:00 | Preventivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 44816.5 | 44816.5 | Se atiende a tiempo | 0 | 13850351 | N/A | Sí | Ethernet | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Se encuentra estacion en buenas condiciones pero sucia por escremento animal. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | SN 500 APOGGE RADIACION SERIAL 1126 | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N 1865 | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMAHAN 80w S/N CS5C P650860607 | GOS TRIMBLE SERIE 28560074 | ANTENA TX, CAMPBELL SERIE 1651 | ANTENA OMNI DE 900 MHz REFERENCIA P2Q-012U-PRO DE 12 DBI |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 613,10 | 22,87 | 73,63 | 275,60 | 2,00 |  |  |  | 13,50 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 23,09 | [16 empty] | 19,13 | 13,50 | 13,50 |  | Se realiza limpieza en general, se verifican anclajes de la estacion flotante, se encuentran en buen estado, se realiza limpieza de los instrumentos, se descargan datos, todo se encuentra en optimas condiciones de operacion. | [9 empty] | Se realiza limpieza en general, se verifican anclajes de la estacion flotante, se encuentran en buen estado, se realiza limpieza de los instrumentos, se descargan datos, todo se encuentra en optimas condiciones de operacion. | [15 empty] | diciembre 9, 2022
237 | 2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 2023-06-03 12:00 | Preventivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | Comisión Norberto | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 45110.5 | 45080.5 | Atendida un dia antes por disponibilidad de transporte fluvial en el embalse de Porce II | -1 | 15114032 | N/A | Sí | RF | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Mantenimiento preventivo de la estacion CLM la isla, se encuentra con mucho escremento animal, pero en buenas condicion estructural y de funcionamiento. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | SN 500 APOGGE RADIACION SERIAL 1126 | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N 1865 | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMANAH 80w S/N CS5C P650860607, ELECTRICAL RATING 20w S/N D316053011986 | GPS TRIMBLE SERIE 28560074 | Antena TX, Campbell serie 1651 | Antena Omni de 900 MHz Referencia P2Q-012U-PRO de 12 dbi |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 362,10 | 22,98 | 76,70 | 255,80 | 0,94 |  |  | 13,00 | 13,43 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  | Se realiza revision de la estacion, limpieza en general se verifican cuerdas de anclaje, encontrandolas bien, se verifican conexiones y voltaje de bateria, se descargan datos, las canecas y la estructura como medio flotante no presentan novedad. | [9 empty] | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisan configuraciones, se descargan datos y se realiza limpieza en general, se revisan las lineas de anclaje cuenta con 3 en el momento.
238 | 2701706 | ESTACION RG7 EL BOTON IDEAM 2701706 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943C51F4 | 103 | 0:27 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 2/23/2023 12:00 p. m. | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -26 | 15324748 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hidrological service TB3/0,01 18-315 | [5 empty] | VAISALA G211029 | Campbell ch12r 3807 | VAISALA V1001200 7079 | Bp soplar c1020411 2060294 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,00 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | 12,00 | [5 empty] | 14,25 | 12,90 | 13,30 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, Calbracion PVM: 82C en 11m 50s, 82C en 11m 54s, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 23, 2023
239 | 2701709 | ESTACION RM7 PIEDRAS BLANC IDEAM 2701709 HC | 3/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_V20210326.CR1X | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943184FA | 219-131 | 0:02 | 0.29 | 44930.5 | 3/28/2023 12:00 p. m. |  | -4 | 15508044 |  | Sí | RF | Radio general electric | 10.14.68.67 | 255.255.255.192 | 10.14.68.126 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QHR104_29028707 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000X_S/N 5946 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1877 | Cmpbell Scientific_ TX 320_ S/N 057331 | VOLSTAR_VLT 175 -M de 175w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,29 | [9 empty] | 13,47 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [20 empty] | 17,75 | 13,55 | 13,48 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | marzo 28, 2023
240 | 2701709 | ESTACION RM7 PIEDRAS BLANC IDEAM 2701709 HC | 2023-06-01 12:00 | Preventivo | RAD_20210326.CR1X | MJGG-AFZV | Comisión Manuel-Andrés | 943184FA | 219-131 | 0:02 | 0.31 | 44927.5 | 45078.5 |  | 5 | 14044854 |  | Sí | RF | GE MDS 3017835 | 10.14.68.67 | 255.255.255.192 | 10.14.68.126 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR104_29028707 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000X_S/N 5946 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1877 | Cmpbell Scientific_ TX 320_ S/N 057331 | VOLSTAR_VLT 175 -M de 175w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,32 | [9 empty] | 12,62 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,60 | 22,50 | 12,10 | 1,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 15,82 | 13,32 | 13,12 |  | Se realiza mantenimento preventivo, se realiza aforo con molinete, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se realiza verificacion de perfil,BM,pendiente hidraulica | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 6, 2023
241 | 2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 2/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRARG.859.adc | Carlos Torres, Hernando Alonso Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943DA38A | 103 | 0:33 | 0,735 | 45079.5 | 2/21/2023 12:00 p. m. | Calamidad Domestica | 15 | 14820781 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | [5 empty] | QML201 G272188 (VAISALA) | 1635 (ch12R) | V1001200 7106 (VAISALA) | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,73 | 0,51 | [8 empty] | 12,92 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,10 | [5 empty] | 18,30 | 13,10 | 13,19 |  | Cambio tecnologico se retira la estacion Vaisala y se instala tx325 300002051, CR300 25366, CH200 12195, | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 21, 2023
242 | 2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 4/27/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943DA38A | 103 | 0:33 | 0,905 | 4/23/2023 12:00 p. m. | 4/27/2023 12:00 p. m. |  | 4 | 15849563 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | [5 empty] | Campbell CR300 serial 25366 | Campbell CH200 serial 12195 | Campbell TX325 300002051 | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,91 | 0,25 | [8 empty] | 13,19 |  | 3,40 | [6 empty] | 16,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,40 | [5 empty] | 18,30 | 13,10 | 13,19 |  | Se bajan datos, se carga sistema operativo version 10,07 a la DCP, se ha e aforo mira 0 ,885 mt caudal 4 ,76 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 27, 2023
243 | 2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 2023-09-05 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 0,43 | 3/14/2023 12:00 p. m. | 45174.5 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACION TECNOLOGICA TC-12, TC-4,G-2,RG-6,G-6. | 56 | 15214767 |  | Sí | GPRS | HUAWEY AR502CG-L 21500103632SK6605320YAR502 | 169.254.67.85 | 255.255.255.0 | 0.0.0 | La esta ion se encuentra normal |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | 21-680 hidrologi cal service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | Campbell cr310 10194 | 12225 (CH 200) campbell scientific | Campbell tx325 300001621 | Electrical Rating 50j-v 00240050j2003080430124 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,33 | 0,25 | [8 empty] | 13,15 |  | 3,40 | [6 empty] | 35,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,44 | [5 empty] | 20,80 | 13,50 | 13,54 |  | Se Bajan datos, se actualiza sistema operativo a DCP CR310, se hace aforo: mira 0.33 mts caudal 8.64 m3/ seg,prueba calibracio PVM 82C en 12m 81C en12m05s, chequeo BM, seccion transversalsensor, pendiente hidrahulica | [9 empty] | La estacionqueda operativa. | [15 empty] | mayo 9, 2023
244 | 2701714 | ESTACION RG8A CANAL RG IDEAM 2701714 HC | 11/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01.Cr8 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943CD7E0 | 103 | 31:10 | 1,60 | 8/30/2022 12:00 p. m. | 11/24/2022 12:00 p. m. | Traslado PVM Entrerrios,aforos vertimiento Miraflores | 86 | 12078083 |  | No | [5 empty] | La estac ion se encuentra normal |  | VEGA UHR104-3 29028708 | [6 empty] | campbell cr800 serial 43687 | CH 12r 1652 | CAMPBELL TX312 SERIAL 1082 | bp solar SX20U C1060819 5436791 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,60 | [9 empty] | 13,26 |  | 3,45 | [6 empty] | 17,00 | [8 empty] | 37,50 | 9,40 | 12,90 | [5 empty] | 19,70 | 13,28 | 13,28 |  | Se bajan datos, se verifica nivel, el 31 de octubre se cambio bateria. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | noviembre 24, 2022
245 | 2701714 | ESTACION RG8A CANAL RG IDEAM 2701714 HC | 2023-12-04 12:00 | Preventivo | LM_V01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943cd7e0 | 103 | 1:42 | 31 10 | 2/26/2023 12:00 p. m. | 45264.5 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACION TECNOLOGICA TC-12,TC-4, RG-6, G-6 | 45 | 14968906 | [7 empty] | La estacion se en uentra funcionando normal |  | VEGA UHR104-3 29028708 | [6 empty] | campbell cr800 serial 43687 | Campbell ch12r 1652 | CAMPBELL TX312 SERIAL 1082 | bp solar sx20u c1060819 5436791 |  |  |  |  | Sí |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 21,00 | [9 empty] | 13,25 |  | 3,46 | [6 empty] | 18,00 | [8 empty] | 36,90 | 8,90 | 12,92 | [5 empty] | 18,70 | 13,35 | 13,35 |  | Sebajan datos, aforo mira 0,21 mts caudal 0,330 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 12, 2023
246 | 2701735 | ESTACION RMS14 YARUMITO IDEAM 2701735 HC | 2023-12-04 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX32Z5_CH200_Yarumito.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 943544DE | 173 | 0:26 | 1.45 | 4/14/2023 12:00 p. m. | 45264.5 |  | -2 | 15731834 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. |  | Vaisala. QHR 104-3. Serie: 23907795 | [6 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10121 | Campbell Scientific. CH200. 12211 | Campbell Scientific. TX325. 300002010 | Electrical Rating. 50J-V. 00227050J2008020031 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 SIN SERIE | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210169 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,45 | [9 empty] | 12,94 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20,42 | 13,50 | 13,56 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y hacemos aforo. Mira: 1.45 metros. Caudal ( Q): 56.256 m^3/segundo. | [9 empty] | SECREALIZA VISITA EN COMPAÑIA DE FUNCIONARIO ARL POSITIVA | [15 empty] | septiembre 27, 2022
247 | 2701736 | ESTACION RMS15 GABINO IDEAM 2701736 HC | 2023-03-02 12:00 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 94E05392 |  | 0:23 |  | 1/16/2023 12:00 p. m. | 44987.5 | Vacaciones Funcionarios | 18 | 14269829 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. |  | Campbell Scientific. CS 475 S/N 33268805. | HYDROLOGICAL SERV. Mod.TB3/0.01â€/P S/N 14-806. | [5 empty] | CR 310 Mod. Campbell Scientific S/N 10122 | CH 200 Mod. Campbell Scientific S/N 1884 | Tx 325 Mod. Campbell Scientific S/N 300001542 | SUNWISE Mod. SW-S20P-K4 S/N 14000806. | ANTENA GPS MODELO 57861-20 S/N: 18210147 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 S/N : BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,87 | 0,00 | [8 empty] | 12,99 | [25 empty] | 31,60 | 13,60 | 12,99 |  | SE BAJAN DATOS SE REALIZA AFORO, MIRA = 0.87 CAUDAL = 59. M3/SG. SE CALIBRA PVM. 1. 90 CANJ - 6.03 MIN 2. 87 CANJ - 5.58 MIN 3. 89 CANJ - 6.00 MIN. CAMBIO PVM PROXIMA VISITA. | [9 empty] | CAMBIO PVM PROXIMA VISITA DESCALIDRADO. | [15 empty] | febrero 3, 2023
248 | 2701736 | ESTACION RMS15 GABINO IDEAM 2701736 HC | 4/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200-Gabino.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94E05392 | 103 | 0:23 | 0.9 | 4/14/2023 12:00 p. m. | 4/14/2023 12:00 p. m. | Vacaciones Funcionarios | 0 | 15731846 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. |  | Campbell Scientific. CS 475 S/N 33268805. | HYDROLOGICAL SERV. Mod.TB3/0.01â€/P S/N 14-806. | [5 empty] | CR 310 Mod. Campbell Scientific S/N 10122 | CH 200 Mod. Campbell Scientific S/N 1884 | Tx 325 Mod. Campbell Scientific S/N 300001542 | SUNWISE Mod. SW-S20P-K4 S/N 14000806. | ANTENA GPS MODELO 57861-20 S/N: 18210147 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 SIN SERIE |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,91 | 0,00 | [8 empty] | 13,03 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,55 | 3.101,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 20,25 | 13,60 | 13,60 |  | SE BAJAN DATOS SE REALIZA AFORO, MIRA = 0.90 y caudal = 58.24 m3/sg. PLUVIOMETRO DESCALIBRADO CAMBIO PVM PROXIMA VISITA. | [9 empty] | CAMBIO PVM PROXIMA VISITA DESCALIDRADO. | [15 empty] | febrero 3, 2023
249 | 2701741 | ESTACION PP3 PLAYA DURA IDEAM 2701741 HC | 12/14/2022 12:00 p. m. | Preventivo | PLAYADURA.CSI | FGM | Comisión William-Faustino | 943AA1BE | 97 | 0:57 | -0.55 | 44631.5 | 12/14/2022 12:00 p. m. |  | 41 | 13315799 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | Enviro System. SE 109 9218-0527002. |  | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 14-806. | [5 empty] | Campbell Scientific. CR10X-2MEG. Serie X 41315 | Campbell Scientific. CH100.Serie 4098 | Marca Campbell Scientific. Modelo TX 312 HDR GOES TRANSMITTER. Serie 1447 | bp Solar. SX 320J. Serie C1070717-5432185 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | -0,55 | 0,00 | [10 empty] | 0,91 | [23 empty] | 14,60 | 13,01 | 13,21 |  | Mantenimiento preventivo y bajo datos | [9 empty] | Pendiente actualizar los equipos | [15 empty] | diciembre 14, 2022
250 | 2701762 | ESTACION PP6 CARACOLI IDEAM 2701762 HC | 3/30/2023 12:00 p. m. | Correctivo | CR300_RAD_4x20mA_PVM-V01_TX325_CH200-PP-6_CARACOLI.CR300 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94A0B3BC | 103 | 0:56 | 0.4 | 3/28/2023 12:00 p. m. | 3/30/2023 12:00 p. m. |  | 2 | 15692395 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO LOCATIVAMENTE. PERO CON PROBLEMAS EN EL SENSOR RADAR |  | SIEMENS MODELO SITRANS LR100S/N: JNB/P5120000007 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P_ 00-1051 | [5 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC CR 310 S/N: 10128 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH200 S/N: 10129 | CAMPBELL SCIENTIFIC TX325 S/N: 300001620 | BP SOLAR MODELO SX20U S/N: C1070302-6142340 | ANTENA TX TELONICS TGA 200. Sin serie | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 18210167 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,41 | 0,51 | [8 empty] | 13,05 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 15.013,00 | 49.485,00 | 0,00 | [15 empty] | 13,05 |  |  | 3/24/2023 12:00 p. m. | CARLOS ANDRADE | NIVEL SENSOR RADAR PEGADO EN UN VALOR | Nivel con valor constante | AIR. Lectura anormal de instrumento | I17. Desajustado | B08. Desgaste | SENSOR RADAR SIEMENS MODELO SITRANS LR100 S/N: JNB/P5120000007 | NO SE ENCUENTRA ANOMALIA EN EL EQUIPO. TOCA REVISAR EN LABORATORIO | SE BAJAN DATOS, SE ENCUENTRA RADAR CON NIVEL PEGADO, SE RETIRA CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 475A S/N: 54310256 Y SE INSTALA SIEMENS MODELO SITRANS LR100 S/N: JNB/P5120000007. SE CALIBRA PV. Descalibrado 1. 86 C - 5.52 M 2. 87 C - 5.55 M 3. 88 C - 6.01 M. | [15 empty] | marzo 30, 2023
251 | 2701763 | ESTACION EMBALSE QUEBRADONA IDEAM 2701763 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LMMX2_PVM_V02.CR1 | CMT | Comisión Hernando-Caloma | 943D9610 | 103 | 0:33 | 43,87 | 2/26/2023 12:00 p. m. | 2/23/2023 12:00 p. m. |  | -3 | 14968857 | [7 empty] | Se encuentra en buen estado | SE-105DM 4023-082197 (enviro-systems) | Campbell CS475A 50244780 | 16-236 | [5 empty] | CR100 serial= 3230 | 1650 CH12R | tx321 serial= 1713 | Sx420j serial I31104019BF09B2 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 43,86 | 95,00 | [8 empty] | 13,46 |  | 3,40 | 3,47 | [5 empty] | 14,60 | [8 empty] | 33,70 | 9,30 | 11,80 | [5 empty] | 19,10 | 12,90 | 13,00 |  | Calbracion PVM SPEEDWELL 374 Canguilonasos | [9 empty] | Queda funcionando bien | [15 empty] | febrero 23, 2023
252 | 2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 11/23/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0,36 mts | 44753.5 | 11/23/2022 12:00 p. m. | Se atendieon aforos rebose Miraflores | 16 | 13404498 | [7 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | No | Sí | 0,36 | [9 empty] | 13,30 | [8 empty] | 17,00 | [8 empty] | 45,00 | 1,00 | 13,30 | [5 empty] | 21,00 | 13,30 | 13,60 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0,36 ts caudal 0.993 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | noviembre 23, 2022
253 | 2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 2023-12-04 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0,23 | 45082.5 | 45264.5 | Se aprobecha para hacer aforo en el nivel mas bajo | -24 | 16063908 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,23 | [9 empty] | 13,34 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 8,50 | 1,00 | 13,13 | [5 empty] | 19,80 | 13,30 | 13,55 |  | Se bajan datos, afro mira 0,23 mts caudal 0,684 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda opertaiva. | [15 empty] | abril 12, 2023
254 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 2023-03-02 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200-Diamante | WAP | Comisión William-Faustino | 9431B160 | 219 | 0:02 | 2.39 | 1/16/2023 12:00 p. m. | 44987.5 | VACACIONES FUNCIONARIOS | 18 |  | 14269827 | Sí | RF | GENERAL ELECTRI. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.247 |  |  | La Estacion se encuentra en buenas condiciones. |  | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | [5 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080439 | ANTENAGPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210171 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO TGA 100 | RADIO GE MDS MCR S/N: 3017429 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,07 | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 29,81 | 12,64 | 12,65 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. Hacemos aforo. Mira: 1.01metros. Caudal (Q): 75.O52m^3/segundo. Se calibra pvm. 1. 90 canj - 5.58 min, 2. 90 canj - 5.56 min y 3. 90 canj - 6.00 min. Pvm descalibrado cambio proxima visita. | [9 empty] | En la margen derecha hay que retirar un arbol que caido al frente de lacestructura donde se encuentra instalado el brazo del sensor radar. | [15 empty] | septiembre 29, 2022
255 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 3/28/2023 12:00 p. m. | Correctivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200-Diamante | WAP -FGM | Comisión William-Faustino | 9431B160 | 219 | 0:02 | 2.39 | 3/28/2023 12:00 p. m. | 3/28/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15692394 |  | Sí | RF | GENERAL ELECTRI. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.247 |  |  | La Estacion se encuentra en buenas condiciones. Locativas, pero con problemas en la comunicacion en tiempo real via radio |  | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | [5 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080439 | ANTENAGPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210171 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO TGA 100 | RADIO GE MDS MCR S/N: 3017429 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,08 | [35 empty] | 29,81 | 12,64 | 12,65 |  |  | 45080.5 | JUAN ALEJANDRO RUIZ | FALLAS EN LA COMUNICACIIN EN TIEMPO REAL | PERDIDAS DE BLOQUES DE INFORMACION | PTF FALLA TRANSMISION SEÑAL | I28 DESCONOCIDO | B12 DESCONOCIDO | SE REORIENTAN ANTENAS EN ESTACION PPAL Y REPETIDORA | ESTACION SIN COMUNICACION EN TIEMPO REAL VIA RADIO | SE BAJAN DATOS COMPUTADOR, SE RECETEAN RADIOS Y REORIENTAN ANTENAS EN LA ESTACION PRINCIPAL Y REPETIDORA. | [15 empty] | septiembre 29, 2022
256 | 2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 4/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200-Diamante.CR300 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 9431B160 | 219 | 0:02 | 1.08 | 4/14/2023 12:00 p. m. | 4/14/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15731844 |  | Sí | RF | GENERAL ELECTRIC. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.18 | 255.255.255.0 | 10.155.115.254 | La Estacion se encuentra en buenas condiciones. |  | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | [5 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080439 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210171 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO TGA 100 | SLVDIAMANTE RADIO GENERAL ELECTRIC. GE MDS MCR S/N: 3017429 | MSTRENDIAMANTE GENERAL ELECTRIC. GE MDS MCR. 3017435. | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,11 | 0,00 | [8 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92 | 34.706,00 | 15.311,00 | [14 empty] | 19,75 | 13,51 | 13,41 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos, realizamos aforo. Mira: 1.10 mts Caudal (Q): 80.95 m3/sg. | [9 empty] | PENDIENTE POR CAMBIO DE PVM DESCALIDRADO E INSTALAR CABLE Y POLEAS PARA REALIZAR AFORO DESDE LA M. DERECHA | [15 empty] | septiembre 29, 2022
257 | 2701805 | ESTACION DESCARGA P2 | 12/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200.CR300 | FGM | Comisión William-Faustino | 94A0504E | 103 | 0:52 | 2.8 | 44238.5 | 12/13/2022 12:00 p. m. |  | 406 | 13293122 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Campbell Scientific Mod. CS-475-A S/N 50244820 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-979 | [5 empty] | Marca Campbell Scientific CR-310 S/N 10119 | Campbell Scientific- CH200 S/N 12217 | Marca Campbell Scientific TX-325 S/N 300001554. | Electrical Rating Mod. 50J-V S/N 00240050J2003080278 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,81 | 0,00 | [8 empty] | 12,76 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 23.884,00 | 15.311,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,83 | 13,39 | 13,36 |  | Bajo datos | [9 empty] | Actualizar el programa en la proxima visita. | [15 empty] | diciembre 13, 2022
258 | 2701805 | ESTACION DESCARGA P2 | 4/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200.CR300 | WAP-FGM | Comisión William-Faustino | 94A0504E | 103 | 0:52 | 2.7 | 44931.5 | 4/28/2023 12:00 p. m. |  | -3 | 15978463 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado y operando en optimas condiciones |  | Campbell Scientific Mod. CS-475-A S/N 50244820 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-979 | [5 empty] | Marca Campbell Scientific CR-310 S/N 10119 | Campbell Scientific- CH200 S/N 12217 | Marca Campbell Scientific TX-325 S/N 300001554. | Electrical Rating Mod. 50J-V S/N 00240050J2003080278 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 11740168 | ANTENA TX VAISALA MODELO HHHHHHH S/N: 888888888888 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,69 | 0,00 | [8 empty] | 12,93 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 | 23.884,00 | 15.311,00 | [14 empty] | 19,75 | 13,45 | 13,43 |  | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE ACTUALIZA SISTEMA OPERATIVO A LA DCP. | [9 empty] | PROXIMA VISITA SE REALIZARA CALIBRACION PVM Y AFORO LIQUIDO. | [15 empty] | diciembre 13, 2022
259 | 2701805 | ESTACION DESCARGA P2 | 4/25/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200.CR300 | WAP - FGM | Comisión William-Faustino | 94A0504E | 103 | 0:52 | 2.8 | 3/15/2023 12:00 p. m. | 4/25/2023 12:00 p. m. | PROBLEMAS CON EQUIPO PORTATIL DE PRUEBA | 41 | 15229513 |  | No | [5 empty] | SE REALIZA MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A LOS SENSORES DE CAUDAL FIJO A LAS 3 UNIDADES |  | Campbell Scientific Mod. CS-475-A S/N 50244820 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-979 | [5 empty] | Marca Campbell Scientific CR-310 S/N 10119 | Campbell Scientific- CH200 S/N 12217 | Marca Campbell Scientific TX-325 S/N 300001554. | Electrical Rating Mod. 50J-V S/N 00240050J2003080278 | ANTENA TX | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO: 67861-20. S/N: 117401/68 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [38 empty] | SE REALIZA MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A LOS SENSORES DE CAUDAL FIJO A LAS 3 UNIDADES. CON EQUIPO PORTATIL RITTMEYER. | [9 empty] | El equipo portatil se encuentra operando en buenas condiciones. Se compara con los equipos de Porce III y el resultado es satisfactorio. | [15 empty] | diciembre 13, 2022
260 | 2701878 | ESTACION GUADUAS IDEAM 2701878 HC | 2023-02-02 12:00 | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 943B96DE | 131 | 0:26 | 0.34 | 44959.5 | 44959.5 |  | 0 |  | 14537951 | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES | Vaisala-436BD S/N : G3020002 |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/00-1017 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_42364. | Campbell Scientific-CH12R-3813 | Campbell Scientific-TX320 G GOES V2 HDR TRANSMITTER S/N 057405 | bp solar-SX20U-C1070117-6135896 | ANTENA TX YAGUI S/N : D43205 | ANTENA GPS VAISALA SERIE BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,34 | 0,00 | [8 empty] | 13,00 |  | 3,47 | [23 empty] | 31,47 | 13,20 | 13,00 |  | SE VAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CALIBRA PVM 1. 85 CANJ - 5.58 MIN, 2. 85 CANJ - 6.00 MIN y 3. 85CANJ - 6.03 MIN. PVM DESCALIBRADO CAMBIO PROXIMA VISITA. | [9 empty] | SE VAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CALIBRA PVM 1. 85 CANJ - 5.58 MIN, 2. 85 CANJ - 6.00 MIN y 3. 85CANJ - 6.03 MIN. PVM DESCALIBRADO CAMBIO PROXIMA VISITA. | [15 empty] | febrero 2, 2023
261 | 2701879 | ESTACION LA CANCANA IDEAM 2701879 HC | 1/31/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP | Comisión William-Faustino | 943686CE | 131 | 0:25 | 0.17 | 44959.5 | 1/31/2023 12:00 p. m. |  | -2 | 14537949 |  | No | [5 empty] | SE REALIZA VISITA MTTO PREVENTIVO |  | Campbell Scientific. CS475A. 43460132 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01”/P-97-944 | [5 empty] | Campbell Scientific-CR10X-2MEG-41326 | Campbell Scientific-CH12R-3798 | Campbell Scientific-TX312-HDR GOES TRANSMITTER-1444 | SunWize. SW20P. S20P11000721. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,17 | 0,00 | [8 empty] | 13,45 |  | 3,50 | [23 empty] | 18,20 | 13,24 | 13,45 | 5,00 | Se bajan datos se calibra pvm | [9 empty] | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CALIBRA PVM. 1. 79 CANJ - 5.45 MIN, 2. 80 CANJ - 5.50 MIN y 3. 80 CANJ - 5.50 MIN. Pendiente por modernizar la estacion | [15 empty] | enero 31, 2023
262 | 2701950 | ESTACION MANANTIALES IDEAM 2701950 HC | 4/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo | PVM_v01CH200.CR8 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D530E | 103 | 0:32 |  | 45234.5 | 4/21/2023 12:00 p. m. | Se trabajo en estaciones de influencia zona Riogrande | 10 | 15663345 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hydrological service TB3/0,01 00-1034 | [5 empty] | Campbell CR800 1943 | Campbell CH200 12194 | Campbell TX321 1699 | 51500280 (10W) | [6 empty] | Sí |  |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,30 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 33,60 | 5,00 | 12,00 | [5 empty] | 18,13 | 13,60 | 13,63 |  | Se bajan datos, prueba PVM 78C en 12m 40s, 78C en 12m 24s. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 21, 2023
263 | 2701955 | ESTACION DESCARGA TS C/V IDEAM 2701955 HC | 3/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943AE2B4 | 137 | 0:57 |  | 3/14/2023 12:00 p. m. | 3/14/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15214764 |  | Sí | Ethernet | Rittmeyer RICTRL | 10.24.248.196 | 255.255.255.240 | 10.24.248.193 | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 00-1061 | [5 empty] | QML201C SERIAL G272190 | CH200 6125 | VAISALA V1001200 7107 | Borrado (10w) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | No Aplica |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,56 | [17 empty] | 10,25 | 5,00 | 13,20 | [5 empty] | 18,00 | 13,50 | 13,60 |  | Se bajan datos,prueba PVM 85C en 12m 12s, 86C en 12m 02s, se restea DCP,EN EL MEDIDOR RITTMEYER SE ENCUENTRA EXCELENTE LA CALIDAD DE SEÑAL DE LOS DOS CALALES. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 14, 2023
264 | 2701976 | PUENTE ARCO | 3/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | HACT CMUS | Comisión Hernando-Caloma | 943cf10c | 103 | 31:30 | 0,17 | 2/25/2023 12:00 p. m. | 3/15/2023 12:00 p. m. | Actualizacion firmware estaciones | 18 | 14948280 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  | Campell cs 475A serial 50244785 | [6 empty] | Vaisala QML 201 serie G272007 | Campbell CH 12R serie 1623 | Vaisala v1001200 serial 6648 | Bp solar sx 420j serial 131103199bf0d8c | Campell scientifics c547A serial 50244785 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,17 | [35 empty] | 13,90 | 12,89 | 12,89 |  | Aforo, descarga de datos, actualizacion firmware.Se realiza mantenimiento preventivo a la estacion: -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se hace actualizacion de firmware, se bajan datos y se deja la estacion transmitirendo correctamente. | [15 empty] | marzo 15, 2023
265 | 2701976 | RG-16 PUENTE ARCO | 11/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943CF10C | 103 | 31:30 | 1.215 mts | 11/27/2022 12:00 p. m. | 11/24/2022 12:00 p. m. |  | -3 | 13744452 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475A 50244785 | [6 empty] | Vaisala QML201 G272007 | Ch12r 1623 | VAISALA V1001200 6648 | BP SOLAR SX420J 131103199BF0D8C |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,22 | [9 empty] | 13,24 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 55,75 | 1,00 | 12,90 | [5 empty] | 18,00 | 13,10 | 13,10 |  | Se bajan datos, se resetea Dcp, aforo mira 0,215 mts caudal 0,252 m3/ seg | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 24, 2022
266 | 2701978 | ESTACION MOCORONGO IDEAM 2701978 | 4/26/2023 12:00 p. m. | Preventivo | QM_FUP1010_v01 | CMT | Comisión Hernando-Caloma | 943A8752 |  |  |  | 44929.5 | 4/26/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIO ES VAISALA, ACTUALIZACION TE CNOLOGICA EN TC-12,TC-4, G-6, RG-6 | 56 | 15176710 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL 121 4626 | 10.14.82.113 | 255.255.255.240 | 10.14.82.126 | Se encuentra funcionando normal | [8 empty] | CR1000 serial 52300 | Mean Well MDR-60-12 | [13 empty] | Sí | Sí | [10 empty] | 12,10 |  | 3,50 | [24 empty] | 12,10 |  |  | Se bajan datos, se cambia pomada a los ocho cristales de las dos tuberias, se mejora ja ganacia, no hubo caudal el dia de las pruebas. | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal. | [15 empty] | abril 26, 2023
267 | 2701979 | ESTACION RG-15 LA TRUCHERA IDEAM 2701979 HC | 11/25/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94300014 | 219 | 0:02:00 c/15 m | 0,56 mts | 44753.5 | 11/25/2022 12:00 p. m. | Se trabajo en aforos que se requerian por vertimientos Miraflores | 18 | 13404495 |  | Sí | GPRS | Huawey AR500 21500103632SK6605588 |  |  |  | La estacion se encuentra en buen estado |  | campbell cs475a 38203816 | [6 empty] | CR310 SERIAL 10123 | ch-200 12175 | TX321G 1560 | Electrical Rating 50j-uv 00240050j20030800071 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,56 | [9 empty] | 12,65 |  | 3,40 | [6 empty] | 26,00 | [8 empty] | 32,70 | 3,60 | 11,60 | [5 empty] | 18,40 | 13,20 | 13,20 |  | Se bajan datos, se hace aforo mira 0,56 mts caudal 10,6 m3/seg. | [9 empty] | La esta ion queda operativa | [15 empty] | noviembre 25, 2022
268 | 2701986 | ESTACION EMBALSE PORCE3 IDEAM 2701986 HC | 12/16/2022 12:00 p. m. | Correctivo | AVW200 TDPI-1_V4_20200512-Sep.CR1 | FGM | Comisión William-Faustino | 9436653C | 173 | 0:30 | 665.8 | 12/26/2022 12:00 p. m. | 12/16/2022 12:00 p. m. | No hay transmision | -10 | 14032234 |  | Sí | Ethernet | Freewve. Modelo: | 10.24.248.78 | 255.255.255.192 | 10.24.248.65 | La estacion se encuentra en buenas condiciones y no hay tranmision. |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 50244816 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR1000. Serie: 34832 | Campbell Scientific. Modelo: PS200. Serie: | Campbell Scientific. Modelo: TX321. Serie: 1548 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 665,71 | [9 empty] | 12,35 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,84 | 6.861,00 | 43.038,00 | [15 empty] | 13,07 | 13,31 |  |  | 12/15/2022 12:00 p. m. | Gustavo de Jesus Muñoz Berrio | No hay transmision | No hay transmison | PTF Fallatransmision | I25 Bloqueado | B12 Desconocido. Posible descarga electrica | 0 | Se realiza reset al transmisor y continua operando normal | Bajo datos, realizo pruebas de conexion con la DCP yson exitosas, descargo el programa y reset al transmisor. La estacion queda operando normal. | [15 empty] | diciembre 16, 2022
269 | 2701989 | ESTACION EMBALSE P2 RESP IDEAM 2701989 HC | 2023-02-02 12:00 |  |  | WAP | Comisión William-Faustino | 94356232 |  | 0:27 |  | 1/18/2023 12:00 p. m. | 44959.5 | Vacaciones de funcionarios | 15 | 14304620 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | VAISALA MODELO QHR 104-1, S/N 29028710, RANGO 35 MTS | [6 empty] | Campbell Scientific-CR310 S/N 10190 | Campbell Scientific-CH 200-S/N 12218 | Campbell Scientific. TX 325 S/N 300001558 | ELECTRICAL RATING MODELO 50J-V S/N 00240050J200308427 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 915,54 | [16 empty] | 23,00 | [18 empty] | 23,00 | 13,20 | 13,16 | [11 empty] | SE BAJAN DATOS SE CHEQUEA NIVEL EMBALSE 915.54 MSNM. | [15 empty] | febrero 2, 2023
270 | 2701992 | ESTACION C/V GUADALUPE 3 IDEAM 2701992 HC | 3/16/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma |  |  |  |  | 45049.5 | 3/16/2023 12:00 p. m. | PRUEBAS FACTOR CONVERSION | 11 | 15087072 |  | Sí |  | RITTMEYER RICTRL 0000860AF8E10008000D000432704E45 | 10.24.248.3 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra funcionando normal | [65 empty] | Pruebas de factor de conversion, se revisan las calidades de los 12 cristales de las 3 tuberias y se econtraron con calidad excelente tanto en medida como fisicamente | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 16, 2023
271 | 2701994 | ESTACION EL ZAFIRO IDEAM 2701994 HC | 12/14/2022 12:00 p. m. |  | Zafiro2022.CSI | FGM | Comisión William-Faustino | 943A0146 | 137 | 0:52 | 2.7 | 44662.5 | 12/14/2022 12:00 p. m. |  | 40 | 13339882 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones |  | Marca Campbell Scientific. Modelo CS475A. Serie 45604318. | [6 empty] | Marca Campbell Scientific. Modelo CR10X-2MB. Serie X 21594 | Marca Campbell Scientific. Modelo CH100. Serie 3184 | Campbell Scientific. Modelo TX 320- S/N 057347. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432107. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432184 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,71 | [9 empty] | 12,66 |  |  | 1,31 | [22 empty] | 14,58 | 12,93 | 13,12 | [11 empty] | Pendiente actualizacion de equipos | [15 empty] | diciembre 14, 2022
272 | 2701994 | ESTACION EL ZAFIRO IDEAM 2701994 HC | 2023-01-02 12:00 | Preventivo | Zafiro2022.CSI | FGM | Comisión William-Faustino | 943A0146 | 137 | 0:52 | 2.65 | 44959.5 | 44928.5 |  | -1 |  | 14537940 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones |  | VAISALA MODELO. QHR 104-3 S/N : 29028695 | [6 empty] | Marca Campbell Scientific. Modelo CR10X-2MB. Serie X 21594 | Marca Campbell Scientific. Modelo CH100. Serie 3184 | Campbell Scientific. Modelo TX 320- S/N 057347. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432107. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432184 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 13180257 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,67 | [9 empty] | 12,66 |  | 3,97 | 1,31 | [22 empty] | 27,39 | 12,93 | 12,67 |  | SE BAHAN DATOS AL COMPUTADOR, SE REALIZA AFORO LIQUIDO CON ADCP MIRA = 2.65 MTS. CAUDAL = 220.0M 3/SG. Caudal por tabla 252 m3/sg. Se recomienda buscar otra seccion de aforo para continuar pruebas con ADCP. En la seccion actual es imposible realizar este aforo con adcp. Por el riesgo que representa para el equipo la margen derecha por lavgran turbulencia en esta margen. | [9 empty] | Pendiente modernizar la estacion, la caja esta lista en bodega para su cambio, en la proxima visita. | [15 empty] | diciembre 14, 2022
273 | 2701995 | ESTACION EMBALSE RG2 RESP IDEAM 2701995 HC | 3/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | HACT CMUS | Comisión Hernando-Caloma | 9435F750 | 173 | 0:28 | 62,01 | 44929.5 | 3/15/2023 12:00 p. m. | Actualizacion firmware | 14 | 15176644 | [7 empty] | Se encuentra estacion en buenas condiciones, sin obstrucciones,limpia |  | 013 vega puls serial 29028711 | [6 empty] | VAISALA QML 201 serialK2746791 |  | Vaisala 0700 | Sunwize20w serial 11001153 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | No Aplica |  | Sí | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 13,90 | 13,90 | 13,95 |  | Descarga de datos -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se descargan datos y se deja la estacion transmitiendo correctamente. | [15 empty] | marzo 15, 2023
274 | 2701997 | ESTACION C/V GUADALUPE 4 IDEAM 2701997 HC | 3/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma |  |  |  |  | 45049.5 | 3/15/2023 12:00 p. m. | PRUEBAS FACTOR DE CONVERSION | 10 | 15087029 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL121 4629 | 10.24.248.8 (caudal); 10.24.248.9 (PVM) | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 14-802 | [5 empty] | 52-301 (cr1000) | [56 empty] | Pruebas Factor de conversion; se bajan datos, prueba PVM: 79C en 12m 37s, 79 12m 48s,el medidor de caudal se encontro calidad excelente canales 1 y 2. | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal. | [15 empty] | marzo 15, 2023
275 | 2702008 | ESTACION EL CEDRO IDEAM 2702008 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | EPRG-75b.adc | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Hernando-Caloma | 943963AE | 137 | 0:51 |  | 44959.5 | 44929.5 | Retraso de la ejecucion de la OT por temas de orden publico en la zona. | 27 | 14538037 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion en buenas condiciones de aseo, poda de pasto y vegetacion, los instrumentos de medicion se encuentran en buen estado, nivelados y limpios. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0 P-16-241 | [5 empty] | Vaisala QML201L-D403004 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH 100 SERIE 4089 | Vaisala mod V1001200 serial 6645 | BP SOLAR SX320J-C1070719-5432194 20w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,39 | [29 empty] | Mantenimiento preventivo, se realiza calibracion del pluviometro 1. 82 tiempo 05:09:32, 2. 81 tiempo 05:04:82, 3. 82 tiempo 05:01:64, se verifican conexiones, se realiza limpieza en general, se actualiza firmware del transmisor, se chequea voltage de la bateria, se descargan datos, no se encuentra ninguna novedad. | [9 empty] | Se revisa calibracion del publiometro, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se actualiza firmware del transmisor Vaisala, se realiza prueba de registro de datos del pluviometro ok, se verifican conexiones, voltaje bateria 13.39. | [15 empty] | febrero 28, 2023
276 | 2702013 | ESTACION LA TERESITA IDEAM 2702013 HC | 2023-07-03 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9437C73E | 167 | 0:39 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 45110.5 | Vacaciones de Hernando y Carlos M, calamidad domestica de Carlos M, actualizacion fimware estaciones hidrometria | 36 | 14489128 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 00-984 | [5 empty] | VAISALA QML201C G131087 | Campbell ch100 2117 | VAISALA V10012000 7051 | BP SOLAR SX10M C1050530 2879526 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,34 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 9,75 | 0,00 | 10,70 | [5 empty] | 14,35 | 12,90 | 13,12 |  | Se bajan datos,prueba PVM: 78C en 12m 02s, 79C en 12m 09s, 81C en 12m 04s; se resetea DCP, se actualiza sistema operativo transmisor, se cambia bateria. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 7, 2023
277 | 2702029 | ESTACION MONTAÑITAS IDEAM 2702029 HC | 2/24/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943D75E2 | 103 | 0:33 |  | 45234.5 | 2/24/2023 12:00 p. m. | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -46 | 15663353 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | 97-364 | [5 empty] | D403015 (VAISALA QML201) | 1633 CH12R | Marca VAISALA V1001200 6647 | FW97c 10846256 panel 10 vatios Solarex |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,76 | [8 empty] | 13,40 | [8 empty] | 19,50 | [16 empty] | 18,62 | 13,30 | 13,36 |  | Se bajan datos,se hace prueba PVM 83C en 12m 40seg, 83C en12m 39seg, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 24, 2023
278 | 2702042 | ESTACION MONTEVERDE IDEAM 2702042 HC | 3/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | PVM_v01.Cr8 | HACT CMUS | Comisión Hernando-Caloma | 943C7718 | 103 | 0:28 |  | 3/28/2023 12:00 p. m. | 3/14/2023 12:00 p. m. |  | -14 | 15440306 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  |  | 14-804 | [5 empty] | cr800 1954 |  | tx321-G serial 1698 | bp solar sx420j 61103309BFOF20 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | Sí | [36 empty] | 14,65 | 13,64 | 13,89 |  | Se realiza mantenimiento preventivo a la estacion: -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Prueba de calibracion de pluviometros -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se realiza prueba a pluviometro | [15 empty] | marzo 14, 2023
279 | 2702703 | ESTACION TC4 LA INDIA IDEAM 2702703 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | CR300_TX325_RAD_PVM | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 94A102C8 | 103 | 0:57 | 0,58 | 44959.5 | 44929.5 | Calamidad domestica Carlos Mario, Fimware transmisores Vaisala | 27 | 14820487 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell modelo CS475a001 SERIAL 38203823 | 08-887 | [5 empty] | Campbell cr300 25368 | Campbell ch200 13958 | Campbell tx325 300002037 | FW 97D11851662 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | 1,02 | [8 empty] | 12,86 | [8 empty] | 16,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 19,10 | 13,20 | 13,45 |  | Se bajan datos,actualizacion tecnologica a la estacion se retira estacion vaisala DCP G211022, transmisor 7074, regulador ch12r 3827, y se instal Campbell dcp cr300 25368, transmisor tx325 300002037, regulador ch200 13958 | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 1, 2023
280 | 2702713 | ESTACION TC2A LA HOLANDA IDEAM 2702713 HC | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_V01.CR1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 9435E426 | 173 | 0:28 | 0,505 | 2/21/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC-12, TC4, G-6, RG-6 | 57 | 14864365 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | Campbell CS475A 50244804 | [6 empty] | Campbell cr800 4340 | Campbell CH12R 3796 | Campbell 58566 (TX320) | C1020411 2060335 modelo sx10m SOLAREX |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,54 | [9 empty] | 13,19 |  | 2,90 | [6 empty] | 18,00 | [16 empty] | 18,57 | 13,10 | 13,37 |  | Se bajan datos,aforo mira 1,26 mts caudal 7,68 m3/seg, se ajusta mira en 4 cms ( el obsservador hizo cambio en un soporte que apoya el radar, y no tuvo encuenta este cambio). | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 19, 2023
281 | 2702717 | ESTACION TC1A BOCATO TENCHE IDEAM 2702717 HC | 2023-11-05 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_V01.cr1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943CC496 | 103 | 0:31 | 3,50 | 2/27/2023 12:00 p. m. | 45235.5 | Fimware estaciones Vaisala,actualizacion tecnologica TC-12,TC-4, RG-6,G-6. | 73 | 14984036 | [7 empty] | La estacion se encuentra operativa |  | 6170220 | 08-888 | [5 empty] | 3113 CR1000X | CH12R 3790 | TX320 057401 | C1060819 5436804 BP SOLAR MODELO sx20u |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,55 | 0,25 | [8 empty] | 12,80 |  | 3,46 | [6 empty] | 28,40 | [8 empty] | 34,00 | 1,00 | 12,70 | [5 empty] | 16,56 | 12,80 | 13,00 |  | Se bajan datos,prueba PVM: 84C en 12m 01s, 85C en 12m 01s . | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | mayo 11, 2023
282 | 2702718 | ESTACION G2B DESCARGA TR IDEAM 2702718 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943D4078 | 103 | 0:32 | 1,75 | 3/14/2023 12:00 p. m. | 44960.5 | ACTUALIZAR FIMWARE AL TRANSMISOR | -12 | 15214774 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell Scientific CS475A 54310273 | [6 empty] | VAISALA - G211040 QML201 | campbell scientific ch12r 1626 | VAISALA - 7085 V1001200 | SOLAREX FW97C14861005 10 VATIIOS |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,75 | [9 empty] | 13,15 | [8 empty] | 16,00 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | 12,90 | [5 empty] | 15,18 | 13,00 | 13,05 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, se actualiza fimware al transmisor | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
283 | 2702721 | ESTACION TC8A DESCARGA DL IDEAM 2702721 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | EPRA95L.adc | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943DE080 | 103 | 0:34 | 0.72 | 2/22/2023 12:00 p. m. | 44960.5 | Actualizacion Fimware | 8 | 15143932 | [7 empty] | La estacion se encuentra bien |  | 23907803 | [6 empty] | QML201 VAISALA D403085 | CH12-R 1629 | V1001200 VIASALA 6632 | DE 10WATTS (BORRADO) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,70 | [9 empty] | 12,83 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 15,88 | 12,70 | 12,79 |  | Se verifica nivel, actualizacion fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
284 | 2702721 | ESTACION TC8A DESCARGA DL IDEAM 2702721 HC | 4/18/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_TX325_RAD | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943DE080 | 103 | 0:34 | 0,72 | 45201.5 | 4/18/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC-12, TC-4,G-6,RG-6 | 67 | 14821271 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | 23907803 | [6 empty] | Campbell CR300 25381 | Campbell CH200 13961 | Campbell TX325 300002054 | DE 10WATTS (BORRADO) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,00 | [9 empty] | 1.249,00 |  | 3,40 | [15 empty] | 1,25 | 0,75 | 12,90 | [5 empty] | 13,88 | 12,80 | 12,80 |  | Se Actualiza estacion se retira estacion Vaisala : DCP D403085, TRANSMISOR 6632 , REGULADOR CH12R 1629 Y se instala estacion Campbell DCP CR300 25381 TRANSMISOR TX325 300002054, REGULADOR CH200 13961 | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 18, 2023
285 | 2702726 | ESTACION TC12 BOCAT DOLORES IDEAM 2702726 HC | 2/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_MD_V01_TX325_CH200.CR300 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943BF338 | 103 | 0:26 | 3,05;1,60;1,023 | 2/28/2023 12:00 p. m. | 2/28/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15234700 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | REBOSE 21277301 CANAL 21277307 DREN VAISALA 25022186 | [6 empty] | VAISALA MODELO MAWS50 SERIE G211030 |  | VAISALA MODELO V 1001200 SERIE 7080 | BP SOLAR MODELO_SX20U SERIE C1070116 6135592 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,80 | [9 empty] | 13,65 | [17 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,50 | [6 empty] | 13,60 | 13,60 |  | Se actualiza la estacion se instalan CAMPBELL:TX325 serial 300002058, ch200 serial 13959, cr300 serial 25364 y se retiran VAISALA:dcp serial G211030 transmisor 7080. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 28, 2023
286 | 2702727 | ESTACION TC13 PAJARITO IDEAM 2702727 HC | 3/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LMX2_V01.CR8 | Carlos Torres | Comisión Hernando-Caloma | 943B752C | 103 | 0:25 | 0,277 | 2/13/2023 12:00 p. m. | 3/28/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACION TECNOLOGICA TC-4,TC-12,G-6,RG-6. | 43 | 14702854 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | DREN: VEGAPULS 6139033268798; EMBALSE: VEGAPULS 6138029028702 | [6 empty] | cr800 serial 42360 | Campbell CH200 4204 | tx321 serial 1240 | [5 empty] | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,28 | [9 empty] | 13,58 |  | 3,56 | [6 empty] | 18,00 | [8 empty] | 32,00 | 3,00 | 11,70 | [5 empty] | 18,40 | 13,60 | 13,60 |  | Se bajan datos, se encuentra medida del dren mala, se cambia tarjeta protectora y se corrige. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 28, 2023
287 | 2702989 | ESTACION TC-5A LOS GUAYABOS IDEAM 2702989 | 3/29/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94E0D586 | 103 | 0:24 | 0,8 | 2/21/2023 12:00 p. m. | 3/29/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA | 36 | 14864350 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | MODELO VEGAPULS61380 SERIAL 29028706 | 14-801 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | QML 201 VAISALA K1676423 |  | QST102-3 VAIASALA 0709 | (C1070117 6135901) PANEL DE 20WATS MODELO SX20U |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,80 | 0,51 | [8 empty] | 13,41 | [27 empty] | 13,40 |  | Se bajan datos,se resetea DCP,Aforo mira 0,80 caudal 10,14 m3/seg,seccion transversal sensor,BM. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 29, 2023
288 | 2702990 | ESTACION TC1B DESC TENCHE TR IDEAM 2702990 H | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | TC1B_TENCHE_TR_FLOW_V2.CR1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 94E01098 | 103 | 0:22 | 1,47 | 3/14/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC-12, TC-4,G-6, RG-6 | 36 | 15214772 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | VEGA PULS 61 23907796 | [6 empty] | Campbell Scientific cr1000 serial 67733 |  | Campbell Scientific tx312 serial 1655 | BP SOLAR SX420 J I31103199BF107C |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 146,00 | [9 empty] | 13,19 |  | 3,45 | [6 empty] | 18,00 | [8 empty] | 37,50 | 12,20 | 12,10 | [7 empty] | 13,19 |  | Se bajan datos, se verifica nivel, se comprueba nivel con la tabla, esta bien | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 19, 2023
289 | 2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943BE04E | 103 | 0:26 | 0,46 | 2/21/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC12,TC4,G-6,RG-6 | 58 | 14864346 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal. |  | Vega Puls61 serial 277311 | [6 empty] | Campbell Scientific cr800 serial 43692 |  | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,46 | [9 empty] | 13,10 |  | 3,47 | [15 empty] | 32,80 | 3,10 | 12,10 | [7 empty] | 13,10 |  | Se bajan datos, se hace seccion transversal sensor,aforo mira: 0,465 mts caudal 0,838 m3/seg, se colabora a Fredy y Jorge en el perfil para la constrccion del puente. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 20, 2023
290 | 27029921 | Nivel de Embalse Miraflores Respaldo 2 | 2022-02-08 12:00 | Correctivo |  | Norberto Alexander Amezquita Zapata | Comisión Norberto | 943b2550 | 137 | 0:55 | 2061.9 | [12 empty] | Calibracion medida nivel de embalse. | [75 empty] | Se calibran medidas de las estaciones de nivel de embalse principal y de respaldo 1 y 2.
291 | 2702995 | ESTACION TC14D DESCAR NECHI IDEAM 2702995 HC | 2023-08-03 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943BA344 | 103 | 0:26 | 0,345 | 1/30/2023 12:00 p. m. | 45141.5 | Vacaciones de Hernando,Carlos Mario,Calamidad domestica Carlos Mario, actualizacion fimware transmisores vaisalas | 37 | 14489140 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475A 54310253 | [6 empty] | G211017 QML201C VAISALA | Campbell ch200 4198 | modelo V1001200 serial 7084 | D490331 modelo sx20u BP SOLAR C10703016142303 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,34 | [9 empty] | 13,83 | [8 empty] | 17,00 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | 13,50 | [5 empty] | 18,75 | 13,60 | 13,70 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, cambio fimware al tx, aforo: mira 0,345 mts caudal 0,288m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 8, 2023
292 | 2702999 | ESTACION TC11A GEN NECHI IDEAM 2702999 HC | 2023-07-03 12:00 | Preventivo | QM_FUP1010_V01.CR1 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | Comisión Hernando-Caloma | 943DC66C | 103 | 33 40 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 45110.5 | VACACIONES HERNANDO,CARLOS MARIO, CALAMIDAD DOMESTICA CARLOS M, ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISORES VAISALAS | 36 | [8 empty] | La estacion se encontro normal. | [8 empty] | 67729 cr 10000x | mean well modelo MDR-60-12 | 1462 tx 312 | [7 empty] | Sí |  |  |  |  | Sí | Sí | [10 empty] | 2,02 |  | 2,11 | [15 empty] | 37,00 | 3,00 | 12,80 | [7 empty] | 12,00 |  | Se bajan datos, se verifica calidad de los dos canales de cristales y se encuentran bien, se cambia bateria de litio. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 7, 2023

## Hoja2 (hidden)
| Nombre Estación: | Fecha del Mantenimiento | Tipo de Mantenimiento | Programa Estación: | Funcionario(s): | Código GOES: | Canal GOES: | Hora de TX GOES: | Nivel de mira: | Fecha de inicio previsto de la OT/ Reporte de oficina | Fecha de ejecución real de la OT | Justificación de ejecución de la OT fuera de fecha programada: | Días de retraso de la OT | Número OT MAXIMO | Número OT JDE(Si aplica) | ¿Estación con monitoreo en tiempo real? | Transmisión Via: | marca, modelo y serial del equipo de comunicación | IP | máscara de Red | Gateway | DESCRIPCIÓN DEL ESTADO INICIAL | Marca, modelo y Serie Shaft Encoder: | Marca, modelo y Serie Radar: | Marca, modelo y Serie Pluviómetro: | Marca, modelo y Serie Piranómetro: | Marca, modelo y Serie Sensor Temp. y HR: | Marca, modelo y Serie Anemómetro: | Marca, modelo y Serie Tanque Evaporación: | Marca, modelo y Serie Barómetro: | Marca, modelo y Serie DCP: | Marca, modelo y Serie Cargador: | Marca, modelo y Serie Transmisor: | Marca, modelo y Serie Panel Solar: | Marca, modelo y Serie Sensor 1 | Marca, modelo y Serie Sensor 2 | Marca, modelo y Serie Sensor 3 | Marca, modelo y Serie Sensor 4 | Los instrumentos se encuentran nivelados (Radar, Pluviómetro, Piranómetro, Anemómetro, Tanque de evaporación) | El tanque de evaporación se encuentra con la cantidad de agua exigida (5 cm del borde)? | Los cables de señal, alimentación, datos y RF se encuentran bién conectados (asegurar)? | El césped está bien podado? | El cable con el flotador y el contrapeso se encuentra enrielado en la polea? | La superficie de agua donde mide el radar es suave y libre de elementos que alteren la medida? | Los instrumentos están libres de algún tipo de obstrucción que sesgue las medidas? (Nidos, insectos, cuerpos extraños, ramas, hojas, suciedad en vidrio, etc.) | Existen en la caja NEMA trampas de humedad. Especialmente con estaciones de sensor barométrico. (2 bolsas de silica como minímo)? | El datalogger y transmisor están ejecutando las últimas configuraciones oficiales? | Water_Level | Precipitación | Radiación | Temperatura | Humedad Relativa | Direccion de viento | Velocidad de viento | Evapotranspiración Método ASCE | Nivel_Tanque_Evap | Presión Barométrica/Presión reducida GOES | Batt_Volt | Contador general de errores en datalogger | Batería de litio | C. error de batería de lítio | C. caídas de voltaje | C. errores de Watch Dog | C. errores de registro de datos | C. errores por salto de escaneo | C. Errores calibracion datalogger | Tempratura del datalogger | C. error en signature del programa | C. error en signature del OS | C. general de errores en TX | Código de error último mensaje | Código de error registro de error | Código de error Status TX | Tiempo promedio adquisición GPS | Error interno del TX | Medición de Pot. Directa última TX | Medición de Pot. Reflejada última TX | Voltaje del TX en transmisión | Tiempo de adquisición GPS última TX | Corrimiento del oscilador | Número de errores internos en TX | Comando que causa el error interno | Código del error reportado | Volt. Panel solar: | Volt. regulador: | Volt. batería: | Resistencia de tierra: | Actividades realizadas(Calibración, Recambio, Aforo, etc.): | Fecha de reporte falla: | Reporta: | Síntoma en Oficina: | Diagnóstico de Oficina: | Modo de Falla: | Falla Inmediata: | Falla básica: | Recursos utilizados y sobrantes (de los solicitados en E1): | Anomalías encontradas: | Observaciones finales del estado de la estación: | Marca, modelo y Serie Faro 1: | Marca, modelo y Serie Faro 2: | Marca, modelo y Serie Direccion 1: | Marca, modelo y Serie Direccion 2: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 1: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 2: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 3: | Marca, modelo y Serie Sensor Velocidad 4: | Dirección 1 | Dirección 2 | Velocidad 1 | Velocidad 2 | Velocidad 3 | Velocidad 4 | Marca, modelo y Serie Faro 3: | Fecha de auditoria
Código IDEAM:
1107009 | ESTACION SANTA BARBARA IDEAM 1107009 HC | 2023-01-02 12:00 | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | 9439805C | 137-131 | 0:51 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 2023-01-02 12:00 |  | 2 | 14489126 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 00-1067 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L - S/NÂ° D403011 | campbell ch100 S/N 1418 | VAISALA_mod NÂ° V1001200 S/NÂ° 6646 | bp solar_mod SX20U_S/N C1070301-6142314- 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,20 | [25 empty] | 19,77 | 13,26 | 13,49 |  | Se chequea y verifica PVM(81-81-81), se descargan y borran datos de la DCP, se actualiza firware del transmisor. | [9 empty] | La estaciin se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 1, 2023
1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 7/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 9435C2CA | 173 | 0:28 | 0.961 | 7/19/2022 12:00 p. m. | 7/13/2022 2:30 p. m. |  | -6 | 10697115 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,96 | [9 empty] | 13,06 | [8 empty] | 27,80 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,35 | 13,09 | 13,31 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,descarga y borrado de datos de laDCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se deja la estacion en condiciones normales y operando
1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 7/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 9435C2CA | 173 | 0:28 | 0.961 | 7/19/2022 12:00 p. m. | 7/13/2022 2:33 p. m. |  | -6 | 10697115 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,96 | [9 empty] | 13,06 | [8 empty] | 27,80 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,35 | 13,09 | 13,31 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,descarga y borrado de datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se deja la estacion en condicio es normales y operando.
1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 10/25/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 9435C2CA | 173-131 | 0:28 | 0.93 | 10/17/2022 12:00 p. m. | 10/25/2022 12:00 p. m. |  | 8 | 12985840 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiones normales y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,93 | [9 empty] | 13,02 | 0,00 | [7 empty] | 31,80 |  |  | 0,00 | [5 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,11 | 13,06 | 13,28 |  | Se realiza mantenimiento preventivo ala estacion, se verifica funcionamiento general, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se realiza chequeo de pendiente hidraulica, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 25, 2022
1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 7/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | 943C94EA | 103 | 0:28 | 0.82 metros | 7/19/2022 12:00 p. m. | 7/13/2022 9:48 a. m. |  | -6 | 10697104 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal estado y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,81 | 0,00 | [8 empty] | 13,63 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,92 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0 | 0 | [11 empty] | 19,76 | 13,64 | 13,63 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se descargan datos de la estacion, se chequea funcionamiento del pluviometro, se realiza limpieza al radar retirando el protector. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa.
1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 10/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | 943C94EA | 103 | 0:28 | 1.04 | 10/17/2022 12:00 p. m. | 10/27/2022 12:00 p. m. |  | 10 | 12985836 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,05 | 0,00 | [8 empty] | 13,59 | 0,00 | 3,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,04 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 37,40 | 4,90 | 12,90 | 1,00 |  | 0 |  |  | 19,86 | 13,60 | 13,60 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se descargan datos de la estación, se verifica mira vs radar, se chequea Tx se verifica funcionamiento del PVM, se realiza aforo con ADCP, se realiza chequeo de pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion se deja en condiones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 27, 2022
1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 2022-12-07 12:00 | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV-DC | 943970D8 | 137 | 0:51 | 1.05 metros | 7/19/2022 12:00 p. m. | 2022-12-07 12:00 |  | -7 | 10697087 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiones normales y operativa |  | Radar vaisala,QHR104-3,23907802 | Pluviometro,Hidrologycal services,TB3/0,01 02-365 | [5 empty] | DCP,vaisala,QML201C,272011 |  | Transmisor,vaisala,V1001200,7097 | Panel Solar,bp solar,SX420J,611104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No | Sí | Sí | Sí | 1,04 | 0,25 | [8 empty] | 13,89 | [8 empty] | 295,00 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,91 |  | 1.390,00 |  | Se realiza descarga de datos y se borran los datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con el metodo por REEL. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. Se debe analizar los aforos para definir las deviaciones debido a la seccion tan cambiante e irregular
1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 10/26/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV | 943970D8 | 137 | 0:51 | 1.03 | 10/17/2022 12:00 p. m. | 10/26/2022 12:00 p. m. |  | 9 | 12985826 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA_QHR104-3_23907802 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_02-365 | [5 empty] | Vaisala_QML201C_272011 |  | Vaisala_V1001200_7097 | bp solar_SX420J_I61104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,03 | 0,00 | [8 empty] | 13,59 | 0,00 | [7 empty] | 28,80 |  |  | 0,00 | [5 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 13,58 | 13,58 | 13,58 |  | Se realiza manteniento preventivo, se verifica funcionamiento general de la estacion , se verifica mira vs radar, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo con molinete, se verifica PVM Y TX. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 26, 2022
1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 8/23/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande | WAP - FGM | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.52 |  | 8/23/2022 12:00 p. m. |  |  |  |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas coondiciones | .N/A | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,36 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [8 empty] | Bajamos datos, realizamoa aforo liquido con mira: 1.53 metros. Caudal (Q) = 17.761 m^3/segundo. | [9 empty] | HAY QUE REALIZAR MEJORAS EN ACCESO. CONSTRUCCION DE BARANDAS METALICAS Y ESCALAS EN CONCRETO,
1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO IDEAM 1111998 HC | 8/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.42 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | Enviro System-SE109-S/N 9212-052702. | N/A. | Hydrological Services-TB3/0_01- 97-902. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific-CR800-S/N 4338. | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3818. | Campbell Scientific-TX321G GOES V2 HDR TRANSMITTER-1243. | Solarex-MS10M-S/N I0110121816028. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 0 | 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 252,00 | 104,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 17,20 | 13,11 | 13,29 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos, colocamos tablon con mira en la margen derecha y realizamos aforo liquido. Mira: 0.42 metros. Caudal: 10.447 m^3/segundo.
1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO IDEAM 1111998 HC | 9/21/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | 94352138 | 173 | 0:26 | 0.554 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones. | Enviro System-SE109-S/N 9212-052702. | N/A. | Hydrological Services-TB3/0_01- 97-902. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific-CR800-S/N 4338. | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3818. | Campbell Scientific-TX321G GOES V2 HDR TRANSMITTER-1243. | Solarex-MS10M-S/N I0110121816028. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,18 | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,87 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0 | 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 254,00 | 11,70 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14,57 | 13,10 | 13,23 |  | Visita de maantenimiento preventivo y aforo. Mira: 0.55 metros. Caudal: Q: 8.961 m^3/segundo. Verificamos el valor de mira con la estacion topografica. Levantamiento topografico. | [25 empty] | septiembre 21, 2022
1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 8/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_V01.CR8 | QAP - FGM | 94352138 | 173 | 0:26 | 0.62 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | Enviro System-SE-109-S/N 9228-052702. | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific CR 800 S/N 42361. | Campbell Scientific CH 200 S/N 1874. | Campbell Scientific TX 321 G S/N 1551. | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 12,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,07 | 13,55 | 13,55 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y se coloca tablon con mira en la margen derecha. El dia 25 se cambia el valor del Shart Encoder: 0.70 por el valor de la mira instalada: 0.62 metros. Realizamos aforo. Mira: 0.63 metros. Caudal: 25.794 m^3/segundo.
1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 9/21/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.55 | 9/30/2022 11:28 a. m. | 9/21/2022 12:00 p. m. | Derrumbes en la via. Orden publico | -9 |  | 12711825 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | Enviro System-SE-109-S/N 9228-052702. | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific CR 800 S/N 42361. | Campbell Scientific CH 200 S/N 1874. | Campbell Scientific TX 321 G S/N 1551. | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,55 | 12,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 3,00 | 12,10 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18,36 | 13,55 | 13,55 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos dagos, levantamiento topografico y aforo. Mira: 0.555 metros. Caudal (Q): 22.209 m^3/segundo. Se realiza ltto topografico de la seccion de aforo. | [25 empty] | septiembre 21, 2022
1503684 | ESTACION JEPIRACHI IDEAM 1503684 HC | 2022-08-10 12:00 | Preventivo | JEPIRACHI-2-V3.CR1 | WAP-FGM | 943AB2C8 | 131 | 0:57 | NA |  | 2022-08-10 12:00 |  |  |  |  | Sí | GPRS | RADIO GSM HAWEY SN 21500103632SK6605400YAR502CG-L |  |  |  | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y OPERANDO, se encuentra cable de pluviometrico reventado por el sulfato por lo tanto no registraba lluvia. Se corrige. | NA | NA | HYQUEST SOLUTIONS_TB3/0.01â€/P SN 18-409 | KIPP & ZONEN CMP10 SN 163005 Sensitivity 9.92 UV/W/M^2 | VAISALA MOD. HPM 155A SN P2850212 (80 MTS) |  | NA | AMMONIT MOD. AB60 SN B19-0262 | Campbell Scientific_CR1000_3232 | Campbell Scientific_CH12R_2681 | Campbell Scientific_TX 321G GOES V2 HDR TRANSMITTER_1082 | BP SOLAR SX20U SN I61104179BF1D39 (21 M) | SENSORVHUMEDAD Y TEMP. HMP 155AL SN P28440415 (12 M) | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. 25316 SN 1660 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 SN 13180288 | EQUIPOS COMUNICACION GSM: PANEL ELECTRICAL RATING MOD. 50J-B SN 002050J190316003327, REGULADOR CH12R SN 3814, MODULO ETHERNT CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. NL 121 SN 3056, RADIO HUAWEI MOD. AR502CG-L SN 21500103632SK6605400YAR502 CG-L. | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,00 | 893,11 | 4,01 | 55,60 | 116,38 | 8,04 | 0,00 | 0,00 | 936,24 | 12,95 | 0,00 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 18,80 | 12,56 | 12,95 | 4,00 | SE BAJAN DATOS. | [9 empty] | Se puede evidenciar en la torre deterioronen la pintura en algunos cierres y diagonales, se recomienda rwalizar una inpeccion general a la torre para conocer el estado de la pintura en la misma. | CARMAH OL800 MOD. RED 96E SN 1470427958 (80 M) | NA | YOUNG SN 131807 (80 M) | YOUNG SN 131806 (60M) | YOUNG SN 131798 (50 M) | YOUNG SN 131795 (20 M) | NA | CONVERTIDOR YOUNG CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO LLAC4 S/N 4708 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | NA | octubre 8, 2022
2308505 | ESTACION SANTA RITA IDEAM 2308505 HC | 2022-01-09 12:00 | Preventivo | CLM_STARITA_V20200825.CR1 | Mjgg-Afzv | 943FD0EE | 103 | 0:39 |  | 8/31/2022 12:00 p. m. | 2022-01-09 12:00 |  | 1 | 12078043 |  | Sí |  | Radio freewave serie nunero 393-9086 | 10.14.68.53 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_serie 97-947 | Keep Zone CMP 3_S/N 080486 SENSIBILIDAD 19.34 | vaisala HMP 155A2JB11A0A0A1A0A S/N P2910115-2018 | Young S/NÂ° WM 91087 | Novalynx_mod 255-100_S/N 1359 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830007 | Campbell Scientific CR1000 52298 | Campbell Scientific CH200_6116 | Campbell Scientific TX-312 1658 | SW S20P_SW S20P_11001139 y 11001129 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 80,93 | 16,46 | 100,00 | 30,80 | 0,03 |  | 242,60 | 61,50 | 12,83 | 1,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 37,00 | 4,00 | 12,90 | 1,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 3 | 16,80 | 12,60 | 12,30 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se descargan datos de la DCP, se verifican datos de la estacion, se deja en normal operacion. | [9 empty] | La estacion se deja en condiones normales y operativa.
2308517 | ESTACION EL PEÑOLIDEAM 2308517 HC | 2022-02-09 12:00 | Preventivo | CLM_A_EL_PEÑOL_V20200908.CR1 | MJGG-AFZV | 943FE574 | 103-131 | 0:39 |  | 8/30/2022 12:00 p. m. | 2022-02-09 12:00 |  | 3 | 12078054 |  | Sí | RF | Radio freewave serie numero 893-8598 | 10.14.68.57 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-333 | Keep Zone_CMP 3_080485_SENSIBILIDAD 16.85 | VAISALA_HMP155A S/N P2850206 2018 | Young_WM 91091. | Novalynx_mod 255-100_S/N 1366 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830008 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52305 | Campbell Scientific_ CH200_6119 | Campbell Scientific_ TX-320_ 057375 | ELECTRICAL RATING_50J-V_002050J180410094019 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 345,45 | 19,33 | 85,36 | 112,60 | 0,42 |  | 154,22 | 62,75 | 13,62 | 1,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 923,00 | 2 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 10,00 | 12,20 | 1,00 | [8 empty] | Se realiza mantenimiento preventivo, descarga de datos de la DCP, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa
2308523 | ESTACION PLAYAS IDEAM 2308523 HC | 2022-01-09 12:00 | Preventivo | CLM_A_PLAYAS_V20191001.CR1 | Mjgg-Afzv | 943CA170 | 103 | 0:28 |  | 8/30/2022 12:00 p. m. | 2022-01-09 12:00 |  | 2 | 12078061 |  | Sí | RF | campbell NL 121 serie 3051 | 10.24.19.5 | 255.255.255.192 | 10.24.248.129 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-354 | Keep Zone_080484 sensibilidad 17.53 | VAISALA_HMP 155 D2AB11AOA2A1AOA_K4810049 2014 | Young_WM 91096. | Novalynx_255-100_1062 | VAISALA_PTB110 1B1AB_H4830002 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52302 | Campbell Scientific_ CH200_4200 | Campbell Scientific_ TX-312_ 1647 | BP SOALR SX420J S/N I31103269BF5A0F |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,25 | 308,84 | 25,24 | 70,89 | 79,91 | 3,43 |  | 163,44 | 54,37 | 13,46 | 2,00 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 37,40 | 9,00 | 13,00 | [5 empty] | 17,25 | 13,49 | 13,50 |  | Se verifica funcionamiento general de la estacion y se deja en normal operacion | [9 empty] | Estscion ok
2308709 | ESTACION RN4A RIOABAJO IDEAM 2308709 HC | 9/16/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_PVM_V20201103.CR8 | AFZV | 943FB508 | 103-131 | 0:39 | 2.24 | 2022-09-08 12:00 | 9/16/2022 12:00 p. m. | Se retrasa la atencion de la OT por realizar visita conjunta con la visita de speedwell | 38 | 1176343 |  | Sí | RF | Radio freewave serie 983-8623 | 10.14.68.69 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Vaisala Mod. QHR 104-3 S/N 25022184 Rango 20m. | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 14-807 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_S/N 4335 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1870 | Campbell Scientific TX 312_S/N 1442 | Electrical rating_50J-V_002050J180410079119 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,24 | 0,00 | [8 empty] | 14,61 | 0,00 | 3,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,03 |  |  | 4,00 |  | 0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 37,00 | 7,00 | 12,40 | 1,00 |  |  |  |  | 20,47 | 14,55 | 14,52 | [11 empty] | Se realiza visita con personal de speedwell donde se verifica y ellos realizan mantenimento a los PVM tanto de ellos como el de EPM, se verifica mira vs radar, la estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 16, 2022
23087200 | ESTACION PAILANIA IDEAM 23087200 HC | 2022-12-10 12:00 | Preventivo | RARG859.adc | MJGG-AFZV | 943592B6 | 173-131 | 0:27 | 1.03 | 10/16/2022 12:00 p. m. | 2022-12-10 12:00 |  | -4 | 12972729 |  | No | [5 empty] | La estacion se encotro en condiones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277304 | Hidrlogical services_TB3/0.01_11-425 | [5 empty] | Vaisala_MAWS-50 part NÂ° DCP50-2_ G211012 | Campbell Scientific_CH12R_3780 | Vaisala_V1001200_7063 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410070519. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 10,34 | 0,00 | [8 empty] | 13,17 | [8 empty] | 24,90 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 17,95 | 13,17 | 13,38 |  | Se realiza manteni.iento preventivo a la estacion, se verifica mira vs radar, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo en la seccion del radar desde el puente, se verifica funcionamiento del PVM. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa | [15 empty] | octubre 12, 2022
2308724 | ESTACION RNS21 PUENTE ANGOS IDEAM 2308724 HC | 2022-01-08 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_v20210225.CR8 | MJGG-AFZV | 943F0686 | 103-131 | 0:37 | 0.52 metros | 2022-09-08 12:00 | 2022-01-08 12:00 |  | -8 | 11763643 |  | Sí | Ethernet | Campbell scientific,NL201,5559,MAC 00:d0:2c:02::16:1b | 10.24.248.226 | 255.255.255.240 | 10.24.248.225 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativas. |  | CAMPBELL SCIENTIFIC_ CS475_33268807 | Hydrological Services_TB3/0.01_04-679 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_1948 | Campbell Scientific_CH200_4207 | Campbell Scientifc_TX312_1460 | BP Solar_SX 420J_L31103269BF0A5E. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,52 | 0,00 | [8 empty] | 13,64 | 0,00 | 3,36 | 0,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,78 | 0,00 | 0,00 | [5 empty] | 0,00 | 37,40 | 12,20 | 13,30 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 16,31 | 13,63 | 13,61 |  | Se realiza aforo con ADCP, se verifica mira vs radar, se chequea funcionamiento del PVM, se realiza chequeo de BM, pendiente hidraulica y perfil, se verifica TX, | [9 empty] | La estacion se deja ennormal operacion, pero no se realiza aforo en esta visita por falla en el radio de la ADCP, el dia 05-08-2022 se realiza aforo con ADCP .
2308742 | ESTACION EMBALSE PEÑOL RESP IDEAM 2308742 HC | 2022-06-09 12:00 | Preventivo | LM_EMB_STA_RITA_II_CAP_4_20MA.CR1 | MJGG-AFZV | 943EC162 |  | 0:36 | 1886.94 | 9/13/2022 12:00 p. m. | 2022-06-09 12:00 |  | -7 | 12457394 |  | Sí | RF | Radio freewave serie 8939121, NL 121 serie 3055 | 10.14.68.51 | 255.255.255.192 | 10 14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | QHR 104-1 S/NÂ° 21277299 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR 1000_80908 | Campbell Scientific_CH200_4201 | Campbell Scientific_TX321-G_1230 | SunWize_SW-S20P_01/26/11 S20P 11000726_11000773. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1.886,94 | [9 empty] | 13,58 | 150,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 | 5,00 | 12,90 | 1,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 18,30 | 13,40 | 13,20 |  | Se realiza manteniniento preventivo, se descargan datos de la DCP, se verifica nira vs radar, se realiza prueba de calidad y se decargan datos. | [9 empty] | La estacion se verifica y se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 6, 2022
2308746 | ESTACION EMBALSE PEÑOL PPAL IDEAM 2308746 HC | 2022-06-09 12:00 | Preventivo | RAD_CR310_STA_RITA_TORRE_1_MODBUS_TX325_4_20MA.CR300 | MJGG-AFZV | 94A04338 | 103 | 0:51 | 1887.01 | 9/13/2022 12:00 p. m. | 2022-06-09 12:00 |  | -7 | 12457397 |  | Sí | Ethernet | Dataloger | 10.14.8.83 | 255.255.255.248 | 10.14.8.86 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | CS475A | [6 empty] | CR310-10127 | Campbell Scientific_CH200_1879 | TX 325-30000212 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1.887,02 | [9 empty] | 13,15 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 5,00 | 13,10 |  |  |  |  | 0 |  | 13,40 | 13,40 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se chequea funcionamiento general de la estacion, se descargan datos de la DCP. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 6, 2022
2308754 | ESTACION RN31 EL BIZCOCHO IDEAM 2308754 HC | 2022-04-08 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | 943695B8 | 167 | 0:25 | 0.56 | 7/26/2022 12:00 p. m. | 2022-04-08 12:00 | Capacitacion de trabajo de altura en torres valledupar | 9 | 11348098 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA_QHR104-3_29028709 | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1023 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800 S/N 4339 | Campbell Scientific_CH100_S/N 1414 | Campbell Scientific TX 321-G S/N 1683 | electrical rating-20M-D31605301198559 -20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,54 | 0,00 | [8 empty] | 12,99 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 33,50 | 5,80 | 11,40 | [5 empty] | 19,81 | 13,05 | 13,18 |  | Se realiza verificacion mira vs radar, se descargan datos y se reprograma la DCP, se realizaaforo con ADCP, se verifica funconamiento de PVM. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion.
2308757 | ESTACION DESCARGA PLAYAS IDEAM 2308757 HC | 2022-09-09 12:00 | Preventivo | LM_V_26062020.CR8 | Mjgg-Afzv | 943E8268 | 103-131 | 0:36 | 2.04 | 9/16/2022 12:00 p. m. | 2022-07-09 12:00 |  | -9 | 12524123 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal operacion |  | VAISALA Model QHR104-3 de 20 m de rango_S/N 21277305 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800 S/N 43683 | Campbell Scientific_CH100 S/N 3183 | Campbell Scientific_TX 320_S/N 057330 | SunWise-SW20P S/N 11001141 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,02 | [9 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,45 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 |  | 0,00 | 0,00 | 0 |  | 0,00 |  | 0,00 | 33,10 | 0,81 | 12,60 |  |  | 0 | 0,00 |  | 19,30 | 13,10 | 13,30 |  | Se realiza descarga de datos, se verifica mira vs radar, la estacion se deja en normal operacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 7, 2022
2308790 | ESTACION RN9B EL SILENCIO IDEAM 2308790 HC | 2022-04-08 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_V20210203.CR8 | MJGG-AFZV | 94303b05c | 27 | 0:05 | 2.30 metros | 7/26/2022 12:00 p. m. | 2022-04-08 12:00 | Capacitacion de trabajo en altura en torres | 9 | 11348096 |  | Sí | RF | Radio freewave s/n 893-8673 NL201 s/n 5555 | IP radio 10.14.68.55 dataloger 10.14.68.54 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA S/N 23907799 | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 02-367 | [5 empty] | Campbell Scientific CR800 S/N 43685 | Campbell Scientific_CH200 S/N 4206 | Campbell Scientific_TX 312 S/N 1461 | modelo 90J S/N D21605131200439 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,35 | 0,00 | [8 empty] | 13,55 | 0,00 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,46 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 37,10 | 6,50 | 12,90 | [5 empty] | 19,57 | 13,55 | 13,17 |  | Se realiza verificacion de mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP. | [9 empty] | Se deja la estacion en normal operacion, se debe de programar para mejorar la latencia del sistema de comunicacion via RF.
2308790 | ESTACION RN9B EL SILENCIO IDEAM 2308790 HC | 10/19/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_V20210203.CR8 | MJGG-AFZV | 943035BC | 27 | 0:05 | 2.56 | 10/24/2022 12:00 p. m. | 10/19/2022 12:00 p. m. |  | -5 | 13092698 |  | Sí | RF | Radio freewave-893 8673 | 10.14.68.54 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en condiones normales y operativa |  | VAISALA S/N 23907799 | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 02-367 | [5 empty] | Campbell Scientific CR800 S/N 43685 | Campbell Scientific_CH200 S/N 4206 | Campbell Scientific_TX 312 S/N 1461 | modelo 90J S/N D21605131200439 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,57 | 0,00 | [8 empty] | 13,37 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 37,10 | 9,00 | 12,60 | 1,00 |  |  |  |  | 13,87 | 13,28 | 13,26 |  | Se realiza mantenimiento preventivo a la estación, se verifica la mira vs radar se realiza aforo con ADCP, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y operativa. | [15 empty] | octubre 19, 2022
2308938 | ESTACION RN-36 LAS PALMAS IDEAM 2308938 HC | 9/29/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | 943F56FA | 103-131 | 0:38 | 0.69 | 2022-03-10 12:00 | 9/29/2022 12:00 p. m. |  | -4 | 12750104 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR104_25022182 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42362 | Campbell Scientific_CH12R_3786 | Campbell Scientific_TX320_S/N 057396 | bp soalr_SX20U_C1060819-5436767 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,69 | [9 empty] | 12,89 | 0,00 | 3,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |  | 33,00 | 5,00 | 11,90 | [5 empty] | 15,00 | 12,70 | 12,60 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacio | [15 empty] | septiembre 29, 2022
2308939 | ESTACION RN-37 ESPIR SANTO IDEAM 2308939 HC | 9/29/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Mjgg-Afzv | 943F6360 | 103-131 | 0:38 | 1.24 | 2022-03-10 12:00 | 9/29/2022 12:00 p. m. |  | -4 | 12750107 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277306. | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G272200 | Campbell Scientific_CH12R_3817 | VAISALA_ V1001200_7103 | BP Solar_SX20U_C1070522 6158647. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,25 | [9 empty] | 13,45 | [8 empty] | 18,20 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 18,25 | 13,72 | 13,44 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, descarga y borrado de datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete, se verifica funcionamiento general de la estacion | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | septiembre 29, 2022
2308996 | ESTACION RN27 CARACOLI IDEAM 2308996 HC | 8/30/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-RN-27 | WAP - FGM | 943557A8 | 173 | 0:27 | 0.8 | 8/29/2022 12:00 p. m. | 8/30/2022 12:00 p. m. |  | 1 | 12053838 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | N/A | Vaisala. QHR104-3. 23907797 | N/A. | N//A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10191 | Campbell Scientific. CH200. 13928 | Campbell Scientific. TX325. 300002044 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080751 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20,44 | 13,36 | 13,40 |  | Mantenimiento pre ventivo, bajamos dato y realizamos qforo liquido: 19.368 m^3/ segundo. Valor mira = 0.80 metros.
2618010 | ESTACION LA UNION IDEAM 2618010 HC | 8/18/2022 12:00 p. m. | Correctivo | CR300_PVM_v01_TX325_CH200.CR300 | MJGG-AFZV | 943920A4 | 137 | 0:50 | N/A | 8/16/2022 12:00 p. m. | 8/18/2022 12:00 p. m. |  | 2 | 11959832 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro sin transmiciones, pero almacenando datos de manera local. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_16-244 | [5 empty] | Campbell sci, CR300,25367 | Campbell Scientific_CH200, 12212 | Campbell sci, Tx325,300002063 | bp solar_SX320J_C1070717 5432164 de 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,57 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,50 | 13,44 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 19,35 | 13,60 | 13,55 |  |  | 6/23/2022 12:00 p. m. | Wilsin acero | No transmite | Perdida de datos | Trsnsmisor malo | No transmite | No transmite | Dcp-transmisor | Sin transmisiones | Se realizo correctivo a la estacion por estar el sistema de transmision malo, y se aprovecha para realizar una modernizacion a la estacion cambiando los equipos vaisala por campbell, se retiran VAISALA_QML 201A -D521078,VAISALA_V1001200_7058
2618599 | ESTACION GUAICO IDEAM 2618599 HC | 2022-02-08 12:00 | Preventivo | CLM_CGUAICO_V20201103.CR8 | MJGG-AFZV | 94387222 | 173-131 | 0:54 |  | 7/18/2022 12:00 p. m. | 2022-02-08 12:00 | Por capacitacion en manejo de la ADCP y viaje a valledupar trabajo en torres | 15 | 10584207 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_02-364 | KIPP ZONEN _141650 |  |  |  |  | Campbell Scientific_CR800_4336 | Campbell Scientific_CH12R_1640 | Campbell Scientific_TX312_1448 | bp Solar_SX20U_C1060819-5436726 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 621,80 | 20,76 | 67,89 | 214,70 | 0,17 |  |  | 42,11 | 13,63 | 0,00 | 3,46 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 7,00 | 12,30 | [5 empty] | 18,54 | 13,60 | 13,60 |  | Se verifica datos de funcionamiento , se chequea pluviometro, se realiza descarga de datos de la DCP. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion, no se realizan actividades de limpieza en la estacion, por lo que los compeñeros de la junta realizan esa labor periodicamente a todas las estaciones.
2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 2022-02-08 12:00 | Preventivo | LM_v12082019 | MJGG-AFZV | 94301DBO | 27-131 | 0:04 | 1.02 metros | 2022-12-07 12:00 | 2022-02-08 12:00 | Por capacitacion en valledupar y realizacion de trabajo en oficina | 21 | 10364100 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,99 | [9 empty] | 12,60 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 32,00 | 7,00 | 12,40 | 1,00 |  | 1 | 0,00 | 3 | 20,05 | 13,28 | 13,28 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se descargan datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa.
2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 10/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v12082019BP-5.CR8 | MJGG-AFZV | 94301DBO | 27-131 | 0:04 | 0.72 | 2022-10-10 12:00 | 10/13/2022 12:00 p. m. |  | 3 | 12853731 |  | No | [5 empty] | La estacion se emcontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,72 | [9 empty] | 12,58 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 32,00 | 2,00 | 12,10 | 1,00 | 0,00 | 3 | 0,00 | 3 | 19,90 | 13,20 | 13,38 |  | Visita realizada el 13-10-2022, se realiza mantenimento preventivo, se verifica mira vs radar, se chequea funcionamiento general de la estacion , se realiza descarga de datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP, se realizs instalacion de cables y poleas para la realizacion de aforos. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y se instala nuevamente polea y guaya para realizar oforo con ADCP. | [15 empty] | octubre 13, 2022
2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 2022-03-08 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 1.32 metros | 7/22/2022 12:00 p. m. | 2022-03-08 12:00 | Realizacion de trabajo de traslado la severa | 12 | 10989439 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,31 | [9 empty] | 13,81 | [8 empty] | 17,10 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | [6 empty] | 20,45 | 13,76 | 13,21 |  | Se realiza mantenimiento preventvo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, se descargan y borran datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se dejala estacion en normal operacion.
2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 10/14/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 1.05 | 10/20/2022 12:00 p. m. | 10/14/2022 12:00 p. m. |  | -6 | 13037359 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,05 | [9 empty] | 13,80 | [17 empty] | 1,00 | 0,50 | [6 empty] | 20,13 | 13,76 | 13,79 |  | Visita realizada el 14-10-2022,se realiza mantenimiento preventivo, se verifica funcionamiento general de la estacion, se verifica mira vs radar, se descargan y borran datos de DCP, se realiza aforo con ADCP, se chequea TX. | [9 empty] | La estacion se en condiones normales y operativa. | [15 empty] | octubre 14, 2022
2622504 | ESTACION PIUNTI IDEAM 2622504 HC | 9/22/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_C_PIUNTI_V2_20192904.CR8 | WAP - FGM | 94E066608 | 103 | 0:23 | N/A | 9/22/2022 12:00 p. m. | 9/22/2022 12:00 p. m. |  | 0 |  | 12600565 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-367 | KIP & ZONEN. CMP-3. 141643-Sensitividad 16.79uv/w/m^2 | CLM Compacta. Vaisala. WXT520. K492005. | CLM Compacta | N/A | CLM Compacta | Campbell Scientific. CR800. 4350 | Campbell Scientific. CH12R. 3785 | Campbell Scientific. TX312. 1652 | bp Solar. SX420J. I31103199BF1050 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,00 | 618,16 | 20,50 | 80,40 | 338,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 838,90 | 13,32 | 0,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13,52 | 13,24 | 13,52 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. | [25 empty] | septiembre 22, 2022
2623596 | ESTACION MATANZAS IDEAM 2623596 HC | 2022-07-07 08:00 | Preventivo | CLM_C_Matanzas_V4_20212601.CR1 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 94A035A8 | 103 | 0:55 | N/A | 2022-07-07 12:00 | 2022-07-07 12:00 | Atendida a tiempo | 0 | 10447476 | N/A | No | [5 empty] | Se encuentra Estación en condiciones de aseo Reciente se recomienda realizar rocería de vegetación cercana que pueda afectar los registros de los instrumentos | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 14-805 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 141646 (Sensitivity 17.88) | Climatologica compacta Vaisala mod. WXT 520 S/N K4920007 | Climatologica compacta Vaisala mod. WXT 520 S/N K4920007 | N/A | Climatologica compacta Vaisala mod. WXT 520 S/N K4920007 | Campbell Scientific-CR1000 S/N 68490 | N/A | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 1236 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 775,50 | 23,26 | 977,11 | 0,83 | 122,40 |  |  | 77,11 | 13,78 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,63 | 44.753,00 | 3.966,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 | 255,00 | 122,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13,63 | 13,78 | 13,78 |  | Se descargan datos, se realiza roceria de vegetacion cercana a la estacion, se verifica transmision, no se encuentra novedad alguna. | [9 empty] | Descope de arboles cercanos.
2623596 | ESTACION MATANZAS IDEAM 2623596 HC | 10/26/2022 12:00 p. m. | Correctivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | 94A035A8 | 103 | 0:51 | N/A | 10/26/2022 12:00 p. m. | 10/26/2022 12:00 p. m. | Atendida a tiempo | 0 | 13468363 | N/A | No | [5 empty] | Verificar transmision por GOES. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 14-805 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 141646 (Sensitivity 17.88) | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | Campbell Scientific-CR1000 S/N 67731 |  | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 1236 | Sun Wize Mod SW-S20P-K4 S/N 14000892 | GPS Trimble Mod 57861-20 S/N 11790514 | Antena TX Yagi Campbell 25316 S/N 1673 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 305,54 | 27,10 | 70,56 | 19,28 | 0,58 |  |  | 947,08 | 13,46 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,46 | 13,46 |  |  | 10/24/2022 12:00 p. m. | Wilson Aceros | Sin transmision | Transmisor bloqueado | Transmisor | GPS | GPS | GPS | Transmisor bloqueado por GPS malo. | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor con serial 1236, se cambia antena GPS Trimble, se descargan datos y se realiza limpieza en general, la estacion queda en normal funcionamiento. | [15 empty] | octubre 26, 2022
2623597 | CLM VALDIVIA | 2022-08-09 12:00 | Preventivo | CLM_C_VALDIVIA_2014.CR8 | WAP-FGM | 9435324E | 173 | 0:26 | NA | 2022-02-09 12:00 | 2022-08-09 12:00 |  | 6 | 12181053 |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. | NA | NA | HIDROCOLOGICAL SERVICE-TB3/0.01 S/N 11-370 | KIPP Y ZONNEN CMP3 SENSIBILIDAD 14.675S/N 080648 | N/A | NA | NA | NA | CAMPBELL SCIENTIFIC CR 800 SN 1959 | CAMPBELL S. CH 100 SN 3194 | CAMPBELL S. TX312 S/N 1073 | BP SOLAR MOD SX420J SN I61103309BF0F29 | ANTENA TX VAISALA MOD. 420-70 S/N 7A45115 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD 57861-20 SN 272120278 | CLM COMPACTA VAISALA MOD WXT 520 SN H4840028 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,51 | 1.070,00 | 30,43 | 66,81 | 49,17 | 4,73 | 0,11 | 0,00 | 80,50 | 13,23 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2 | 2 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 244,00 | 226,00 | 125,00 | 1,00 | 0,00 | 1 | 31,00 | 20 | 19,23 | 13,40 | 13,24 | [11 empty] | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE REALUZA UN CANJILONAZO AL PVM PARA COMPROBAR SU FUNCIONAMIENTO | [15 empty] | septiembre 8, 2022
2623598 | ESTACION PRESA ITUANGO IDEAM 2623598 HC | 9/14/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR_310_CLIM PRESA_ITUANGO_V20210728.CR300 | NORBERTO ALEXANDER AMEZQUITA ZAPATA | 9439153E | 137 | 0:50 | N/A | 2022-08-09 12:00 | 9/14/2022 12:00 p. m. | Ejecutor de la OT, se encontraba con calamidad domestica en la ciudad de Medellin. | 6 | 12457409 | N/A | Sí | Ethernet | Freewave S/N 893-8682 | 10.24.252.70 |  |  | Estacion con mantenimieto preventivo, se encuentra limpia y con roceria. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 18-445 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 140730 (Sensitivity 17.79) | Climatologica Compacta Met Sens 600 S/N 19090035 | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | N/A | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | Campbell Scientific-CR310 S/N 10186 | CH200 S/N 12216 | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 2202 | CAMPBELL SCIENTIFIC MOD SP 50L S/N 0020505190316033227 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 353,60 | 26,86 | 80,80 | 199,90 | 1,08 |  |  | 155,00 | 13,08 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 0 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  | Se realiza nivelacion de piranometro, se realiza prueba de calibracion del pluviometro con valvula de 100mm, resultados: 1. TIEMPO 12:20:71, CANGILONES 82. 2. TIEMPO 12:26:98, Cangilones 83, se realiza limpieza en general de toda la estacion, se descargan datos, se veriffican conexiones. | 7/14/2022 12:00 p. m. | Wilson Aceros | No transmision | Transmisor bloqueado |  |  |  |  | Transmisor bloqueado por codigo de proteccion. | La estacion queda en funcionamiento acorde a lo establecido, limpia y con roceria a plantas cercanas para evitar interferencias, se realiza prueba de calibracion del pluviometro.
2623703 | ESTACION PUERTO VALDIVIA RESP IDEAM 2623703 HC | 2022-07-09 12:00 | Preventivo | CR1000_RAD_TX12-V2.CR1 | WAP - FGM | 94300EC6 | 27 | 0:04 | 3.52 | [6 empty] | No | [6 empty] | N/A | Campbell Mod. CS477L S/N 38203813 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR 1000. 68489 | Campbell Scieentific. CH100. 4094 | Campbell Scientific. TX 321. 1550 | ELECTRICALRATING. MOD50J-V. 00240050J2003080150 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,51 | 4,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,72 | 0,00 | 0,00 | 698,00 | 2 | 3 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 32,00 | 2,00 | 128,00 | 1,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20,27 | 12,96 | 13,26 |  | Mantenimiento preventivo, bajamis datos. Mira: 3.52. Radar: 3.733. | [25 empty] | septiembre 7, 2022
2623704 | ESTACION PUERTO VALDIVIA IDEAM 2623704 HC | 2022-07-09 12:00 | Preventivo | RAD_CR3XX-2022 | WAP - FGM | 943724cc | 167 | 0:28 | 3.52 | [6 empty] | Sí | GPRS | Hawuei. AR502CG-L. 21500103632SK6605312 | 172.21.164.90 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra en buenas condiciones. | N/A | Vaisala Modelo QHR104-3 Serie 23907800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR-310. 10120 | Campbell Scientific. CH-200 S/N 12204 | Campbell Scientific. TX-321. 2200 | Campbell Scientific. SP50-L. 002050J190316029527. | N/Aj | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,68 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16,14 | 13,24 | 13,20 |  | Mantenimiento preventivo, bzajamos datos y realizamos aforo liquido. Mira: metros. Caudal: Q= m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 7, 2022
2623707 | LMM-PVM SA-1 LA MARIA | 11/15/2021 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 9435B45A | 173 | 0:28 | 0,74 | 2022-02-08 12:00 | 9/20/2022 12:00 p. m. | Se atendio trabajo en caudalimetro central Tasajera y traslado PVM Entrerrios | 49 | 11670797 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | QHR 104-3 Serial # 6196790 | 00-1071 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | CR800 1945 | 3801 (CH12R) | TX321 -G 1696 | c102041 2060345 marca solarex modelo sx10m |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,74 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,99 |  | 2,97 | [6 empty] | 25,00 | [8 empty] | 33,50 | 4,30 | 11,90 | [5 empty] | 17,80 | 13,10 | 13,30 |  | Se bajan datos, se hace aforo mira 0,74 caudal 2,63 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando normal
2624703 | ESTACION APAVI IDEAM 2624703 HC | 2022-08-09 12:00 | Preventivo | CR3000_RAD_V03_TX325_CH200-Apavi | WAP - FGM | 943AF1C2 | 137 | 0:58 | 2.7 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | N/A | Vaisala. QHR 104-3. 21277312. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10131 | Campbell Scientific. CH200. 13929 | Campbell Scientific. TX325. 300002040 | Electrical Rating. 50J--V. 00240050J2003080281 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,89 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | [5 empty] | 0 | 0,00 | 0 | 20,43 | 13,39 | 13,39 |  | Mantenimiento preventivo, baja mos datos. Se cambia la lectura del radar a 2.70 metros a las 10H: 00 M. Se encontro con una diferencia respecto a la mira con 11.8 centimetros mas (2.818). Realizamos aforo. Mira: 2.70 metros. Caudal: Q: 1142 m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 8, 2022
2701037 | ESTACION FABRICATO IDEAM 2701037 HC | 11/18/2021 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 94394542 | 167 | 0:50 | 72,41 | 3/22/2022 12:00 p. m. | 9/23/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando, Montaje PVM Primavera, traslado PVM Entrerrios | 185 | 8973129 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra con necesidad de pintura del soporte PVM |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | Hydrological Services TB3/0,01 00-994 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Vaisala QML201 G341003 | Campbell CH100 3187 | Vaisala V100 1200 7112 | SOLAREX SX10M C10204112060150 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,36 |  | 3,46 | [6 empty] | 21,00 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 13,00 | [5 empty] | 16,10 | 13,30 | 13,60 |  | Se bajan datos, se restea DCP, se hace prueba PVM: 81C en 11' 41", 81C en 11' 48" | [9 empty] | Ia estacion queda operativa
2701053 | ESTACION ALTO SAN ANDRES IDEAM 2701053 HC | 9/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 9439F6CC | 137 | 0:52 | 72,41 | 2022-08-03 12:00 | 9/27/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando, montaje PVM Primavera, traslado PVM Entrerrios | 203 | 8892393 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 00-1044 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | D521077 (vaisala) QML201L | 2680 (CH12R) | 6664 (vaisala) V1001200 | C1070522 6158843 modelo sx20u BP SOLAR |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,30 |  | 3,46 | [6 empty] | 20,50 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,80 | [5 empty] | 19,47 | 13,20 | 13,27 |  | Se bajan datos,se hace prueba PVM 80C EN 11' 48", 80C EN 11' 50",, Emplazamiento. | [9 empty] | La estacion queda operando bien
2701055 | ESTACION ARAGON IDEAM 2701055 HC | 6/16/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | Carlos Torres | 943CB206 | 103 | 0:31 |  | 3/15/2022 12:00 p. m. | 6/16/2022 12:00 p. m. | Incapacidad compañero Hernando, montajes PVM Primavera | 93 | 8932289 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra en buen estado le falta algo de poda el día mañana se terminará |  |  | 11-366 | [5 empty] | D403095 (vaisala) QML201L | 10050 (CH200) | 6635 (Vaisala) V1001200 | Phaesun modelo Sun Peak SPR 35 serial 310287 |  |  |  |  | Sí | No | Sí | No | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,76 | [8 empty] | 13,40 | [8 empty] | 24,90 | [10 empty] | 12,95 | [5 empty] | 19,80 | 13,24 | 13,25 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, Se hace prueba PVM : 83C en 12' 20", 83C en 12' 15". | [9 empty] | Queda pendiente para el dia mañana una pequeña poda, el resto todo funcionando normal.
2701073 | ESTACION MEDINA IDEAM 2701073 HC | 6/30/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | Carlos Torres | 9437525C | 167 | 0:29 |  | 3/22/2022 12:00 p. m. | 6/30/2022 12:00 p. m. | Incapacida del compañero Hernando, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona. | 100 | 8973123 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra bien de poda y funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/01"/P 11-365 | [5 empty] | Vaisala Qml-201 l D403009 | Cam pbell Ch100 2119 | Vaisala V1001200 6633 | Solarex 10w 51500280 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,27 | [19 empty] | 12,80 | [5 empty] | 19,70 | 13,00 | 13,30 |  | Se bajan datos se resetea DCP, PRUEB PVM: 81C EN 12' 01", 80C EN 11' 56". | [9 empty] | La estación que ha funcionado normal
2701074 | ESTACION BELMIRA IDEAM 2701074 HC | 6/30/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos torres | 943E31E6 | 103 | 0:35 |  | 3/22/2022 12:00 p. m. | 6/30/2022 12:00 p. m. | Incapacida del compañero Hernando, montajes PVMPrimevera, ethernet Quebradona | 100 | 8973119 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra bien por ahí funcionando normal |  |  | 02-352 | [5 empty] | D521089 (vaisala) | CH12R 1641 | 6657 (VAISALA) | FW97D12852444 SOLAREX DE 10 VATIOS |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,20 | [19 empty] | 12,90 | [5 empty] | 17,00 | 12,80 | 12,80 |  | se hace prueba PVM: 79C en 11' 56", 80C en 11' 58"; se bajan datos, se resetea DCP | [9 empty] | La estación se ha funcionado normal
2701075 | ESTACION ENTRERRIOS IDEAM 2701075 HC | 2021-01-11 12:00 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943D1004 | 103 | 0:32 | 72,41 | 2022-06-09 12:00 | 2022-06-09 12:00 | Traslado PMV Entrerrios | 0 | 12603807 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion toca trasladarla para que cumpla con el emplazamiento |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | Hydrological Services 97-338 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Vaisala Qml201 D444255 | CH12R 1647 | Vaisala V1001200 6651 | Solarex msx10 Fe97d11852217 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,76 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,00 |  | 3,46 | [6 empty] | 25,00 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,50 | [5 empty] | 18,20 | 13,30 | 13,30 |  | Se traslada estacion para que cumpla con el e plazamiento | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
2701095 | ESTACION PRESA RIOGRANDE2 HC IDEAM 2701095 | 11/16/2021 12:00 p. m. | Preventivo | CR1000_RG2_CAS2 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943C3412 | 103 | 0:27 | 72,41 | 2022-08-03 12:00 | 9/21/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando, montaje PVM Primavera,traslado PVM Entrerrios | 197 | 8892397 |  | Sí | Ethernet |  | 10.14.50.167l | 255.255.254.0 | 10.14.50.254 | El PVM se encuentra limpio |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | Hidrological service 00-1075 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,98 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | encuentra PVM descalibrado, en la calbracion 89canguilones en 12 minutos, 28 septiembre se retira el PVM descalibrado, se instala el 18-410 con 80 canguilones en 12 minutos | [9 empty] | La estacion queda operando bien.
2701101 | ESTACION ALTO DE LA SIERRA IDEAM 2701101 HC | 7/29/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos torres HErnando Castrillon | 943767C6 | 167 | 0:29 |  | 3/22/2022 12:00 p. m. | 7/29/2022 12:00 p. m. | Incapacida de compañero Hernando, montanje PVM Primavera,mo taje ethernet Quebradona | 129 | 8973131 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado, poda y PVM | No tiene. |  | Hydrological Services 00-990 | [5 empty] | QML 201C G211041 | Ch100 2118 | V1001200 7086 | Gingly solar 051801420 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,26 | [8 empty] | 22,10 | [10 empty] | 13,00 | [5 empty] | 20,30 | 13,26 | 13,55 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, PRUEBA PVM 83C EN 12 MIN 07 SEG, 82C EN 12 MIN 03 SEG | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
2701103 | ESTACION MINA LA VIBORITA IDEAM 2701103 HC | 9/30/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | WAP - FGM | 94A0D65A | 103 | 0:57 | N/A | 9/19/2022 12:00 p. m. | 9/30/2022 12:00 p. m. | Via cerrada por derrumbe porbinvierno | 11 |  | 12537409 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 11-411. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Vaisala. QML201C. G272012. | Campbell Scientific. CH100. 1419 | Vaisala. V1001200. 7110. | bp solar. SX20U. C1070301-6142295. | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16,84 | 13,50 | 13,48 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y prueba del pluviometro. 1 = 79T: 06M: 00S. 2 = 79T: 05M: 56S. 3 = 79T: 05M: 56S. | [9 empty] | En la proxima visita 2023. Se programara modernizacion de la estacion | [15 empty] | septiembre 30, 2022
2701107 | ESTACION GUANACAS IDEAM 2701107 HC | 2022-12-07 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943E911E | 103 | 0:36 |  | 2022-01-03 12:00 | 2022-12-07 12:00 | Incapacida del compañero Hernando, montajes ÑPVM primavera, ethernet Quebradona | 133 | 8857244 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra bien la poda está bueno | No tiene. |  | Hydrological Services 00-1072 | [5 empty] | Vaisala Qml201c G341009 | Ch200 6107 | Vaisala V1001200 7098 | Bp solar sx10m c10402052557264 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,70 | [8 empty] | 22,40 | [10 empty] | 13,50 |  |  |  |  | 1 | 1.966,00 | 1.369,00 | 1.370,00 |  | Se bajan datos se hace prueba Pvm 82 C en 12 min 10 eg, 81C en 12 min 11 seg | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
2701118 | ESTACION LOS ATAJOS IDEAM 2701118 HC | 6/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RG C 519.adc | Carlos torres | 943817C4 | 167 | 0:40 |  | 3/15/2022 12:00 p. m. | 6/15/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando, Montajes PVM Primavera y ethernet Quebradona | 92 | 8 9 3 2 2 9 5 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra en uen estado |  |  | 14-803 | [5 empty] | QML201C G211037 (VAISALA)5 | 3190 (ch100) | V1001200 7082 (VAISALA) | BP SOLAR SX20U C1060819 5436740 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí | No Aplica |  | Sí | No Aplica | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 12,43 | [8 empty] | 23,50 | [10 empty] | 12,00 | 12,30 |  |  |  |  | 20,00 | 12,30 | 12,40 |  | Se hizo mantenimiento de limpieza y se bajaron datos se reseteo DCP, Calibracion PVM 82C en 12' 10", 83C en 12' 11", se cam io bateria el 09 junio. | [9 empty] | La estación queda operando bien
2701518 | ESTACION G2D EMBALSE TR PPAL IDEAM 2701518 HC | 10/20/2021 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_A_LMMX2_v010 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943C3412 | 103 | 0:27 | 72,41 | 2022-06-09 12:00 | 8/25/2022 12:00 p. m. | Traslado PMV Entrerrios | -12 | 12260267 |  | Sí | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,98 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | En la revision queda pendiente cambio de medidor de nivel d tanque de evaporacion | [9 empty] | La estacion queda pendiente por cambio sensor nivel tanque evaporacion
2701518 | ESTACION G2D EMBALSE TR PPAL IDEAM 2701518 HC | 2021-09-11 12:00 | Correctivo | CLM_A_LMX2_v01.CR1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943C3412 | 103 | 0:27 | 72,41 | 9/14/2022 12:00 p. m. | 9/14/2022 12:00 p. m. | Traslado PMV Entrerrios | 0 | 12687326 |  | Sí | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Se encuentra defectuoso medidor de nivel tanque de evaporacion |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,41 | 0,25 | 368,73 | 22,11 | 77,30 | 226,10 | 0,52 |  | 126,90 | 823,36 | 12,63 |  | 3,40 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | En la revision queda pendiente cambio de medidor de nivel d tanque de evaporacion | 8/25/2022 12:00 p. m. | Carlos Torres | Nivel tanque malo | Revisar |  | Sensor | Sensor | Sensor | No da la medida | Se cambia sensor tanque de evaporacion serial 768 por el 1060 modelos 255-100 Novalinx
2701522 | ESTACION SAN PEDRORG10 LAYE IDEAM 2701522 HC | 6/21/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_A_LMM_SanPedro.Cr1 | Carlos Torres, JuanD. Montoya | 943C2764 | 103 | 0:27 | 0.86m | 2022-02-06 12:00 | 6/21/2022 12:00 p. m. | Incapacida del compañero Hernando | 19 | 10045005, |  | No | [5 empty] | La estación CLM se encuentra bien podada y el sitio del radar sin obstaculos que afecten la medida. |  | Vega modelo PULS61390 serial 21277302 | Hidrologycal service model TB3/0_01 00-983 | Kipzonem modelo cmp3 s/n 80651 | Vaisala hmp 155 s/n h4830016 | Young s/n 91095 | Novalynx s/n 1061 | Vaisala PTB 110 s/n h4830007 | cr1000 serial 3116 | CH12R serial 1631 | tx321G serial 1907 | fw97a10834630 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,86 | 0,00 | 246,64 | 16,56 | 68,15 | 112,00 | 0,96 |  | 19,14 | 762,63 | 13,28 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,00 | 255,00 | 11,90 | 1,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 18,20 | 13,20 | 13,20 |  | Mtto preventivo, se hace aforo por vadeo con FlowTracker: mira 0.855 mts caudal 6.8 m3/seg, se bajan datos, se chequean seriales de equipos, voltajes y conexiones. | [9 empty] | La estación que operando normal
2701522 | ESTACION SAN PEDRORG10 LAYE IDEAM 2701522 HC | 10/31/2021 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_A_LMM | Carlos torres Juan David Montoya | 943C2764 | 103 | 0:27 | 0.73 | 2022-09-08 12:00 | 2022-05-09 12:00 | Se atendio aforos vertimiento Miraflores | 27 | 11763634 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion esta sin la medida de nivel |  | Vega modelo PULS61390 serial 21277302 | Hidrologycal service model TB3/0_01 00-983 | Kipzonem cmp3 80651 | Vaisala hmp155 h4830016 | Young 91095 | Novalyns 255100 1061 | Vaisala ptb1101b1ab h4830007 | cr1000 serial 3116 | CH12R serial 1631 | tx321G serial 1907 | fw97a10834630 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 73,00 | 0,00 | 306,10 | 18,30 | 63,50 | 170,70 | 2,23 |  | 188,30 | 765,35 | 13,25 |  | 3,49 | [15 empty] | 33,00 | 2,55 | 11,90 | [5 empty] | 17,80 | 13,27 | 13,27 |  | La estacion se encontro con la medida de nivel del rio mala, se corrige cable reventado, se hace aforo mira 0,77 mts caudal 5,734 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
2701523 | ESTACION CUCURUCHO IDEAM 2701523 HC | 11/16/2021 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_AV2.cr1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943C4282 | 103 | 0:27 | 72,41 | 8/27/2022 12:00 p. m. | 9/21/2022 12:00 p. m. | Traslado PVM Entrerrios | 25 | 12010703 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien podada y limpia |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | TB-3/0_01 HYDROLOGICAL SERVICE Serial 11-408 | MODELO CNP3 MARCA KIPZONEN SERIAL 090998 | HMP155 SERIAL P2850207 | JOUNG 91103 | Movalinx MODELO 255-100 SERIAL 770 | MODELO PTV1101B1AB SERIAL H4830004 | Campbell CR 1000 serie 51981 | Cambell ch12R s/n 3389 | Campbell tx-312 -1660 | solarex msx10 I0011201698667 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,00 | 113,90 | 15,18 | 92,45 | 255,84 | 1,11 |  | 160,95 | 749,80 | 12,82 |  | 3,40 | [15 empty] | 37,00 | 5,00 | 12,50 | [5 empty] | 14,70 | 12,70 | 13,00 |  | Se corrige medida tanque | [9 empty] | Se encuentra medida tanque desviada,se corrige
2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 7/19/2022 12:00 p. m. | Correctivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 7/19/2022 12:00 p. m. | 7/19/2022 12:00 p. m. | Atendida a tiempo | 0 | 11678086 | N/A | Sí | RF | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Verificar transmision por GOES. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMANAH 80w S/N CS5C P650860607, ELECTRICAL RATING 20w S/N D316053011986 |  |  |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 357,40 | 24,99 | 69,15 | 343,40 | 1,10 |  |  | 11,00 | 13,18 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  |  | 7/14/2022 12:00 p. m. | Wilson Aceros | No transmision | Transmisor bloqueado |  |  |  |  | Transmisor bloqueado por codigo de proteccion. | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor, se reinicia para corregir codigos de proteccion, se revisan lineas de anclaje, se descargan datos y se realiza limpieza en general.
2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 2022-12-09 12:00 | Preventivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 2022-12-09 12:00 | 2022-12-09 12:00 | Atendida a tiempo | 0 | 12295369 | N/A | Sí | RF | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Para realizar el mantenimiento preventivo, se encuentra la estacion con escremento animal, pero en buenas condiciones. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | SN 500 APOGGE RADIACION SERIAL 1126 | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N 1865 | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMANAH 80w S/N CS5C P650860607, ELECTRICAL RATING 20w S/N D316053011986 | GPS TRIMBLE SERIE 28560074 | Antena TX, Campbell serie 1651 | Antena Omni de 900 MHz Referencia P2Q-012U-PRO de 12 dbi |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 362,10 | 22,98 | 76,70 | 255,80 | 0,94 |  |  | 13,00 | 13,47 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  | Se realiza revision de la estacion, limpieza en general se verifican cuerdas de anclaje, encontrandolas bien, se verifican conexiones y voltaje de bateria, se descargan datos, las canecas y la estructura como medio flotante no presentan novedad. | [9 empty] | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisan configuraciones, se revisan lineas de anclaje, se descargan datos y se realiza limpieza en general, se revisan las lineas de anclaje 3 en total.
2701706 | ESTACION RG7 EL BOTON IDEAM 2701706 HC | 6/17/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | 943C51F4 | 103 | 0:27 |  | 3/22/2022 12:00 p. m. | 6/17/2022 12:00 p. m. | Incapacidad delcompañero Hernando, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona | 87 | 8973133 | 8973133 | No | [5 empty] | Las pasiones encuentra en buen estado la poda está bien |  |  | 18-315 | [5 empty] | Vaisala QML_201 G211029 | Campbell CH12R Serial 3807 | Vaisala V1001200 serial 7079 | C1020411 2060294 Solarex 10w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,34 | [6 empty] | 17,00 |  | 17,00 | [8 empty] | 12,60 |  | 13,00 | [5 empty] | 18,20 | 13,00 | 13,20 |  | Se bajan datos se resetea DCP,Prueba PVM:84C en 12' 18"; 83C en 12' 19". | [9 empty] | Ia estacion queda normal.
2701707 | ESTACION RG6 PUENTE BELMIRA IDEAM 2701707 HC | 6/23/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | CMT-JDM | 943D8566 | 103 | 0:33 | 0.65m | 2022-02-06 12:00 | 6/23/2022 12:00 p. m. | Incapacida medica del compañero Hernando | 21 | 10044955 |  | No | [5 empty] | Estación operando bien. |  | vaisala modelo QHR104-3 SERIAL 6170220 | 11-415 | [5 empty] | QML201 G131207 (VAISALA) | CH12R 1643 | V1001200 7053 (VAISALA) | fw 97d 11851659 MSX10 Solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,65 | [29 empty] | 12,50 | [5 empty] | 15,50 | 12,70 | 12,72 |  | Mtto preventivo, se hace aforo: mira 0,65 mts caudal 14,5 m3/seg desviacion -6.4%; No se bajan datos ni se hace visita. | [9 empty] | La estación queda operando OK.
2701707 | ESTACION RG6 PUENTE BELMIRA IDEAM 2701707 HC | 7/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | 943D8566 | 103 | 0:33 | 0,76 mts | 2022-09-08 12:00 | 7/27/2022 12:00 p. m. | Ya se ejecutaron los MPs que tenian como inicio previsto la semana encurso | -13 | 11763645 |  | No | [5 empty] | Estacion en buen estado,poda y radar |  | vaisala modelo QHR104-3 SERIAL 6170220 | 11-415 | [5 empty] | QML201 G131207 (VAISALA) | CH12R 1643 | V1001200 7053 (VAISALA) | fw 97d 11851659 MSX10 Solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,76 | [9 empty] | 12,87 | [8 empty] | 15,10 | [16 empty] | 15,00 | 12,60 | 12,60 |  | Se bajan datos, ze resetea DCP, se hace aforo mira 0,745 mts caudal 18,69 m3/seg, prueba PVM: 82c en 12' 12", 82c en 12' 03"; sehace seccion transversal sensor,BM. | [9 empty] | La estacion que funcionando normal.
2701707 | ESTACION RG6 PUENTE BELMIRA IDEAM 2701707 HC | 2022-02-11 12:00 | Preventivo | RARG.859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943D8566 | 103 | 0:33 | 0,605 mts | 2022-07-11 12:00 | 2022-02-11 12:00 | Traslado PMV Entrerrios | -5 | 13404493 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra normal |  | vaisala modelo QHR104-3 SERIAL 6170220 | 11-415 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G131207 (VAISALA) | CH12R 1643 | V1001200 7053 (VAISALA) | fw 97d 11851659 MSX10 Solarex6 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,60 | 0,51 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,89 |  | 3,46 | [6 empty] | 18,20 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,45 | [5 empty] | 16,25 | 13,22 | 13,23 |  | Se bajan datos,se resetea DCP , mira 0.605 mts radar 0.64 se ajusta radar, se hace aforo mir 0.605 mts caudal 14,7 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda normal
2701709 | ESTACION RM7 PIEDRAS BLANC IDEAM 2701709 HC | 9/30/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_V20210326.CR1X | MJGG-AFZV | 943184FA | 219-131 | 0:02 | 0.43 | 2022-03-10 12:00 | 9/30/2022 12:00 p. m. |  | -3 | 12750110 |  | Sí |  | General electric, GD MDS, 3017835 | 10.14.68.67 | 255.255.255.192 | 10.14.68.126 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR104_29028707 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000X_S/N 5946 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1877 | Cmpbell Scientific_ TX 320_ S/N 057331 | VOLSTAR_VLT 175 -M de 175w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,44 | [9 empty] | 13,14 |  | 3,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [5 empty] | 33,00 | 24,50 | 12,40 | [5 empty] | 16,09 | 13,34 | 13,20 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa | [15 empty] | septiembre 30, 2022
2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 7/26/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | 943DA38A | 103 | 0:33 | 1,17 | 7/26/2022 12:00 p. m. | 7/26/2022 12:00 p. m. |  | 0 | 11348106 |  | No | [5 empty] | Estacion en buen estado de sensores y poda, y acceso |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | [5 empty] | QML201 G272188 (VAISALA) | 1635 (ch12R) | V1001200 7106 (VAISALA) | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,16 | 0,00 | [8 empty] | 13,23 | [8 empty] | 23,60 | [10 empty] | 13,00 | [9 empty] | Se bajan datos, aforo mira 1,10 mts caudal 8,75 m3/seg, seccion transversal, BM. Pendiente hidraulica | [9 empty] | La estacion queda funcionanando normal
2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 2022-01-11 12:00 | Preventivo | EPRARG.859.adc | 103 | 943DA38A | 103 | 0:33 | 0.895 mts | 10/24/2022 12:00 p. m. | 2022-01-11 12:00 | Para dar cumplimiento visita Speedwell | 8 | 13092709 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Ia estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G272188 (VAISALA) | 1635 (ch12R) | V1001200 7106 (VAISALA) | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,90 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,19 |  | 3,46 | [6 empty] | 28,10 | [8 empty] | 32,00 | 255,00 | 12,90 | [5 empty] | 18,63 | 13,22 | 13,22 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se ajusta nivel radar se encontro 2 cms por debajo del nivel de mira,Se hace aforo mira 0.895 caudal 5,06 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando normal
2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 2022-09-08 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_v02_TX325_CH200 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 1,32 |  | 2022-09-08 12:00 |  |  | 11862320 |  | Sí | GPRS | HUAWEY AR502CG-L 21500103632SK6605320YAR502 | 172.21.3.154 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion todo se encuentra normal, poda , lipieza y funcionamiento sensores |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | 97-369 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | CR310 10194 | 12225 (CH 200) campbell scientific | Campbell TX325 300001621 | ELECTRICAL RATING 50W 50J-V 00240050J2003080430124 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,15 | 0,00 | [8 empty] | 13,20 |  |  | 3,00 | [5 empty] | 31,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,10 | [5 empty] | 19,55 | 13,55 | 13,55 |  | Se bajan datos, chequeo BM,aforo mira 1,07 mts caudal 31,6 m3/seg, seccion transversal sensor, pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion queda operNdo bien sin pendientes.
2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 11/17/2021 12:00 p. m. | Correctivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200 | Carlos Torres | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 0,77 mts | 9/22/2022 12:00 p. m. | 9/22/2022 12:00 p. m. |  | 0 | 12964902 |  | Sí | GPRS | HUAWEI AR502CG-L 21500103632SK6605320YAR502 | 172.21.3.154 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | 97-369 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | Campbell cr310 10194 | Campbell ch200 12225 | Campbell TX325 300001621 | ELECTRICAL RATING 50J-V 00240050J2003080430124 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,77 | 0,00 | [8 empty] | 13,28 |  | 3,40 | [15 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,19 | [5 empty] | 19,55 | 13,50 | 13,60 |  |  | 9/20/2022 12:00 p. m. | Pesi | Subestimacion lluvia | Revisar | PVM | PVM | PVM |  | PVM | Se cambia PVM 97-369 Y SE INSTALA EL hidrological solutions 21- 680
2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 10/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 0.66 mts | 11/14/2022 12:00 p. m. | 10/27/2022 12:00 p. m. | Se atendera visita de speedwell en la fecha de inicio previsto | -18 | 13549537 |  | Sí | GPRS | HUAWEI AR502CG-L 215001036332SK6605320YAR502 | 172.21.3.154 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | hidrological solutions modelo TB3/0.01 21-680 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell cr310 10194 | 12225 (CH 200) campbell scientific | Campbell TX325 300001621 | Electrical Rating 50J-V 00240050j2003080430124 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,66 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,74 |  | 3,46 | 3,40 | [14 empty] | 1,25 | 0,75 | 12,92 | [5 empty] | 16,05 | 13,30 | 13,40 |  | Se bajan datos, aforo mira 0.655 mts caudal 15,6 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa
2701714 | ESTACION RG8A CANAL RG IDEAM 2701714 HC | 9/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 9432A518 | 103 | 31:10 | 1,70 | 2022-08-03 12:00 | 9/27/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando ,montaje PVM Primavera, traslado PVM Entrerrios | 203 | 8892420 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra limpia y todo dentro de lo normal |  | VEGA UHR 104-3 29028708 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | campbell cr800 serial 43687 | Ca mpbell ch12r 1652 | CAMPBELL TX312 SERIAL 1082 | bp solar sx20u c1060819 5436791 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,70 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,24 |  | 3,46 | [6 empty] | 22,50 | [8 empty] | 37,00 | 8,00 | 12,30 | [5 empty] | 19,00 | 13,20 | 13,28 |  | Se bajan datos,se hace aforo mira 1,70 mts caudal 11,9 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa
2701735 | ESTACION RMS14 YARUMITO IDEAM 2701735 HC | 9/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX32Z5_CH200_Yarumito | WAP - FGM | 943544DE | 173 | 0:26 | 1.7 | [6 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. | N/A | Vaisala. QHR 104-3. 23907795 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10121 | Campbell Scientific. CH200. 12211 | Campbell Scientific. TX325. 300002010 | Electrical Rating. 50J-V. 00227050J2008020031 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,12 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15,59 | 13,14 | 13,33 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y hacemos aforo. Mira: 1.70 metros. Caudal ( Q): 77.657 m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 27, 2022
2701763 | ESTACION EMBALSE QUEBRADONA IDEAM 2701763 HC | 2021-10-11 12:00 | Preventivo | LMMX2_PVM_v02.cr1 | Carlos Torres | 943D9610 | 103 | 0:33 | 45,2 | 8/30/2022 12:00 p. m. | 9/15/2022 12:00 p. m. | Visita Speedwell | 16 | 12078049 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra normal | SE-105DM 4023-082197 (enviro-systems) | Campbell CS475A 50244780 | 16-236 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | CR100 serial= 3230 | 1650 CH12R | tx321 serial= 1713 | SX420J I31104019BF09B2 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 45,20 | 63,75 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,29 |  | 3,30 | [15 empty] | 33,10 | 9,10 | 12,10 | [5 empty] | 19,10 | 12,90 | 13,00 |  | Mantenimiento speedwell prueba de 251 canguilones se verifi o valor y dio bien. | [9 empty] | La estacion queda operando normal
2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 6/22/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RGDQ5M.adc | CMT-JDM | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0.45 | 2022-01-06 12:00 | 6/22/2022 12:00 p. m. | Incapacida del compañero Hernando | 21 | 10046290 |  | No | [5 empty] | Estación operando ok |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,43 | [9 empty] | 13,15 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 20,25 | 13,30 | 13,63 |  | Mtto preventivo, se bajan datos, se hace aforo: mira 0,44 mts caudal 1,19 m3/seg | [9 empty] | La estación queda operando normal, sin novedad.
2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 7/28/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0,90 | 2022-09-08 12:00 | 7/28/2022 12:00 p. m. | Ya se ejecutaron los MPs que tenian como inicio previsto la semana en curso | -12 | 11763654 |  | No | [5 empty] | Estacion en buen estado de poda y sensores |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí |  | No |  | 0,90 | [9 empty] | 13,40 | [8 empty] | 15,70 | [16 empty] | 20,00 | 13,40 | 13,65 |  | Se bajan datoos, se resetea DCP, se hace aaforo mira 0,865mts , caudal 4,58 m3/seg; mira 0,75 mts caudal 3,59 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
2701793 | ESTACION EMBALSE RG2 PPAL IDEAM 2701793 HC | 11/16/2021 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR300 | Carlos Torres | 943E047C | 103 | 0:34 | 70,37 | 8/30/2022 12:00 p. m. | 9/21/2022 12:00 p. m. | Traslado PVM Entrerrios | 22 | 12078052 |  | Sí | Ethernet |  | 10.24.248.195 | 245.245.245.240 | 10.24.248.193 | Todo normal |  | 013 VEGA 29028713 | Hydrological Services 14- 799 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell Cr310 10117 | Cmpbell CH200 12189 | Campbell tx321 2197 | Electrical Rating 50 J-V 002050j190316028727 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 70,37 | 0,00 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,66 |  | 3,46 | 3,40 | [14 empty] | 33,40 | 4,70 | 12,40 | [5 empty] | 19,60 | 13,60 | 13,80 |  | La estacion queda operando normal, se hizo prueba calibracion PVM SERIAL 14-799 y dio 84 canguilones en 11' 55" y 12' 01", pruebas calidad embalse. | [9 empty] | La estacion queda operando normal,.
2701797 | ESTACION EMBAL QUEBRADO RESP IDEAM 2701797 HC | 2021-10-11 12:00 | Preventivo | CR300_TX325_RAD | Carlos Torres | 943B10CA | 137 | 0:58 | 45,20 | 8/30/2022 12:00 p. m. | 9/15/2022 12:00 p. m. | Por atender visita Speedwell | 16 | 12078057 |  | Sí | GPRS | HUAWEI AR502CG-L 21500103632SK6605374 | 172.21.203.97 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra bien |  | 013 VEGA PULS61380 23907805 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell CR310 10124 | Ca pbell CH200 12170 | Campbell TX325 300002015 | Electrical Rating 50J-V 00240050j2003080434 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 45,20 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,59 |  | 3,46 | [15 empty] | 1,25 | 0,75 | 11,64 | [5 empty] | 20,10 | 13,60 | 13,70 |  | Se bajan datos, todo bien | [9 empty] | La estacion queda operando normal
2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 5/18/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V2_TX325_CH200-Diamante.cr300 | WAP-FGM | 9431b168 | 219 | 0:02 | 1.8 | [6 empty] | Sí | RF | General Electric, GE MDS MCR, 3017429 | 10.155.115.17 | 255.255.255.0 | 10.155.115.10 | Estación en buenas condiciones. | No aplica | Campbell Scientific, CS475A, SN54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3,0.01",P-97-356. | [5 empty] | Campbell Scientific, CR310, 10183. | Campbell Scientific,CH200,12171 | Campbell Scientific, TX325, 300001562 | Electrical Rating, 50J-V, SN00240050J2003080439 | Electrical Rating, 50J-V, SN00240050J2003080445(Panel Repetidora) | General Electric, GE MDS MCR, 3017435(Mestro Diamante) | Freewave, HT-PE, SN893-8534(SLVMOCORONGO) |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,81 | 0,00 | [8 empty] | 12,96 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 28,00 | 12,00 | 13,00 |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 19,46 | 13,39 | 13,36 |  | Descarga de datos, no se realiza aforo. | [9 empty] | Se trasladó la estación a la margen derecha del río.
2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 7/19/2022 12:00 p. m. | Preventivo |  |  | INF |  | 0:23 |  | 7/22/2022 12:00 p. m. | 7/19/2022 12:00 p. m. |  | -3 |  |  | No | [5 empty] | Visita estación el diamante encuentra estación funcional toda ecas de pasto |  | Vaisala Mod. QHR 104-3 S/N 29028695. | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-97-356. | [5 empty] | Campbell Scientific-CR800-Serie 1957. | Campbell Scientific-CH200-1884. | Campbell Scientific. TX 312 HDR GOES TRANSMITTER-1219. | bp Solar-SX 20U-C1070522-6158761.
2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 9/29/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200-Diamante | WAP - FGM | 9431B160 | 219 | 0:02 | 2.39 | [6 empty] | Sí | RF | GENERAL ELECTRI. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.247 |  |  | La edtacion se encuentra en budnas condiciones. | N/A | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080445 | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,87 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,76 | 13,35 | 13,32 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. Hacemos aforo. Mira: 2.3 metros. Caudal (Q): 167.994 m^3/segundo. | [25 empty] | septiembre 29, 2022
2701950 | ESTACION MANANTIALES IDEAM 2701950 HC | 10/20/2022 12:00 p. m. | Correctivo | CLM_A_LMMX2_v010 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943D530E | 103 | 0:32 | 72,41 | 2022-06-09 12:00 | 8/25/2022 12:00 p. m. | Traslado PMV Entrerrios | -12 | 12260267 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 12,98 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,13 |  | En la revision queda pendiente cambio de medidor de nivel d tanque de evaporacion | [9 empty] | Ff
2701955 | ESTACION DESCARGA TS C/V IDEAM 2701955 HC | 2021-11-11 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | 943AE2B4 | 1372 | 0:57 | 72,41 | 2022-08-09 12:00 | 9/16/2022 12:00 p. m. | Se trabajo en estacion traslDo PVM Entrerrios | 8 | 12295366 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Se encuentra bien |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 00-998 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201C SERIAL G272190 | CH200 6125 | VaisalaV1001200 7107 | Borrado 10w |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,40 | 0,00 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,59 |  | 3,46 | 3,40 | [14 empty] | 32,00 | 255,00 | 11,50 | [5 empty] | 16,10 | 12,15 | 12,30 |  | PRUEBA Clbracion PVM serial 00-998 : 77C , 72C, 71C en 5' 30 " pendiente cambio, todavia no se ha puesto en funcionamiento el Rittmeyer | [9 empty] | Pendiente cambio PVM. 04 Octubre cambio PVM Se instalo el 00-1061
2701976 | RG-16 PUENTE ARCO | 9/29/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943CF10C | 103 | 31:30 | 0.25 | 8/29/2022 12:00 p. m. | 9/29/2022 12:00 p. m. | Se trabajo en aforos rebose Miraflores | 31 | 12222390 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Campbell CS475A 50244785 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | VAISALA QML201 G272007 | Campbell CH12R 1623 | VAISALA V1001200 6648 | BP SOLAR SX420J 131103199BF0D8C |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | No | Sí | 0,25 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,30 |  | 3,46 | [6 empty] | 26,10 | [8 empty] | 55,75 | 1,00 | 12,60 | [5 empty] | 19,45 | 13,24 | 13,24 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, aforo 0,26 mts 0,374m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operando normal
2701978 | ESTACION MOCORONGO IDEAM 2701978 | 6/15/2022 12:00 p. m. | Preventivo | QM_FUP1010_v01 | Carlos Torres |  |  |  |  | 2022-08-03 12:00 | 6/15/2022 12:00 p. m. | Compañero Hernando incapacitado, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona | 99 | 8892418 |  | Sí | Ethernet | Nl 121 serial 4626 | 10.14.82.113 | 255.255.255.240 | 10.14.82.126 | Secuestra estación funcionando bien se limpian cristal dice hecha pomada a los cristales que a funcionando con mejor ganancias | [8 empty] | CR1000 serial 52300 | Mean Well MDR-60-12 | [6 empty] | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | [12 empty] | 3,40 | [24 empty] | 12,00 |  |  | Se bajan datos se cambia pomada a los cristales, mejorando la ganancia. | [9 empty] | La estacion queda mejorada en ganacia de medida en caudal para las 2 medidas principal y auxiliar
2701979 | ESTACION RG-15 LA TRUCHERA IDEAM 2701979 HC | 6/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | CMT-JDM | 9430282A | 219 | 0:04 | 0.51m | 2022-08-02 12:00 | 6/24/2022 12:00 p. m. | Incapacida compañero Hernando, montajes PVM Primavera, ethernet Quebradona | 136 | 8314245 |  | No | [5 empty] | Estación operando normal. |  | campbell 475a001 38203816 | [6 empty] | CR800 SERIAL 1958 | ch-12r 3828 | TX321G 1560 | elctrical rating 20w D31509301169592 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | [40 empty] | Se realiza aforo: mira 0,51 mts, caudal 9,407 m3/seg con ADCP software RiverSurveyor Live, no se hace visita ni se bajan datos. | [9 empty] | La estación queda operando normal.
2701979 | ESTACION RG-15 LA TRUCHERA IDEAM 2701979 HC | 2021-04-11 12:00 | Preventivo | RAD_CR3XX.CR300 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 94300014 | 219 | 0:02:00 c/15 min | 0,70 | 2022-09-08 12:00 | 2022-09-09 12:00 | Se trabajo en aforos vertimiento Miraflores | 31 | 11763651 |  | Sí | GPRS | HUAWEY AR500 21500103632SK6605588 | 172.21.3.170 | 255.255.255.24o8 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra operando bien |  | campbell 475a001 38203816 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | CR310 SERIAL 10123 | ch-200 12175 | TX321G 1560 | 50J-UV 00240050J2003080071 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | No | Sí | 0,67 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,28 |  | 3,46 | [15 empty] | 32,80 | 3,60 | 12,40 | [5 empty] | 20,50 | 13,59 | 13,60 |  | Se realizaaforo mira 0,68 mts caudal 12,20 m3/seg , bajan datos. | [9 empty] | La estaciion queda operando normal
2701980 | ESTACION EL TOMATE IDEAM 2701980 HC | 2022-12-09 12:00 | Preventivo | EST_SED_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 94A0F0B6 | 103 | 0:57 | N/A | 2022-12-09 12:00 | 2022-12-09 12:00 | Se atiende a tiempo | 0 | 12595372 |  | Sí | Ethernet | Radio Freewave serial # 893-8627 | 10.24.248.25 |  |  | Se encuentra estacion sucia, con registro de datos repetitivos (la misma lectura en cada una de las variables), | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | CR6 SERIAL 9644 | CH 200 serial 1622 | TX 321 SERIAL 1547 | Electrical Rating 20w serie # 31509301169804 | OBS 501(TURBIDEZ) CAMPBELL SERIE 1551 | HYDRO WIPER (TURBIDEZ) ZEBRA TECH 2841 | RBR OPTODE (OXIGENO DISUELTO) RBR93052 | RBR CONCERTO, MARCA RBR SERIE 63073 | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 13,31 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,00 | [25 empty] | Se realiza limpieza en general de la estacion flotante, se desmonta equipo de medicion para la limpieza, se revisa guaya de seguridad, la estacion no queda con lecturas de variables por lo que se desmonta nuevamente y se lleva para revision en la bodega de la 30, se revisan anclajes de la estacion no se encuentra novedad, se descargan datos. Se revisa equipo y no se pude poner nuevamente en funcionamiento, se realiza y adjunta informe. | [9 empty] | Se realiza revision del equipo, se cambian baterias internas de RBR, para realizar actualizacion del sistema y no es posible tener conexion con el equipo, se realiza y adjunta informe d la revision.
2701982 | ESTACION DESCARGA P2_SED IDEAM 2701982 HC | 7/19/2022 12:00 p. m. | Correctivo | EST_SED_V01_20181016.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 94A026DE | 103 | 0:51 | 2.51 | 7/19/2022 12:00 p. m. | 7/19/2022 12:00 p. m. | ATENDIDA A TIEMPO | 0 | 11678141 |  | No | [5 empty] | Verificacion caida de voltage bateria. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CAMPBELL CR6 S/N 7622 | CH200 S/N 1881 | TX 321 S/N 1553 | ISOFOTON 75w S/N 07070101033, ELECTRICA RATING 20w S/N 31509301169786 | OBS501 CAMPBELL S/N 1553 | HYDRO WIPER ZEBRA TECH S/N N/A | LISST ABS SEQUOIA S/N 6075 | RBR OPTODE S/N 93049 | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [11 empty] | 0,00 | 3,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [10 empty] | 19,10 | 13,38 | 13,38 |  |  | 7/15/2022 12:00 p. m. | Ing Wilson Aceros | Caida de voltaje bateria | Bateria mala |  |  |  |  | Bateria mala | Se realizan pruebas a la estacion en general, se encuentra bateria con voltaje bajo, el sensor LISST ABS sin registro de lectura(NAN), se descargan datos, se cambia bateria por una nueva, el sensor RBR continua en revision.
2701983 | ESTACION RG6A LA PINERA IDEAM 2701983 HC | 7/28/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_v02_TX325_CH200 | Carlos torres Hernando Castrillon | 943A9424 | 137 | 0:56 | 1,86& | 2022-09-08 12:00 | 7/28/2022 12:00 p. m. | Ya se ejecutaron los MPs que tenian como inicio previsto la semana en curso | -12 | 11763648 |  | Sí | Ethernet | Huawei AR502CG_L 21500103632sk6605578 | 172.21.3.162 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se encuentra bien, solo pendiente derrumbe en la margen del radar |  | Vaisala 21277310 | [6 empty] | CR310 10185 | Ch200 12186 | TX325 300001556 | I31103209BF1057 bpsolar 420j |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,85 | [9 empty] | 13,33 |  | 3,20 | [6 empty] | 26,73 | [8 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,10 | [5 empty] | 20,00 | 13,67 | 13,70 |  | Se bajan datos, se hace aforo mira 1,84 mts caudal 66,80m3/seg | [9 empty] | La estacion queda normal.
2701983 | ESTACION RG6A LA PINERA IDEAM 2701983 HC | 2022-03-11 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_v02_TX325_CH200 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943A9424 | 137 | 0:56 | 0.88 mts | 2022-07-11 12:00 | 2022-03-11 12:00 | Traslado PMV Entrerrios | -4 | 13404493 |  | Sí | GPRS | Huawey AR500 21500103632SK6605578YAR502CG-L | 172.21.3.161 | 255.255.255.248 | 192.168.1.1 | La estacion se esta erocionando al lado dela mira |  | Vaisala 21277310 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell cr310 10185 | Campbell CH200 12186 | Campbell TX325 300001556 | ELECTRICAL RATING 50J-V 00240050j2003080441 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,88 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,23 |  | 3,40 | [6 empty] | 29,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,17 | [5 empty] | 20,80 | 13,61 | 13,62 |  | Se bajan datos, aforo mira 0,89 mts caudal : 25,127 m3/seg, mira : 0,95mts , caudal : 27,1m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando bien
2701992 | ESTACION C/V GUADALUPE 3 IDEAM 2701992 HC | 2021-09-11 12:00 | Preventivo |  |  | 943CF10C |  | 0:32 |  |  | 9/14/2022 12:00 p. m. |  |  |  |  | Sí | Ethernet | [70 empty] | Se verifican que los 12 cristales | [9 empty] | Queda funcion
2701994 | ESTACION EL ZAFIRO IDEAM 2701994 HC | 2022-10-08 12:00 | Correctivo | ZAFIRO2022 | WAP-FGM | 943A0146 | 137 | 0:52 | 2.79 mts | 2022-06-08 12:00 | 2022-10-08 12:00 | Fin de Semana | 4 | 11728907 | N/A | No | [5 empty] | La estacion en terminos generales se encuentra en buen estado. se debe reparar un tramo de baranda en la parte inferior donde esta ubicada la mira. | NA | Vaisala QHR-104-3 SN : 29028695 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Marca Campbell Scientific. Modelo CR10X-2MB. Serie X 21594 | Marca Campbell Scientific. Modelo CH100. Serie 3184 | Campbell Scientific. Modelo TX 320- S/N 057347. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432107. | PANEL SOLAR 2BP SOLAR MOD. SX320J SN 10707175432107 | ANTENA TX TELONIVS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 SN 13180257 | NA | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,15 | 0,00 | 1,40 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 13,15 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14,78 | 13,27 | 13,15 | 4,50 | [10 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. los elenentosvyvequipos en su conjunto quedan operando normalmente.
2701997 | ESTACION C/V GUADALUPE 4 IDEAM 2701997 HC | 11/17/2022 12:00 p. m. | Preventivo | PVM_v01 | Carlo Torres | 94334410 |  | 0:06 |  | 2022-06-09 12:00 | 11/17/2022 12:00 p. m. | Se atendio visitas estaciones influencia Riogrande2 | 72 | 12260269 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL121 serial 4629 | 10.24.248.8 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Ia estacion se encuentra bien |  |  | 14-802 | [5 empty] | 52-301 (cr1000) | [15 empty] | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 12,07 |  | 3,40 | [25 empty] | 12,07 |  | Se revisa medidor de caudal, se encuentra funcionando normal, prueba PVM 83C en 13 min 23 seg, 82C en 12 min 44 seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 17, 2022
2702029 | ESTACION MONTAÑITAS IDEAM 2702029 HC | 6/16/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | CARLO torres | 943D75E2 | 103 | 0:33 |  | 3/15/2022 12:00 p. m. | 6/16/2022 12:00 p. m. | Incapacidad del compañero Hernando, montaje PVM Primavera | 93 | 8932297 |  | No | [5 empty] | La estación se encuentra en buen estado la poda está bien |  |  | 97-364 | I |  |  |  |  | D403015 (VAISALA QML201) | 1633 CH12R | Marca Vaisala V1001200 serial 6647 | FW97c 10846256 panel 10 vatios Solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 |  | 20,80 | [6 empty] | 13,38 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 15,10 | 13,30 | 134,00 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, Se hace prueba PVM: 82C en 12' 28", 83C en 12' 10" | [9 empty] | La estacion queda normal
2702703 | ESTACION TC4 LA INDIA IDEAM 2702703 HC | 8/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 94A102C8 | 103 | 0:57 | 0,58 mts | 7/26/2022 12:00 p. m. | 8/24/2022 12:00 p. m. | Se trabajo en ots zona Riogrande2, y se dio priorida a aforos rebose miraflores | 29 | 11348114 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra en buen estado |  | Campbell modelo CS475a001 SERIAL 38203823 | 08-887 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G211022 (VAISALA) | 3827 (CH12R) | V1001200 7074 (VAISALA) | FW 97D11851662 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,20 |  | 3,46 | [6 empty] | 22,50 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | 12,80 | [5 empty] | 18,43 | 13,23 | 13,45 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0 57 mts caudal 9,786 m3/seg, 0,41 mts 6,71 m3/seg seccion transversal sensor, BM, Pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion queda operando normal
2702703 | ESTACION TC4 LA INDIA IDEAM 2702703 HC | 10/25/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG.859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 94A102C8 | 103 | 0:57 | 0,96 mts | 10/24/2022 12:00 p. m. | 10/25/2022 12:00 p. m. | Traslado PMV Entrerrios | 1 | 13092711 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra sin novedades |  | Campbell modelo CS475a001 SERIAL 38203823 | 08-887 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | QML201 G211022 (VAISALA) | 3827 (CH12R) | V1001200 7074 (VAISALA) | FW 97D11851662 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,96 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,20 |  | 3,46 | [6 empty] | 25,00 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | 12,80 | [5 empty] | 19,10 | 13,20 | 13,45 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0.95 mts caudal 19,53 m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa
2702713 | ESTACION TC2A LA HOLANDA IDEAM 2702713 HC | 8/23/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01.CR1 | Carlos torres Hernando Castrillon | 9435E426 | 173 | 0:28 | 1,50 | 8/31/2022 12:00 p. m. | 8/23/2022 12:00 p. m. | Por aforos de rebose embalse Miraflores | -8 | 12133176 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | Se hace aforo, a solicitud de Pesi, para tener unas buenas medidas por el rebose de Miraflores |  | Vega Puls 67390 33268804 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | cr800 4340 | 3796 (CH12r) | 58566 (TX320) | C1020411 2060335 modelo sx10m SOLAREX |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,50 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,17 |  | 2,89 | [6 empty] | 32,00 | [8 empty] | 33,00 | 5,00 | 12,30 | [5 empty] | 18,00 | 13,20 | 13,20 |  | Se hace aforo en mira 1,50 caudal 10,36 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operando normal
2702713 | ESTACION TC2A LA HOLANDA IDEAM 2702713 HC | 2022-10-11 12:00 | Preventivo | LM_v01 | Carlos torres Hernando Castrillon | 9435e426 | 173 | 0:28 | 1,51 | 11/29/2022 12:00 p. m. | 2022-10-11 12:00 | Para arender aforos relacionados con vertimiento Miraflores | -19 | 13744452 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra bien |  | Campbell 50244804 | [7 empty] | Ch12r 3796 | 58566 (TX320) | C1020411 2060335 modelo sx10m SOLAREX |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,51 | [9 empty] | 13,17 |  | 2,89 | [6 empty] | 27,43 | [8 empty] | 33,00 | 5,00 | 12,30 | [5 empty] | 17,57 | 13,20 | 13,37 |  | Se bajan datos, se revisa BM, se hace aforo mira 1,51 mts caudal 10 m3/seg , seccion transversal sensor, pendiente hidraulica. | [9 empty] | La estacion queda opertaiva | [15 empty] | noviembre 10, 2022
2702718 | ESTACION G2B DESCARGA TR IDEAM 2702718 HC | 8/25/2022 12:00 p. m. |  |  | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943D4078 | 103 | 0:32 | 1,76 |  | 8/25/2022 12:00 p. m. |  |  |  |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra con 12 centimetros de desface en el radar |  | Campbell Scientific serial 38203820 | [6 empty] | VAISALA - G211040 QML201 | campbell scientific CH12R 1626 | VAISALA - 7085 V10012009 | SOLAREX FW97C14861005 10 VATIIOS |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,88 | [9 empty] | 13,50 | [39 empty] | Se retira radar campbell serial 38203820, y se instala el campbel css475a serial 54310273
2702986 | ESTACION TC13A PAJARITO IDEAM 2702986 HC | 2022-11-10 12:00 | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 94E0E01C | 103 | 0:25 | 0,48 mts | 10/31/2022 12:00 p. m. | 2022-11-10 12:00 | Se aprovecha visita de buscar sitio para traslado PVM Primavera | -20 | 13252125 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La seccion transversal se encuentra con muchas rocas que no estaban antes |  | VEGA PULS61 25022190 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell scientific CR800 4351 | 2114 (ch100) | Campbell scientific TX321G 1694 | SUNWIZE SW-S20P 11000722 |  | D 36 |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,54 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,70 |  | 3,40 | [15 empty] | 33,00 | 1,00 | 11,90 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,10 |  | Se retiran piedras con thirfol,se hace aforo mira : 0,47 mts caudal: 1,2 m3/seg | [9 empty] | Se estacion queda operativa
2702987 | ESTACION TC-9 MINA VIEJA IDEAM 2702987 HC | 7/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | 94395634 | 137 | 0:51 |  | 7/26/2022 12:00 p. m. | 7/13/2022 12:00 p. m. | Se aprobecha por correctivo de obra civil en LMM G2B Descarga troneras | -13 | 11348092 |  | No | [5 empty] | 0La estacion se encuentra en buen estado, de poda bien |  | VEGA PULS61 29028698 | [6 empty] | VAISALA - QML201 - K0736022 |  | VAISALA - QST102-3 - 0710 | BP SOLAR - SX420J- I61104169C068BD |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 120,00 |  |  | 182,00 | [6 empty] | 1.399,00 | [19 empty] | 135,00 | [7 empty] | 1.399,00 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 1,18 mts caudal 8,412 m3/s | [9 empty] | La estacion queda normal
2702987 | ESTACION TC-9 MINA VIEJA IDEAM 2702987 HC | 2022-09-11 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 94395634 | 137 | 0:51 | 1236 | 10/24/2022 12:00 p. m. | 2022-09-11 12:00 | Se atendieron otras estaciones de la zona, el invierno postergo este mantenimiento | 16 | 13092694 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | VEGA PULS61 29028698 | [6 empty] | VAISALA - QML201 - K0736022 |  | VAISALA - QST102-3 - 0710 | BP SOLAR - SX420J- I61104169C068BD |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | 1,24 | [9 empty] | 13,75 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,00 | [7 empty] | 13,70 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hAce aforo mira 1,23 mts caudal 8,9 m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 9, 2022
2702989 | ESTACION TC-5A LOS GUAYABOS IDEAM 2702989 | 7/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | Carlos torres Hernando Castrillon | 94E0D586 | 103 | 0:24 | 0,875 | 7/26/2022 12:00 p. m. | 7/13/2022 12:00 p. m. | Se aprbecha por correctivo de obra civil en LMM G2B Descarga Troneras | -13 | 11348100 |  | No | [5 empty] | Se encuentra bien , la poda tambien |  | MODELO VEGAPULS61380 SERIAL 29028706 | 14-801 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | QML 201 VAISALA K1676423 |  | QST102-3 VAIASALA 0709 | (C1070117 6135901) PANEL DE 20WATS MODELO SX20U |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No | Sí | 0,88 | 0,51 | [8 empty] | 13,22 | [8 empty] | 28,60 | [18 empty] | 13,22 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0,87 mts caudal 12,10 m3/seg | [9 empty] | Queda normal
2702989 | ESTACION TC-5A LOS GUAYABOS IDEAM 2702989 | 2022-09-11 12:00 | Preventivo | RARG859.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 94E0D586 | 103 | 0:24 | 1,15 mts | 10/24/2022 12:00 p. m. | 2022-09-11 12:00 | Se arendieron otras estaciones de la zona, y el invierno postergo este mantenimiento | 16 | 13092702 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra bien. |  | MODELO VEGAPULS61380 SERIAL 29028706 | 14-801 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | QML 201 VAISALA K1676423 |  | QST102-3 VAIASALA 0709 | (C1070117 6135901) PANEL DE 20WATS MODELO SX20U |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,16 | 0,25 | [8 empty] | 14,07 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,00 | [7 empty] | 14,00 |  | Se hace aforo mira 1,17 mts caudal 24 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 9, 2022
2702990 | ESTACION TC1B DESC TENCHE TR IDEAM 2702990 H | 2021-08-11 12:00 | Preventivo |  |  | INF |  | 0:22 |  |  | 9/13/2022 12:00 p. m. | [12 empty] | VEGA PULS 61 23907796 | [6 empty] | Campbell Scientific cr1000 serial 67733 |  | Campbell Scientific tx312 serial 1655 | BP SOLAR SX420 J I31103199BF107C | [53 empty] | Se bajan datos | [9 empty] | Laestacion
2702990 | ESTACION TC1B DESC TENCHE TR IDEAM 2702990 H | 10/28/2022 12:00 p. m. |  |  |  | INF |  | 0:22 | [15 empty] | VEGA PULS 61 23907796 | [6 empty] | Campbell Scientific cr1000 serial 67733 |  | Campbell Scientific tx312 serial 1655 | BP SOLAR SX420 J I31103199BF107C | [63 empty] | Dd
2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 7/14/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | Carlos torres Hernando Castrillon | 943DE04E | 103 | 0:26 | 0,72 | 7/26/2022 12:00 p. m. | 7/14/2022 12:00 p. m. | Se aprobecha visita de correctivo de obra civil en LMM G2B Descarga Troneras | -12 | 11348094 |  | No | [5 empty] | Se encuentra en buen estado, poda bien, radar bien |  | Vega Puls61 serial 277311 | [6 empty] | Campbell Scientific cr800 serial 43692 |  | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No | Sí | 0,73 | [9 empty] | 13,54 |  | 3,47 | [15 empty] | 32,00 | 2,00 | 116,00 | [7 empty] | 13,46 |  | Se bajan datos,se hace aforo mira 0,73 caudal 1,977 m3/s | [9 empty] | La estacion queda bien, se hizo aforo con flowtracker mira 72 cms caudal 1,977 m3/seg
2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 2022-10-08 12:00 | Preventivo | LM_v01 | Carlos torres Hernando Castrillon | 943BE04E | 103gv | 0:26 | 0,66 |  | 2022-10-08 12:00 | Visita pesi |  | 12014358 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en ue estado |  | Vega Puls61 serial 277311 | [6 empty] | Campbell Scientific cr800 serial 43692 |  | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,66 | [9 empty] | 13,31 |  | 3,40 | [6 empty] | 28,92 | [8 empty] | 32,00 | 2,00 | 12,40 | [6 empty] | 13,30 |  |  | Verificacion porparte de pesi de seccion aforo, se hace aforo en 0.66 cms caudal 1.603 m3/seg | [9 empty] | Todo queda operando bien
2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 10/26/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943BE04E | 103 | 0:26 | 0.65 mts | 10/24/2022 12:00 p. m. | 10/26/2022 12:00 p. m. | Traslado PMV Entrerrios | 2 | 13092696 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra ien sin novedades |  | Vega Puls61 serial 277311 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | Campbell Scientific cr800 serial 43692 | 2114 (ch100) | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,65 | 0,25 | 818,00 | 22,77 | 72,90 | 182,00 | 0,95 |  | 126,00 | 823,58 | 13,96 |  | 3,47 | [15 empty] | 32,00 | 4,00 | 11,80 | [5 empty] | 18,11 | 13,02 | 13,80 |  | Se bajan datos, seccion transversal sensor. | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal
| Rio ituango | 2022-10-08 12:00
1107010 | ESTACION EL SIRENO IDEAM 1107010 HC | 1/31/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | AFZV | 943C879C | 103-131 | 0:28 |  | 1/31/2023 12:00 p. m. | 1/31/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 14489124 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1010 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50 QMC301_G211034 | Campbell Scientific_CH100_4088 | VAISALA_NÂ° V1001200_7081 | bp solar_SX20U_C1060519-5421061 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,30 | [8 empty] | 28,00 | [8 empty] | 11,00 | 0,00 | [6 empty] | 19,65 | 13,56 | 13,32 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(82-81-82) | [25 empty] | enero 31, 2023
1107012 | ESTACION PABON IDEAM 1107012 HC | 2023-02-02 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | 9439932A | 137-131 | 0:51 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 2023-02-02 12:00 |  | 3 | 14489146 | [7 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 00-1009 | [5 empty] | VAISALA_MAWS-50_PART DCP 50-2_G211020 |  | VAISALA_V1001200_7072 | bp solar_ SX20U_C1070301-6142311- 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,74 | [8 empty] | 24,50 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,66 |  | 13,66 |  | Se realiza actualicion del firware del TX, se chequea y verifica PVM(79-79-79), se descargan y borran datos de la DCP. | [25 empty] | febrero 2, 2023
1107015 | ESTACION LA PALMERA IDEAM 1107015 HC | 1/30/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | 9436C5C4 | 167-131 | 0:26 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 1/30/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 14719432 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1007 | [5 empty] | VAISALA_QML201C-003_H481028 | Campbell Scientific_CH100_2116 | VAISALA_QST 102-3_0300. | bp solar_SX20U_C1060819-5436737 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,11 | 0,00 | [7 empty] | 28,51 | [8 empty] | 1,25 | 0,75 | [6 empty] | 18,40 | 13,10 | 13,25 |  | Se realiza descarga y borrado de datos del TX, se realiza verificacion y chequeo dd PVM(82-81-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 30, 2023
1107017 | ESTACION SAN JOSE DE URRAO IDEAM 1107017 HC | 2023-02-02 12:00 | Preventivo | EPRG_75.adc | MJGG-AFZV | 9439A6B0 | 137-131 | 0:52 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 2023-02-02 12:00 |  | 3 | 14489138 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal operacion y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1011 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403013 |  | VAISALA_V1001200_6637 | bp solAr_SX20U_C1070301-6142312- 20W |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,50 | [8 empty] | 24,70 | [16 empty] | 12,88 |  | 12,88 |  | Se realiza actualizacion del firware del TX, se verifica y chequea PVM(82-82-82),se descargan y borras datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | La estacon se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 2, 2023
1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 9435C2CA | 173-131 | 0:28 | 0.69 | 4/15/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. |  | 5 | 15731842 |  | No | [5 empty] | La estación se encontró en buenas condiciones y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,69 | [9 empty] | 13,11 | 0,00 | [16 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 16,32 | 13,13 | 13,36 |  | Se realiza mantenimiento preventivo aforo con ADCP, descargando datos del DCP, se realiza verificación de transmisión, se verifica mira vs radar. | [9 empty] | la estación se deja en buenas condiciones y operativa. | [15 empty] | abril 20, 2023
1107704 | ESTACION RP1 PENDERISCO IDEAM 1107704 HC | 2023-02-02 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 9435C2CA | 173-131 | 0:28 | 0.65 | 1/15/2023 12:00 p. m. | 2023-02-02 12:00 | Realizacion de montaje en el pvm san francisco sonson | 18 | 14269825 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_33268806. | [6 empty] | VAISALA_MAWS-50_QML201C-003 50-2_G131183 | Campbell Scientific_CH12R_3820 | Vaisala_V1001200_7052 | bp Solar_SX20u_C1070117 6135904. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,63 | [9 empty] | 13,04 | [8 empty] | 25,30 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 19,13 | 13,06 | 13,28 |  | Se realiza aforo con ADCP, se verica mira vs radar, se chequea BM,pendiente y perfil. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 2, 2023
1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | 943C94EA | 103-131 | 0:28 | 0.84 | 4/15/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. |  | 4 | 15731840 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiones y operativa |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí |  | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,84 | 0,00 | [8 empty] | 13,59 | 0,00 | 3,51 | [6 empty] | 28,07 | [8 empty] | 37,40 | 5,40 | 13,00 | [5 empty] | 19,89 | 13,60 | 13,60 |  | Se realiza verificacion general de la estacion, aforo con adcp, descarga de datos, se verifica mira vs radar y se chequea tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | abril 19, 2023
1107705 | ESTACION RP2 ENCARNACION IDEAM 1107705 HC | 2023-01-02 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_v01.cr8 | MJGG-AFZV | 943C94EA | 103-131 | 0:28 | 0.68 |  | 2023-01-02 12:00 |  |  | 14269813 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | Campbell Scientific_CS475_34804438. | Hydrological Services_TB3/0.01_00-996 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 42359_4 meg | Campbell Scientific_CH200_12191 | Campbell Scientific_TX312_1466 | bp solar SX20U_C1070301 614297 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,68 | 0,00 | [8 empty] | 13,66 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | [5 empty] | 37,40 | 6,80 | 13,00 | [5 empty] | 20,12 | 13,63 | 13,62 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(81-80-81), verificacion de BM,pendiente y perfil, se realiza aforo con ADCP, descarga de datos de la DCP, se verifica mira vs radar. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 1, 2023
1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV | 943970D8 | 137 | 0:51 | 0.7 | 4/15/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. |  | 4 | 15731832 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QML201C_23907802 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_02-365 | [5 empty] | Vaisala_QML201C_272011 |  | Vaisala_V1001200_7097 | bp solar_SX420J_I61104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,70 | 0,00 | [8 empty] | 13,66 | [8 empty] | 27,50 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,65 |  | 13,64 |  | Se realiza verificacion de la estacion, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con reel. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativo | [15 empty] | abril 19, 2023
1107999 | ESTACION RP12 EL SIRENO IDEAM 1107999 HC | 1/31/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRARG80.adc | MJGG-AFZV | 943970D8 | 137-131 | 0:51 | 0.58 | 1/15/2023 12:00 p. m. | 1/31/2023 12:00 p. m. | Realizacion de montaje del pvm san francisco en sonson | 16 | 14269801 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISALA_23907802 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_02-365 | [5 empty] | Vaisala_QML201C_G272011 |  | Vaisala_V1001200_7097 | bp solar_SX420J_I61104179BF1D29 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | 0,00 | [8 empty] | 13,92 | [8 empty] | 29,80 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 13,96 |  | 13,90 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(82-81-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 31, 2023
1111496 | ESTACION NIVEL EMBALSE CENTRAL LA VUELTA | 10/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_NIVEL-EMBALSE-VUELTA.CR300 | WAP - FGM | 943C646E | 103 | 0:27 | 3.17 | [6 empty] | No | [5 empty] | Se instalan los equipos Campbell Scientific |  | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CS474A-L. Serie: 54310249 | Marca: HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-681 | [5 empty] | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CR310. Serie: 10125 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 12207 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002035 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,17 | 0,00 | [8 empty] | 13,05 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,15 | 53.393,00 | 14.277,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,50 |  |  |  | 0 | 0,00 |  | 20,68 | 13,63 | 13,63 |  | Instalacion de los equipos nuevos marca Campbell Scientific y se retiran los equipos Vaisala (pluviometro la Vuelta) | [9 empty] | Se deja funcionando la estacion. Pendiente comunicacion en tiempo real. | [15 empty] | octubre 27, 2022
1111496 | ESTACION NIVEL EMBALSE CENTRAL LA VUELTA | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_NIVEL-EMBALSE-VUELTA.CR300 | WAP - FGM | 943C646E | 103 | 0:27 | 1.85 | 4/27/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. |  | -7 | 15907907 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN 0PTIMAS CONDICIONES |  | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CS474A-L. Serie: 54310249 | Marca: HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-681 | [5 empty] | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CR310. Serie: 10125 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 12207 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002035 | ELECTRICAL RATING MODELO 50J-V S/N: 00227050J1910170363 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 25316 S/ N : 2612 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 09890299 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,58 | 0,00 | [8 empty] | 13,07 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,15 | 53.393,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 19,07 | 0,14 | 13,55 |  | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR. SE ACTUALIZA SISTEMA OPERATIVO EN LA DCP. | [9 empty] | PENDIENTE POR CAMBIAR DE POSICION LA MIRA. | [15 empty] | octubre 27, 2022
1111499 | ESTACION LA VUELTA | 10/26/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | WAP - FGM | 9436B354 | 167 | 0:26 | [7 empty] | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-977 | [5 empty] | Vaisala-QML201C-S/N G211006 | Campbell Scientific-CH100-4102 | Vaisala-V1001200-S/N 7057 | bp Solar- SX20U-S/N C1070522-6158795 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,34 | [25 empty] | 19,68 | 13,49 | 13,34 |  | Desmontamos la estacion para reubicarla y adicionar un radar que mida el nivel de la captacion. Para la nueva estacion, se cambia el ID, hora de transmision, canal de transmision y la ventana de tiempo. Se actualizan todos los equipos. | [9 empty] | Bajamos datos y apagamos la estacion a las 10:30 | [15 empty] | octubre 26, 2022
1111993 | NIVEL EMBALSE CENTRAL LA HERRADURA | 2022-09-11 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_N_E_HERRADURA | WAP - FGM | 94E00D3C | 397 | 0:10 | 5.35 | [6 empty] | No | [5 empty] | Iniciamos trabajos de montaje de la estacion para medicion de niveles de embalse. |  | Campbell Scientific- CS474A-L- 54310248. Offser: 1182. | [6 empty] | Campbell Scientific.- CR310.- 10130 | Campbell Scientific.- CH200.- 4203 | Campbell Scientific.- TX325.- 300001622 | Electrical Rating.- 50J-V.- 00240050J2003080355 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 5,33 | [9 empty] | 13,87 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,42 | 34.786,00 | 14.277,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,75 |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 20,59 | 13,62 | 13,57 |  | Terminamos trabajos y dejamos en funcionamiento la estacion | [9 empty] | Dejamos trabajando la estacion. Cota embalse: Valor de la mira + Offset Offset: 1182 msnm | [15 empty] | noviembre 9, 2022
1111993 | NIVEL EMBALSE CENTRAL LA HERRADURA | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_N_E_HERRADURA | WAP - FGM | 94E00D3C | 397 | 0:10 | 5.35 | 4/27/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. |  | -7 | 15907909 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific- CS474A-L- 54310248. Offset: 1182 (cero de la mira). | [6 empty] | Campbell Scientific.- CR310.- 10130 | Campbell Scientific.- CH200.- 4203 | Campbell Scientific.- TX325.- 300001622 | Electrical Rating.- 50J-V.- 00240050J2003080355 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 25316 S/N: 2603 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 02D90122 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 5,22 | [9 empty] | 13,10 | 7,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,26 | 34.786,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 20,77 | 13,68 | 13,67 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | ESTACION OK. | [15 empty] | noviembre 9, 2022
1111994 | PH-4 Llano Grande Respaldo | 2022-10-11 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_PH-4-RESP.CR300 | WAP - FGM | 943737BA | 167 | 0:28 | 1.8 | [6 empty] | No | [5 empty] | Inicio de la estacion de respaldo |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 54310281 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR300. Serie: 25376. | Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 13931 | Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002189 | Bp Solar. Modelo: SX20U. Serie: C1070522-6158795 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,80 | [9 empty] | 13,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,22 | 58.040,00 | 40.767,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [6 empty] | 16,88 | 13,21 | 12,83 |  | Instalacion de equipos nuevos y puesta en funcionamiento de la estacion. | [9 empty] | La estacion queda operando y el valor de la mira queda igual en las dos estacions ( 1.80) | [15 empty] | noviembre 10, 2022
1111994 | PH-4 Llano Grande Respaldo | 2023-09-02 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_PH-4-RESP.CR300 | WAP - FGM | 943737BA | 167 | 0:28 | 1.8 | 1/27/2023 12:00 p. m. | 2023-09-02 12:00 | DERRUMBE EN LA VIA DE ACCESO. | 13 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 54310281 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR300. Serie: 25376. | Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 13931 | Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002189 | Bp Solar. Modelo: SX20U. Serie: C1070522-6158795 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC. MODELO 25316 S/N: 2602 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20S/N : 02D90496 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,21 | [9 empty] | 13,00 | [25 empty] | 16,88 | 13,21 | 12,83 |  | MTTO PREVENTIVO SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR. | [9 empty] | La estacion queda operando y el valor de la mira queda igual en las dos estacions 1.21 mts. | [15 empty] | noviembre 10, 2022
1111994 | PH-4 Llano Grande Respaldo | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200_PH-4-RESP.CR300 | WAP - FGM | 943737BA | 167 | 0:28 | 1.45 | 4/27/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. | SE ADELANTA POR VISITA A OTRAS ESTACIONES EN LA ZONA. | -8 | 15907905 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 54310281 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR300. Serie: 25376. | Campbell Scientific. Modelo: CH200. Serie: 13931 | Campbell Scientific. Modelo: TX325. Serie: 300002189 | Bp Solar. Modelo: SX20U. Serie: C1070522-6158795 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC. MODELO 25316 S/N: 2602 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20S/N : 02D90496 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,47 | [9 empty] | 13,11 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,95 | 40.767,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 19,69 | 13,57 | 13,58 |  | MTTO PREVENTIVO SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR. | [9 empty] | La estacion queda operando y se actualiza el sistema operativo de la DCP. Bajamos datos. | [15 empty] | noviembre 10, 2022
1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 2022-10-11 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande | WAP - FGM | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.52 | 10/29/2022 12:00 p. m. | 2022-10-11 12:00 | No se tuvo acceso a la estacion por causa de varios derrumbes | 12 | 13206762 |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas coondiciones |  | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,53 | 0,00 | [8 empty] | 12,68 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 18,11 | 13,37 | 13,36 |  | Bajamos datos. Se cambian los equipos por acualizacion tecnologica. Equipos retirados: transmisor TX321. Serie: 1909. DCP CR800. Serie: 4349. Regulador CH100. Serie: 1421. | [9 empty] | Bajamos datos. Ajustamos el valor del radar para una mira: 1.80 metros.
1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 2023-09-02 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande | WAP - FGM | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.21 | 2023-06-02 12:00 | 2023-09-02 12:00 | DERRUMBE EN LA VIA DE ACCESO. | 3 | 14429859 |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas condiciones |  | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 | ANTENA TX VAISALA MOD.443A S/N : D43210 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20S/N: 272120671 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,21 | [9 empty] | 12,68 | [25 empty] | 18,11 | 13,37 | 13,36 |  | Bajamos datos. Se realiza aforo mira = 1.21 caudal = 9.631 m3/sg. | [9 empty] | Bajamos datos. Valor mira = 1.21 y del radar 1.23. Proxima visita instalar tablon de mira y poleas con cable para aforar desde la M.I. Ya no se utiliza taraba para pasar M.D.
1111996 | ESTACION PH4 LLANOGRANDE IDEAM 1111996 HC | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-Llano-Grande | WAP - FGM | 9436764A | 167 | 0:25 | 1.45 | 4/27/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. | SE ADELANTA GISITA POR VISITA A OTRAS ESTACIONES DE LA ZONA. | -8 | 15907844 |  | No | [5 empty] | La estacion se enccuentra en buenas condiciones |  | Vaisala-QHR 104-3-S/N 29028703 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR300. Serie: 25379 | Campbell Scienfic-CH200. Serie: 12187 | Campbell Scientific-TX 325. Serie: 300001963 | SunWize-Modelo SW-S20P Serie S20P- 11000723 | ANTENA TX VAISALA MOD.443A S/N : D43210 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20S/N: 272120671 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,48 | [9 empty] | 12,98 | 14,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 19,55 | 17.103,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 18,71 | 13,64 | 13,62 |  | Bajamos datos. Se realiza aforo mira = 1.45 mts, Caudal = 16.596 m3/sg. A ctualizamos sistema operativo a la DCP. SE INSTALA CABLE CON POLEAS PARA REALIZAR AFORO DESDE LA M.I. | [9 empty] | Se instala tablon de mira y poleas con cable para aforar desde la M.I. Ya no se utiliza taraba para pasar M.D.
1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO | 2022-03-11 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_PH-2_CHONTADURO.CR300 | WAP - FGM | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.49 | 7/14/2022 12:00 p. m. | 2022-04-11 12:00 |  | 113 | 10316629 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Marca: Campbel Scientific. Model: CS475A-L. Serie: 54310247 | Marca:HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-683 | [5 empty] | Campbell Scientific-CRCR300-25370 | Campbell Scientific-CH200-12198 | Campbell Scientific-TX325-300002055 | Electrical Rating-50J-V-00240050J2003080027 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,49 | 0,00 | [8 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.476 | 14.277 | 0,00 |  | 0,00 | 1,25 | 0,50 |  |  |  | 0 | 0,00 | 0 | 15,81 | 13,43 | 13,41 |  | Instalacion de equipos por actualizacion tecnologica. Equipos retirados: transmisor TX321. Serie: 1243. DCP CR800. Serie: 25370. Panel Ms10M. Serie: I0110121816028. Pluviometro TB3. Serie: 97-902. Regulador CH12R. Serie: 3818. Shatf Encoder SE109. Serie: 9212-052702. | [9 empty] | Se deja trabajando la estacion con equipos nuevos. Bajamos datos | [15 empty] | noviembre 3, 2022
1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO | 2023-09-02 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_PH-2_CHONTADURO.CR300 | WAP - FGM | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.35 | 12/28/2022 12:00 p. m. | 2023-09-02 12:00 | PROBLEMAS ORDEN PUBLICO EN LA ZONA Y VACACIONES FUNCIONARIOS | 43 |  |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Marca: Campbel Scientific. Model: CS475A-L. Serie: 54310247 | Marca:HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 21-683 | [5 empty] | Campbell Scientific-CRCR300-25370 | Campbell Scientific-CH200-12198 | Campbell Scientific-TX325-300002055 | Electrical Rating-50J-V-00240050J2003080027 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. 25316 S/N : 2605 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 18210169 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,35 | 0,00 | [8 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.476 | 14.277 | [11 empty] | 18,60 | 13,30 | 13,20 |  | SE BAJAN DATOS, SECREAL7ZA AFORO LIQUIDO MIRA = 0.35 CAUDAL = 3.510 m3/sg SE CALIBRA PVM 1. 85 canj - 5.45 min 2. 85 canj - 5.41min 3. 85 canj - 5.50 min Pvm descalibrado cambio prox. Visita. | [9 empty] | PENDIENTE POR INSTALAR SISTEMA DE POLEAS Y CABLE PARA AFORAR DESDE LA M.D. TARABA SIN USO. | [15 empty] | noviembre 3, 2022
1111998 | ESTACION PH2 CHONTADURO | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200_PH-2_CHONTADURO.CR300 | WAP - FGM | 943514A2 | 173 | 0:26 | 0.33 | 3/28/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. | PARO MINERO Y VACACIONES SEMANA SANTA | 23 | 15440261 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Marca: Campbel Scientific. Model: CS475A-L. Serie: 54310247 | Marca:HYDROLOGICAL SERVICES. Modelo: TB3/0.01"/P. Serie: 11-413 | [5 empty] | Campbell Scientific-CRCR300-25370 | Campbell Scientific-CH200-12198 | Campbell Scientific-TX325-300002055 | Electrical Rating-50J-V-00240050J2003080027 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MOD. 25316 S/N : 2605 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 18210169 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,32 | 0,00 | [8 empty] | 12,87 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,28 | 58.476,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 21,21 | 13,37 | 13,36 |  | SE BAJAN DATOS, SECREALIZA AFORO LIQUIDO MIRA = 0.35 CAUDAL = 4.110 m3/sg SE REALUZA CAMBIO DE PVM SE RETIRA # 21-683 Y SE INSTALA #11-413. | [9 empty] | PENDIENTE POR INSTALAR SISTEMA DE POLEAS Y CABLE PARA AFORAR DESDE LA M.D. TARABA SIN USO. | [15 empty] | noviembre 3, 2022
1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 2023-09-02 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_V01.CR8 | WAP - FGM | 943514A2 | 173 | 0:26 |  | 12/29/2022 12:00 p. m. | 2023-09-02 12:00 | Derrumbes en la via. Orden publico y trabajos en la Guajira. | 42 | 14045976 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado | Enviro System-SE-109-S/N 9228-052702. |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | [5 empty] | Campbell Scientific CR 800 S/N 42361. | Campbell Scientific CH 200 S/N 1874. | Campbell Scientific TX 321 G S/N 1551. | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120244 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,45 | [9 empty] | 13,49 |  | 3,55 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | 18,36 | 13,55 | 13,55 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos se realiza aforo Mia 0.45 metros. Caudal (Q): 20.079 m^3/sg. Se calibra pvm. 1. 82 canj - 5.44 min 2. 82 canj - 5.44 min 3. 82 canj - 5.45 min. Pvm calibrado. | [9 empty] | ESTA PENDIENTE DE MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | septiembre 21, 2022
1111999 | ESTACION PH3 CHORODO IDEAM 1111999 HC | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_4X20MA_PVM_V02_TX325_CH200-PH-3_CHORODO.CR300 | WAP - FGM | 94352138 | 173 | 0:26 | 0.45 | 3/29/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. | PARO MINERO Y VACACIONES DE SEMANA SANTA | 22 | 15457189 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado y operativa. |  | SIEMENS MODELO SITRANS LR100 S/N: JNB/P5120000018 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-Serie 00-1037. | [5 empty] | Campbell Scientific CR 300 S/N: 25376 | Campbell Scientific CH 200 S/N 13930 | Campbell Scientific TX 325 S/N: 300001947 | Sun Wize Mod. SW-S20P-K4S/N 14000857. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120244 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,45 | 0,00 | [8 empty] | 12,89 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 | 28.967,00 | 49.485,00 |  |  | 0 | [11 empty] | 15,91 | 13,44 | 13,11 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos se realiza aforo Mia 0.45 metros. Caudal (Q): 18.153 m^3/sg. SE MODERNIZA LA ESTACION, SE UTILIZAN LOS EQUIPOS DE LA ESTACION OVEJAS, CUANDO SE PROGRAME ESTE MONTAJE SE PEDIRAN NUEVAMENTE ESTOS EQUIPOS PERO CARGADOS A LA ESTACION PH3 CHORODO. | [9 empty] | SE MODERNIZO LA ESTACION SE RETIRAN LOS SIGUIENTES EQUIPOS. SHAFT ENVIRO SYSTEM MODELO SE100 # 9228_052702, TRANSMISOR TX312G # 1551, DCP CR800 # 42361 Y REGULADOR CH200 # 1874. | [15 empty] | septiembre 21, 2022
2308026 | ESTACION LA MOSCA IDEAM 2308026 HC | 2/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | 943F7016 | 103-131 | 0:38 |  | 2023-06-03 12:00 | 2/28/2023 12:00 p. m. |  | -6 | 15101330 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1012 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50 PART DCP 50-2_G211046 | Campbell Scientific_CH12R_3757 | VAISALA_V1001200_7089 | Bp solar sx420j serie I 31104059BF0A54 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,37 | [8 empty] | 27,40 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 20,10 | 13,57 | 13,35 |  | Se verifica y prueba PVM(81-80-81), se actualiza firware del transmisor | [25 empty] | febrero 28, 2023
2308027 | ESTACION RIONEGRO LA MACARE IDEAM 2308027 HC | 2023-03-03 12:00 | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AGZV | 103-131 | 103-131 | 0:35 |  | 2023-06-03 12:00 | 2023-03-03 12:00 |  | -3 | 15101333 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-371 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403003 | Campbell Scientific_CH12R_1632 | VAISALA_ V1001200_6661 | Electrical rating 20M D31509301169502 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,23 | [8 empty] | 30,10 | [16 empty] | 20,75 | 13,17 | 13,17 |  | Se verifica y prueba PVM(80-81-81), se actualiza firware del transmisor, se descargan y borras datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones y operativa | [15 empty] | marzo 3, 2023
2308030 | ESTACION EL CARMEN IDEAM 2308030 HC | 2023-10-02 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | AFZV | 94A00032 | 103 | 0:40 |  | 2023-06-03 12:00 | 2023-10-02 12:00 | Se adelanta mantenimiento por proceso de actualizacion del transmisor | -24 | 15101322 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hidrological services, TB3/0.01,00-1014 | [5 empty] | VAISALA QML201C-003,G211003 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH12R, 3791 | VAISALA V1001200,7055 |  | Ekectrical Rating,SX20U,C070301 6142310 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,57 | [8 empty] | 19,70 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 19,92 | 13,70 | 13,48 |  | Se realiza verificacion y prueba de PVM(82-82-82),se actualiza firware del Transmisor,se descargan y borran datos de la DCP,se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | febrero 10, 2023
2308035 | ESTACION SANTUARIO IDEAM 2308035 HC | 2/24/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | 943EE78E | 103 | 0:37 |  | 2023-06-03 12:00 | 2/24/2023 12:00 p. m. | Se adelanta mantenimiento por proceso de actualizacion del firmware del Tx | -10 | 15101315 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-337 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50-2_G211016 | Campbell Scientific_CH12R_1644 | VAISALA_V100120_7067 | BP solar_SX20U_C1070301 6142308 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [9 empty] | 13,45 | [16 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 19,33 | 13,44 | 13,43 |  | Se realiza veroficacion y prueba de PVM(80-81-81), Se actualiza firware del TX, se realiza descarga y borrado de datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 24, 2023
2308037 | ESTACION GUATAPE IDEAM 2308037 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | 9438D2DA | 173-131 | 0:55 |  | 2023-08-05 12:00 | 2/23/2023 12:00 p. m. | Se adelana mantenimiento en estaciones vaisala por actualizacion de firmware en el transmisor. | -74 | 16097538 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1022 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403088 |  | VAISALA_V1001200_6642 | bp solar_SX 20U_C1070116 6135562 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 14,00 | 0,00 | [7 empty] | 16,00 | [16 empty] | 14,03 |  | 14,00 |  | Se realiza prueba y chequeo de PVM (80-80-80), se actualiza el firware del TX | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 23, 2023
2308038 | ESTACION SAN VICENTE IDEAM 2308038 HC | 2/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | 943F8092 | 103-131 | 0:38 |  | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/28/2023 12:00 p. m. |  | 8 | 148490044 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_ 00-1019 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_D403078 | Campbell Scientific_CH12R_3804 | VAISALA_V1001200_6653 | SunWize_SW-S20P_11001137 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 12,48 | [25 empty] | 16,49 | 12,42 | 12,49 |  | Se verifica y chequea PVM(80-80-81), se actualiza firware del transmisor | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa | [15 empty] | febrero 28, 2023
2308044 | ESTACION CORRIENTES IDEAM 2308044 HC | 2/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | 943E619A | 103 | 0:35 |  | 2023-08-05 12:00 | 2/28/2023 12:00 p. m. | Se adalanta mantenimiento por actualizaciin del firmware del transmisor vaisala | -69 | 16097532 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-357 | [5 empty] | VAISALA_MAWS 50_DCP50-2_ G211023 | Campbell Scientific_CH12R_1627 | VAISALA_NÂ° V1001200_7075 | Solarex_SX10M_FW97D 11851640 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,10 | [17 empty] | 10,25 | 0,25 | [6 empty] | 18,99 | 13,12 | 13,13 |  | Se verifica y chequea PVM(81-81-81),se actualiza firware del transmisor | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 28, 2023
2308046 | ESTACION LA PRADERA IDEAM 2308046 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | MJGG-AFZV | 9436A022 | 167 | 0:26 |  | 2023-08-05 12:00 | 2/23/2023 12:00 p. m. | Se adelanta actividad de mantenimiento en la estacion por actualizacion del firmware del transmisor ya que el proveedor de la señal satelital informo que podian haber fallas en las transmisiones si no se actualizaban los transmisores | -74 | 16097536 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buen estado y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1053 | [5 empty] | MAWS-50_QMC301_G211045 | Campbell Scientific_CH100_1416 | VAISALA_V1001200_7088 | Electrical rating,20M,D31506291148482 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,52 | [5 empty] | 0,00 |  |  | 28,60 | [8 empty] | 10,25 | 0,25 | 12,00 | [5 empty] | 15,35 | 13,36 | 13,18 |  | Se realiza verificacion y prueba de PVM(80-81-80), se realiza cambio de panel solar de 10W por uno de 20W, se actualiza firmware del Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 23, 2023
2308050 | ESTACION SAN ROQUE IDEAM 2308050 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | 9439B5C6 |  | 0:52 |  | 2023-05-05 12:00 | 2/22/2023 12:00 p. m. | SE ADELANTA VISITA PARA ACTUALIZAR FIRMWARE AL TX V2.8 | -72 | 16028296 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO, Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 00-978. | [5 empty] | Vaisala. QML201A. D521088. | Campbell Scientific. CH12R. 3388. | Vaisala. V1001200. 6666. | bp solar. SX20U. C1070301-6142318. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43221 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,90 | 13,00 | 13,31 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | SE BAJAN DATOS SE ACTUALIZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE BORRAN LOGSF SE CALIBRA PVM. 1. 80 CANJ - 5.56 MIN 2. 81 CANJ - 5.58 MIN 3. 79 CNAJ - 5.55 MIN. PVM CALIBRADO. PENDIENTE MODERNIZACION DE LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 22, 2023
2308053 | ESTACION CARACOLI IDEAM 2308053 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | 9438C1AC |  | 0:55 |  | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/22/2023 12:00 p. m. |  | 2 |  |  | No | [5 empty] | EDRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-420. | [5 empty] | Vaisala-QML201L-D444253. | Campbell Scientific-CH200 S/N: 6118 | Vaisala-V1001200-6655. | bp solar-SX20U-C1070116-6135563. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43218 |  |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 16,80 | 13,50 | 13,58 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | SSE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM 1. 83 CANJ - 5.58 MIN 2. 82 CANJ - 5,56 MIN 3. 82 CANJ - 5.55 MIN. PVM OK. PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 22, 2023
2308057 | ESTACION EL PITAL IDEAM 2308057 HC | 2023-09-02 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | AFZV | 9438225E | 173 | 0:53 |  | 2023-08-05 12:00 | 2023-09-02 12:00 | Se adelanta mantenimiento por actualizacion del firmware del transmisor y evitar fallas en la transmision. | -88 | 16097524 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1052 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50_PART DCP 50-2_G272158 | Campbell Scientific_CH100_2870 | VAISALA_ V1001200_7108 | bp solar_SX20U_C1060819-5436736 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,76 | [8 empty] | 28,10 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 19,16 | 13,45 | 13,35 |  | Se realiza verificacion y prueba de PVM(83-83-83), se actualiza firware del transmisor, se descargan y borram datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | febrero 9, 2023
2308071 | ESTACION BELLALINA IDEAM 2308071 HC | 2/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | 9439C356 |  | 0:52 |  | 2/17/2023 12:00 p. m. | 2/21/2023 12:00 p. m. |  | 4 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | Hydrological services. TB3/0_01/P. S/N 00-986. | [5 empty] | Vaisala. QML201L. D444256. | Campbell Scientific. CH12R. S/N 2676. | Vaisala. V1001200. S/N 6643. | bp solar. SX20U. C1070301-6142313. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43224 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,60 | 13,30 | 13,42 |  | SE BAJAN DATOS SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8 SE CALIBRA PVM 1. 75 CANJ - 5.59 MIN 2. 75 CANJ - 5.56 MIN 3. 75 CANJ - 5.56 MIN PVM DESCALIBRADOSE RETIRA PVM S/N: 00-986 Y SE INTALA PVM S/N: 04-678 | [9 empty] | Estacion operativa. Queda pendiente la modernizacion de la estacion. | [15 empty] | febrero 21, 2023
2308077 | ESTACION GUACHARACAS IDEAM 2308077 HC | 2/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | 943AC458 |  | 0:57 |  | 2/17/2023 12:00 p. m. | 2/21/2023 12:00 p. m. |  | 4 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-00-1049. | [5 empty] | Vaisala-QML201L-D403090. | N/A. | Vaisala-V1001200-6652. | bp solar-SX420J-I61104179C0682A. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D13228 | ANNTENA GPS VAUSALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 19,20 | 13,50 | 13,53 |  | SE VAJAN DATOS SE ACTUALUZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE BORRAN LOGSF SE CALIBRA PVM. 1. 79 CANJ - 5.58 MIN 2. 79 CANJ - 5.56 MIN 3. 79 CANJ - 5.57 MIN PVM CALIBRADO. | [9 empty] | ESTACION OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. PENDIENTE POR MODERNIZAR | [15 empty] | febrero 21, 2023
2308083 | ESTACION LA RAPIDA IDEAM 2308083 HC | 2023-08-02 12:00 | Preventivo | EPRG_75b.adc | AFZV | 943ED214 | 103 | 0:36 |  | 2023-08-05 12:00 | 2023-08-02 12:00 | Se adelanta mantenimiento por actualizacion del firmware del transmisor vaisala | -89 | 16097520 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-365 | [5 empty] | VAISALA_ QMC 301_G272009. | Campbell Scientific_CH200_1875 | VAISALA_V1001200_7096. | bp solar_SX20U_C1070430 6156947. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí |  | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,11 | [17 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 13,50 | 13,11 | 13,23 |  | Se realiza actualizacion del firware del TX, se verifica y chequea PVM (79,79,79) | [9 empty] | La estacion se deja e buenas condiciones y operativa | [15 empty] | febrero 8, 2023
2308087 | ESTACION PALMAS SAN ROQUE IDEAM 2308087 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | 9439D020 |  | 0:52 |  | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/23/2023 12:00 p. m. |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 11-414. | [5 empty] | Vaisala. QML 201A. D521081. | N/A | Vaisala. V1001200. 6677. | bp solar. SX 20U. C1070301-6142317. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43222 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 18,50 | 13,80 | 13,91 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | SE BAJAN DATOS SE ACTUALIZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE BORRAN LOGFS SE CALIBRA PVM 1. 83 CANJ - 5.59 MIN 2. 82 CANJ - 5.56 MIN 3. 83 CANJ - 6.01 MIN PVM CALIBRADO. PENDIENTE MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 23, 2023
2308498 | ESTACION LA HELIDA IDEAM 2308498 HC | 5/17/2023 12:00 p. m. | Preventivo | PVM_20201124.CR8 | MJGG-AFZV | 94363540 | 173-131 | 0:29 |  | 2023-08-05 12:00 | 5/17/2023 12:00 p. m. | Realizacion de trabajo administrativo | 9 | 16097534 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_02-369 | [5 empty] | CAMPELL SCIENTIFIC_CR800_4337 | CAMPBELL SCIENTIFIC_CH100_2873 | CAMPBELL SCIENTIFIC_ TX 320_057346 | SUNWIZE_SW-S20P-K4_14000915 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,21 | 1,00 | 1,95 | [6 empty] | 20,80 |  |  | 112,00 | [5 empty] | 32,90 | -3,40 | 12,60 | [5 empty] | 19,03 | 13,19 | 13,40 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica funcionamiento general de la estacion, se verifica y chequea pvm(81-82-81). | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa. | [15 empty] | mayo 17, 2023
2308505 | ESTACION SANTA RITA IDEAM 2308505 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | CLM_A_V20200825.CR1 | MJGG-AFZV | 943FD0EE | 103 | 0:39 |  | 2/26/2023 12:00 p. m. | 2023-02-03 12:00 |  | 4 | 14968847 |  | Sí |  | Radio freewave | 10.14.68.52 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_serie 97-947 | Keep Zone CMP 3_S/N 080486 SENSIBILIDAD 19.34 | vaisala HMP 155A2JB11A0A0A1A0A S/N P2910115-2018 | Young S/NÂ° WM 91087 | Novalynx_mod 255-100_S/N 1359 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830007 | Campbell Scientific CR1000 52298 | Campbell Scientific CH200_6116 | Campbell Scientific TX-312 1658 | SW S20P_SW S20P_11001139 y 11001129 |  |  |  |  | Sí | No | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 490,22 | 20,46 | 84,90 | 92,59 | 1,54 |  | 247,93 | 811,25 | 13,57 | 18,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 27,50 | [8 empty] | 37,00 | 6,00 | 11,90 | [5 empty] | 18,37 | 13,53 | 13,47 |  | Se realiza verifucacion y prueba de PVM(81-81-81) | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
2308517 | ESTACION EL PEÑOLIDEAM 2308517 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | CLM_A_EL_PENOL_V20200908.cr1 | MJGG-AFZV | 943FE574 | 103-131 | 0:39 |  | 2/26/2023 12:00 p. m. | 2023-02-03 12:00 |  | 4 | 14968865 |  | Sí | RF |  |  |  |  | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-333 | Keep Zone_CMP 3_080485_SENSIBILIDAD 16.85 | VAISALA_HMP155A S/N P2850206 2018 | Young_WM 91091. | Novalynx_mod 255-100_S/N 1366 | VAISALA_PTB1101A0AB_K4830008 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52305 | Campbell Scientific_ CH200_6119 | Campbell Scientific_ TX-320_ 057375 | ELECTRICAL RATING_50J-V_002050J180410094019 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 912,00 | 26,50 | 56,50 | 162,08 | 1,80 |  | 146,56 | 57,60 | 13,47 | 0,00 | 3,40 | [15 empty] | 33,00 | 10,00 | 12,20 | [5 empty] | 20,61 | 13,59 | 13,57 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(79-80-80), se verifica parametros de funcionamiento, se descargan datos y se verifica tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | marzo 2, 2023
2308523 | ESTACION PLAYAS IDEAM 2308523 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | CLM_A_PLAYAS_V20191001.CR1 | MJGG-AFZV | 943CA170 | 103-131 | 0:28 |  | 2/26/2023 12:00 p. m. | 2023-01-03 12:00 |  | 3 | 14968873 |  | Sí | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-354 | Keep Zone_080484 sensibilidad 17.53 | VAISALA_HMP 155 D2AB11AOA2A1AOA_K4810049 2014 | Young_WM 91096. | Novalynx_255-100_1062 | VAISALA_PTB110 1B1AB_H4830002 | Campbell Scientific_ CR1000_ 52302 | Campbell Scientific_ CH200_4200 | Campbell Scientific_ TX-312_ 1647 | BP SOALR SX420J S/N I31103269BF5A0F |  |  |  |  | Sí | No | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 1.098,73 | 28,37 | 59,57 | 128,91 | 1,15 |  | 164,19 | 903,93 | 13,34 | [17 empty] | 37,40 | 8,70 | 13,10 | [5 empty] | 18,85 | 13,39 | 13,38 |  | Se realiza limpieza general a la estacion, se verifica y chequea PVM(80-81-80), se descargan datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | Se realiza limpieza general a la estacion, se verifica y chequea PVM(80-81-80) | [15 empty] | marzo 1, 2023
2308709 | ESTACION RN4A RIOABAJO IDEAM 2308709 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LMx2_PVM_V20201103.CR8 | MJGG-AFZV | 943FB508 | 103-131 | 0:39 | 0.34 | 2023-05-02 12:00 | 2/22/2023 12:00 p. m. | Se retrasa la ejecucion del mantenimiento por realizar la visita en conjunto con la visita de speedwell | 17 | 14567377 |  | Sí | RF | Radio freewave - 893-8623 | Radio 10.14.68.29 dataloger 10.14.68.30 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | Vaisala Mod. QHR 104-3 S/N 25022184 Rango 20m. | Hydrological Services_Mod TB3/0.01_S/N 14-807 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_S/N 4335 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1870 | Campbell Scientific TX 312_S/N 1442 | Electrical rating_50J-V_002050J180410079119 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,34 | 0,00 |  | 21,00 | [6 empty] | 13,67 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | [8 empty] | 35,00 | 11,00 | 12,00 | [5 empty] | 19,80 | 13,40 | 13,00 |  | Se realiza visita con personal de speedwell, se verifican los pvm por parte de ellos el de epm y speedwell, se realiza aforo con molinete, perfil, pendiente y bm. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion, el personal de speedwell instala conexion desde el pvm epm a un dataloger de ellos que instalaron. | [15 empty] | febrero 22, 2023
23087200 | ESTACION PAILANIA IDEAM 23087200 HC | 2023-12-04 12:00 | Preventivo | RARG859.adc | MJGG-AFZV | 943592B6 | 173 | 0:27 | 1.3 | 4/14/2023 12:00 p. m. | 2023-12-04 12:00 |  | -2 | 15714825 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISALA_QHR 104-3_21277304 | Hidrlogical services_TB3/0.01_11-425 | [5 empty] | Vaisala_MAWS-50 part NÂ° DCP50-2_ G211012 | Campbell Scientific_CH12R_3780 | Vaisala_V1001200_7063 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410070519. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,28 | 0,00 | [8 empty] | 13,05 | [25 empty] | 19,89 | 13,04 | 13,25 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP, se verifica funcionamiento de PVM. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | abril 12, 2023
23087200 | ESTACION PAILANIA IDEAM 23087200 HC | 1/27/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adca | MJGG-AFZV | 943592B6 | 173-131 | 0:27 | 0.86 | 1/14/2023 12:00 p. m. | 1/27/2023 12:00 p. m. | Realizacion de montaje del pvm san francisco en sonson | 13 | 14258656 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277304 | Hidrlogical services_TB3/0.01_11-425 | [5 empty] | Vaisala_MAWS-50 part NÂ° DCP50-2_ G211012 | Campbell Scientific_CH200_4100 | Vaisala_V1001200_7063 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410070519. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,86 | 0,00 | [8 empty] | 13,10 | [8 empty] | 23,40 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | [6 empty] | 14,70 | 13,11 | 13,34 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, descarga y borrado de datos de la DCP, se actualiza firware del TX, aforo con ADCP, chequeo de BM, pendiente hidraulica y perfil, se verifica y chequea PVM(81-81-82 ), se verifica mira vs radar, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 27, 2023
2308742 | ESTACION EMBALSE PEÑOL RESP IDEAM 2308742 HC | 3/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_EMB_STA_RITA_II_CAP_4_20MA.CR1 | MJGG-AFZV | 943EC162 | 103-131 | 0:36 | 1883.44 | 2023-12-03 12:00 | 3/15/2023 12:00 p. m. |  | 3 | 15190979 |  | Sí | RF | Radio freewave 893-9113 | 10.14.68.50 | 255.255.255.192 | 10.14.68.62 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | QHR 104-1 S/NÂ° 21277299 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR 1000_80908 | Campbell Scientific_CH200_4201 | Campbell Scientific_TX321-G_1230 | SunWize_SW-S20P_01/26/11 S20P 11000726_11000773. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 43,36 | [9 empty] | 13,63 |  | 3,43 | [23 empty] | 18,90 | 13,64 | 13,60 |  | Se realiza verificacion de funcionamiento, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se verificaTX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y operativa. | [15 empty] | marzo 15, 2023
2308746 | ESTACION EMBALSE PEÑOL PPAL IDEAM 2308746 HC | 3/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_CR310_STA_RITA_TORRE_1_MODBUS_TX325.CR300 | MJGG-AFZV | 94A04338 | 103-131 | 0:51 | 1883.44 | 2023-12-03 12:00 | 3/15/2023 12:00 p. m. |  | 3 | 15190977 |  | Sí | Ethernet | Cr310 | 10.14.8.83 | 255.255.255.248 | 10.14.8.86 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | CS475A | [6 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC,CR310,10127 | Campbell Scientific_CH200_1879 | C S, TX325, 30000212 | 50 W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 43,37 | [9 empty] | 13,62 | [8 empty] | 24,50 |  |  | 9,00 | [13 empty] | 21,30 | 13,64 | 13,67 |  | Se realiza verificacion de la estacion, descarga de datos, se verifica mira vs radar. | [9 empty] | La estacion se deja en normal estado y operativa. | [15 empty] | marzo 15, 2023
2308757 | ESTACION DESCARGA PLAYAS IDEAM 2308757 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | LM_V_26062020.CR8 | MJGG-AFZV | INF |  | 0:36 | 2.54 | 3/13/2023 12:00 p. m. | 2023-01-03 12:00 |  | -12 | 15203670 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA Model QHR104-3 de 20 m de rango_S/N 21277305 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800 S/N 43683 | Campbell Scientific_CH100 S/N 3183 | Campbell Scientific_TX 320_S/N 057330 | SunWise-SW20P S/N 11001141 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,54 | [9 empty] | 13,05 | 0,00 | 3,49 | [6 empty] | 40,72 | [8 empty] | 33,10 | -0,60 | 12,20 | [5 empty] | 18,65 | 13,10 | 13,25 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa | [15 empty] | marzo 1, 2023
2308760 | ESTACION RN1B REBOSE PANTAN IDEAM 2308760 HC | 1/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM-SHAFT-PVM.DLD | AFZV | 943F458C | 103-131 | 0:38 | 0.17 | 1/23/2023 12:00 p. m. | 1/20/2023 12:00 p. m. |  | -3 | 14367088 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa | Enviro systems_SE 109_9224 052702 |  | Hydrological Services_TB3/0.01_08-942 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR 800_S/NÂ° 43679 | Campbell Scientific_CH12R 3787 | Campbell Scientific_TX320_057332. | bp solar_SX20U_C1070522 6158743 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,17 | 0,00 |  | 24,00 | [6 empty] | 13,20 |  | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [12 empty] | 34,00 | 0,00 | 12,40 | [5 empty] | 19,59 | 13,25 | 13,41 |  | Se realiza descarga de datos, se verifica mira vs radar, se chequea y verifica pvm(01-80-80 | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 20, 2023
2308799 | ESTACION EMBAL PLAYAS PPAL IDEAM 2308799 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 943EA484 | 103-131 | 0:36 | 53.65 | 2023-12-03 12:00 | 2023-01-03 12:00 | Se adelanta mantenimiento por actualizacion del transmisir vaisala | -11 | 15190992 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | 239077902_QHR 104-3 | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G211038 | Campbell Scientific_CH12R 1645 | VAISALA_V1001200_7083 | bp Solar_SX20W_C1070305 6142683. de 20 W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 53,65 | [9 empty] | 13,10 | 0,00 | [16 empty] | 11,00 | 0,00 | [6 empty] | 18,90 | 13,11 | 13,10 |  | Se realiza actualizacion del firmware del transmisor, se verifica mira vs radar, se descargan datos, se realiza limpieza general de la estacion, y se verifica transmisiones. | [9 empty] | Se deja la estacion en normal operacion. | [15 empty] | marzo 1, 2023
2308938 | ESTACION RN-36 LAS PALMAS IDEAM 2308938 HC | 3/30/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | 943F56FA | 103-132 | 0:38 | 0.53 | 2023-01-04 12:00 | 3/30/2023 12:00 p. m. |  | -2 | 15508039 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QHR104_25022182 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42362 | Campbell Scientific_CH12R_3786 | Campbell Scientific_TX320_S/N 057396 | bp soalr_SX20U_C1060819-5436767 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,53 | [9 empty] | 13,32 |  | 3,47 | [6 empty] | 16,54 | [8 empty] | 32,00 | 5,00 | 11,50 | [5 empty] | 17,25 | 13,30 | 13,47 |  | Se realiza mantenimiento preventivo,se verifica mira vs radar, se chequea Tx, se descargan datos de la DCP, se realiza aforo con molinete. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | marzo 30, 2023
2308938 | ESTACION RN-36 LAS PALMAS IDEAM 2308938 HC | 2023-05-01 12:00 | Preventivo | LM_v01.CR8 | MJGG-AFZV | 943F56FA | 103131 | 0:38 | 0.52 | 2023-01-01 12:00 | 2023-05-01 12:00 |  | 4 | 14044841 |  | No | [5 empty] | La estacion se encotro en condiciones normales y operativa. |  | VAISALA_QHR104_25022182 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42362 | Campbell Scientific_CH12R_3786 | Campbell Scientific_TX320_S/N 057396 | bp soalr_SX20U_C1060819-5436767 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,53 | [9 empty] | 13,12 | 0,00 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 2.054,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 33,00 | 9,00 | 116,00 | 1,00 | 0,00 | 4 | 31,00 | 18 | 17,35 | 13,34 | 13,52 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se descargan dstos de la DCP, se realiza aforo con molinete, se verifica perfil, BM y pendiente hidtaulica, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en condiones normales y operativa. | [15 empty] | enero 5, 2023
2308939 | ESTACION RN-37 ESPIR SANTO IDEAM 2308939 HC | 3/30/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 943F6360 | 103-131 | 0:38 | 1.24 | 2023-01-04 12:00 | 3/30/2023 12:00 p. m. |  | -2 | 15508041 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277306. | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G272200 | Campbell Scientific_CH12R_3817 | VAISALA_ V1001200_7103 | BP Solar_SX20U_C1070522 6158647. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,24 | [9 empty] | 13,38 | 0,00 | [7 empty] | 20,00 | [16 empty] | 16,50 |  | 13,41 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se chequea Tx, se descargan y borran datos de la DCP, se realiza aforo con molinete | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | marzo 30, 2023
2308939 | ESTACION RN-37 ESPIR SANTO IDEAM 2308939 HC | 2023-05-01 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 943F6360 | 103-131 | 0:38 | 1.23 | 2023-01-01 12:00 | 2023-05-01 12:00 |  | 4 | 14044851 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiones normales y operativa |  | VAISALA_QHR 104-3_21277306. | [6 empty] | MAWS50_PART DCP 50-2_G272200 | Campbell Scientific_CH12R_3817 | VAISALA_ V1001200_7103 | BP Solar_SX20U_C1070522 6158647. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,23 | [9 empty] | 13,26 | [8 empty] | 20,10 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | [6 empty] | 14,60 | 13,62 | 13,27 |  | Visita realizada el 05-01-2023, se realiza mantenimiento preventivo, se descargan datos y borran de la DCP, se realiza aforo con molinete, se verifica mira vs radar, se realiza verificacion perfil, pendiente y BM, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion y operativa. | [15 empty] | enero 5, 2023
2308996 | ESTACION RN27 CARACOLI IDEAM 2308996 HC | 10/19/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-RN-27 | WAP-FGM | 943557A8 | 173 | 0:27 | 0.73 |  | 10/19/2022 12:00 p. m. |  |  |  |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA, PODADA Y BIEN PINTADA |  | VAISALA QHR104-3 S/N 23907797 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR310 S/N 10191 | Campbell Scientific-CH200 S/N 13928 | Campbell Scientific-TX 325 S/N 300002044 | ELECTRICAL RATING MOD. 50J-V S/N 00240050J2003080751 | ANTEBA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N 18210173 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 S/N N/A |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,73 | [9 empty] | 13,10 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | [22 empty] | 13,10 |  | SE BAJAN DATOS, SE REALIZA AFORO EL DIA MIERCOLES 19 DE OCTUBRE MIRA 0.86 MTS Y CAUDAL 22.176 M3/SG. SE REALIZA OTRO AFORO EL DIA JUEVES 20. MIRA 0.73 MTS Y CAUDAL 18.772 M3/SG. | [9 empty] | INTALAR GARANDAS DE PROTECCION EN AMBAS ORILLAS. INSTALAR POLEAS EN AMBAS ORILLAS PARA REALIZAR AFOROS. | [15 empty] | octubre 19, 2022
2308996 | ESTACION RN27 CARACOLI IDEAM 2308996 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX325_CH200-RN-27 | WAP-FGM | 943557A8 | 173 | 0:27 | 0.98 | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/22/2023 12:00 p. m. |  | 2 |  |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, LIMPIA, PODADA Y BIEN PINTADA |  | VAISALA QHR104-3 S/N 23907797 | [6 empty] | Campbell Scientific-CR310 S/N 10191 | Campbell Scientific-CH200 S/N 13928 | Campbell Scientific-TX 325 S/N 300002044 | ELECTRICAL RATING MOD. 50J-V S/N 00240050J2003080751 | ANTEBA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N 18210173 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 S/N N/A |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,98 | [9 empty] | 13,10 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | [20 empty] | 18,60 | 13,04 | 13,11 |  | SE BAJAN DATOS, SE REALIZA AFORO LIQUIDO. MIRA = 0.98 MTS CAUDAL = 27.708 M3/SG. | [9 empty] | PROGRAMAR PARA EL MES DE JUNIO LA INSTALACION DE BARANDAS DE PROTECCION EN AMBAS ORILLAS. INSTALAR POLEAS EN AMBAS ORILLAS PARA REALIZAR AFOROS. | [15 empty] | octubre 19, 2022
2308998 | ESTACION EMBAL PLAYAS RESP IDEAM 2308998 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | LM_CH200_EMB_v02playasResp.CR1 | MJGG-AFZV | 943613AC | 173-131 | 0:29 | 53.65 | 2023-12-03 12:00 | 2023-01-03 12:00 | Se adelanta visita por trabajos de actualizacion de transmisores vaisalas y se aprovecha para realizar esta visita | -11 | 15190994 |  | Sí | RF | Radio freewave s/n 8938975 | 10.24.248.146 | 255.255.255.192 | 10.24.248.129 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VEGAPULS 61 S/N 21162870 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000 S/N 81999 | Campbell Scientific_CH200_6115 | Campbell Scientific TX312 S/N 1659 | SunWize_SW-S20P_01/26/11 S20P 11000714_11000715. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 53,65 | [9 empty] | 13,40 | [17 empty] | 37,30 | 19,10 | 11,40 | [5 empty] | 17,63 | 13,55 | 13,35 |  | Se realiza verificacion de mira vs radar, se realiza lavado general de la estacion(radar,panel y estructura), se descargan datos de la DCP, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | marzo 1, 2023
2309502 | ESTACION LA SIERRA IDEAM 2309502 HC | 1/18/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | AFZV | 943EF4F8 |  | 0:37 |  | 1/14/2023 12:00 p. m. | 1/18/2023 12:00 p. m. |  | 4 | 14258558 |  | Sí | Ethernet | CR100 con NL | 10.24.248.210 | 255.255.255.240 | 10.24.248.209 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa | Enviro systems_mod SE 109_S/N 9213-052702 |  | Hydrological Services_TB3/0.01_97-335 | Kipp Zonen_CMP 10 S/N163004_sensibilidad 8.73. | VAISALA HMP-155D2AB11A0A2A1A0A_S/N K4810045-2014. | Young_WM 91098. |  | VAISALA_PTB 110_S/N K4810008. | Campbell Scientific_CR1000M_52308. | Campbell Scientific_CH200_S/N 1866. | campbell scientific_TX 321-G_1559 | Solarex_MSX10_FW97D11851760 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 176,60 | 30,60 | 65,91 | 94,70 | 0,29 |  |  | 116,90 | 13,26 | 0,00 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | [13 empty] | 33,00 | 2,00 | 11,90 | [5 empty] | 18,84 | 13,37 | 13,38 |  | Se realiza verificacion de pvm (80-80-81) | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa | [15 empty] | enero 18, 2023
2310009 | ESTACION CEIBA LA FLORESTA IDEAM 2310009 HC | 2/24/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | 943A34DC |  | 0:56 |  | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/24/2023 12:00 p. m. |  | 4 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | Hydrological services. TB3/0_01/P. S/N 00-1073 | [5 empty] | Vaisala. QML201L. S/N D403012. | N/A. | Vaisala. V1001200. S/N 6640. | bp Solar. SX20U. S/N C1070301-6142316. | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N: D33214 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [36 empty] | 14,09 |  | SE BAJAN DATOS SE BOREAN LOGFS SE TRATA DE ACTUALIZAR FIRMWARE AL TX V2.8, NO ES POSIBLE PROBLEMAS DE CONEXION SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.59 MIN 2. 82 CANJ - 6.01 MIN 3. 82 CANJ - 5.56 MIN. PVM CALIBRADO | [9 empty] | PENDIENTE DE ACTUALIZAR FIRMWARE ANTES DEL 17 DE MARZO 2023 Y MODERNIZAR LACESTACION. | [15 empty] | febrero 24, 2023
2310011 | ESTACION VERSALLES IDEAM 2310011 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | 943A424C |  | 0:56 |  | 2/20/2023 12:00 p. m. | 2/23/2023 12:00 p. m. |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES MODELO TB3/0.01"/P S/N: 00-1076 | [5 empty] | VAISALA MODELO QML 201C S/N: G341005 |  | VAISALA MODELO V1001200 S/N: 6678 | BP SOLAR MODELO SX20U S/N: C1070301-6142288 | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N: D43223 | ANTENA GPS SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 19,50 | 13,30 | 13,33 |  | SE BAJAN DATOS SE BORRAN LOGFS SE ACTUALIZA FIRMWARE AL TX V2.8 SE CALIBRA PVM. 1. 79 CANJ - 5.58 MIN 2. 78 CANJ - 5.56 MIN 3. 79 CANJ - 6.00 MIN PVM CALIBRADO. | [9 empty] | PENDIENTE POR MODERNIZAR ESTACION. | [15 empty] | febrero 23, 2023
2502705 | ESTACION MARGENTO IDEAM 2502705 HC | 2022-12-10 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V02_TX325_CH200_MARGENTO | WAP | 943B03BC | 137 | 0:58 | 6.2 | 2022-10-10 12:00 | 10/14/2022 12:00 p. m. |  | 4 | 13590129 |  | Sí | GPRS | RADIO HUAWEI AR500 S/N: 21500103632SK6605317Y AR5002CG-L |  | MAC : BC426DF4FAAF-AF (1) |  | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | VAISALA Vega Puls-21162869 | [6 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC CR310 S/N : 10193 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH200 S/N : 12213 | CAMPBELL SCIENTIFIC TX 325 S/N : 300001544 | ELECTRICAL RATING MOD. 50J-V S/N : 0050J190316033727 | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: 13180270 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 13180270 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 6,02 |  |  | 37,34 | [6 empty] | 12,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 13,36 |  |  | 1 | 0,00 | 0 | 18,60 | 12,90 | 12,95 | 5,00 | SECREALIZA MTTO PREVENTIVO, SE BAJAN DATOS, SE REALIZA REALCE DE LA ESTACION PARA EVITAR AFECTACIONES EN LA ESTACION A CAUSA DE CRECIENTES EN EL RIO CAUCA. | [9 empty] | LA ESTACION SE DEJA OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES DESPUES DE LA INTERVENCION Y MEJORAS. | [15 empty] | octubre 12, 2022
2618008 | ESTACION MESOPOTAMIA IDEAM 2618008 HC | 2/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | 943847B8 | 173-131 | 0:54 |  | 2/13/2023 12:00 p. m. | 2/21/2023 12:00 p. m. |  | 8 | 2618008 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_00-1018 | [5 empty] | VAISALA_MAWS50 PART DCP 50-2_G211046 | Campbell Scientific_CH100_3180 | VAISALA_V1001200_6639 | bp solar_SX20U_C1060819-5436787 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,63 | 0,00 | [7 empty] | 16,50 | [16 empty] | 20,06 | 13,86 | 13,63 |  | Se realiza chequeo y verificacion de PVM(82-82-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 21, 2023
2618010 | ESTACION LA UNION IDEAM 2618010 HC | 2/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_PVM_V01_TX325_CH200. | MJGG-AFZV | 943920A4 | 137-131 | 0:50 |  | 2/13/2023 12:00 p. m. | 2/21/2023 12:00 p. m. |  | 8 | 14702852 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_16-244 | [5 empty] | Campbell scientific_CR300_25367 | Campbell Scientific_CH200_12212 | Campbell scientific_TX_325_300002063 | bp solar_SX320J_C1070717 5432164 de 20W |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,55 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,25 | 0,75 | 13,36 | 1,00 |  |  |  |  | 20,16 | 13,58 | 13,56 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM(82-82-82) | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | febrero 21, 2023
2618599 | ESTACION GUAICO IDEAM 2618599 HC | 1/13/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_CGUAICO_V20201103.CR8 | AFZV | 94387222 | 173 | 0:54 |  | 1/14/2023 12:00 p. m. | 1/13/2023 12:00 p. m. |  | -1 | 14258560 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  |  | Hydrological Services_TB3/0.01_02-364 | KIPP ZONEN _141650 |  |  |  |  | Campbell Scientific_CR800_4336 | Campbell Scientific_CH200-10061 | Campbell Scientific_TX312_1448 | bp Solar_SX20U_C1060819-5436726 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 720,20 | 23,70 | 64,09 | 328,70 | 0,43 |  |  | 45,28 | 13,60 | 0,00 | 3,40 | [6 empty] | 29,50 | [8 empty] | 37,40 | 10,90 | 13,20 | [5 empty] | 19,10 | 13,60 | 13,60 |  | Se realiza verificacion y chequeo de PVM, datos de la prueba 80,79,80 y se verifica funcionamiento del pvm | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | enero 13, 2023
2618703 | ESTACION RS-1 SONSON LA DIVISA IDEAM: 2618703 HC | 1/26/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | MJGG-AFZV | 9435D1bc | 173-131 | 0:28 | 0.91 | 1/29/2023 12:00 p. m. | 1/26/2023 12:00 p. m. |  | -3 | 14471900 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | 29028704 | Hidrologycal services_TB 3/0.01_ 14-800 | [5 empty] | Vaisala_mod QML201C_S/N K2746795 |  | Vaisala_QST 102-3_0696 | bp solar_SX420J_I31104019BF0A67 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,91 | 0,00 | [8 empty] | 13,89 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | [6 empty] | 13,88 |  | 13,88 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se realiza aforo con ADCP, se descargan y borras datos de la DCP, se realiza chequeo de BM, pendiente hidraulica y perfil, se realiza chequeo y verificacion de PVM(80-80-81 ),se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 26, 2023
2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 4/13/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_V12082019BP-5.CR8 | MJGG-AFZV | 94301DBO | 27-131 | 0:04 | 0.55 | 2023-08-04 12:00 | 4/13/2023 12:00 p. m. |  | 5 | 15618495 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,55 | [9 empty] | 12,58 | 0,00 | 3,54 | [23 empty] | 20,07 | 13,17 | 13,29 |  | Se realiza verificacion general de la estacion, se reailiza aforo con ADCP, se descargan datos de la DCP, se verifica mira vs radar, se verifica Tx. | [9 empty] | Se debe cambiar la mira de referencia de nivel por estar muy borroza y no se alcanza a ver la medida. La estacion se deja en normal oprracion y operativa. | [15 empty] | abril 13, 2023
2618705 | ESTACION BP-5 RIO BUEY IDEAM 2618705 HC | 1/24/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v12082019BP-5.CR8 | MJGG-AFZV | 94301DBO | 27-31 | 0:04 | 0.58 | 2023-08-01 12:00 | 1/24/2023 12:00 p. m. | Por realizacion de montaje del pvm san francisco en sonson | 16 | 14187534 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa. |  | VAISAL_QHR104-3 de 20 m de rango_25022179 | [6 empty] | Cmpbell Scientific_CR800_43689. | Campbell Scientific_CH12R_3803. | Campbell Scientific_ TX320_ 058549. | bp Solar_SX20U_C10703016142315. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | [9 empty] | 12,58 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,04 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 32,80 | 2,20 | 12,60 | 1,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 3 | 19,49 | 13,21 | 13,34 |  | Se realiza mantenimiento preventivo a la estación, se realiza verificación de BM,pendiente hidrauluca y perfil, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se realiza aforo con ADCP. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 24, 2023
2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 4/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 0.915 | 4/18/2023 12:00 p. m. | 4/14/2023 12:00 p. m. |  | -4 | 15778429 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,92 | [9 empty] | 13,80 | 0,00 | [16 empty] | 1,25 | 0,50 | [6 empty] | 19,92 | 13,76 | 13,75 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con ADCP, de descargan y borran datos de la DCP, se verifica Tx. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | abril 14, 2023
2618707 | ESTACION BP2 RIO PIEDRAS IDEAM 2618707 HC | 1/25/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | MJGG-AFZV | 943E4776 | 103-131 | 0:35 | 0.93 | 1/18/2023 12:00 p. m. | 1/25/2023 12:00 p. m. |  | 7 | 14304662 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa. |  | modelo QHR104-3_S/N 29028700. | [6 empty] | VAISALA_QML201C-003_G211005 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1882 | VAISALA_QST102-3_0702 | Electrical Rating_50J-V_002050J180410100019. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,93 | [9 empty] | 12,72 | [8 empty] | 13,10 | [8 empty] | 75,00 | 0,50 | [6 empty] | 15,46 | 12,77 | 12,76 |  | Se realiza mantimiento preventivo, descarga y borrado de datos de la DCP, aforo con ADCP, chequeo de BM, pendiente hudraulica y perfil, se verifica TX. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 25, 2023
2618712 | ESTACION BP-6 BOCATOMA BUEY IDEAM 2618712 HC | 1/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01.CR8 | AFZV | 943F206A | 103-131 | 0:37 | 0.31 | 1/23/2023 12:00 p. m. | 1/19/2023 12:00 p. m. |  | -4 | 14367090 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en normal operacion |  | VAISALA_QHR104-3 de 20 m de rango_25022183. | [6 empty] | Campbell Scientific_CR800_42363. | Campbell Scientific_CH12R_ 3806 | Campbell Scientific_HDR GOES TX 321_1891. | Interlek 4006109_12/18/2013 S20P 14000881. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,31 | [9 empty] | 12,80 | 0,00 | 3,48 | 274,00 | 0,00 |  |  |  |  | 23,00 | [8 empty] | 33,00 | 1,00 | 12,00 | [5 empty] | 19,45 | 12,82 | 13,03 |  | Se realiza verificacion, descarga de datos y se verifica mira vs radar | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 19, 2023
2618715 | ESTACION BP9 BOMBEO PIEDRAS IDEAM 2618715 HC | 1/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_PVM_V01.CR8 | AFZV | 943F331C | 103-131 | 0:38 | -0.26 | 1/23/2023 12:00 p. m. | 1/19/2023 12:00 p. m. |  | -4 | 14367084 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa Sin bombeo el csnal. |  | VAISALA_QHR104-3_25022189 | Hydrological Services_TB3/0.01_00-995 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_43680 | Campbell Scientific_CH12R_3783 | Campbell Scientific_TX312_1213 | yingli solar STD Q/BYL 01-2003 de 20 W. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | -0,26 | 0,00 | [8 empty] | 13,13 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 25,25 | [8 empty] | 37,40 | 10,30 | 12,00 | [5 empty] | 15,89 | 13,24 | 13,44 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, verificacion de parametros, se chequa y verifica pvm(79-80-80). | [9 empty] | La estacion se deja en buenas condiciones y operativa. | [15 empty] | enero 19, 2023
2618999 | ESTACION C/V SONSON1 IDEAM: 2618999 HC | 2/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | QM_FUP1010_v01.cr8 | MJGG-AFZV | 94A065D4 | 103-131 | 0:52 |  | 2/13/2023 12:00 p. m. | 2/20/2023 12:00 p. m. |  | 7 | 14702866 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa, pero la tuberia se encontro sin caudal por trabajos en la tuberia | [8 empty] | Cr800, 1951 |  | Tx 312, 1222 |  | Siemens FUS 1010,41485 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | No | Sí | -0,01 | [9 empty] | 13,46 | 0,00 | 3,44 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 19,36 | [8 empty] | 37,40 | -1,90 | 13,10 | [6 empty] | 13,43 |  |  | Se realiza verificacion de los transductores, se descargan datos del dataloger y se verifica transmision. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion La estacion funciona con fuente AC/DC 128.2/13.43 | [15 empty] | febrero 20, 2023
2621013 | ESTACION GUASABRA IDEAM 2621013 HC | 2023-03-03 12:00 | Preventivo | RGDQ5M.adc | WAP-FGM | 95E03674 | 103 | 0:23 |  | 4/14/2023 12:00 p. m. | 2023-03-03 12:00 | SE ADELANTA VISITA PARA PODER ACTUALIZAR FIMRWARE AL TX V2.8 | -42 | 15752536 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-363 | [5 empty] | Vaisala-QML 201C- S/ N: G341008 |  | Marca: Vaisala. Modelo: VT1001200. Serie: 6624 | BP SOLAR MODELO SX420J S/N: I31103199BF106E | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N: J09522 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,66 | [26 empty] | 13,66 | 13,66 |  | SE BAJAN DATOS SEBORRAN LOGS SE ACTUALIZA FIRMWARE ALMTX V2.8 SE CALIBRA PVM 1. 81 CANJ - 5.50 MIN 2. 81 CANJ - 5.51 MIN 3. 82 CANJ - 5.52 MIN PVM CALIBRADO | [9 empty] | ESTACION PENDIENTE POR MODERNIZACION | [15 empty] | marzo 3, 2023
2622010 | ESTACION GRANJA IDEAM 2622010 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR3XX_PVM_v01.CR300 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 94A08626 | 103 | 0:56 | N/A | 2023-06-03 12:00 | 2/23/2023 12:00 p. m. | Se adelanta ejecucion de mantenimiento por programacion de revision de transmisores Vaisala por la zona de Ituango, se aclara que esta estacion no tiene ese tipo de transmisor, pero por el recorrido a la estaicion Santa Rita, se realiza mantenimiento. | -11 | 15286652 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion en normales condiciones de limpieza, los intrumentos y gabinete sin novedad. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P- S/N 16-240 | [5 empty] | Campbell S_CR 300 S/N 25377 | CH-200 Campbell S. S/N 12206 | Campbell S_TX321G S/N 2198 | SunWize Modelo SW-S20P-K4 S/N 14000891 | Antena TX Vaisala 443A serie j09501 | Gps Trimble Modelo 57861-00 serie 05270095 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,56 | [29 empty] | Se calibra pluviometro, se actualiza sistema operativo del datalogger, se configura contraseña de ciberseguridad, se verifican conexiones. | [9 empty] | Se calibra Pluviometro, se realiza limpieza en general, se revisan conexiones, se actualiza sistema operativo del datalogger y contrase;a de ciberseguridad. | [15 empty] | marzo 8, 2023
2622011 | ESTACION SANTA RITA IDEAM 2622011 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RGDQ5.adc | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 943581C0 | 173 | 0:27 | N/A | 2023-06-03 12:00 | 2/23/2023 12:00 p. m. | Se ejecuta mantenimiento preventivo antes de la fecha programada, por revision y actualizacion de firmware de transmisores Vaisala antes de la fecha de vencimiento de la actual version. | -11 | 15286666 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion en buenas condiciones de limpieza y roceria, instrumentos de medicion y gabinete sin novedad. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P- S/N 14-810 | [5 empty] | Vaisala-QML 201C S/N H481043 | Campbell Scientific. CH12R. 3789 | Vaisala-QST 102-3 S/N 0315 | BP solar-SX420J- S/N I31103199BF77D4 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,22 | [29 empty] | Se realiza mantenimiento preventivo, se revisa transmisor Vaisala, y segun la referencia no es necesario realizar actualizacion de firmware, se calibra pluviometro, se realiza limpieza en general. | [9 empty] | Se calibra Pluviometro, se realiza limpieza en general, se verifica nivelacion de pluviometro, se verifican conexiones ok. | [15 empty] | marzo 8, 2023
2622504 | ESTACION PIUNTI IDEAM 2622504 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | CLM_C_PIUNTI_V2_20192904.CR8 | WAP - FGM | 94E066608 | 103 | 0:23 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 2023-02-03 12:00 | SE ADELANTA VISITA PARA ACTUALIZAR FIRMWARE AL TX V2.8 | -19 | 15324752 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-367 | KIP & ZONEN. CMP-3. 141643-Sensitividad 16.79uv/w/m^2 | CLM Compacta. Vaisala. WXT520. K492005. | CLM Compacta |  | CLM Compacta | Campbell Scientific. CR800. 4350 | Campbell Scientific. CH12R. 3785 | Campbell Scientific. TX312. 1652 | bp Solar. SX420J. I31103199BF1050 | Antena GPS: Marca:Trimble. Modelo: 48360-00. Serie: 13D50059 | Antena TX: Marca: Vaisala. Modelo: 443A. Serie: J09515 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 1.084,00 | 27,00 | 55,01 | 132,09 | 1,99 |  |  | 36,53 | 13,00 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 31,02 | 17.395,00 | 40.776,00 | 0,00 | 0 | 0 | [11 empty] | 13,33 | 13,11 | 13,33 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.50 MIN 2. 82 CANJ - 5.50 MIN 3. 83 CANJ- 5.58 MIN PVM OK. | [9 empty] | ESTACION PENDIENTE POR MODERNIZACION | [15 empty] | septiembre 22, 2022
2623002 | ESTACION SABANALARGA IDEAM 2623002 HC | 2023-07-02 12:00 | Preventivo |  | WAP | 943A77D6 |  | 0:56 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 2023-07-02 12:00 |  | 8 |  | 14471906 | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERATIVA. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-11-409 | [5 empty] | Vaisala-QML201C-J023003 |  | Vaisala-QST102-3-0308 | bp solar-SX420J-I31103199BF1060 | ANTENA TX VAISALA MODELO 443A S/N : J09509 | ANTENA GPS VAISALA MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,22 | [25 empty] | 39,40 | 13,30 | 13,22 |  | SE REALIZA INPECION GENERAL DE LA ESTACION, SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CAMBIA S.O. SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.56 MIN 2. 80 CANJ - 5.55 MIN 3. 78 CANJ - 5.50 MIN PVM - Calibrado | [9 empty] | No se cambia Sistema Operativo porcser un modelo QST 102-3 | [15 empty] | febrero 7, 2023
2623014 | ESTACION LA PLACITA IDEAM 2623014 HC | 2023-08-02 12:00 | Preventivo |  | WAP | 94E040E4 |  | 0:23 |  | 4/14/2023 12:00 p. m. | 2023-08-02 12:00 | SE ADELANTA VISITA PARA ACTUALIZAR FIMRWARE AL TX V2.8 | -65 | 15731820 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERATIVA |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-16-355. | [5 empty] | Vaisala-QML201C-H481021. | N/A. | Vaisala-QST102-3-0306. | bp solar-SX420J-I31103199BF106D. | ANTENA TX YAGI VAISALA MODELO 443A S/N : 481021 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,31 | [25 empty] | 32,00 | 13,40 | 13,31 |  | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, NO SE CAMBIA S.O. POR SER UN TRANSMISOR MOD. QST102-3, SE CALIBRA PVM. 1. 87 canj - 5.56 min 2. 86 canj - 5.55 min 3. 85 canj 5.50 min Pvm descalibrado, cambio prox. Visita. | [9 empty] | LA ESTACION QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIO. | [15 empty] | febrero 8, 2023
2623017 | ESTACION BRICEÑO IDEAM 2623017 HC | 2/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.abc | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 9435A72C | 173 | 0:27 | N\A | 1/29/2023 12:00 p. m. | 2/28/2023 12:00 p. m. | Retraso de la ejecucion del mantenimiento por visitas programadas a otras estaciones y vacaciones de funcionaris para este periodo. | 30 | 14471902 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion limpia sin vegetacion, grama podada, instrumentos y gabinete sin novedad. | N\A | N\A | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 18-410. | N\A | N\A | N\A | N\A | N\A | Vaisala. QML 201C. G272001. | N/A. | Vaisala. V1001200. 7092. | Vaisala. SX420J. I61104179C042E6. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,26 | [29 empty] | Se verifica nivel del pluviometro, se realiza calibracion 1. 82 tiempo 05:05:07, 2. 82 tiempo 04:59:46, 3. 81 tiempo 04:57:65, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se revisan conexiones, se actualiza firmware del transmisor Vaisala. | [9 empty] | Se verifica nivel del pluviometro, se realiza calibracion, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se revisan conexiones, se actualiza firmware del transmisor Vaisala. | [15 empty] | febrero 28, 2023
2623025 | ESTACION EL CARIBE IDEAM 2623025 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres | 9439E5BA | 167 | 0:52 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 2/22/2023 12:00 p. m. | Hernando y Carlos Mario en vacaciones, ,cambio fimware transmisores Vaisala | 23 | 14489136 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | 00-987 | [5 empty] | D521076 (vaisala) QML201 | CH100 1409 | V1001200 VAISALA 6662 | c1070522 6158772 BP SOLAR SX20U |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,37 | [8 empty] | 17,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 18,40 |  | 13,77 |  | Prueba PVM: 84C en 12m 10s, 84C en 12m 08s, se cambia fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 22, 2023
2623596 | ESTACION MATANZAS IDEAM 2623596 HC | 2023-12-01 12:00 | Preventivo | CLM_Matanzas_V4_20212601.CR1 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | 94A035A8 | 103 | 0:51 | N/A | 2023-12-01 12:00 | 2023-12-01 12:00 | Atendida a tiempo | 0 | 14235236 | N/A | No | [5 empty] | Para la realizacion del mantenimiento preventivo, se encuentra estacion en buenas condiciones de limpieza y roceria. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 14-805 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 141646 (Sensitivity 17.88) | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | Campbell Scientific-CR1000 S/N 67731 |  | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 1236 | Sun Wize Mod SW-S20P-K4 S/N 14000892 | GPS Trimble Mod 57861-20 S/N 11790514 | Antena TX Yagi Campbell 25316 S/N 1673 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 1.128,98 | 25,60 | 78,40 | 36,44 | 0,84 |  |  | 952,90 | 13,66 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,46 | 13,46 |  | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor con serial 1236, se descargan datos, se nivela piranometro y se realiza limpieza en general, la estacion queda en normal funcionamiento. | [9 empty] | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisa configuracion del transmisor con serial 1236, se descargan datos, se nivela piranometro y se realiza limpieza en general, la estacion queda en normal funcionamiento. | [15 empty] | octubre 26, 2022
2623597 | CLM PUERTO VALDIVIA | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | CLM_C_Valdivia_2018.cr8 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 9435324E | 173 | 0:26 | N/A | 2023-01-03 12:00 | 2023-02-03 12:00 | Se reprograma mantenimiento para el siguiente dia, por desplazamiento y ejecucion de mantenimiento en la estacion el Cedro en Yarumal y mal estado de la via. | 1 | 15019482 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion limpia, con instrumentos y gabinete en buen estado. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES P/L 11-370 | Serie 080648 CMP3 | 4840028 | N/A | N/A |  | CR800 Cambell Scientific serie 1959 | CH200 Cambell Scientific serie 3194 | TX312 Cambell Scientific serie 1073 | BP SOLAR MODELO SX 420J SERIAL 611033009BF0F29 | Antena de transmision Modelo 42070 | GPS 272120278 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 941,13 | 29,18 | 72,40 | 21,00 | 0,11 |  |  | 981,32 | 13,20 |  | 2,97 | [27 empty] | Se calibra Pluviometro 1. 81 tiempo 05:24:73, 2. 82 tiempo 04:58:62, 3. 81 tiempo 04:58:92, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se revisan conexiones. | [9 empty] | Se realiza mantenimiento preventivo, se calibra pluviometro 1 81 t 5:24:73, 2 82 T 4:58:62, 3 81T 4:58:92, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se verifican conexiones, se configura codigo de ciberseguridad del datalogger. | [15 empty] | marzo 2, 2023
2623598 | ESTACION PRESA ITUANGO IDEAM 2623598 HC | 3/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR_310_CLIM PRESA_ITUANGO_V20210728.CR300 | NORBERTO ALEXANDER AMEZQUITA ZAPATA | 9439153E | 137 | 0:50 | N/A | 2023-12-03 12:00 | 3/23/2023 12:00 p. m. | El ejecutor, se encontraba atendiendo otras OTs en el area de influencia de Hidroituango, en la actualizacion de firmware de transmisores Vaisala antes de la fecha de vencimiento del firmware que se encontraba vigente. | 11 | 15190997 |  | Sí | Ethernet | Freewave S/N 893-8682 | 10.24.252.70 |  |  | Estacion con mantenimieto preventivo, se encuentra limpia y con roceria reciente. | N/A | N/A | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 18-445 | Kipp Zonen Mod. CMP3 S/N 140730 (Sensitivity 17.79) | Climatologica Compacta Met Sens 600 S/N 19090035 | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | N/A | Climatologica Compacta Met Sens S/N 19090035 | Campbell Scientific-CR310 S/N 10186 | CH200 S/N 12216 | Campbell Scientific-TX 321-G S/N 2202 | CAMPBELL SCIENTIFIC MOD SP 50L S/N 0020505190316033227 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 159,70 | 31,48 | 51,47 | 349,40 | 3,39 |  |  | 153,90 | 13,18 | 0,00 | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 0 |  |  | 16,65 | 13,17 | 13,19 |  | Se realiza nivelacion de piranometro, se realiza prueba de calibracion del pluviometro con valvula de 300mm, resultados: 1. TIEMPO 05:11:19, CANGILONES 82. 2. TIEMPO 05:09:48, Cangilones 82, nivel del pluviometro se encuetra centrado dentro del circulo, se realiza limpieza en general de toda la estacion, se descargan datos, se veriffican conexiones. | 7/14/2022 12:00 p. m. | Wilson Aceros | No transmision | Transmisor bloqueado |  |  |  |  | Transmisor bloqueado por codigo de proteccion. | La estacion queda en funcionamiento acorde a lo establecido, limpia y con roceria reciente a vegetacion cercana para evitar interferencias, se realiza prueba de calibracion del pluviometro y se encuentra dentro de los parametros establecidos.
2623704 | ESTACION PUERTO VALDIVIA IDEAM 2623704 HC | 12/14/2022 12:00 p. m. | Preventivo |  | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 943724cc | 131 | 0:28 | 4.5108 | [6 empty] | Sí | [7 empty] | Vaisala Modelo QHR104-3 Serie 23907800 | [6 empty] | Campbell Scientific. CR-310. 31967 | Campbell Scientific. CH-200 S/N 12204 | Campbell Scientific. TX-321. 2200 | Campbell Scientific. SP50-L. 002050J190316029527. | [53 empty] | Lectura de mira | [25 empty] | diciembre 14, 2022
2623704 | ESTACION PUERTO VALDIVIA IDEAM 2623704 HC | 2023-02-02 12:00 | Preventivo |  | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 943724cc |  | 0:28 |  | 2023-02-02 12:00 | 2023-02-02 12:00 | OT atendida a tiempo | 0 |  | N\A | Sí | GPRS | HUAWEI AR500 SERIES, serie 21500103632SK6605312 Y AR502CG-L |  |  |  | Se encuentra estacion en optimas condiciones, limpia y sensores despejados de objetos que sesguen la medida. |  | Vaisala Modelo QHR104-3 Serie 23907800 | [5 empty] | N\A | Campbell Scientific. CR-310. 10120 | Campbell Scientific. CH-200 S/N 12204 | Campbell Scientific. TX-321. 2200 | Campbell Scientific. SP50-L. 002050J190316029527, 50w. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | [10 empty] | 12,90 | [25 empty] | 13,58 | 13,58 | 12,91 |  | Se realiza revision de la estacion en general, el radar se encuentra sin elementos que interfieran en la señal. | [9 empty] | Se revisa Status del transmisor, se encuentra con el led encendido en verde constante de transmitting, se reinicia transmisor y se engancha nuevamente, se revisa transmision ok, se descargan datos, se llena hoja de visita, se ajustan tornillos de borneras | [15 empty] | febrero 2, 2023
2623707 | ESTACION SA1 LA MARIA IDEAM 2623707 HC | 11/22/2022 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_v01.cr8 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 9435B45A | 173 | 0:28 | 0.93 mts | 10/31/2022 12:00 p. m. | 11/22/2022 12:00 p. m. | Se atendio visitas zona Riogrande2 | 22 | 13252212 | [7 empty] | La estacion se encuentra bien |  | QHR 104-3 Serial # 6196790 | 00-1071 | [5 empty] | CR800 1945 | 3801 (CH12R) | TX321 -G 1696 | c102041 2060345 marca solarex modelo sx10m |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,93 | 0,25 | [8 empty] | 12,55 |  | 2,99 | [15 empty] | 33,60 | 4,60 | 11,60 | [5 empty] | 14,35 | 12,70 | 12,99 |  | Se bajan datos, prueba PVM, se hace aforo mira 0.92 mts, caudal 4,19 m3/seg. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | noviembre 22, 2022
2623710 | ESTACION OLAYA IDEAM 2623710 HC) | 3/16/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_PVM_V01-Olaya-Ppal.CR8 | WAP-FGM | 9430431E | 27 | 0:05 | 4.9 | 3/13/2023 12:00 p. m. | 3/16/2023 12:00 p. m. |  | 3 |  |  | Sí | GPRS | Marca: Huawei. Modelo: AR502CG-L. SERIE: 21500103632SK6605335 Y AR502CG-L | 172.221.201.49 | 255.255.255.248 | 10.50.130.154 | ESRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDONEN OPTIMAS CONDICIONES |  | Campbell Scientific_CS 475A_38203822. | HYDROLOGICAL SERVICES TB3/0.01" S/N: 00-1064 | [5 empty] | CR 800 CAMPBELL SCIENTIFIC S/N: 43684, IP : 172.21.201.50 | CH 200 CAMPBELL SCIENTIFIC S/N: 6126 | TX 321 CAMPBELL SCIENTIFIC S/N: 1557 | ELECTRICAL RATING MODELO 90J S/N: D21606131208577 | INTERFACE CAMPBELL SCIENTIFIC NL 201 NETWORK LINK INTERFACE S/N: 5085 | ANTENA TX : CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 25316 S/N: 1667 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 58761-20 S/N: 13180263, | RADIO HUAWEI MODELO AR502. S/N: 21500103632SK6605335 Y AR502CG-L, IP : 172.21.201.49 | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 4,92 | 0,00 | [8 empty] | 13,44 | 0,00 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,78 | 1.591,00 | 40.776,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 | [8 empty] | 19,85 | 13,47 | 13,40 |  | SE BAJAN DATOS SE REALIZA AFORO MIRA = 4.90 MTS, CAUDAL = 1571.14 M3/SG. SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 5.47 MIN 2. 82 CANJ - 5.48 MIN 3. 82 CANJ - 5.45 MIN PVM OK | [9 empty] | LA ESTACION QUEDA OPERANDO OK. | [15 empty] | marzo 16, 2023
26237100 | LMN OLAYA RESPALDO | 3/16/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_V01-Olaya-Resp.CR8 | WAP-FGM | 94301362 | 219 | 0:02 | 4.9 | 3/13/2023 12:00 p. m. | 3/16/2023 12:00 p. m. |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO CS475A S/N: 35964974 | [6 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO CR800 S/N: 43678 | CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO CH200 S/N: 6127 | TX 320 GOES HDR S/N: 057390 | BP SOLAR. MODELO SX420J S/N: I31103199BF10E2 | ANTENA TX: VAISALA. MODELO: 443A. S/N: D13218 | AHTENA GPS: TRIMBLE. MODELO: 58761-20. S/N : 13180267 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 4,90 | [9 empty] | 13,57 | 2,00 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 | 658,00 | 40.776,00 | 1.783,00 | 2 | 5 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 39,00 | 10,00 | 116,00 | 1,00 | 0,00 | 4 | 31,00 | 18 | 20,10 | 13,55 | 13,54 |  | SE BAJAN DATOS | [9 empty] | ESTACION QUEDA OK. | [15 empty] | marzo 16, 2023
2701032 | ESTACION BOCATOMA G3 IDEAM 2701032 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | 943AD72E | 137 | 0:57 |  | 2/27/2023 12:00 p. m. | 2023-02-03 12:00 |  | 3 | 14984034 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hidrological service TB3/0,01 04-683 | [5 empty] | G211015 (vaisala) |  | 7066 (vaisala) | I 31103269BF09B3 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,75 | [19 empty] | 13,00 | [7 empty] | 13,70 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, Pruebaa PVM: 80C en11m 44s, 80C en 11m 50s, se actualiza fimware a l transmisor | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
2701034 | ESTACION MAZO IDEAM 2701034 HC | 2/27/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75b.adc | MJGG-AFZV | 943B53C0 | 137-131 | 0:58 |  | 2023-06-03 12:00 | 2/27/2023 12:00 p. m. |  | -7 | 15101327 |  | No | [5 empty] | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  |  | HS Hyquest solutions TB3/0.01 serie 21-682 | [5 empty] | VAISALA_QML 201L_403010 |  | VAISALA_V1001200_6650 | bp solar_SX 20U_C1070116-6135594 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,73 | [8 empty] | 24,50 | [16 empty] | 13,69 |  | 13,69 |  | Se chequea y verifica PVM (80-81-80), se actualiza firmware del TX, se descargan y borras de la DCP, se chequea TX. | [9 empty] | La estacion se deja en condiciones normales y operativa. | [15 empty] | febrero 27, 2023
2701036 | ESTACION CALDAS IDEAM 2701036 H | 10/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo |  | Sergio Cadena | 9436F05E |  | 0:28 | [7 empty] | No | [8 empty] | Hydrological services, TB3 | [5 empty] | Vaisala, QML201, E060506 | Campbell scientific, CH200, 4096 | Vaisala, V1001200, 6660 | Bp solar, SX20U, C1070118 6136121 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 19,30 | 13,20 | 13,30 |  | Se realiza el mantenimiento preventivo de la estacion. - Poda del pasto dentro de la estacion. - verificacion de conexiones dentro de la caja nema. - Toma de voltajes del panel solar y bateria. - Pruebas de calibracion pluviometro. - limpieza de equipos. | [25 empty] | octubre 27, 2022
2701037 | ESTACION FABRICATO IDEAM 2701037 HC | 2023-10-03 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 94394542 | 137 | 0:50 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 2023-10-03 12:00 | ACTUALIZAR FIMWARE TRANSMISOR | -11 |  | 15324744 | [6 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 00-994 | [5 empty] | VAISALA QML201 G341003 | Campbell ch100 3187 | VAISALA V1001200 7112 | SOLAREX SX10M 051801420 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,34 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 13,00 | [5 empty] | 19,80 | 13,30 | 13,60 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se cambia fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 10, 2023
2701053 | ESTACION ALTO SAN ANDRES IDEAM 2701053 HC | 3/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres | 9439F6CC | 137 | 0:52 |  | 2023-06-03 12:00 | 3/14/2023 12:00 p. m. | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | 8 | 15101324 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 00-1044 | [5 empty] | D521077 (vaisala) QML201L | 2680 (CH12R) | 6664 (vaisala) V1001200 | C1070522 6158843 modelo sx20u BP SOLAR |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,26 | [19 empty] | 12,80 | [5 empty] | 19,50 | 13,17 | 13,42 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, prueba PVM 82C en 12m 10s, 82C en 12m 05s | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 14, 2023
2701054 | ESTACION SANTA ROSA IDEAM 2701054 HC | 3/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75B.ADC | HAC CMUS | 943DB0FC | 103 | 0:34 |  | 2023-11-04 12:00 | 3/14/2023 12:00 p. m. | Actualizacion firmware | -28 | 15663355 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  |  | 08-1021 | [5 empty] | D444254 (serial por software)QML201L Vaisala | 1621 CH12R | 6649 Vaisala V1001200 | fw 97d11851637 panel 10 vatios solarex |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 9,56 | 13,40 | 13,60 |  | Se realiza prueba de pluviometro donde arroja 80 canjilones con 12,16minutos en promedio -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se realiza actualizacion de firmware, de descargan datos,se realuza prueba a pluviometro; se deja estacion transmitiendo. | [15 empty] | marzo 14, 2023
2701057 | ESTACION BARBOSA IDEAM 2701057 HC | 2/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP | 94A0A0CA | 131 | 0:56 |  | 2023-02-02 12:00 | 2/14/2023 12:00 p. m. |  | 12 | 14537936 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-1001. | [5 empty] | Vaisala-QML201L_S/N D403094. | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3794. | Vaisala_V1001200_S/N 6628. | Solarex-SX10M-S/N C1020411-2060059. | ANTENA GPS VAISALA MODELO SERIE BORRADA | ANTENA TX MODELO TELONISC TGA 200 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 18,20 | 13,40 | 13,48 |  | SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 81 CANJ - 5.55 MIN 2. 82 CANJ - 5.56 MIN 3. 82 CANJ - 5.57 MIN PVM CALIBRADO OK. | [9 empty] | ESTA PENDIENTE POR MODERNIZACION Y PINTURA DE LACESTACION | [15 empty] | febrero 14, 2023
2701059 | ESTACION EL CHAQUIRO IDEAM 2701059 HC | 4/25/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 9437412A | 167 | 0:29 |  | 2023-11-04 12:00 | 4/25/2023 12:00 p. m. | Se trabajo en estaciones zona influencia Riogrande2 | 14 | 15663343 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 18-413 | [5 empty] | H481048 (QML201C VAISALA) | 2115 (CH100) | 0313 (vaisala) modelo Qst102-3 | 051500300 20w (se borraron referencias) | [6 empty] | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 1,02 | [8 empty] | 13,35 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 1,00 | 0,50 | 13,30 | [5 empty] | 18,11 | 13,20 | 13,50 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, prueba PVM: 81C en 12m 33s, 82C en 12m 05s, se pinta base del PVM | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 25, 2023
2701060 | ESTACION GOMEZ PLATA IDEAM 2701060 HC | 2023-03-03 12:00 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943D259E | 103 | 0:32 |  | 2/27/2023 12:00 p. m. | 2023-03-03 12:00 |  | 4 | 14984044 | [7 empty] | La estacion se encontro normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 11-410 | [5 empty] | VAISALA QML201L D403045 | Campbell ch12r 2662 | VAISALA V1001200 6641 | BP SOLAR SX10M FW97D 12852213 Y FW97C 10846265 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 3,56 | [8 empty] | 13,12 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 18,33 | 13,30 | 13,40 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, Prueba PVM: 81C en 12m 09s, 82c en 12m 18s, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 3, 2023
2701070 | ESTACION HAITON | 10/25/2022 12:00 p. m. | Correctivo | RG_C_519.adc | FGM | 94A09550 | 103 | 0:56 |  | 11/25/2022 12:00 p. m. | 10/25/2022 12:00 p. m. | No hay transmision | -31 | 13454418 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES_TB3/0.01â€/P_97-342 | [5 empty] | Vaisala_QML 201C_G211039. | Campbell Scientific_CH12R_3809. | Vaisala_V1001200. Serie: 7056 | Solarex_SX10M_C1020411-2060333. |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,76 | [8 empty] | 13,44 | [25 empty] | 17,96 | 13,52 | 13,36 |  |  | 10/21/2022 12:00 p. m. | Carlos Andres Andrade | No llegan datos | No hay transmision | PTF. Falla transmision señal | I19. Falla comun, no transmite | B08. Desgaste | 0 | El tranmisor tiene las configuraciones, pero no transmite. | Se realiza cambio dei transmisor. Retirado: QST102-3. Serie: 0698. Instalado: V1001200. Serie: 7056 | [15 empty] | octubre 25, 2022
2701070 | ESTACION HAITON | 1/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | FGM | 94A09550 | 103 | 0:56 |  | 1/23/2023 12:00 p. m. | 1/20/2023 12:00 p. m. | Se atendio antes de la fecha programada para revisar un problema de erocion presentado en uno de los talud donde estavinstalada la estacion | -3 | 14537938 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES_TB3/0.01â€/P_97-342 | [5 empty] | Vaisala_QML 201C_G211039. | Campbell Scientific_CH12R_3809. | Vaisala_V1001200. Serie: 7056 | Solarex_SX10M_C1020411-2060333. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,44 | [25 empty] | 17,10 | 13,50 | 13,42 |  | Se bajan datos al computador, se borran logfs. Se calibra pvm, 1. 85 can - 05.55 min, 2. 85 can - 06 min y 3. 86 can - 5.58 min. Pvm descalibrado cambio prox. Visita. | [9 empty] | ESTACION MUY BIEN MANTENIDA. | [15 empty] | octubre 25, 2022
2701073 | ESTACION MEDINA IDEAM 2701073 HC | 2023-10-03 12:00 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 9437525C | 167 | 0:29 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 2023-10-03 12:00 | Actualizacion Fimware transmisores vaisalas. | -11 | 15324738 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/0.01 11-365 | [5 empty] | VAISALA QML201 L D403009 | Campbell ch100 2119 | VAISALA V1001200 6633 | 51500280 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,43 | [8 empty] | 19,00 | [10 empty] | 12,90 | [5 empty] | 18,70 | 13,40 | 13,67 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, prueba PVM: 81C en 12m 12s, 82C EN 12m 11s, se actualiza fimware al transmisor | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 10, 2023
2701074 | ESTACION BELMIRA IDEAM 2701074 HC | 2023-09-03 12:00 | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943E31E6 | 103 | 0:35 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 2023-09-03 12:00 | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -12 | 15324734 | [7 empty] | La estacion se encontro normal |  |  | 02-352 | [5 empty] | D521089 (vaisala) | CH12R 1641 | 6657 (VAISALA) | FW97D12852444 SOLAREX DE 10 VATIOS |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,26 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,80 | [5 empty] | 17,88 | 13,30 | 13,31 |  | Se bajan datos,se hace prueba PVM: 81C en 12m 06s, 81C en 12m 02s, se resetea DCP, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 9, 2023
2701094 | ESTACION SAN BERNARDO IDEAM 2701094 HC | 2/22/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | 943774B0 | 167 | 0:29 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 2/22/2023 12:00 p. m. | Vacaciones,calamidad domestica | 23 | 14489142 | [7 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  |  | 00-1002 | [5 empty] | VAISALA QML201C H481013 | CH100 2110 | QST102-3 VAISALA 0311 | BP SOLAR SX10M c1050310 2495152 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,27 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 19,51 | 13,40 | 13,60 |  | Se bajan datos prueba PVM 84 C en 12m, 12m 10s; se resetea DCP | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 22, 2023
2701100 | ESTACION CAJAMARCA IDEAM 2701100 HC | 2/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP | 9437D448 | 131 | 0:39 |  | 2/27/2023 12:00 p. m. | 2/16/2023 12:00 p. m. |  | -11 | 14984072 |  | No | [5 empty] | ESRACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 00-981. | [5 empty] | Vaisala- QML201C-G272157. | Campbell Scientific-CH12R-3799. | Vaisala-V1001200-7062. | bp solar-SX10M-C1050723-2888613. | ANTENA TX TELONIC TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120251 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 19,80 | 13,50 | 13,47 |  | SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 71 CANJ - 6.00 MIN 2. 69 CANJ - 5.58 MIN 3. 70 CANJ - 6.02 MIN PVM DESCALIBRADO SE RETIRA. PVM RETIRADO S/N: 00-981 PVM INSTALADO S/N: 00-1075 | [9 empty] | PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
2701100 | ESTACION CAJAMARCA IDEAM 2701100 HC | 3/29/2023 12:00 p. m. | Correctivo | RG_C_519.adc | WAP - FGM | 9437D448 | 167 | 0:39 |  | 3/29/2023 12:00 p. m. | 3/29/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15692405 |  | No | [5 empty] | ESTACION CON PROBLEMAS DE TX |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 00-981. | [5 empty] | Vaisala- QML201C-G272157. | Campbell Scientific-CH12R-3799. | Vaisala-V1001200-7106 | bp solar-SX10M-C1050723-2888613. | ANTENA TX TELONIC TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 271120251 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,47 | [25 empty] | 16,20 | 13,60 | 13,47 |  |  | 3/24/2023 12:00 p. m. | JUAN ALEJANDRO RUIZ | LA ESTACION NO TRANSMITE | PROBLEMAS DE TX | PTF. FALLA TRANSMISION | I11. FATIGA. | B08. DESGASTE O ROTURA ESPERADA | TRANSMISOR VAISALA MOD. V1001200 S/N 7106 | La DCP no tiene comunicacion con el transmisor. No lo reconoce. | SE BAJAN DATOS, SE RETIRA TX VAISALA MOD. V 1001200 S/N : 7062 Y SE INSTALA S/N: 7106, PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
2701101 | ESTACION ALTO DE LA SIERRA IDEAM 2701101 HC | 2023-09-03 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943767C6 | 167 | 0:29 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 2023-09-03 12:00 | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -12 | 15324746 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 00-990 | [5 empty] | VAISALA QML201C G211041 | Campbell ch100 2118 | VAISALA V1001200 7086 | GINGLY SOLAR 0518011420 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,45 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 19,60 | 13,20 | 13,30 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, prueba PVM: 81C en 12m 26s, 81C en 12m 09s, se actiualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 9, 2023
2701102 | ESTACION EL SILENCIO IDEAM 2701102 HC | 4/13/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_ C_519.adc | WAP-FGM | 94390648 | 173 | 0:56 |  | 3/17/2023 12:00 p. m. | 4/13/2023 12:00 p. m. | POR PARO MINERO FUE IMPOSIBLE IMGRESAR A LA ZONA. | 27 | 15266311 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P # 97-353 | [5 empty] | Vaisala-QML201C-G272002. | Campbell Scientific-CH100-4093. | Vaisala-V1001200-7091. | bp solar-SX20U-C1060819-5436725. | ANTENA TX VAISALA MODELO 420-70 S/N: 6A41280 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57681-20 S/N: 05270053 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 18,69 | 13,57 | 13,42 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZAVFIRMWARE AL TX V2.8 SE CALIBRA PVM. 1. 90 CANJ - 06.00 MIN 2. 89 CANJ - 06.00 MIN 3. 88 CANJ - 06.00 MIN PVM DESCALIBRADO. | [9 empty] | PENDIENTE DE AUTOMATIZACION DE LA ESTACION. CAMBIO DE PV PROXIMA VISITA. | [15 empty] | abril 13, 2023
2701103 | ESTACION MINA LA VIBORITA IDEAM 2701103 HC | 2/16/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP-FGM | 94A0D65A | 131 | 0:57 |  | 2/13/2023 12:00 p. m. | 2/16/2023 12:00 p. m. |  | 3 |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 11-411. | [5 empty] | Vaisala-QML201C-G272012. | Campbell Scientific. CH100. 1419. | Vaisala-V1001200 s/n-7110. | bp solar-SX20U-C1070301-6142295. | ANTENA TX VAISALA MOD. 420-70 S/N: 5A35650 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 272120262 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,50 | 13,30 | 13,29 |  | SE VAJAN DATOS, SE ACTULUZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 80 CANJ - 5.58 MIN 2. 80 CANJ - 6.00 MIN 3. 80 CANJ - 5.56 MIN. PVM CALIBRADO OK. | [9 empty] | ESTA PENDIENTE POR MODERNIZAR LA ESTACION | [15 empty] | febrero 15, 2023
2701103 | ESTACION MINA LA VIBORITA IDEAM 2701103 HC | 3/31/2023 12:00 p. m. | Correctivo |  | WAP-FGM | 94A0D65A | 103 | 0:57 |  | 3/31/2023 12:00 p. m. | 3/31/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15692400 |  | No | [5 empty] | LA ESTACION SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO LOCATIVAMENTE |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES- TB3/0.01â€/P- 11-411. | [5 empty] | Vaisala-QML201C-G272188 | Campbell Scientific. CH100. 1419. | Vaisala-V1001200-7110. | bp solar-SX20U-C1070301-6142295. | ANTENA TX VAISALA MODELO420/70 S/N: 5A35650 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 272120262 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 17,30 | 13,23 | 13,20 | 5,00 |  | 3/24/2023 12:00 p. m. | JUAN ALEJANDRO RUIZ | LA ESTACION NO TRANSMITE | ESTACION CON PROBLEMAS DE TX | PTF SIN TX | I20 EQUIPO EN CORTO | B12 DESCONOCIDO | DCP VAISALA MOD. QML201C S/N: G272188 | DCP EN CORTO | SE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM. 1. 80 CANJ - 5.57 MIN 2. 80 CANJ - 5.55 MIN 3. 80 CANJ - 5.57MIN PVM OK. SE RETIRA DCP VAISALA MODELO QML201C S/N: G272012 Y SE INSRALA S/N: G272188 | [15 empty] | marzo 30, 2023
2701108 | ESTACION LA SIRENA IDEAM 2701108 HC | 3/31/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RGDQ5M.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943643D0 | 173 | 0:29 |  | 2/27/2023 12:00 p. m. | 3/31/2023 12:00 p. m. | CAMBIO DE FIMWARE ESTACIONES VAISALA | 32 | 14984046 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 00-1047 | [5 empty] | QML201 H481031 | 3816 (CH12R) | Vaisala QST102-3 0314 | C1060819 5436305 modelo sx20m BP Solar |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,30 | [19 empty] | 13,00 | [5 empty] | 19,60 | 13,30 | 13,50 |  | No permitio bajar datos,prueba PVM: 83C en 12m 39s, 84C en 12m 30s, se resetea DCP. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 31, 2023
2701115 | ESTACION EL ASTILLERO IDEAM 2701115 HC | 10/28/2022 12:00 p. m. | Preventivo |  | Sergio Cadena | INF |  | 0:28 | [7 empty] | No | [22 empty] | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | [40 empty] | R | [25 empty] | octubre 28, 2022
2701116 | ESTACION EL TURURO | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  |  | 943804B2 |  | 0:40 | [16 empty] | Hydrological Services | [62 empty] | E | [9 empty] | D | [15 empty] | febrero 23, 2023
2701118 | ESTACION LOS ATAJOS IDEAM 2701118 HC | 3/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | HAC CMUS | 943817C4 | 167 | 0:40 |  | 2023-11-04 12:00 | 3/14/2023 12:00 p. m. |  | -28 | 15663347 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  |  | 14-803 | [5 empty] | QML201C G211037 (VAISALA) | 3190 (ch100) | V1001200 7082 (VAISALA) | BP SOLAR SX20U C1060819 5436740 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 10,04 | [34 empty] | 13,89 | 13,89 | 12,88 |  | Se realiza prueba a pluviometro arrojando los siguientes datos :82 canjilones en 12.23 -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se hace actualizacion de firmware, se bajan datos y se deja la estacion transmitirendo correctamente. | [15 empty] | marzo 14, 2023
2701472 | ESTACION LA BRAMADORA IDEAM 2701472 HC | 2/16/2023 12:00 p. m. | Preventivo | WAP | WAP | 9437F2A4 | 131 | 0:40 |  | 2023-02-02 12:00 | 2/16/2023 12:00 p. m. |  | 14 | 14537934 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P_S/N 08-884. | [5 empty] | Vaisala_QML201C_S/N G211009. | Campbell Scientific_CH 200 S/N 9821. | Vaisala-V1001200-S/N 7060. | SUNWISE MODELO SW-S20P S/N 11001149. | ANTENA TX VAISALA MOD. 443A S/N: D43202 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELONBORRADOS |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [34 empty] | 14,80 | 13,30 | 13,38 |  | SE BAJAN DATOS, SE ACTUALIZA FIMWARE AL TX V2.8, SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 6.00 MIN 2. 80 CANJ - 5.56 MIN 3. 83 canj - 5.58 min Pvm calibrado ok. | [9 empty] | ESTACION PENDIENTE POR MODERNIZACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
2701483 | ESTACION EL GUAMO IDEAM 2701483 HC | 2/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP | 94A0E3C0 |  | 0:57 |  |  | 2/15/2023 12:00 p. m. |  |  |  |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES. -TB3/0.01â€/P.-00-1070. | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_ 1955. | Campbell Scientific_CH100_4101. | Campbell Scientific_TX312_1656. | bp solar. SX20U. C1060819-5436794. | ANTENA TX XAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 420-70S/N : 6A41275 | ANTENA GPS TRIMBLE S/N 057008 |  |  | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,09 |  | 3,52 | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | [19 empty] | 18,60 | 13,12 | 13,09 |  | SE BAJAN DATOS, SE CALIBRA PVM. 1. 82 CANJ - 6.00 MIN 2. 82 CANJ - 6.02 MIN 3. 82 CANJ - 5.58 MIN PVM OK. | [9 empty] | ESTACION PENDINTE POR MODERNIZACION. | [15 empty] | febrero 15, 2023
2701501 | ESTACION EL ROBLE IDEAM 2701501 HC | 2023-08-03 12:00 | Preventivo | CLM_A_El-Roble_V3_20192904.CR1 | WAP - FGM- FABIAN | 94A076A2 | 103 | 0:52 |  | 1/18/2023 12:00 p. m. | 2023-08-03 12:00 | ELECTRNICO RESPONSABLE DE LA ZONA EN VACACIONES Y CALAMIDAD DOMESTICA | 49 | 14004618 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 06-437 | Kipp & Zonnen-CMP3-Sensibilidad 16_55-S/N 090996 | Vaisala-HMP155_S/N H4830014 | Young-05106-S/N 91090 | Novalinx Modelo 255-100-S/N 0602 | Marca: Vaisala. Modelo: PTB110-1A0AB. Serie: K4810009 | Campbell Scientific-CR1000-S/N 52309 | Campbell Scientific-CH 200-S/N 10054 | Marca: Campbell Scientific. Modelo: TX312. Serie: 1654 | Marca: Sun Wize. Modelo: SW-S20P-K4. Serie: S20P-14000917 | ANTENA TX TGA 200 TELONICS | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: D5270060 |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 206,29 | 19,86 | 95,61 | 99,27 | 0,91 |  | 149,01 | 25,55 | 13,45 | 0,00 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,09 | 49.524,00 | 3.966,00 | 1,00 | 0 | 4 | 0,00 | 3,00 | [9 empty] | 19,32 | 13,72 | 13,71 |  | SE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM 1. 71 CAN - 5.47 MIN 2. 73 CANJ - 6.01 MIN 3. 74 CANJ - 6.00 MIN PVM CON PROBLEMAS SE RETIRA S/N : 00-1048 Y SE INTALA S/N: 06-437 | [9 empty] | PENDIENTE POR MODERNIZAR, PENDIENTE POR MANTENIMIENTO GENERAL Y PINTURA EN LA TORRE. Cambio del pluviometro porque no cuenta todos los tips. Retirado: 00-048. Instalado: 06-437. | [15 empty] | marzo 8, 2023
2701514 | ESTACION EMBALSE P2 PPAL IDEAM 2701514 HC | 2023-10-03 12:00 | Preventivo | CLM_A_LM_V06_20210415.CR1 | WAP - FGM | 943B40B6 | 137 | 0:58 | 919.02 | 1/18/2023 12:00 p. m. | 2023-10-03 12:00 | ELECTRONICO DE LA ZONA EN VACACIONES Y CALAMIDAD DOMESTICA | 51 | 14304612 |  | Sí | Ethernet | Marca: Campbell Scientific. Modelo: NL121. Serie: 3054 |  |  |  | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Radar Vega Puls 68-Type PS68_XXK1F2SSNXX-S/N 29028715 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-1065 | Kip & Zonen. CMP3. 140729. Sensibilidad 16.98 UV/W/M^2. | Vaisala Modelo HMP155 Serie K4810040. | Young-05106-S/N 81448. | Novalinx-255-100-S/N 0227 | Marca: Vaisala. Modelo: PTB110. Serie:H4830006 | Campbell Scientific-CR1000-S/N 68496 | Campbell Scientific-CH12R-S/N 3793 | Campbell Scientific-TX 312- HDR GOES TRANSMITTER-S/N 1218 | Marca: bp solar. Modelo: SX420-J. Serie: I31103199BF77B5 | Antena GPS. Marca: Trimble. Modelo: 57861-20. Serie: 28560079 |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 919,03 | 0,00 | 552,07 | 24,30 | 67,85 | 116,53 | 3,71 |  | 144,98 | 11,61 | 12,88 | 18,00 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 31,55 | 43.445,00 | 3.966,00 | 10,00 | 0 | 0 | 3,00 | 1,00 |  | 37,00 | 16,00 | 120,00 | 1,00 | 0,00 | 4 | 31,00 | 18 | 14,48 | 12,73 | 12,92 |  | SE BAJAN DATOS SE CALIBRA PVM 1 = 80T. 05M: 45S. 2 = 81T. 05M: 43S. 3 = 80T. 05M: 55S. | [9 empty] | ESTACION. OK | [15 empty] | marzo 10, 2023
2701517 | ESTACION MEDELLIN IDEAM 2701517 HC | 10/27/2022 12:00 p. m. | Preventivo | ClM_CV20210224_CLIMAVUE_CH200.cr800 | Sergio Cadena | N/A | N/A | N/A | 0 | 10/28/2022 12:00 p. m. | 10/27/2022 12:00 p. m. | Se ejecuto en conjunto a otras estaciones cercanas | -1 | 12615969 | N/A | Sí | RF | General electri, MDS Orbit MCR |  |  |  | Estacion en correcto funcionamiento, se observa suciedad por la contaminacion de los vehiculos en el centro de la ciudad. | N/A | N/A | Hidrological Services, TB3/0.01, 02-363 | Kipp & Zonnen, CMP6, 140504 | Campbell scientific, ClimaVUE50, VUE500001070 | Campbell scientific, ClimaVUE50, VUE500001070 |  |  | Campbell scientifi, CR800, 4348 | Campbell scientific, CH200, 12203 | General electric, MDS | 50J-V, 002050J180410014219 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 25,00 | 73,00 | 198,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 823,00 | 13,20 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [22 empty] | Pruebas de calibracion pvm | [9 empty] | La estacion queda en correcto funcionamiento. Despues de las revisiones y mantenimientos ejecutados. | [15 empty] | octubre 27, 2022
2701518 | ESTACION G2D EMBALSE TR PPAL IDEAM 2701518 HC | 2023-12-05 12:00 | Preventivo | CLM_A_LMX2_V01.cr1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943C3412 | 103 | 0:27 | 71,33 | 3/14/2023 12:00 p. m. | 2023-12-05 12:00 | Fimware estaciones Vaisala, actualizacion tecnologica en:TC-12,TC-4, G-6,RG-6. | 59 | 15214770 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL121 3052 | 10.24.248.4 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra funcionando normal. |  | campbell 475A001 SERIAL 38203821 | 18-317 | 140731 | K4810051 (HMP155) | 40562 (young) | NOVALINS 255-100 1060 | vaisala ptb110 d4110037 | 3119 (cr1000) | 2114 (ch100) | 1241 (TX321) | BP solar sx20u serial c1070116 6135566 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 71,33 | 0,25 | 570,80 | 20,90 | 88,40 | 255,00 | 0,70 |  | 157,00 | 824,80 | 13,00 |  | 3,42 | [6 empty] | 27,00 | [8 empty] | 33,10 | 1,00 | 11,60 | [5 empty] | 18,60 | 13,00 | 13,10 |  | Se bajan datos, prue a PVM: 82C 12 m 14s, 81C en 12m 11s, se ajusta nivel radar en 2,5 cms acorde a la mira 71,33 radar 71, 305 . | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | mayo 12, 2023
2701522 | ESTACION SAN PEDRORG10 LAYE IDEAM 2701522 HC | 2023-11-04 12:00 | Preventivo | CLM_A_LMM.CR1 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943C2764 | 103 | 0:27 | 0,69 | 2023-05-02 12:00 | 2023-11-04 12:00 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA , ACTUALIZACION TECNOLOGICA EN TC-4,TC-12,G-6, RG-6 | 65 | 14567371 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra limpia y operando bien |  | Vega modelo PULS61390 serial 21277302 | Hidrologycal service model TB3/0_01 00-983 | Kipzonem cmp3 serial 80651 | Vaisala hmp155 k4810042 | Young 91095 | Novalynx 1061 | VAISALA PTB110 H4830007 | cr1000 serial 3116 | CH12R serial 1631 | tx321G serial 1907 | fw97a10834630 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,64 | 0,51 | 478,00 | 15,05 | 96,25 | 92,50 | 2,20 |  | 180,55 | 765,48 | 13,30 |  | 3,46 | [27 empty] | Se bajan datos, aforo mira 0,64 mts caudal 3,28 m3/seg, prueba PVM: 81C en 13m 15 s,81C en 12m 37s. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 11, 2023
2701523 | ESTACION CUCURUCHO IDEAM 2701523 HC | 4/25/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CLM_AV2.CR1 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943C4282 | 103 | 0:27 |  | 2023-11-04 12:00 | 4/25/2023 12:00 p. m. | SE trabajo en estaciones zona influencia Riogrande | 14 | 15663351 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra fuuncionando normal |  |  | TB-3/0_01 HYDROLOGICAL SERVICE Serial 11-408 | MODELO CNP3 MARCA KIPZONEN SERIAL 090998 | HMP155 SERIAL P2850207 | JOUNG 91103 | Movalinx MODELO 255-100 SERIAL 770 | MODELO PTV1101B1AB SERIAL H4830004 | Campbell CR 1000 serie 51981 | Cambell ch12R s/n 3389 | Campbell tx-312 -1660 | solarex msx10 I0011201698667 |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 508,00 | 7.622,00 | 153,00 | 84,10 | 151,00 | 3,85 |  | 172,00 | 751,00 | 13,37 |  | 3,42 | [6 empty] | 3.237,40 | [8 empty] | 37,40 | 7,40 | 12,70 | [5 empty] | 18,41 | 13,25 | 13,50 |  | Se bajan datos, prueba PVM 82C en 12m 30s, 82C en 12m 27s | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 25, 2023
2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 2022-09-12 12:00 | Preventivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 2022-09-12 12:00 | 2022-09-12 12:00 | Se atiende a tiempo | 0 | 13850351 | N/A | Sí | Ethernet | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Se encuentra estacion en buenas condiciones pero sucia por escremento animal. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | SN 500 APOGGE RADIACION SERIAL 1126 | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 CLIMATOLOGICA COMPACTA | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N 1865 | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMAHAN 80w S/N CS5C P650860607 | GOS TRIMBLE SERIE 28560074 | ANTENA TX, CAMPBELL SERIE 1651 | ANTENA OMNI DE 900 MHz REFERENCIA P2Q-012U-PRO DE 12 DBI |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 613,10 | 22,87 | 73,63 | 275,60 | 2,00 |  |  |  | 13,50 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 23,09 | [16 empty] | 19,13 | 13,50 | 13,50 |  | Se realiza limpieza en general, se verifican anclajes de la estacion flotante, se encuentran en buen estado, se realiza limpieza de los instrumentos, se descargan datos, todo se encuentra en optimas condiciones de operacion. | [9 empty] | Se realiza limpieza en general, se verifican anclajes de la estacion flotante, se encuentran en buen estado, se realiza limpieza de los instrumentos, se descargan datos, todo se encuentra en optimas condiciones de operacion. | [15 empty] | diciembre 9, 2022
2701598 | ESTACION LA ISLA IDEAM 2701598 HC | 2023-06-03 12:00 | Preventivo | CLM_COMPACTA_V02_20200310.CR6 | Norberto Alexander Amezquita Zapata* | 943BB032 | 103 | 0:26 | N/A | 2023-07-03 12:00 | 2023-06-03 12:00 | Atendida un dia antes por disponibilidad de transporte fluvial en el embalse de Porce II | -1 | 15114032 | N/A | Sí | RF | Freewave S/N 893-8526 | 10.24.248.27 |  |  | Mantenimiento preventivo de la estacion CLM la isla, se encuentra con mucho escremento animal, pero en buenas condicion estructural y de funcionamiento. | N/A | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | SN 500 APOGGE RADIACION SERIAL 1126 | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | N/A | LUFFT S/N 6650A-IPS137 Climatologica Compacta | CAMPBELL CR6 SERIES 7623 | CH200 S/N 1865 | CAMPBELL TX 321 1549 | CARMANAH 80w S/N CS5C P650860607, ELECTRICAL RATING 20w S/N D316053011986 | GPS TRIMBLE SERIE 28560074 | Antena TX, Campbell serie 1651 | Antena Omni de 900 MHz Referencia P2Q-012U-PRO de 12 dbi |  | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | 362,10 | 22,98 | 76,70 | 255,80 | 0,94 |  |  | 13,00 | 13,43 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | [7 empty] | 153 |  |  | 16,58 | 13,18 | 13,18 |  | Se realiza revision de la estacion, limpieza en general se verifican cuerdas de anclaje, encontrandolas bien, se verifican conexiones y voltaje de bateria, se descargan datos, las canecas y la estructura como medio flotante no presentan novedad. | [9 empty] | Se verifica funcionamiento de la estacion en general, se revisan configuraciones, se descargan datos y se realiza limpieza en general, se revisan las lineas de anclaje cuenta con 3 en el momento.
2701706 | ESTACION RG7 EL BOTON IDEAM 2701706 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | 943C51F4 | 103 | 0:27 |  | 3/21/2023 12:00 p. m. | 2/23/2023 12:00 p. m. | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -26 | 15324748 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hidrological service TB3/0,01 18-315 | [5 empty] | VAISALA G211029 | Campbell ch12r 3807 | VAISALA V1001200 7079 | Bp soplar c1020411 2060294 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,00 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | 12,00 | [5 empty] | 14,25 | 12,90 | 13,30 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, Calbracion PVM: 82C en 11m 50s, 82C en 11m 54s, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 23, 2023
2701709 | ESTACION RM7 PIEDRAS BLANC IDEAM 2701709 HC | 3/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RAD_V20210326.CR1X | MJGG-AFZV | 943184FA | 219-131 | 0:02 | 0.29 | 2023-01-04 12:00 | 3/28/2023 12:00 p. m. |  | -4 | 15508044 |  | Sí | RF | Radio general electric | 10.14.68.67 | 255.255.255.192 | 10.14.68.126 | La estacion se encontro en buenas condiciones y operativa |  | VAISALA_QHR104_29028707 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000X_S/N 5946 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1877 | Cmpbell Scientific_ TX 320_ S/N 057331 | VOLSTAR_VLT 175 -M de 175w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,29 | [9 empty] | 13,47 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | [20 empty] | 17,75 | 13,55 | 13,48 |  | Se realiza mantenimiento preventivo, se verifica mira vs radar, se realiza aforo con molinete, se verifica funcionamiento general de la estacion. | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion. | [15 empty] | marzo 28, 2023
2701709 | ESTACION RM7 PIEDRAS BLANC IDEAM 2701709 HC | 2023-06-01 12:00 | Preventivo | RAD_20210326.CR1X | MJGG-AFZV | 943184FA | 219-131 | 0:02 | 0.31 | 2023-01-01 12:00 | 2023-06-01 12:00 |  | 5 | 14044854 |  | Sí | RF | GE MDS 3017835 | 10.14.68.67 | 255.255.255.192 | 10.14.68.126 | La estacion se encontro en condiciones normales y operativa |  | VAISALA_QHR104_29028707 | [6 empty] | Campbell Scientific_CR1000X_S/N 5946 | Campbell Scientific_CH200_S/N 1877 | Cmpbell Scientific_ TX 320_ S/N 057331 | VOLSTAR_VLT 175 -M de 175w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,32 | [9 empty] | 12,62 | 0,00 | 3,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 33,60 | 22,50 | 12,10 | 1,00 |  | 0 | 0,00 | 0 | 15,82 | 13,32 | 13,12 |  | Se realiza mantenimento preventivo, se realiza aforo con molinete, se verifica mira vs radar, se descargan datos de la DCP, se realiza verificacion de perfil,BM,pendiente hidraulica | [9 empty] | La estacion se deja en normal operacion | [15 empty] | enero 6, 2023
2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 2/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRARG.859.adc | Carlos Torres, Hernando Alonso Castrillon | 943DA38A | 103 | 0:33 | 0,735 | 2023-06-02 12:00 | 2/21/2023 12:00 p. m. | Calamidad Domestica | 15 | 14820781 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | [5 empty] | QML201 G272188 (VAISALA) | 1635 (ch12R) | V1001200 7106 (VAISALA) | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,73 | 0,51 | [8 empty] | 12,92 | [17 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,10 | [5 empty] | 18,30 | 13,10 | 13,19 |  | Cambio tecnologico se retira la estacion Vaisala y se instala tx325 300002051, CR300 25366, CH200 12195, | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 21, 2023
2701712 | ESTACION G6 RIONEGRITO IDEAM 2701712 HC | 4/27/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943DA38A | 103 | 0:33 | 0,905 | 4/23/2023 12:00 p. m. | 4/27/2023 12:00 p. m. |  | 4 | 15849563 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475a serial 38203815 | 18-412 | [5 empty] | Campbell CR300 serial 25366 | Campbell CH200 serial 12195 | Campbell TX325 300002051 | solarex ms10x fe 97d 11866119 (10 vatios) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,91 | 0,25 | [8 empty] | 13,19 |  | 3,40 | [6 empty] | 16,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,40 | [5 empty] | 18,30 | 13,10 | 13,19 |  | Se bajan datos, se carga sistema operativo version 10,07 a la DCP, se ha e aforo mira 0 ,885 mt caudal 4 ,76 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 27, 2023
2701713 | ESTACION G8 PALMICHAL IDEAM 2701713 HC | 2023-09-05 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943D36E8 | 103 | 0:33 | 0,43 | 3/14/2023 12:00 p. m. | 2023-09-05 12:00 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACION TECNOLOGICA TC-12, TC-4,G-2,RG-6,G-6. | 56 | 15214767 |  | Sí | GPRS | HUAWEY AR502CG-L 21500103632SK6605320YAR502 | 169.254.67.85 | 255.255.255.0 | 0.0.0 | La esta ion se encuentra normal |  | Vaisala modelo QHR104-3 serial 23907804 | 21-680 hidrologi cal service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | Campbell cr310 10194 | 12225 (CH 200) campbell scientific | Campbell tx325 300001621 | Electrical Rating 50j-v 00240050j2003080430124 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,33 | 0,25 | [8 empty] | 13,15 |  | 3,40 | [6 empty] | 35,00 | [8 empty] | 1,25 | 0,50 | 13,44 | [5 empty] | 20,80 | 13,50 | 13,54 |  | Se Bajan datos, se actualiza sistema operativo a DCP CR310, se hace aforo: mira 0.33 mts caudal 8.64 m3/ seg,prueba calibracio PVM 82C en 12m 81C en12m05s, chequeo BM, seccion transversalsensor, pendiente hidrahulica | [9 empty] | La estacionqueda operativa. | [15 empty] | mayo 9, 2023
2701714 | ESTACION RG8A CANAL RG IDEAM 2701714 HC | 11/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01.Cr8 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943CD7E0 | 103 | 31:10 | 1,60 | 8/30/2022 12:00 p. m. | 11/24/2022 12:00 p. m. | Traslado PVM Entrerrios,aforos vertimiento Miraflores | 86 | 12078083 |  | No | [5 empty] | La estac ion se encuentra normal |  | VEGA UHR104-3 29028708 | [6 empty] | campbell cr800 serial 43687 | CH 12r 1652 | CAMPBELL TX312 SERIAL 1082 | bp solar SX20U C1060819 5436791 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,60 | [9 empty] | 13,26 |  | 3,45 | [6 empty] | 17,00 | [8 empty] | 37,50 | 9,40 | 12,90 | [5 empty] | 19,70 | 13,28 | 13,28 |  | Se bajan datos, se verifica nivel, el 31 de octubre se cambio bateria. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | noviembre 24, 2022
2701714 | ESTACION RG8A CANAL RG IDEAM 2701714 HC | 2023-12-04 12:00 | Preventivo | LM_V01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943cd7e0 | 103 | 1:42 | 31 10 | 2/26/2023 12:00 p. m. | 2023-12-04 12:00 | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACION TECNOLOGICA TC-12,TC-4, RG-6, G-6 | 45 | 14968906 | [7 empty] | La estacion se en uentra funcionando normal |  | VEGA UHR104-3 29028708 | [6 empty] | campbell cr800 serial 43687 | Campbell ch12r 1652 | CAMPBELL TX312 SERIAL 1082 | bp solar sx20u c1060819 5436791 |  |  |  |  | Sí |  |  |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 21,00 | [9 empty] | 13,25 |  | 3,46 | [6 empty] | 18,00 | [8 empty] | 36,90 | 8,90 | 12,92 | [5 empty] | 18,70 | 13,35 | 13,35 |  | Sebajan datos, aforo mira 0,21 mts caudal 0,330 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 12, 2023
2701735 | ESTACION RMS14 YARUMITO IDEAM 2701735 HC | 2023-12-04 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_V03_TX32Z5_CH200_Yarumito.CR300 | WAP - FGM | 943544DE | 173 | 0:26 | 1.45 | 4/14/2023 12:00 p. m. | 2023-12-04 12:00 |  | -2 | 15731834 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado. |  | Vaisala. QHR 104-3. Serie: 23907795 | [6 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10121 | Campbell Scientific. CH200. 12211 | Campbell Scientific. TX325. 300002010 | Electrical Rating. 50J-V. 00227050J2008020031 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 SIN SERIE | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210169 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,45 | [9 empty] | 12,94 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20,42 | 13,50 | 13,56 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos y hacemos aforo. Mira: 1.45 metros. Caudal ( Q): 56.256 m^3/segundo. | [9 empty] | SECREALIZA VISITA EN COMPAÑIA DE FUNCIONARIO ARL POSITIVA | [15 empty] | septiembre 27, 2022
2701736 | ESTACION RMS15 GABINO IDEAM 2701736 HC | 2023-03-02 12:00 | Preventivo |  | WAP | 94E05392 |  | 0:23 |  | 1/16/2023 12:00 p. m. | 2023-03-02 12:00 | Vacaciones Funcionarios | 18 | 14269829 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. |  | Campbell Scientific. CS 475 S/N 33268805. | HYDROLOGICAL SERV. Mod.TB3/0.01â€/P S/N 14-806. | [5 empty] | CR 310 Mod. Campbell Scientific S/N 10122 | CH 200 Mod. Campbell Scientific S/N 1884 | Tx 325 Mod. Campbell Scientific S/N 300001542 | SUNWISE Mod. SW-S20P-K4 S/N 14000806. | ANTENA GPS MODELO 57861-20 S/N: 18210147 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 S/N : BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,87 | 0,00 | [8 empty] | 12,99 | [25 empty] | 31,60 | 13,60 | 12,99 |  | SE BAJAN DATOS SE REALIZA AFORO, MIRA = 0.87 CAUDAL = 59. M3/SG. SE CALIBRA PVM. 1. 90 CANJ - 6.03 MIN 2. 87 CANJ - 5.58 MIN 3. 89 CANJ - 6.00 MIN. CAMBIO PVM PROXIMA VISITA. | [9 empty] | CAMBIO PVM PROXIMA VISITA DESCALIDRADO. | [15 empty] | febrero 3, 2023
2701736 | ESTACION RMS15 GABINO IDEAM 2701736 HC | 4/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200-Gabino.CR300 | WAP - FGM | 94E05392 | 103 | 0:23 | 0.9 | 4/14/2023 12:00 p. m. | 4/14/2023 12:00 p. m. | Vacaciones Funcionarios | 0 | 15731846 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO. |  | Campbell Scientific. CS 475 S/N 33268805. | HYDROLOGICAL SERV. Mod.TB3/0.01â€/P S/N 14-806. | [5 empty] | CR 310 Mod. Campbell Scientific S/N 10122 | CH 200 Mod. Campbell Scientific S/N 1884 | Tx 325 Mod. Campbell Scientific S/N 300001542 | SUNWISE Mod. SW-S20P-K4 S/N 14000806. | ANTENA GPS MODELO 57861-20 S/N: 18210147 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 SIN SERIE |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,91 | 0,00 | [8 empty] | 13,03 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,55 | 3.101,00 | 14.277,00 | [14 empty] | 20,25 | 13,60 | 13,60 |  | SE BAJAN DATOS SE REALIZA AFORO, MIRA = 0.90 y caudal = 58.24 m3/sg. PLUVIOMETRO DESCALIBRADO CAMBIO PVM PROXIMA VISITA. | [9 empty] | CAMBIO PVM PROXIMA VISITA DESCALIDRADO. | [15 empty] | febrero 3, 2023
2701741 | ESTACION PP3 PLAYA DURA IDEAM 2701741 HC | 12/14/2022 12:00 p. m. | Preventivo | PLAYADURA.CSI | FGM | 943AA1BE | 97 | 0:57 | -0.55 | 2022-03-11 12:00 | 12/14/2022 12:00 p. m. |  | 41 | 13315799 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones | Enviro System. SE 109 9218-0527002. |  | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01â€/P. 14-806. | [5 empty] | Campbell Scientific. CR10X-2MEG. Serie X 41315 | Campbell Scientific. CH100.Serie 4098 | Marca Campbell Scientific. Modelo TX 312 HDR GOES TRANSMITTER. Serie 1447 | bp Solar. SX 320J. Serie C1070717-5432185 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | -0,55 | 0,00 | [10 empty] | 0,91 | [23 empty] | 14,60 | 13,01 | 13,21 |  | Mantenimiento preventivo y bajo datos | [9 empty] | Pendiente actualizar los equipos | [15 empty] | diciembre 14, 2022
2701762 | ESTACION PP6 CARACOLI IDEAM 2701762 HC | 3/30/2023 12:00 p. m. | Correctivo | CR300_RAD_4x20mA_PVM-V01_TX325_CH200-PP-6_CARACOLI.CR300 | WAP-FGM | 94A0B3BC | 103 | 0:56 | 0.4 | 3/28/2023 12:00 p. m. | 3/30/2023 12:00 p. m. |  | 2 | 15692395 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO LOCATIVAMENTE. PERO CON PROBLEMAS EN EL SENSOR RADAR |  | SIEMENS MODELO SITRANS LR100S/N: JNB/P5120000007 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P_ 00-1051 | [5 empty] | CAMPBELL SCIENTIFIC CR 310 S/N: 10128 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH200 S/N: 10129 | CAMPBELL SCIENTIFIC TX325 S/N: 300001620 | BP SOLAR MODELO SX20U S/N: C1070302-6142340 | ANTENA TX TELONICS TGA 200. Sin serie | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 18210167 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,41 | 0,51 | [8 empty] | 13,05 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,87 | 15.013,00 | 49.485,00 | 0,00 | [15 empty] | 13,05 |  |  | 3/24/2023 12:00 p. m. | CARLOS ANDRADE | NIVEL SENSOR RADAR PEGADO EN UN VALOR | Nivel con valor constante | AIR. Lectura anormal de instrumento | I17. Desajustado | B08. Desgaste | SENSOR RADAR SIEMENS MODELO SITRANS LR100 S/N: JNB/P5120000007 | NO SE ENCUENTRA ANOMALIA EN EL EQUIPO. TOCA REVISAR EN LABORATORIO | SE BAJAN DATOS, SE ENCUENTRA RADAR CON NIVEL PEGADO, SE RETIRA CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO 475A S/N: 54310256 Y SE INSTALA SIEMENS MODELO SITRANS LR100 S/N: JNB/P5120000007. SE CALIBRA PV. Descalibrado 1. 86 C - 5.52 M 2. 87 C - 5.55 M 3. 88 C - 6.01 M. | [15 empty] | marzo 30, 2023
2701763 | ESTACION EMBALSE QUEBRADONA IDEAM 2701763 HC | 2/23/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LMMX2_PVM_V02.CR1 | CMT | 943D9610 | 103 | 0:33 | 43,87 | 2/26/2023 12:00 p. m. | 2/23/2023 12:00 p. m. |  | -3 | 14968857 | [7 empty] | Se encuentra en buen estado | SE-105DM 4023-082197 (enviro-systems) | Campbell CS475A 50244780 | 16-236 | [5 empty] | CR100 serial= 3230 | 1650 CH12R | tx321 serial= 1713 | Sx420j serial I31104019BF09B2 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 43,86 | 95,00 | [8 empty] | 13,46 |  | 3,40 | 3,47 | [5 empty] | 14,60 | [8 empty] | 33,70 | 9,30 | 11,80 | [5 empty] | 19,10 | 12,90 | 13,00 |  | Calbracion PVM SPEEDWELL 374 Canguilonasos | [9 empty] | Queda funcionando bien | [15 empty] | febrero 23, 2023
2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 11/23/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0,36 mts | 2022-07-11 12:00 | 11/23/2022 12:00 p. m. | Se atendieon aforos rebose Miraflores | 16 | 13404498 | [7 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | No | Sí | 0,36 | [9 empty] | 13,30 | [8 empty] | 17,00 | [8 empty] | 45,00 | 1,00 | 13,30 | [5 empty] | 21,00 | 13,30 | 13,60 |  | Se bajan datos, se resetea DCP, se hace aforo mira 0,36 ts caudal 0.993 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | noviembre 23, 2022
2701786 | ESTACION LIMNIMETRICA LAS ANIMAS IDEAM 2701786 HC | 2023-12-04 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943F15F0 | 103 | 0:37 | 0,23 | 2023-06-05 12:00 | 2023-12-04 12:00 | Se aprobecha para hacer aforo en el nivel mas bajo | -24 | 16063908 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | CAMPBELL CS475A002SN SERIAL 43460116 | [6 empty] | VAISALA QMLC201C K1676284 | CH100 1411 | VAISALA V1001200 6680 | bp solar sx20u serial c1060819 5436803 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,23 | [9 empty] | 13,34 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 8,50 | 1,00 | 13,13 | [5 empty] | 19,80 | 13,30 | 13,55 |  | Se bajan datos, afro mira 0,23 mts caudal 0,684 m3/seg | [9 empty] | La estacion queda opertaiva. | [15 empty] | abril 12, 2023
2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 2023-03-02 12:00 | Preventivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200-Diamante | WAP | 9431B160 | 219 | 0:02 | 2.39 | 1/16/2023 12:00 p. m. | 2023-03-02 12:00 | VACACIONES FUNCIONARIOS | 18 |  | 14269827 | Sí | RF | GENERAL ELECTRI. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.247 |  |  | La Estacion se encuentra en buenas condiciones. |  | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | [5 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080439 | ANTENAGPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210171 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO TGA 100 | RADIO GE MDS MCR S/N: 3017429 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,07 | 0,00 | [9 empty] | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 29,81 | 12,64 | 12,65 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos. Hacemos aforo. Mira: 1.01metros. Caudal (Q): 75.O52m^3/segundo. Se calibra pvm. 1. 90 canj - 5.58 min, 2. 90 canj - 5.56 min y 3. 90 canj - 6.00 min. Pvm descalibrado cambio proxima visita. | [9 empty] | En la margen derecha hay que retirar un arbol que caido al frente de lacestructura donde se encuentra instalado el brazo del sensor radar. | [15 empty] | septiembre 29, 2022
2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 3/28/2023 12:00 p. m. | Correctivo | CR300_RAD_PVM_TX325_CH200-Diamante | WAP -FGM | 9431B160 | 219 | 0:02 | 2.39 | 3/28/2023 12:00 p. m. | 3/28/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15692394 |  | Sí | RF | GENERAL ELECTRI. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.247 |  |  | La Estacion se encuentra en buenas condiciones. Locativas, pero con problemas en la comunicacion en tiempo real via radio |  | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | [5 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080439 | ANTENAGPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210171 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO TGA 100 | RADIO GE MDS MCR S/N: 3017429 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,08 | [35 empty] | 29,81 | 12,64 | 12,65 |  |  | 2023-06-03 12:00 | JUAN ALEJANDRO RUIZ | FALLAS EN LA COMUNICACIIN EN TIEMPO REAL | PERDIDAS DE BLOQUES DE INFORMACION | PTF FALLA TRANSMISION SEÑAL | I28 DESCONOCIDO | B12 DESCONOCIDO | SE REORIENTAN ANTENAS EN ESTACION PPAL Y REPETIDORA | ESTACION SIN COMUNICACION EN TIEMPO REAL VIA RADIO | SE BAJAN DATOS COMPUTADOR, SE RECETEAN RADIOS Y REORIENTAN ANTENAS EN LA ESTACION PRINCIPAL Y REPETIDORA. | [15 empty] | septiembre 29, 2022
2701802 | ESTACION PP2A EL DIAMANTE IDEAM 2701802 HC | 4/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200-Diamante.CR300 | WAP-FGM | 9431B160 | 219 | 0:02 | 1.08 | 4/14/2023 12:00 p. m. | 4/14/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15731844 |  | Sí | RF | GENERAL ELECTRIC. GE MDS MCR. 3017435 | 10.155.115.18 | 255.255.255.0 | 10.155.115.254 | La Estacion se encuentra en buenas condiciones. |  | Campbell Scient ific. CS475A. 54310269 | HYDROLOGICAL SERVICES. TB3/0.01"/P. 00-999 | [5 empty] | Campbell Scientific. CR310. 10183 | Campbell Scientific. CH200. 12171 | Campbell Scientific. TX 325. 300001562 | Electrical Rating. 50J-V. 00240050J2003080439 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N : 18210171 | ANTENA TX CAMPBELL SCIENTIFIC MODELO TGA 100 | SLVDIAMANTE RADIO GENERAL ELECTRIC. GE MDS MCR S/N: 3017429 | MSTRENDIAMANTE GENERAL ELECTRIC. GE MDS MCR. 3017435. | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,11 | 0,00 | [8 empty] | 13,09 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92 | 34.706,00 | 15.311,00 | [14 empty] | 19,75 | 13,51 | 13,41 |  | Mantenimiento preventivo, bajamos datos, realizamos aforo. Mira: 1.10 mts Caudal (Q): 80.95 m3/sg. | [9 empty] | PENDIENTE POR CAMBIO DE PVM DESCALIDRADO E INSTALAR CABLE Y POLEAS PARA REALIZAR AFORO DESDE LA M. DERECHA | [15 empty] | septiembre 29, 2022
2701805 | ESTACION DESCARGA P2 | 12/13/2022 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200.CR300 | FGM | 94A0504E | 103 | 0:52 | 2.8 | 2021-02-11 12:00 | 12/13/2022 12:00 p. m. |  | 406 | 13293122 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado |  | Campbell Scientific Mod. CS-475-A S/N 50244820 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-979 | [5 empty] | Marca Campbell Scientific CR-310 S/N 10119 | Campbell Scientific- CH200 S/N 12217 | Marca Campbell Scientific TX-325 S/N 300001554. | Electrical Rating Mod. 50J-V S/N 00240050J2003080278 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,81 | 0,00 | [8 empty] | 12,76 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,45 | 23.884,00 | 15.311,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 19,83 | 13,39 | 13,36 |  | Bajo datos | [9 empty] | Actualizar el programa en la proxima visita. | [15 empty] | diciembre 13, 2022
2701805 | ESTACION DESCARGA P2 | 4/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V03_TX325_CH200.CR300 | WAP-FGM | 94A0504E | 103 | 0:52 | 2.7 | 2023-01-05 12:00 | 4/28/2023 12:00 p. m. |  | -3 | 15978463 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buen estado y operando en optimas condiciones |  | Campbell Scientific Mod. CS-475-A S/N 50244820 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-979 | [5 empty] | Marca Campbell Scientific CR-310 S/N 10119 | Campbell Scientific- CH200 S/N 12217 | Marca Campbell Scientific TX-325 S/N 300001554. | Electrical Rating Mod. 50J-V S/N 00240050J2003080278 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO 57861-20 S/N: 11740168 | ANTENA TX VAISALA MODELO HHHHHHH S/N: 888888888888 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,69 | 0,00 | [8 empty] | 12,93 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 | 23.884,00 | 15.311,00 | [14 empty] | 19,75 | 13,45 | 13,43 |  | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE ACTUALIZA SISTEMA OPERATIVO A LA DCP. | [9 empty] | PROXIMA VISITA SE REALIZARA CALIBRACION PVM Y AFORO LIQUIDO. | [15 empty] | diciembre 13, 2022
2701805 | ESTACION DESCARGA P2 | 4/25/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_PVM_V02_TX325_CH200.CR300 | WAP - FGM | 94A0504E | 103 | 0:52 | 2.8 | 3/15/2023 12:00 p. m. | 4/25/2023 12:00 p. m. | PROBLEMAS CON EQUIPO PORTATIL DE PRUEBA | 41 | 15229513 |  | No | [5 empty] | SE REALIZA MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A LOS SENSORES DE CAUDAL FIJO A LAS 3 UNIDADES |  | Campbell Scientific Mod. CS-475-A S/N 50244820 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/P-S/N 00-979 | [5 empty] | Marca Campbell Scientific CR-310 S/N 10119 | Campbell Scientific- CH200 S/N 12217 | Marca Campbell Scientific TX-325 S/N 300001554. | Electrical Rating Mod. 50J-V S/N 00240050J2003080278 | ANTENA TX | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO: 67861-20. S/N: 117401/68 |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [38 empty] | SE REALIZA MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A LOS SENSORES DE CAUDAL FIJO A LAS 3 UNIDADES. CON EQUIPO PORTATIL RITTMEYER. | [9 empty] | El equipo portatil se encuentra operando en buenas condiciones. Se compara con los equipos de Porce III y el resultado es satisfactorio. | [15 empty] | diciembre 13, 2022
2701878 | ESTACION GUADUAS IDEAM 2701878 HC | 2023-02-02 12:00 | Preventivo |  | WAP | 943B96DE | 131 | 0:26 | 0.34 | 2023-02-02 12:00 | 2023-02-02 12:00 |  | 0 |  | 14537951 | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES | Vaisala-436BD S/N : G3020002 |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01â€/00-1017 | [5 empty] | Campbell Scientific_CR800_42364. | Campbell Scientific-CH12R-3813 | Campbell Scientific-TX320 G GOES V2 HDR TRANSMITTER S/N 057405 | bp solar-SX20U-C1070117-6135896 | ANTENA TX YAGUI S/N : D43205 | ANTENA GPS VAISALA SERIE BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,34 | 0,00 | [8 empty] | 13,00 |  | 3,47 | [23 empty] | 31,47 | 13,20 | 13,00 |  | SE VAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CALIBRA PVM 1. 85 CANJ - 5.58 MIN, 2. 85 CANJ - 6.00 MIN y 3. 85CANJ - 6.03 MIN. PVM DESCALIBRADO CAMBIO PROXIMA VISITA. | [9 empty] | SE VAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CALIBRA PVM 1. 85 CANJ - 5.58 MIN, 2. 85 CANJ - 6.00 MIN y 3. 85CANJ - 6.03 MIN. PVM DESCALIBRADO CAMBIO PROXIMA VISITA. | [15 empty] | febrero 2, 2023
2701879 | ESTACION LA CANCANA IDEAM 2701879 HC | 1/31/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | WAP | 943686CE | 131 | 0:25 | 0.17 | 2023-02-02 12:00 | 1/31/2023 12:00 p. m. |  | -2 | 14537949 |  | No | [5 empty] | SE REALIZA VISITA MTTO PREVENTIVO |  | Campbell Scientific. CS475A. 43460132 | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0.01”/P-97-944 | [5 empty] | Campbell Scientific-CR10X-2MEG-41326 | Campbell Scientific-CH12R-3798 | Campbell Scientific-TX312-HDR GOES TRANSMITTER-1444 | SunWize. SW20P. S20P11000721. | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS VAISALA SERIE Y MODELO BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,17 | 0,00 | [8 empty] | 13,45 |  | 3,50 | [23 empty] | 18,20 | 13,24 | 13,45 | 5,00 | Se bajan datos se calibra pvm | [9 empty] | SE BAJAN DATOS AL COMPUTADOR, SE CALIBRA PVM. 1. 79 CANJ - 5.45 MIN, 2. 80 CANJ - 5.50 MIN y 3. 80 CANJ - 5.50 MIN. Pendiente por modernizar la estacion | [15 empty] | enero 31, 2023
2701950 | ESTACION MANANTIALES IDEAM 2701950 HC | 4/21/2023 12:00 p. m. | Preventivo | PVM_v01CH200.CR8 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943D530E | 103 | 0:32 |  | 2023-11-04 12:00 | 4/21/2023 12:00 p. m. | Se trabajo en estaciones de influencia zona Riogrande | 10 | 15663345 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hydrological service TB3/0,01 00-1034 | [5 empty] | Campbell CR800 1943 | Campbell CH200 12194 | Campbell TX321 1699 | 51500280 (10W) | [6 empty] | Sí |  |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,30 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 33,60 | 5,00 | 12,00 | [5 empty] | 18,13 | 13,60 | 13,63 |  | Se bajan datos, prueba PVM 78C en 12m 40s, 78C en 12m 24s. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 21, 2023
2701955 | ESTACION DESCARGA TS C/V IDEAM 2701955 HC | 3/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres | 943AE2B4 | 137 | 0:57 |  | 3/14/2023 12:00 p. m. | 3/14/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15214764 |  | Sí | Ethernet | Rittmeyer RICTRL | 10.24.248.196 | 255.255.255.240 | 10.24.248.193 | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 00-1061 | [5 empty] | QML201C SERIAL G272190 | CH200 6125 | VAISALA V1001200 7107 | Borrado (10w) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | No Aplica |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,56 | [17 empty] | 10,25 | 5,00 | 13,20 | [5 empty] | 18,00 | 13,50 | 13,60 |  | Se bajan datos,prueba PVM 85C en 12m 12s, 86C en 12m 02s, se restea DCP,EN EL MEDIDOR RITTMEYER SE ENCUENTRA EXCELENTE LA CALIDAD DE SEÑAL DE LOS DOS CALALES. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 14, 2023
2701976 | PUENTE ARCO | 3/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | HACT CMUS | 943cf10c | 103 | 31:30 | 0,17 | 2/25/2023 12:00 p. m. | 3/15/2023 12:00 p. m. | Actualizacion firmware estaciones | 18 | 14948280 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  | Campell cs 475A serial 50244785 | [6 empty] | Vaisala QML 201 serie G272007 | Campbell CH 12R serie 1623 | Vaisala v1001200 serial 6648 | Bp solar sx 420j serial 131103199bf0d8c | Campell scientifics c547A serial 50244785 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,17 | [35 empty] | 13,90 | 12,89 | 12,89 |  | Aforo, descarga de datos, actualizacion firmware.Se realiza mantenimiento preventivo a la estacion: -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se hace actualizacion de firmware, se bajan datos y se deja la estacion transmitirendo correctamente. | [15 empty] | marzo 15, 2023
2701976 | RG-16 PUENTE ARCO | 11/24/2022 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943CF10C | 103 | 31:30 | 1.215 mts | 11/27/2022 12:00 p. m. | 11/24/2022 12:00 p. m. |  | -3 | 13744452 |  | No | RF |  | 10.24.248.6 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475A 50244785 | [6 empty] | Vaisala QML201 G272007 | Ch12r 1623 | VAISALA V1001200 6648 | BP SOLAR SX420J 131103199BF0D8C |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,22 | [9 empty] | 13,24 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 55,75 | 1,00 | 12,90 | [5 empty] | 18,00 | 13,10 | 13,10 |  | Se bajan datos, se resetea Dcp, aforo mira 0,215 mts caudal 0,252 m3/ seg | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | noviembre 24, 2022
2701978 | ESTACION MOCORONGO IDEAM 2701978 | 4/26/2023 12:00 p. m. | Preventivo | QM_FUP1010_v01 | CMT | 943A8752 |  |  |  | 2023-01-03 12:00 | 4/26/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIO ES VAISALA, ACTUALIZACION TE CNOLOGICA EN TC-12,TC-4, G-6, RG-6 | 56 | 15176710 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL 121 4626 | 10.14.82.113 | 255.255.255.240 | 10.14.82.126 | Se encuentra funcionando normal | [8 empty] | CR1000 serial 52300 | Mean Well MDR-60-12 | [13 empty] | Sí | Sí | [10 empty] | 12,10 |  | 3,50 | [24 empty] | 12,10 |  |  | Se bajan datos, se cambia pomada a los ocho cristales de las dos tuberias, se mejora ja ganacia, no hubo caudal el dia de las pruebas. | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal. | [15 empty] | abril 26, 2023
2701979 | ESTACION RG-15 LA TRUCHERA IDEAM 2701979 HC | 11/25/2022 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 94300014 | 219 | 0:02:00 c/15 m | 0,56 mts | 2022-07-11 12:00 | 11/25/2022 12:00 p. m. | Se trabajo en aforos que se requerian por vertimientos Miraflores | 18 | 13404495 |  | Sí | GPRS | Huawey AR500 21500103632SK6605588 |  |  |  | La estacion se encuentra en buen estado |  | campbell cs475a 38203816 | [6 empty] | CR310 SERIAL 10123 | ch-200 12175 | TX321G 1560 | Electrical Rating 50j-uv 00240050j20030800071 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,56 | [9 empty] | 12,65 |  | 3,40 | [6 empty] | 26,00 | [8 empty] | 32,70 | 3,60 | 11,60 | [5 empty] | 18,40 | 13,20 | 13,20 |  | Se bajan datos, se hace aforo mira 0,56 mts caudal 10,6 m3/seg. | [9 empty] | La esta ion queda operativa | [15 empty] | noviembre 25, 2022
2701986 | ESTACION EMBALSE PORCE3 IDEAM 2701986 HC | 12/16/2022 12:00 p. m. | Correctivo | AVW200 TDPI-1_V4_20200512-Sep.CR1 | FGM | 9436653C | 173 | 0:30 | 665.8 | 12/26/2022 12:00 p. m. | 12/16/2022 12:00 p. m. | No hay transmision | -10 | 14032234 |  | Sí | Ethernet | Freewve. Modelo: | 10.24.248.78 | 255.255.255.192 | 10.24.248.65 | La estacion se encuentra en buenas condiciones y no hay tranmision. |  | Campbell Scientific. Modelo: CS475A-L. Serie: 50244816 | [6 empty] | Campbell Scientific. Modelo: CR1000. Serie: 34832 | Campbell Scientific. Modelo: PS200. Serie: | Campbell Scientific. Modelo: TX321. Serie: 1548 | [5 empty] | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 665,71 | [9 empty] | 12,35 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,84 | 6.861,00 | 43.038,00 | [15 empty] | 13,07 | 13,31 |  |  | 12/15/2022 12:00 p. m. | Gustavo de Jesus Muñoz Berrio | No hay transmision | No hay transmison | PTF Fallatransmision | I25 Bloqueado | B12 Desconocido. Posible descarga electrica | 0 | Se realiza reset al transmisor y continua operando normal | Bajo datos, realizo pruebas de conexion con la DCP yson exitosas, descargo el programa y reset al transmisor. La estacion queda operando normal. | [15 empty] | diciembre 16, 2022
2701989 | ESTACION EMBALSE P2 RESP IDEAM 2701989 HC | 2023-02-02 12:00 |  |  | WAP | 94356232 |  | 0:27 |  | 1/18/2023 12:00 p. m. | 2023-02-02 12:00 | Vacaciones de funcionarios | 15 | 14304620 |  | No | [5 empty] | ESTACION EN BUEN ESTADO Y OPERANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | VAISALA MODELO QHR 104-1, S/N 29028710, RANGO 35 MTS | [6 empty] | Campbell Scientific-CR310 S/N 10190 | Campbell Scientific-CH 200-S/N 12218 | Campbell Scientific. TX 325 S/N 300001558 | ELECTRICAL RATING MODELO 50J-V S/N 00240050J200308427 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MODELO Y SERIE BORRADA |  |  | Sí | No Aplica | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 915,54 | [16 empty] | 23,00 | [18 empty] | 23,00 | 13,20 | 13,16 | [11 empty] | SE BAJAN DATOS SE CHEQUEA NIVEL EMBALSE 915.54 MSNM. | [15 empty] | febrero 2, 2023
2701992 | ESTACION C/V GUADALUPE 3 IDEAM 2701992 HC | 3/16/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | Carlos Torres |  |  |  |  | 2023-05-03 12:00 | 3/16/2023 12:00 p. m. | PRUEBAS FACTOR CONVERSION | 11 | 15087072 |  | Sí |  | RITTMEYER RICTRL 0000860AF8E10008000D000432704E45 | 10.24.248.3 | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra funcionando normal | [65 empty] | Pruebas de factor de conversion, se revisan las calidades de los 12 cristales de las 3 tuberias y se econtraron con calidad excelente tanto en medida como fisicamente | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 16, 2023
2701994 | ESTACION EL ZAFIRO IDEAM 2701994 HC | 12/14/2022 12:00 p. m. |  | Zafiro2022.CSI | FGM | 943A0146 | 137 | 0:52 | 2.7 | 2022-04-11 12:00 | 12/14/2022 12:00 p. m. |  | 40 | 13339882 |  | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones |  | Marca Campbell Scientific. Modelo CS475A. Serie 45604318. | [6 empty] | Marca Campbell Scientific. Modelo CR10X-2MB. Serie X 21594 | Marca Campbell Scientific. Modelo CH100. Serie 3184 | Campbell Scientific. Modelo TX 320- S/N 057347. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432107. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432184 |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,71 | [9 empty] | 12,66 |  |  | 1,31 | [22 empty] | 14,58 | 12,93 | 13,12 | [11 empty] | Pendiente actualizacion de equipos | [15 empty] | diciembre 14, 2022
2701994 | ESTACION EL ZAFIRO IDEAM 2701994 HC | 2023-01-02 12:00 | Preventivo | Zafiro2022.CSI | FGM | 943A0146 | 137 | 0:52 | 2.65 | 2023-02-02 12:00 | 2023-01-02 12:00 |  | -1 |  | 14537940 | No | [5 empty] | La estacion se encuentra en buenas condiciones |  | VAISALA MODELO. QHR 104-3 S/N : 29028695 | [6 empty] | Marca Campbell Scientific. Modelo CR10X-2MB. Serie X 21594 | Marca Campbell Scientific. Modelo CH100. Serie 3184 | Campbell Scientific. Modelo TX 320- S/N 057347. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432107. | bp Solar. Moelo SX 320J. Serie C1070717-5432184 | ANTENA TX TELONICS TGA 200 | ANTENA GPS TRIMBLE MOD. 57861-20 S/N: 13180257 |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | Sí | Sí | Sí | Sí | 2,67 | [9 empty] | 12,66 |  | 3,97 | 1,31 | [22 empty] | 27,39 | 12,93 | 12,67 |  | SE BAHAN DATOS AL COMPUTADOR, SE REALIZA AFORO LIQUIDO CON ADCP MIRA = 2.65 MTS. CAUDAL = 220.0M 3/SG. Caudal por tabla 252 m3/sg. Se recomienda buscar otra seccion de aforo para continuar pruebas con ADCP. En la seccion actual es imposible realizar este aforo con adcp. Por el riesgo que representa para el equipo la margen derecha por lavgran turbulencia en esta margen. | [9 empty] | Pendiente modernizar la estacion, la caja esta lista en bodega para su cambio, en la proxima visita. | [15 empty] | diciembre 14, 2022
2701995 | ESTACION EMBALSE RG2 RESP IDEAM 2701995 HC | 3/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRA_9C.adc | HACT CMUS | 9435F750 | 173 | 0:28 | 62,01 | 2023-01-03 12:00 | 3/15/2023 12:00 p. m. | Actualizacion firmware | 14 | 15176644 | [7 empty] | Se encuentra estacion en buenas condiciones, sin obstrucciones,limpia |  | 013 vega puls serial 29028711 | [6 empty] | VAISALA QML 201 serialK2746791 |  | Vaisala 0700 | Sunwize20w serial 11001153 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | No Aplica |  | Sí | Sí | Sí | Sí | [36 empty] | 13,90 | 13,90 | 13,95 |  | Descarga de datos -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se descargan datos y se deja la estacion transmitiendo correctamente. | [15 empty] | marzo 15, 2023
2701997 | ESTACION C/V GUADALUPE 4 IDEAM 2701997 HC | 3/15/2023 12:00 p. m. | Preventivo |  | Carlos Torres |  |  |  |  | 2023-05-03 12:00 | 3/15/2023 12:00 p. m. | PRUEBAS FACTOR DE CONVERSION | 10 | 15087029 |  | Sí | Ethernet | Campbell NL121 4629 | 10.24.248.8 (caudal); 10.24.248.9 (PVM) | 255.255.255.192 | 10.24.248.1 | La estacion se encuentra funcionando normal |  |  | 14-802 | [5 empty] | 52-301 (cr1000) | [56 empty] | Pruebas Factor de conversion; se bajan datos, prueba PVM: 79C en 12m 37s, 79 12m 48s,el medidor de caudal se encontro calidad excelente canales 1 y 2. | [9 empty] | La estacion queda funcionando normal. | [15 empty] | marzo 15, 2023
2702008 | ESTACION EL CEDRO IDEAM 2702008 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | EPRG-75b.adc | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 943963AE | 137 | 0:51 |  | 2023-02-02 12:00 | 2023-01-03 12:00 | Retraso de la ejecucion de la OT por temas de orden publico en la zona. | 27 | 14538037 |  | No | [5 empty] | Se encuentra estacion en buenas condiciones de aseo, poda de pasto y vegetacion, los instrumentos de medicion se encuentran en buen estado, nivelados y limpios. |  |  | HYDROLOGICAL SERVICES-TB3/0 P-16-241 | [5 empty] | Vaisala QML201L-D403004 | CAMPBELL SCIENTIFIC CH 100 SERIE 4089 | Vaisala mod V1001200 serial 6645 | BP SOLAR SX320J-C1070719-5432194 20w |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | Sí | Sí |  | 0,00 | [8 empty] | 13,39 | [29 empty] | Mantenimiento preventivo, se realiza calibracion del pluviometro 1. 82 tiempo 05:09:32, 2. 81 tiempo 05:04:82, 3. 82 tiempo 05:01:64, se verifican conexiones, se realiza limpieza en general, se actualiza firmware del transmisor, se chequea voltage de la bateria, se descargan datos, no se encuentra ninguna novedad. | [9 empty] | Se revisa calibracion del publiometro, se realiza limpieza en general, se descargan datos, se actualiza firmware del transmisor Vaisala, se realiza prueba de registro de datos del pluviometro ok, se verifican conexiones, voltaje bateria 13.39. | [15 empty] | febrero 28, 2023
2702013 | ESTACION LA TERESITA IDEAM 2702013 HC | 2023-07-03 12:00 | Preventivo | RG_C_519.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 9437C73E | 167 | 0:39 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 2023-07-03 12:00 | Vacaciones de Hernando y Carlos M, calamidad domestica de Carlos M, actualizacion fimware estaciones hidrometria | 36 | 14489128 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | Hydrological Services TB3/0,01 00-984 | [5 empty] | VAISALA QML201C G131087 | Campbell ch100 2117 | VAISALA V10012000 7051 | BP SOLAR SX10M C1050530 2879526 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,51 | [8 empty] | 13,34 | [8 empty] | 18,00 | [8 empty] | 9,75 | 0,00 | 10,70 | [5 empty] | 14,35 | 12,90 | 13,12 |  | Se bajan datos,prueba PVM: 78C en 12m 02s, 79C en 12m 09s, 81C en 12m 04s; se resetea DCP, se actualiza sistema operativo transmisor, se cambia bateria. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 7, 2023
2702029 | ESTACION MONTAÑITAS IDEAM 2702029 HC | 2/24/2023 12:00 p. m. | Preventivo | EPRG_75B.adc | Carlos Torres | 943D75E2 | 103 | 0:33 |  | 2023-11-04 12:00 | 2/24/2023 12:00 p. m. | ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISOR | -46 | 15663353 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  |  | 97-364 | [5 empty] | D403015 (VAISALA QML201) | 1633 CH12R | Marca VAISALA V1001200 6647 | FW97c 10846256 panel 10 vatios Solarex |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí |  | 0,76 | [8 empty] | 13,40 | [8 empty] | 19,50 | [16 empty] | 18,62 | 13,30 | 13,36 |  | Se bajan datos,se hace prueba PVM 83C en 12m 40seg, 83C en12m 39seg, se actualiza fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 24, 2023
2702042 | ESTACION MONTEVERDE IDEAM 2702042 HC | 3/14/2023 12:00 p. m. | Preventivo | PVM_v01.Cr8 | HACT CMUS | 943C7718 | 103 | 0:28 |  | 3/28/2023 12:00 p. m. | 3/14/2023 12:00 p. m. |  | -14 | 15440306 | [7 empty] | Se evidencia estacion en buenas condiciones locativas,cesped bajo, sin daños en su estructura,gabinte limpio. |  |  | 14-804 | [5 empty] | cr800 1954 |  | tx321-G serial 1698 | bp solar sx420j 61103309BFOF20 |  |  |  |  | Sí | No Aplica | Sí | Sí | No Aplica | No Aplica | Sí | No Aplica | Sí | [36 empty] | 14,65 | 13,64 | 13,89 |  | Se realiza mantenimiento preventivo a la estacion: -Verificacion de conexiones -Toma de voltajes -Prueba de calibracion de pluviometros -Limpieza de equipos | [9 empty] | Se realiza prueba a pluviometro | [15 empty] | marzo 14, 2023
2702703 | ESTACION TC4 LA INDIA IDEAM 2702703 HC | 2023-01-03 12:00 | Preventivo | CR300_TX325_RAD_PVM | Carlos Torres | 94A102C8 | 103 | 0:57 | 0,58 | 2023-02-02 12:00 | 2023-01-03 12:00 | Calamidad domestica Carlos Mario, Fimware transmisores Vaisala | 27 | 14820487 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell modelo CS475a001 SERIAL 38203823 | 08-887 | [5 empty] | Campbell cr300 25368 | Campbell ch200 13958 | Campbell tx325 300002037 | FW 97D11851662 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,58 | 1,02 | [8 empty] | 12,86 | [8 empty] | 16,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 19,10 | 13,20 | 13,45 |  | Se bajan datos,actualizacion tecnologica a la estacion se retira estacion vaisala DCP G211022, transmisor 7074, regulador ch12r 3827, y se instal Campbell dcp cr300 25368, transmisor tx325 300002037, regulador ch200 13958 | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 1, 2023
2702713 | ESTACION TC2A LA HOLANDA IDEAM 2702713 HC | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_V01.CR1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 9435E426 | 173 | 0:28 | 0,505 | 2/21/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC-12, TC4, G-6, RG-6 | 57 | 14864365 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | Campbell CS475A 50244804 | [6 empty] | Campbell cr800 4340 | Campbell CH12R 3796 | Campbell 58566 (TX320) | C1020411 2060335 modelo sx10m SOLAREX |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,54 | [9 empty] | 13,19 |  | 2,90 | [6 empty] | 18,00 | [16 empty] | 18,57 | 13,10 | 13,37 |  | Se bajan datos,aforo mira 1,26 mts caudal 7,68 m3/seg, se ajusta mira en 4 cms ( el obsservador hizo cambio en un soporte que apoya el radar, y no tuvo encuenta este cambio). | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 19, 2023
2702717 | ESTACION TC1A BOCATO TENCHE IDEAM 2702717 HC | 2023-11-05 12:00 | Preventivo | RAD_PVM_V01.cr1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943CC496 | 103 | 0:31 | 3,50 | 2/27/2023 12:00 p. m. | 2023-11-05 12:00 | Fimware estaciones Vaisala,actualizacion tecnologica TC-12,TC-4, RG-6,G-6. | 73 | 14984036 | [7 empty] | La estacion se encuentra operativa |  | 6170220 | 08-888 | [5 empty] | 3113 CR1000X | CH12R 3790 | TX320 057401 | C1060819 5436804 BP SOLAR MODELO sx20u |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 3,55 | 0,25 | [8 empty] | 12,80 |  | 3,46 | [6 empty] | 28,40 | [8 empty] | 34,00 | 1,00 | 12,70 | [5 empty] | 16,56 | 12,80 | 13,00 |  | Se bajan datos,prueba PVM: 84C en 12m 01s, 85C en 12m 01s . | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | mayo 11, 2023
2702718 | ESTACION G2B DESCARGA TR IDEAM 2702718 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres Hernando Castrillon | 943D4078 | 103 | 0:32 | 1,75 | 3/14/2023 12:00 p. m. | 2023-02-03 12:00 | ACTUALIZAR FIMWARE AL TRANSMISOR | -12 | 15214774 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell Scientific CS475A 54310273 | [6 empty] | VAISALA - G211040 QML201 | campbell scientific ch12r 1626 | VAISALA - 7085 V1001200 | SOLAREX FW97C14861005 10 VATIIOS |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,75 | [9 empty] | 13,15 | [8 empty] | 16,00 | [8 empty] | 10,25 | 0,00 | 12,90 | [5 empty] | 15,18 | 13,00 | 13,05 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, se actualiza fimware al transmisor | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
2702721 | ESTACION TC8A DESCARGA DL IDEAM 2702721 HC | 2023-02-03 12:00 | Preventivo | EPRA95L.adc | Carlos Torres | 943DE080 | 103 | 0:34 | 0.72 | 2/22/2023 12:00 p. m. | 2023-02-03 12:00 | Actualizacion Fimware | 8 | 15143932 | [7 empty] | La estacion se encuentra bien |  | 23907803 | [6 empty] | QML201 VAISALA D403085 | CH12-R 1629 | V1001200 VIASALA 6632 | DE 10WATTS (BORRADO) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,70 | [9 empty] | 12,83 | [8 empty] | 18,00 | [10 empty] | 12,50 | [5 empty] | 15,88 | 12,70 | 12,79 |  | Se verifica nivel, actualizacion fimware al transmisor. | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | marzo 2, 2023
2702721 | ESTACION TC8A DESCARGA DL IDEAM 2702721 HC | 4/18/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_TX325_RAD | Carlos Torres | 943DE080 | 103 | 0:34 | 0,72 | 2023-10-02 12:00 | 4/18/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC-12, TC-4,G-6,RG-6 | 67 | 14821271 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | 23907803 | [6 empty] | Campbell CR300 25381 | Campbell CH200 13961 | Campbell TX325 300002054 | DE 10WATTS (BORRADO) |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 72,00 | [9 empty] | 1.249,00 |  | 3,40 | [15 empty] | 1,25 | 0,75 | 12,90 | [5 empty] | 13,88 | 12,80 | 12,80 |  | Se Actualiza estacion se retira estacion Vaisala : DCP D403085, TRANSMISOR 6632 , REGULADOR CH12R 1629 Y se instala estacion Campbell DCP CR300 25381 TRANSMISOR TX325 300002054, REGULADOR CH200 13961 | [9 empty] | La estacion queda operativa | [15 empty] | abril 18, 2023
2702726 | ESTACION TC12 BOCAT DOLORES IDEAM 2702726 HC | 2/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | CR300_RAD_MD_V01_TX325_CH200.CR300 | Carlos Torres | 943BF338 | 103 | 0:26 | 3,05;1,60;1,023 | 2/28/2023 12:00 p. m. | 2/28/2023 12:00 p. m. |  | 0 | 15234700 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | REBOSE 21277301 CANAL 21277307 DREN VAISALA 25022186 | [6 empty] | VAISALA MODELO MAWS50 SERIE G211030 |  | VAISALA MODELO V 1001200 SERIE 7080 | BP SOLAR MODELO_SX20U SERIE C1070116 6135592 |  |  |  |  | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,80 | [9 empty] | 13,65 | [17 empty] | 1,25 | 0,75 | 13,50 | [6 empty] | 13,60 | 13,60 |  | Se actualiza la estacion se instalan CAMPBELL:TX325 serial 300002058, ch200 serial 13959, cr300 serial 25364 y se retiran VAISALA:dcp serial G211030 transmisor 7080. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | febrero 28, 2023
2702727 | ESTACION TC13 PAJARITO IDEAM 2702727 HC | 3/28/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LMX2_V01.CR8 | Carlos Torres | 943B752C | 103 | 0:25 | 0,277 | 2/13/2023 12:00 p. m. | 3/28/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACION TECNOLOGICA TC-4,TC-12,G-6,RG-6. | 43 | 14702854 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | DREN: VEGAPULS 6139033268798; EMBALSE: VEGAPULS 6138029028702 | [6 empty] | cr800 serial 42360 | Campbell CH200 4204 | tx321 serial 1240 | [5 empty] | Sí |  | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,28 | [9 empty] | 13,58 |  | 3,56 | [6 empty] | 18,00 | [8 empty] | 32,00 | 3,00 | 11,70 | [5 empty] | 18,40 | 13,60 | 13,60 |  | Se bajan datos, se encuentra medida del dren mala, se cambia tarjeta protectora y se corrige. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 28, 2023
2702989 | ESTACION TC-5A LOS GUAYABOS IDEAM 2702989 | 3/29/2023 12:00 p. m. | Preventivo | RARG859.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 94E0D586 | 103 | 0:24 | 0,8 | 2/21/2023 12:00 p. m. | 3/29/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA | 36 | 14864350 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | MODELO VEGAPULS61380 SERIAL 29028706 | 14-801 hidrological service modelo TB3/0.01 | [5 empty] | QML 201 VAISALA K1676423 |  | QST102-3 VAIASALA 0709 | (C1070117 6135901) PANEL DE 20WATS MODELO SX20U |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,80 | 0,51 | [8 empty] | 13,41 | [27 empty] | 13,40 |  | Se bajan datos,se resetea DCP,Aforo mira 0,80 caudal 10,14 m3/seg,seccion transversal sensor,BM. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 29, 2023
2702990 | ESTACION TC1B DESC TENCHE TR IDEAM 2702990 H | 4/19/2023 12:00 p. m. | Preventivo | TC1B_TENCHE_TR_FLOW_V2.CR1 | Carlos Torres Hernando Castrillon | 94E01098 | 103 | 0:22 | 1,47 | 3/14/2023 12:00 p. m. | 4/19/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC-12, TC-4,G-6, RG-6 | 36 | 15214772 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal |  | VEGA PULS 61 23907796 | [6 empty] | Campbell Scientific cr1000 serial 67733 |  | Campbell Scientific tx312 serial 1655 | BP SOLAR SX420 J I31103199BF107C |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 146,00 | [9 empty] | 13,19 |  | 3,45 | [6 empty] | 18,00 | [8 empty] | 37,50 | 12,20 | 12,10 | [7 empty] | 13,19 |  | Se bajan datos, se verifica nivel, se comprueba nivel con la tabla, esta bien | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 19, 2023
2702991 | ESTACION TC3A RIO TENCHE IDEAM 2702991 HC | 4/20/2023 12:00 p. m. | Preventivo | LM_v01 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943BE04E | 103 | 0:26 | 0,46 | 2/21/2023 12:00 p. m. | 4/20/2023 12:00 p. m. | FIMWARE ESTACIONES VAISALA, ACTUALIZACIONES TECNOLOGICAS EN TC12,TC4,G-6,RG-6 | 58 | 14864346 | [7 empty] | La estacion se encuentra funcionando normal. |  | Vega Puls61 serial 277311 | [6 empty] | Campbell Scientific cr800 serial 43692 |  | Campbell Scientific tx321 -g serial 1238 | Vaisala serial D490316 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 0,46 | [9 empty] | 13,10 |  | 3,47 | [15 empty] | 32,80 | 3,10 | 12,10 | [7 empty] | 13,10 |  | Se bajan datos, se hace seccion transversal sensor,aforo mira: 0,465 mts caudal 0,838 m3/seg, se colabora a Fredy y Jorge en el perfil para la constrccion del puente. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | abril 20, 2023
27029921 | Nivel de Embalse Miraflores Respaldo 2 | 2022-02-08 12:00 | Correctivo |  | Norberto Alexander Amezquita Zapata | 943b2550 | 137 | 0:55 | 2061.9 | [12 empty] | Calibracion medida nivel de embalse. | [75 empty] | Se calibran medidas de las estaciones de nivel de embalse principal y de respaldo 1 y 2.
2702995 | ESTACION TC14D DESCAR NECHI IDEAM 2702995 HC | 2023-08-03 12:00 | Preventivo | EPRA_9C.adc | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943BA344 | 103 | 0:26 | 0,345 | 1/30/2023 12:00 p. m. | 2023-08-03 12:00 | Vacaciones de Hernando,Carlos Mario,Calamidad domestica Carlos Mario, actualizacion fimware transmisores vaisalas | 37 | 14489140 | [7 empty] | La estacion se encuentra normal |  | Campbell CS475A 54310253 | [6 empty] | G211017 QML201C VAISALA | Campbell ch200 4198 | modelo V1001200 serial 7084 | D490331 modelo sx20u BP SOLAR C10703016142303 |  |  |  |  | Sí |  | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | 1,34 | [9 empty] | 13,83 | [8 empty] | 17,00 | [8 empty] | 10,50 | 0,00 | 13,50 | [5 empty] | 18,75 | 13,60 | 13,70 |  | Se bajan datos,se resetea DCP, cambio fimware al tx, aforo: mira 0,345 mts caudal 0,288m3/seg | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 8, 2023
2702999 | ESTACION TC11A GEN NECHI IDEAM 2702999 HC | 2023-07-03 12:00 | Preventivo | QM_FUP1010_V01.CR1 | Carlos Torres, Hernando Castrillon | 943DC66C | 103 | 33 40 |  | 1/30/2023 12:00 p. m. | 2023-07-03 12:00 | VACACIONES HERNANDO,CARLOS MARIO, CALAMIDAD DOMESTICA CARLOS M, ACTUALIZACION FIMWARE TRANSMISORES VAISALAS | 36 | [8 empty] | La estacion se encontro normal. | [8 empty] | 67729 cr 10000x | mean well modelo MDR-60-12 | 1462 tx 312 | [7 empty] | Sí |  |  |  |  | Sí | Sí | [10 empty] | 2,02 |  | 2,11 | [15 empty] | 37,00 | 3,00 | 12,80 | [7 empty] | 12,00 |  | Se bajan datos, se verifica calidad de los dos canales de cristales y se encuentran bien, se cambia bateria de litio. | [9 empty] | La estacion queda operativa. | [15 empty] | marzo 7, 2023